Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Myjka sanitarna do kaczek i basenów typ. A

| Lp. | Opis parametru | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 (nie powystawowe). |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie – min. Jednocześnie 1 basen oraz 1 kaczka |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. |  |
|  | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile |  |
|  | Czas procesu płukania, dezynfekcji i wentylacji/chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów” – 7-11 min. |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru |  |
|  | Komora mycia z wysokiej jakości polimerów przystosowanych do wysokiej temperatury, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front polimerowy |  |
|  | Jednolita komora tłoczona bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. |  |
|  | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. |  |
|  | Zużycie wody: - dla programu ekonomicznego: max. 11 litrów, - dla programu normalnego: max. 18 litrów |  |
|  | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. |  |
|  | Wbudowana pompa środka zmiękczającego |  |
|  | Ekonomiczne zużycie płynu do odkamieniacza nie większe niż 5,5 ml na cykl. Pojemnik 5l. starczający na co najmniej 900 cykli mycia |  |
|  | Wbudowana pompa detergentu myjącego |  |
|  | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. |  |
|  | Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. |  |
|  | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiekczający) zlokalizowana pod komorą. |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. |  |
|  | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 3 „kaczki” - miska do mycia pacjenta |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. |  |
|  | Automatyczny przebieg procesu. |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Brak dysz w podstawie komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania |  |
|  | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. |  |
|  | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). |  |
| Wyposażenie (dla każdego urządzenia): |  |  |
|  | Zestaw startowy środków chemicznych: - kanister 5l detergentu - kanister 5l środka zmiękczającego |  |

Myjka sanitarna do kaczek i basenów typ. B

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie – minimum jednocześnie 2 kaczki oraz jeden basen |  |
|  | Dezynfekcja termiczna. |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej min. 90ºC |  |
|  | Czas procesu płukania, dezynfekcji i chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów” – 5-7 min. |  |
|  | Min. 4 programy dezynfekcji termicznej dostępne z klawiatury panelu sterowania, wybierane dedykowanymi klawiszami. |  |
|  | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną |  |
|  | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. |  |
|  | Pompa środka zmiękczającego (odkamieniacz) |  |
|  | Pompa środka myjącego (detergent) |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary. |  |
|  | Sposób podgrzewania wody – elektryczny. |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, wymagana moc zasilania – do 6 kW. |  |
|  | Pojemność minimalna: 3 „kaczki” lub 2 „kaczki” i 1 basen lub miska/wiadro do mycia pacjenta min. średnica 27cm wys. 24cm |  |
| 14. | Minimalne wymiary komory myjącej min.: - szerokość 450mm, - długość 400mm, - wysokość 400mm. |  |
| 15. | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 16. | Panel sterowania wyposażony w wyświetlacz parametrów procesu oraz w przyciski membranowe w celu umożliwienia łatwej dezynfekcji. |  |
| 17. | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od góry przez uchylną klapę, możliwość opróżniania innych naczyń do komory (np. kubły do utrzymania czystości powierzchni). |  |
| 18. | Drzwi komory wyposażone w osłonę z tworzywa zabezpieczającą przed kontaktem personelu z gorącą powierzchnią. |  |
| 19. | Automatyczny przebieg procesu, sterowanie pedałem nożnym (start, otwarcie, zamknięcie – bez dotykania rękoma – sterowane pedałem nożnym). Automatyczne uchylenie drzwi po procesie w celu przyspieszenia ostudzenia wsadu. |  |
| 20. | Możliwość podłączenia sterownika mikroprocesorowego płuczki-dezynfektora do komputera PC. |  |
| 21. | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. |  |
| 22. | Chłodzenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji. |  |