DZP………./ 21

Wodzisław Śląski 12.10.2021

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu

„Dostawa odczynników biochemicznych

wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego”

– znak sprawy 9/2021/DZP/PN

Działając w myśl art. 284 ust.2 oraz ust.6  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11wrzesnia 2019 r. udziela się następujących wyjaśnień  na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 3: „Analizator w systemie aplikacyjnym całkowicie otwartym.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w systemie odczynnikowym zamkniętym po-siadającym minimum 3 otwarte kanały. Uzasadnienie: Zamawiający wymaga w Pkt. 14: „Wszystkie odczynniki w barkodowanych buteleczkach tego samego producenta co aparat.” Wymóg ten wyklucza potrzebę zaoferowania analizatora po-siadającego system odczynnikowy całkowicie otwarty gdyż poniżej wymaga aby odczynniki i analizator stanowiły spójny system i pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści analizator pracujący w systemie odczynnikowym zamkniętym po-siadającym minimum 3 otwarte kanały.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 6: „Układ LED – diody monochromatyczne jako źródło światła, bez zastosowania i ko-nieczności wymiany lampy.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator w przypadku którego źródło światła stanowi lampa halo-genowa? Uzasadnienie: Lampa halogenowa emituje światło o zdecydowanie lepszej stabilności intensywności dzięki czemu wyniki są bardziej powtarzalne.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora 12: „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze nie wyższej niż 8 stopni C (przy temperaturze otoczenia do 25 st. C).” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający chłodzenie odczynników na pokładzie anali-zatora w temperaturze nie wyższej niż 12 stopni C? Uzasadnienie: Zakres chłodzenia odczynników na analizatorze został dopasowany przez producenta do sto-sowanych odczynników i jest optymalny dla ich stabilności i zachowania jakości na pokładzie analizatora.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 13: „Możliwość dostawiania próbek lub odczynników w trakcie pracy analizatora w czasie poniżej 60 sekund.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator w przypadku którego możliwość dostawiania próbek lub odczynników w trakcie pracy analizatora jest zmienna? Uzasadnienie: Po wprowadzeniu polecenia chęci dołożenia próbki lub odczynnika analizator oblicza najbar-dziej optymalny moment w trakcie jego pracy w którym taka operacja będzie możliwa tak aby nie doszło do uszkodzenia igły lub przerwania procesu inkubacji lub pomiaru próbki badanej. Analizator będzie odliczał czas do momentu umożliwienia rozpoczęcia działań.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 16: „Pamięć poziomu odczynników po wyjęciu i ponownym wstawieniu buteleczki na po-kład analizatora.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator który po każdorazowym umieszczeniu odczynnika na pokładzie sprawdza jego poziom?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 18: „Automatyczna wstępne rozcieńczenie próbek moczu dla testów biochemicznych.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator który nie rozcieńcza wstępnie próbek moczu dla testów biochemicznych? Uzasadnienie: Takie działanie nie jest konieczne gdyż pomiar może odbyć się w bezpośredniej próbce mo-czu. Jeśli poziom parametru przekroczy poziom liniowości to dopiero nastąpi rozcieńczenie. Wstępne rozcieńczanie wydłuża czas oznaczeń oraz często generuje dodatkowe straty odczynnikowe które podnoszą koszty oznaczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 24: „W pełni bezobsługowy układ optyczny, nie wymagający wymiany jego elementów.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator w przypadku którego wymagana jest tylko wymiana lam-py halogenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 25: „Bezobsługowy układ dozujący, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek, węży-ków.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści analizator, który wymaga wymiany tłoków, strzykawek, wężyków tylko i wyłączenie w przypadku awarii i leży to po stronie dostawcy (wykonywane jest przez autoryzowany serwis techniczny producenta).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy Parametry Wymagane dla analizatora Pkt. 33: „Pojemniki na płyn myjący i ścieki wewnątrz analizatora, co nie zwiększa powierzchni zajmującej przez analizator.” Zapytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora w przypadku którego jedne płyn myjący znajduje się na pokładzie analizatora natomiast drugi płyn myjący, zbiornik na ścieki oraz zbiornik z wodą destylowaną znajdują się poza analizatorem i stoją najczęściej pod analizatorem na półce będącej częścią dostarczanego stołu? Uzasadnienie: Umieszczenie zbiornika ze ściekami, zbiornika z płynem myjącym oraz zbiornika z wodą destylowaną poniżej analizatora ma pozytywny wpływ na ułatwienie pracy pracowników laborato-rium ponieważ te zbiorniki mieszczą około 10 litrów płynu i im znajdują się niżej tym łatwiej jest je przenosić. Wymagają użycia mniejszej siły a co za tym idzie uniknąć wypadku w pracy

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 10

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego analizatora z wymogami SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą ulotek/folderów/instrukcji sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów.

Pytanie nr 11

Czy ze względu na panujące warunki epidemiologiczne zakłócające łańcuch dostaw, Zamawiający wydłuży czas instalacji aparatu o dodatkowe 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu o 14 dni.

Z poważaniem