## gazometria_aparat_warunki
Załącznik nr 1
Lp. | CECHY APARATU |  | nazwa aparatu:
Producent:
Typ , model:
| Opis wymaganego parametru | Wartość graniczna Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie
1 | Analizator nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | tak
2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy | tak
3 | Analizator w pełni zautomatyzowany | tak
4 | Zasilanie 220 - 240 V oraz zapewnienie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut | tak
5 | Wbudowana drukarka | tak
6 | Oprogramowanie w języku polskim | tak
7 | Gotowość do pracy przez całą dobę | tak
8 | Zakres badań : gazometria : pH , pCO2 , pO2 elektrolity :Na , K , Ca hemoglobina całkowita lub hematokryt saturacja | tak
9 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez użycia adapterów | tak
10 | Możliwość wykonania pomiaru z krwi pełnej , surowicy , osocza | tak
11 | Objętość próbki do badania max 150 µl | tak
12 | Kalibracje jedno i dwupunktowe automatyczne i na żądanie | tak
13 | Monitorowany poziom odczynników lub poziom zużytych testów | tak
14 | System zabezpieczenia przed mikroskrzepami | tak
15 | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów , możliwość wprowadzenia danych demograficznych | tak
16 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podłączenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej | tak
17 | Wykonawca dostarczy protokół komunikacji analizatora oraz dokumentację w wersji elektronicznej | tak
18 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | tak
19 | Bezpłatna obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy,czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | tak
20 | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego | tak
21 | Przy instalacji analizatora wykonawca dołączy paszport techniczny | tak
22 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim , wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej | tak

## gazometria_odczynniki
Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 36 miesięcy na 7500 oznaczeń
1. Odczynniki , kalibratory i materiały kontrolne potrzebne do wykonania 7500 oznaczeń
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 36 mies. | Nr katalogowy Nazwa odczynnika | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto na 36 mies. PLN | VAT % | Wartość brutto na 36 mies. PLN
RAZEM
2. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 7500 oznaczeń
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/opakowań na 36 mies. | Nr katalogowy | Cena 1szt/ op. netto PLN | Wartość netto na 36mies. PLN | VAT % | Wartość brutto na 36 mies. PLN
RAZEM
3. Dzierżawa | nazwa urządzenia | typ urządzenia, model | rocznik produkcji | Cena netto 1 miesiąca PLN | Wartość netto na 36mies. PLN | VAT % | Wartość brutto na 36 mies. PLN
4. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) 2010 r.
2. Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu
3.Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: deklaracji zgodności i ceryfikatu zgodności
4.Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania .
5.Nazwy odczynników w języku polskim.
6.Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości - L, N, H.
7.Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8.Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
9. Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
10.Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku
Wartość netto ..................(słownie...............................................................................................)
Wartość brutto .................(słownie..............................................................................................)