Załącznik nr 1 B do SWZ
##### PAKIET NR 2

PARAMETRY TECHNICZNE
Przedmiotem zamówienia jest : AUTOMATYCZNA MYJNIA -DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - 1 SZTUKA

Producent :…………………………………………………………………………
Typ urządzenia :……………………………………………………………………
Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………
Rok produkcji :…………………………………………………………………….
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lp	FUNKCJA/ PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	Parametry techniczne
1.	Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe oraz nie demonstracyjne, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r.	TAK
2.	Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC.	TAK
3.	Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej.	TAK
4.	Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych.	TAK
5.	Pokrywa komory zawierająca uszczelnienie, wyposażona w natryskowe ramię obrotowe.	TAK
6.	Myjnia składająca się z dwóch niezależnie działających sekcji: lewej i prawej, obsługiwanych przy pomocy wspólnego panelu sterowania.	TAK
7.	Otwieranie komory bez używania rąk, za pomocą przycisku nożnego.	TAK
8.	System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków.	TAK
9.	Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu.	TAK
10.	Wewnątrz komory tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą.	TAK
11.	Załadunek endoskopów od góry.	TAK
12.	Komora zawiera minimum 7 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno, wraz z separatorem kanałów.	TAK
13.	Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji.	TAK
14.	Mycie i dezynfekcja dwóch endoskopów w niezależnych komorach.	TAK
15.	Możliwość uruchomienia procesu równocześnie w obu komorach lub asynchronicznie.	TAK
16.	Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu.	TAK
17.	Mycie i dezynfekcja wszystkich rodzajów i modeli endoskopów elastycznych, pochodzących od różnych producentów.	TAK
18.	Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.	TAK
19.	Automatyczna kontrola przepływu oraz ciśnienia niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji.	TAK
20.	Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu.	TAK
21.	Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. / Rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu jak czas, temperatura i dozowanie preparatu dezynfekcyjnego.	TAK
22.	Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli.	TAK
23.	Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka dezynfekcyjnego.	TAK
24.	Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym.	TAK
25.	Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podłączenia endoskopu.	TAK
26.	Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia blokady przepływu w kanale endoskopu.	TAK
27.	Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres.	TAK
28.	Minimum 6 pomp roztworów roboczych na jedną komorę, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego.	TAK
29.	Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu.	TAK
30.	Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną lub wodą zmiękczoną.	TAK
31.	Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego.	TAK
32.	Wbudowany system RFiD zabezpieczający przed możliwością podłączenia niewłaściwych środków chemicznych.	TAK
33.	Możliwość zaprogramowania autodezynfekcji termicznej i chemicznej.	TAK
34.	Autodezynfekcja termiczna myjni nie dłuższa niż 90 min., autodezynfekcja chemiczna myjni nie dłuższa niż 30 min.	TAK
35.	Program autodezynfekcji chemicznej dostosowany tylko do środka dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego. Nie dopuszcza się urządzeń umożliwiających przeprowadzenie autodezynfekcji chemicznej z użyciem preparatu na bazie aldehydów.	TAK
36.	Możliwość opóźnionego startu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu oraz autodezynfekcji urządzenia.	TAK
37.	Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach. Nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia, wielokrotnego stosowania.	TAK
38.	Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni, w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków.	TAK
39.	Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm o polu powierzchni min. 2 300 cm2	TAK
40.	Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopu.	TAK
41.	Kolorystyczna informacja o aktualnym statusie urządzenia widoczna na pasku wskaźnikowym LED umieszczonym na obudowie myjni lub oświetleniu LED otaczającym przyciski do zamykania komory.	TAK
42.	Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego.	TAK
43.	Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych.	TAK, PODAĆ
44.	Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację co najmniej 100 użytkowników, 200 endoskopów oraz 50 specjalistów.	TAK
45.	Możliwość wprowadzania do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników.	TAK
46.	Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, maksymalny czas trwania procesu 29 minut.	TAK, PODAĆ
47.	Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego poniżej 24 min.	TAK
48.	Program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem aldehydu glutarowego poniżej 29 min.	TAK
49.	Kolorowy wyświetlacz komunikatów graficznych oraz tekstowych w języku polskim. Przekątna wyświetlacza nie mniejsza niż 7’’.	TAK
50.	Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. Na wydruku muszą znajdować się takie informacje jak: / - parametry procesu; / - nr urządzenia; / - nr procesu; / - wybrany program; / - wybrana komora (lewa czy prawa); / - data procesu; / - data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu; / - czas trwania procesu; / - używane kanały.	TAK
51.	Zasilanie elektryczne 220-240V, 50Hz	TAK
52.	Maksymalna moc urządzenia nieprzekraczająca 3,5 kW.	TAK, PODAĆ
53.	Wymiary myjni: / - szerokość (od frontu) maks. 100cm / - wysokość maks. 110cm / - głębokość maks. 80cm	TAK, PODAĆ
54.	Adaptery do endoskopów 3 sztuki	TAK
55.	Zewnętrzny zmiękczacz wody z systemem trójstopniowej filtracji.	TAK
56.	Zewnętrzna stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy wraz z systemem filtracji oraz zmiękczania wody.	TAK
57.	Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Opakowanie - 4,75 l. Rekomendacja producenta oferowanej myjni. - wykonawca dostarczy 3 opakowania.	TAK, PODAĆ
58.	Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej. Opakowanie - 5l. Rekomendacja producenta oferowanej myjni - wykonawca dostarczy 3 opakowania.	TAK, PODAĆ
	Wymagania pozostałe
59.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, PODAĆ
60.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	TAK, PODAĆ
61.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.	TAK, PODAĆ
62.	Usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych lub 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych (na warunkach opisanych w umowie).	TAK, PODAĆ
63.	Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji.	TAK, PODAĆ
64.	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu	TAK
65.	Szkolenie personelu – zgodnie z zapisami umowy	TAK
66.	Paszport techniczny	TAK
67.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK

UWAGA:
Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.
…………….……...............................
(miejscowość, data)
……………………………………….
(kwalifikowany podpis elektroniczny)