Parametry Techniczne – URZĄDZENIE DO NIEINWAZYJNEGO

POMIARU RZUTU SERCA

| L.p. |  | ## Parametr/Warunek graniczny |  | Wymagania | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent / Firma |  | Podać |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
|  |  | Urządzenie typ / model |  | Podać |  |  |
|  |  | Numer katalogowy |  | Podać |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2019 |  | Podać |  |  |
|  |  | Pobór mocy |  | Podać |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |  |
|  |  | Kolorowy ekran o przekątnej min. 3,5”. Obsługa poprzez przyciski funkcyjne |  | TAK Podać |  |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch krzywych dynamicznych |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania czterech parametrów hemodynamicznych oraz wybranej krzywej dynamicznej |  | TAK Podać |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania wykresu słupkowego ( min. 6 parametrów ) z zaznaczonymi granicami alarmowymi parametrów, wyliczonymi dla danego pacjenta |  | TAK Podać |  |  |
|  |  | Wskaźnik jakości sygnału, poziomu baterii, podłączenia do sieci. Sygnał tekstowy oraz dźwiękowy w przypadku konieczności podłączenia do źródła zasilania sieciowego. |  | TAK |  |  |
| 12. |  | Zasilanie akumulatorowe, min. 2 h pracy przy pełnym wykorzystaniu monitora |  | TAK |  |  |
| 13. |  | Nieinwazyjny pomiar hemodynamiki u dorosłych i dzieci |  | TAK |  |  |
| 14. |  | Możliwość pomiaru przy użyciu standardowych elektrod EKG |  | TAK |  |  |
| 15. |  | Parametry mierzone: - objętość wyrzutowa serca ( SV ) w zakresie min 1 – 200 ml.; - pojemność minutowa serca ( CO ) w zakresie min. 01 – 20 l/min.; - pomiar częstości akcji serca ( HR ) w zakresie min 25 – 250 udd./min. ( detekcja odcinka QRS; detekcja rozrusznika); - indeks płynu w klatce piersiowej; - indeks kurczliwości; - wskaźnik czasu skurczu ( STR ); - zmiana objętości wyrzutowej ( SVV ); - indeks wydajności serca ( CPI ); - poprawiony czas przepływu ( FTC ) ( wskaźnik płynów wewnątrznaczyniowych ); - okres przed wyrzutowy ( PEP ); - możliwość kalkulacji min. Naczyniowy opór obwodowy ( SVR ), dostawa tlenu / indeks dostawy tlenu po wprowadzeniu danych NIBP, SpO2, SpHb - wykrywanie impulsów stymulatorów serca; |  | TAK Podać |  |  |
| 16. |  | Trendy ze zmienną rozdzielczością czasową i fnkcja „zoom” – min. 72 h |  | TAK Podać |  |  |
| 17. |  | Możliwość wprowadzenia informacji o pacjencie celu kalkulacji parametrów hemodynamicznych |  | TAK Podać |  |  |
| 18. |  | Możliwość eksportu danych do komputera |  | TAK Podać |  |  |
| 19. |  | Ciężar aparatu max. 1,5 kg |  | TAK Podać |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Możliwość pomiaru przy użyciu standardowych elektrod EKG |  | TAK TAK–10 pkt NIE-0 pkt |  |  |
| 21. |  | Możliwość podłączenia do systemów monitoringu Philips |  | TAK TAK–10 pkt NIE-0 pkt |  |  |
| 22. |  | Ciężar aparatu poniżej 1,0 kg |  | TAK TAK–10 pkt NIE-0 pkt |  |  |
| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK Podać |  |  |  |
| 33. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK Podać ( Określić wymagania producenta) |  |  |  |
| 34. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumie się jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |  |  |  |
| 35. | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK Podać |  |  |  |
| 36. | Okres dostępności części zamiennych od daty produkcji min 10 lat |  | TAK Podać |  |  |  |
| 37. | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych |  | TAK |  |  |  |
| 38. | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych |  | TAK |  |  |  |
| 39. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. |  | TAK |  |  |  |
| 40. | Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na skuteczne usunięcie usterki pkt 35 |  | TAK |  |  |  |