Załącznik nr.5
„Zakup dwóch inkubatorów hybrydowych na oddział neonatologii dla Powiatowego Zespołu Szpitali”.
Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane dotyczące oferowanej aparatury
Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych opisy, instrukcje obsługi inkubatora.
Lp	Parametr	Wymaganie	Opis Wykonawcy
1	Parametry ogólne
2	Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem.	TAK
3	Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie	TAK
4	Dostęp do wnętrza inkubatora z min. 4 stron	TAK
5	Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana	TAK
6	Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora	TAK
7	Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora	TAK
8	Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce.	TAK
9	Dotykowy wyświetlacz kolorowy o przekątnej powyżej 10 cali	TAK
10	Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła, a także oświetlenie nocne	TAK
11	Kopuła inkubatora
12	Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie	TAK
13	Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty	TAK
14	Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie oraz elektrycznie podnoszony i opuszczany materacyk do 9 cm (± 2 cm)	TAK
15	Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora; zakres ustawień: wyłączony, regulacja temp. w zakresie 35-39oC, tryb AUTO	TAK
16	Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sek	TAK
17	Szuflada do wprowadzania kasety RTG - pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka.	TAK
18	Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora < 44 dB.	TAK
19	Regulacja nawilżania
20	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania	TAK
21	Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta; haczyk do powieszenia worków z płynem do nawilżania	TAK
22	Funkcja autoczyszczenia nawilżacza	TAK
23	Tryb autoregulacji nawilżania optymalizujący poziom wilgotności do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze	TAK
24	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1%	TAK
25	Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym - woda z steryna doprowadzana do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej	TAK
26	Regulacja temperatury
27	Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury.	TAK
28	Tlenoterapia
29	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą.	TAK
30	Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA	TAK
31	Monitorowanie
32	Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry	TAK
33	Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie	TAK
34	Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie	TAK
35	Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora	TAK
36	Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta	TAK
37	Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry	TAK
38	Alarmy
39	Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne	TAK
40	Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów	TAK
41	Testy i pozostałe parametry
42	Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci	TAK
43	Eksploatacja
44	Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji.	TAK
45	Brak konieczności stosowania uszczelek w portach dostępowych	TAK
45	Wyposażenie
47	Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy).	TAK
48	Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy).	TAK
49	Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem	TAK
50	Przewód pneumatyczny do gazów medycznych.	TAK
51	Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i minutnik	TAK
52	Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora	TAK
53	Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała	TAK
54	Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB	TAK
55	2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia	TAK
56	Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii	TAK
57	Ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do materacyka	TAK
58	Promiennik z 2 elementami grzewczymi dla równomiernej dystrybucji ciepła na całej powierzchni materacyka; automatyczne dostosowanie dystrybucji ciepła przy przechylonym materacyku	TAK
59	Trendy graficzne i tabelaryczne od 2 godzin do min. 7 dni dla min.: temp., masy ciała, ogrzewania, pomiaru światła i hałasu, zdarzeń	TAK
60	Możliwość zablokowania min: ekranu, stopnia nachylenia łóżka lub regulacji wysokości	TAK

---------------------------------------
Informacja dla Wykonawcy:
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.