## Część 1
D10.251.59.C.2024, Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1. Myjnia Dezynfektor
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Myjnia Dezynfektor | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, kontenerów sterylizacyjnych
2 | Urządzenie dwudrzwiowe. Drzwi przesuwane do dołu sterowane automatycznie. Konstrukcja drzwi wzmocniona ramą ze stali nierdzewnej
3 | Drzwi przeszklone w stopniu powyżej 80% zapewniające wraz z elektrycznym oświetleniem komory wizualną inspekcję wsadu podczas procesu
4 | Wymiary urządzenia umożliwiające montaż w przewidzianym miejscu oraz nie przekraczające: - szerokość: 115 cm - głębokość: 100 cm - wysokość: 200 cm
5 | Waga urządzenia podczas pracy nie przekraczająca 750 kg
6 | Komora przelotowa, Pojemność komory: - 15-18 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1
7 | Ogrzewanie komory parą z instalacji pary centralnej
8 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej
9 | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory
10 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną ( demineralizowaną )
11 | Szybki spust wody z myjni po każdej fazie poprzez zawór o średnicy co najmniej 75 mm do zbiornika spustowego, a następnie do kanalizacji przy zastosowaniu pompy spustowej poprzez samooczyszczjący się filtr. Opróżnianie zbiornika spustowego realizowane równolegle w trakcie trwania kolejnych faz w celu przyspieszenia procesu mycia i dezynfekcji.
12 | Myjnia wyposażona w zbiornik procesowy, umieszczony poza komorą mycia, do wstępnego magazynowania wody używanej w procesie. Napełnianie zbiornika wodą ciepłą, zimną lub zdemineralizowaną z instalacji zewnętrznej podczas fazy poprzedzającej.
13 | Szybkie napełnianie komory wodą ze zbiornika procesowego poprzez zawór o średnicy minimum 75 mm.
14 | Wbudowany dodatkowy zbiornik ogrzewany elektrycznie lub parą służący do wstępnego ogrzewania wody przeznaczonej do płukania końcowego umieszczony poza komorą mycia
15 | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
16 | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach dziennych.Podłączenie do posiadanego przez szpital centralnego dozowania aktualnie stosowanych środków chemicznych.
17 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
18 | Konstrukcja sterownika przystosowana do połączenia sterownika myjni z posiadanym przez Szpital Systemem Komputerowym MEDOK do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i ewidencji narzędzi.
19 | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia w czasie rzeczywistym realizowana poprzez łącze sieciowe LAN. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju
20 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
21 | Sterownik urządzenia wyposażony ekran dotykowy o przekątnej minimum 7” do prezentacji parametrów procesów oraz możliwości ich odczytu z dalszej odległości
22 | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej).
23 | USB - wbudowany port USB do rejestracji parametrów procesów w formacie PDF
24 | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego.
25 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.
26 | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu
27 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
28 | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10, w tym nie mniej niż 6 wybieranych bezpośrednio za pomocą dedykowanych klawiszy/pól ekranu dotykowego sterownika.
29 | Specjalny program dedykowany do mycia i dezynfekcji instrumentów da Vinci z zastosowaniem dedykowanego wózka wsadowego. Potwierdzenie skuteczności programu wystawione przez producenta robota.
30 | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych
31 | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła.
32 | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny.
33 | Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła).
34 | Silniki suszarki bezszczotkowe.
35 | Automatyczny układ czujników różnicowych monitorujący stan filtra suszarki. Sygnalizacja dwóch stanów krytycznych filtra: - zapchania filtra, - uszkodzenia filtra
36 | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu laparoskopwego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz.
37 | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza , poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń nie wymagający użycia narzędzi.
38 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
39 | Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz, zabezpieczenie C20A
40 | Ilość pojemników na detergenty lub zbiorników dziennych Centralnego Systemu dozowania do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy.
41 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.
42 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 (lub równoważną) - część 1-2
43 | Instalacja i podłączenie : - Demontaż dwóch istniejących Myjni 88T (przetransportowanie zdemontowanych myjni do COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. budynku nr 12 ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk , instalacja oraz podłączenie zaoferowanych Myjni do istniejących instalacji. Wykonanie opanelowania uszczelniającego pomiędzy Myjniami a istniejącymi ścianami. Elementy opanelowania ze stali nierdzewnej AISI 304. - Szkolenie z zakresu obsługi dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego - Podłączenie urządzeń do posiadanego przez Szpital systemu komputerowego. Skonfigurowanie urządzeń oraz systemu komputerowego w celu zapewnienia archiwizacji parametrów w systemie. - Walidacja: Kwalifikacja instalacyjna IQ - wykonana jednorazowo, podczas instalacji obejmująca: - testy instalacyjne, - testy parametrów podłączonych mediów, - sprawdzenie kalibracji czujników temperatury Kwalifikacja operacyjna OQ 1 badanie przy uruchomieniu, 3 kolejne rewalidacje po 12 miesiącach, ostatnia na zakończenie gwarancji (łącznie 4 badania x 2 myjnie )obejmująca: - badania rozkładu temperatury w pustej komorze obejmujące po 4 programy mycia i dezynfekcji w każdej Myjni. Kwalifikacja procesowa PQ 1 badanie przy uruchomieniu, 3 kolejne rewalidacje po 12 miesiącach, ostatnia na zakończenie gwarancji (łącznie 4 badania x 2 myjnie )obejmująca: - badania rozkładu temperatury w komorze ze wsadem obejmujące po 4 programy mycia i dezynfekcji w każdej Myjni.
44 | Wyposażenie dla dwóch myjni : - Wózek wsadowy do instrumentów na tacach narzędziowych: - Wózek kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego Myjniami dezynfektorami Getinge serii 86 T: - Wyposażony w minimum 5 poziomów załadunku, każdy poziom natryskiwany z góry oraz z dołu za pomocą ramion natryskowych - Wysokość użytkowa każdego poziomu: minimum 70mm - Przestrzeń użytkowa każdego poziomu minimum 750x 550 mm - Demontaż dowolnego z poziomów 2-4 - Miejsca podłączenia ramion maskowane przesuwaną zaślepką - Po demontażu wybranych poziomów, możliwość umieszczenia modułów do mycia instrumentów specjalistycznych, w tym Modułu ze złączami do narzędzi kanałowych - szt. 2 - Wózek załadowczy do oferowanej Myjni dezynfektora: - Wykonanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 - Przystosowany do posiadanych przez Szpital wózków wsadowych, t.j. kompatybilny z systemem załadowczym posiadanej Myjni dezynfektora Getinge serii 86T - możliwość wyjazdu wózka wsadowego z Myjni 86T na oferowany wózek transportowy - Wysokość robocza blatu wózka dostosowana do wysokości dna komory oferowanej Myjni oraz posiadanej Myjni serii 86T - Cztery koła skrętne, w tym minimum dwa koła z blokadą - szt. 4 - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji instrumentów Xi EndoWrist systemu robota daVinci. Wózk składający się z: 1) Wózek bazowy: - Wózek kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego Myjniami dezynfektorami Getinge serii 88T Turbo, - Wyposażony w minimum 4 poziomy załadunku, każdy poziom natryskiwany z góry oraz z dołu za pomocą ramion natryskowych - Wysokość użytkowa każdego poziomu: minimum 100mm - Przestrzeń użytkowa każdego poziomu minimum 750x 550 mm - Demontaż dowolnego z poziomów 2-3 - Miejsca podłączenia ramion maskowane przesuwaną zaślepką - Po demontażu wybranych poziomów, możliwość umieszczenia modułów do mycia instrumentów specjalistycznych, w tym modułu do instrumentów Xi EndoWrist -– szt. 2 2) Moduł do umieszczenia instrumentów Xi EndoWrist: - Moduł umieszczany na dolnym lub środkowym poziomie wózka bazowego, podłączany w miejscu zdemontowanego ramienia natryskowego - Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 oraz elementów z tworzywa sztucznego/gumy/silikonu. -– szt. 1
45 | Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny
46 | Szkolenie z zakresu obsługi dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego
47 | Produkt fabrycznie nowy
48 | Gwarancja 36 miesiące
49 | Przeglądy gwarancyjne (2 przeglądy rocznie na każdym urządzeniu) w całym okresie gwarancji wraz z kosztem wszelkich materiałów eksploatacyjnych
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany i oceniany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2024
Wymagane dokumenty
1 | Dokumenty składane wraz z ofertą:
a | Karta katalogowa z opisem wyrobu , w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycjach : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,44
b | Deklaracja zgodności CE
c | Potwierdzenie wymogu nr 29 przez producenta robota Da Vinci.
2 | Dokumenty dostarczane wraz z dostawą: świadectwo stanu technicznego z informacją o przeglądach technicznych, instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę, jak również dokumenty upoważniające do obrotu i używania na terenie Polski – jeśli dotyczy
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *