Załącznik nr 1a – Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulania | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolumna anestezjologiczna | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | Szt/3 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. |  | Parametry techniczne |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
| Aparat do znieczulania |  |  |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat montowany na kolumnie |  | TAK |  |
|  |  | Blat do pisania wysuwany |  | TAK- 10 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  |  | Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim |  | TAK |  |
|  |  | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m AGA |  | TAK |  |
|  |  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut |  | TAK |  |
|  |  | System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy |  | TAK |  |
|  |  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora |  | TAK |  |
|  |  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. |  | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  | TAK |  |
|  |  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% |  | TAK |  |
|  |  | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. |  | TAK |  |
|  |  | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. |  | TAK |  |
|  |  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  | TAK |  |
| System oddechowy |  |  |  |  |  |
|  |  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) |  | TAK |  |
|  |  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml |  | TAK |  |
|  |  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN |  | TAK |  |
| Respirator anestetyczny |  |  |  |  |  |
|  |  | Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru |  | TAK |  |
|  |  | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym |  | TAK |  |
|  |  | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu |  | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |
|  |  | Tryb wentylacji ręcznej |  | TAK |  |
|  |  | Oddech spontaniczny |  | TAK |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo |  | TAK |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  | TAK |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo |  | TAK |  |
|  |  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP |  | TAK- 10 pkt Nie 0 pkt |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  | TAK |  |
|  |  | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM |  |  |  |
|  |  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora |  | TAK |  |
|  |  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej lub butli) |  | TAK- 10 pkt Nie- 0 pkt |  |
| Regulacje |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 4:1 do 1:4 |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) |  |  |  |
|  |  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min |  |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |
|  |  | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej |  | TAK |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  | TAK |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze |  | TAK |  |
|  |  | Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 |  | TAK |  |
|  |  | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych |  | TAK |  |
|  |  | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej |  | TAK |  |
|  |  | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta |  | TAK |  |
|  |  | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT |  | TAK |  |
|  |  | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej Mvspont |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja Plateau od 0%, podać zakres |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  |  | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) |  | TAK |  |
|  |  | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej |  | TAK |  |
|  |  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta |  | TAK |  |
| Akcesoria dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie |  | TAK |  |
|  |  | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. |  | TAK |  |
|  |  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt. |  | TAK |  |
|  |  | W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. |  | TAK |  |
|  |  | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. |  | TAK |  |
|  |  | W dostawie linie próbkujące 10 szt. |  | TAK |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
|  |  | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  | TAK |  |
|  |  | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. |  | TAK |  |
|  |  | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego |  | TAK |  |
|  |  | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) |  | TAK |  |
| Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK |  |
|  |  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu |  | TAK |  |
|  |  | Chłodzenie bez wentylatora |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora |  | TAK |  |
|  |  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów, z możliwością przeglądania z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund |  | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe |  | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne |  | TAK |  |
|  |  | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |  |
|  |  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  |  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu |  | TAK |  |
|  |  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę |  | TAK |  |
|  |  | Pomiar odchylenia ST |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 10 różnych arytmii |  | TAK |  |
|  |  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |  |
|  |  | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor |  | TAK |  |
|  |  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |  | TAK |  |
|  |  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
|  |  | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień |  | TAK |  |
|  |  | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |  | TAK |  |
|  |  | Pomiar zwiotczenia |  |  |  |
|  |  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |  | TAK |  |
|  |  | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |  |
|  |  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod |  | TAK |  |
|  |  | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający |  | TAK |  |
|  |  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych |  | TAK |  |
|  |  | Czujnik temperatury skóry |  | TAK |  |
|  |  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze |  | TAK |  |
|  |  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |  | TAK |  |
| Kolumna anestezjologiczna |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podnoszenie aparatu do znieczulania ogólnego. |  | TAK |  |
|  |  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Ramiona wykonane z aluminium. |  | TAK |  |
|  |  | Ramiona kolumny o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej) Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumny |  | TAK –10 –pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 100cm wykonana z aluminium anodowanego |  | TAK |  |
|  |  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  | TAK |  |
|  |  | Kolumna z przodu wyposażona na całej długości w pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia. |  | TAK |  |
|  |  | Z przodu głowicy uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania. |  | TAK |  |
|  |  | Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi. |  | TAK |  |
|  |  | Uchwyt do aparatu do znieczulania wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu. |  | TAK |  |
|  |  | Na całej długości (od strony uchwytu na aparat) głowica zasilająca wyposażona w zintegrowany schowek na nadmiar rur gazów medycznych (min. 4 rury, w tym sprężone powietrze, tlen i próżnia) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej) Możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnątrz głowicy zasilającej na jej całej długości. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  | TAK – 10 –pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt., sprężone powietrze – 2 szt., próżnia – 2 szt., odciąg gazów anestetycznych – 1 szt. gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) – 8 szt. gniazdko sieci komputerowej –2 szt. miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |  | TAK |  |
|  |  | Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej strony. Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone na prawej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru podtlenku azotu na lewej. |  | TAK |  |
|  |  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy |  | TAK |  |
|  |  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |  | TAK |  |
|  |  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |  | TAK |  |
|  |  | Odciąg gazów anestetycznych zgodny z normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar. |  | TAK |  |
|  |  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. |  | TAK |  |
|  |  | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. |  | TAK – 10 –pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |  | TAK |  |
|  |  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (to jest żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  | TAK |  |
|  |  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance. |  | TAK |  |
|  |  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz grubość 10 mm |  | TAK |  |
|  |  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 170 cm |  | TAK |  |
|  |  | Poszczególne części ramienia posiadają stosunek długości 3:4. |  | TAK – 10 –pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby). |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja wysokości kolumny z aparatem do znieczulania za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie, co najmniej 50 cm. Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. |  | TAK |  |
|  |  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone na przewodowym pilocie zdalnego sterowania wieszanym na aparacie do znieczulenia ogólnego |  | TAK |  |
|  |  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu na ściance bocznej kolumny Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  | TAK |  |
|  |  | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  | TAK |  |
|  |  | Udźwig kolumny (dopuszczalna masa aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): co najmniej 180 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. |  | TAK |  |
|  |  | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: drążek infuzyjny – 1 szt., wysięgnik na drążek – 1 szt. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wyposażenia na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. |  | TAK |  |
|  |  | Drążek infuzyjny o długości 100 cm (±10%).z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |  | TAK |  |
|  |  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 75 cm i udźwigu, co najmniej 25 kg. Nie dopuszcza się pomocniczego drążka łączącego poszczególne cześć wysięgnika (ramiona) znajdującego się w przegubie pośrednim. |  | TAK |  |
|  |  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne zamykane kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi pokrętłami. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  | TAK |  |
|  |  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Respirator |  |  |  |  |  |
|  |  | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu, a także do transportu wewnątrzszpitalnego |  | Tak |  |
|  |  | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg |  | Tak |  |
|  |  | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej |  | Tak |  |
|  |  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min. 60 min. pracy |  | 60 minut pracy w trybie awaryjnym – 0 pkt Najdłuższy oferowany czas pracy w trybie awaryjnym 20 pkt |  |
|  |  | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. od 2,7 do 6,0 bar |  | Tak |  |
|  |  | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) |  | Tak |  |
|  |  | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.0-120 l/min |  | Tak |  |
|  |  | Cicha praca respiratora – do 40 dB (podczas standardowej wentylacji) |  | Tak |  |
|  |  | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem poniżej 6 kg |  | Tak |  |
|  |  | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej, niezawierający uchwytu na butlę O2 oraz dodatkowego uchwytu do zamontowania na ramie łóżka lub rury, jednakże z możliwością rozbudowy o te opcje w przyszłości |  | Tak |  |
|  |  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  |  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG) |  | Tak |  |
|  |  | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi |  | Tak |  |
|  |  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP |  | Tak |  |
|  |  | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV |  | Tak |  |
|  |  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel |  | Tak |  |
|  |  | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV |  | Tak |  |
|  |  | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie |  | Tak 20 pkt, Nie 0 pkt |  |
|  |  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  |  | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 50 1/min |  | Tak |  |
|  |  | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 ml. |  | Tak |  |
|  |  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar |  | Tak |  |
|  |  | Regulacja stężenia O2 w zakresie 21-100% |  | Tak |  |
|  |  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 4 - 20 mbar |  | Tak |  |
|  |  | Czas wdechu w zakresie min. 0,3 -8 sek. |  | Tak |  |
|  |  | Wspomaganie ciśnieniowe regulowane w zakresie min. 0-35 mbar |  | Tak |  |
|  |  | Czas wzrostu ciśnienia regulowany w zakresie min. 0,1 do 2 sek. |  | Tak |  |
|  |  | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego |  | Tak |  |
|  |  | Parametry monitorowane |  |  |  |
|  |  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji |  | Tak |  |
|  |  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania |  | Tak |  |
|  |  | Objętość pojedynczego oddechu |  | Tak |  |
|  |  | Całkowita wentylacja minutowa. |  | Tak |  |
|  |  | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku |  | Tak |  |
|  |  | Szczytowe ciśnienie wdechowe |  | Tak |  |
|  |  | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego |  | Tak |  |
|  |  | Ciśnienie PEEP |  | Tak |  |
|  |  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  |  | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator |  | Tak |  |
|  |  | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: |  | Tak |  |
|  |  | 1) ciśnienie w funkcji czasu |  | Tak |  |
|  |  | 2) przepływ w funkcji czasu |  | Tak |  |
|  |  | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej |  | Tak |  |
|  |  | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe |  | Tak |  |
|  |  | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu |  | Tak |  |
|  |  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu |  | Tak |  |
|  |  | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia |  | Tak |  |
|  |  | Regulowana głośność alarmów w zakresie 65 – 80 dBa |  | Tak |  |
|  |  | Inne wymagania: |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta |  | Tak |  |
|  |  | Możliwość współpracy z drenami jedno- i wielorazowymi (w zestawie: min. 25 szt. drenów jednorazowych dla pacjentów zaintubowanych + min. 25 szt. drenów jednorazowych dla pacjentów niezaintubowanych) |  | Tak |  |
|  |  | Wyjście zewnętrzne sygnalizacji alarmów i przywołania pielęgniarki |  | Tak |  |
|  |  | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE |  | Tak |  |
|  |  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, |  | Tak |  |
|  |  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 |  | Tak |  |
|  |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów |  | Tak |  |
|  |  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego (min. 1 pracownik) w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. |  | Tak |  |
|  |  | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenie w formie elektronicznej na płycie CD-R). |  | Tak |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | Tak |  |
|  |  | Możliwość odłączenia respiratora od podstawy jezdnej |  | Tak |  |
|  |  | Możliwość powieszenia respiratora na ramie łóżka bez zakupu dodatkowych akcesoriów |  | Tak 10 pkt, Nie 0 pkt |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  | Min. 24 m-ce |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta |  | Podać harmonogram |  |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 2 dni roboczych |  |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 14 dni |  |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |  | TAK |  |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ |  | TAK |  |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia |  | 10 lat od daty dostawy |  |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  | podać |  |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji |  | podać |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).