#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Wirówka laboratoryjna - 2 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: ……………………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): ………………… |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | . TAK ( wpisać ) |  | Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …… m-cy/ce. W tym okresie wykonawca zapewnia przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna- 2 szt. |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Siła wirowania rcf co najmniej 20000 x g. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem nie większym niż 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5000 rpm i skokiem nie większym niż 100 rpm w zakresie 5000 ‐ 14000 rpm. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera. | TAK |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 2000W. | TAK |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby. | TAK |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości. | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml. | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 90 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie nie mniejszym niż od -9 oC do +40 oC. | TAK |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 75 cm. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 64 x 55 x 34 cm (+/-3% dla każdego wymiaru). | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania. | TAK |  |
|  | Wirówka nie wymagająca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz. | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf. | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia. | TAK |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora. | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Rotor wychylny- 1 szt. Z czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250ml, w których mieści się co najmniej 16 probówek typu Falcon o pojemności 50ml i 32 probówki stożkowe 15ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 250ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 234 x g (4 200rpm). Kosze oraz adaptery sterylizowalne w autoklawie (1200C, 20min). Adaptery na probówki 15 ml oraz 50 ml w zestawie. | TAK |  |
|  | Rotor aerozoloszczelny- 1 szt. Z pokrywą rotora, na 30 probówek1,5/2,0 mL, v.max – 20817 x g (14000rpm) | TAK |  |
|  | Pipety mechaniczne wielorazowe: Pipety jednokanałowe: - urządzenia o zakresach objętości 0,1-2,5ul (1 szt.), 0,5-10ul (1 szt.) , 2-20ul (1 szt.), 10-100ul (1 szt.), 20-200ul (1 szt.), 100-1000ul (1 szt.) Pipeta 8 kanałowa 0,5-10ul (1 szt.) Statyw karuzelowy (obrotowy) uniwersalny na 6 szt. pipet oraz 2 statywy na 36 probówek 1,5/2ml każdy. | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Szkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia niezbędnego do eksploatacji urządzenia, szkolenie aplikacyjne (minimum 5 osób) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym  podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ  należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................