**Znak sprawy: DKW.2233.15.2022.AH Załącznik Nr 5**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**ZAKŁAD KARNY W SIEDLCACH, UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 08-110 SIEDLCE**

**FORMULARZ TECHNICZNY**

**Nazwa Wykonawcy:**

**Adres siedziby Wykonawcy:**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na *„****Dostawa autoklawu do Zakładu Karnego w Siedlcach****”,* znak sprawy: ***DKW.2233.15.2022.AH*** oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia o następujących parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli:

**CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA**  **PARAMETRU TECHNICZNEGO** | **TAK/ NIE**  **LUB OFEROWANE PARAMETRY** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE:** | |
|  | Autoklaw parowy | Nazwa producenta:  ………………………...  Rok produkcji:  …………………………. |
|  | Pojemność min 18 l max 22 l (podać pojemność) |  |
|  | Załadunek min 5 kg max 8 kg (podać w kg) |  |
|  | Ilość tac max 5 szt min 3 szt (podać ilość) |  |
|  | Zasilanie 230V – 50/60 Hz, Moc 1,5 kW |  |
|  | Komora ciśnieniowa ładowana od przodu o pojemności 17-22 litrów l wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 316L, drzwi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, tace wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. |  |
|  | Pokrywa komory pokryta materiałem nienagrzewającym się. Po zamknięciu pokrywa musi być regulowana automatycznie po dociśnięciu dłonią lub łokciem. |  |
|  | Z obudowy autoklawu nie mogą wystawać bolce, ani żadne elementy ryglujące, które mogłyby powodować urazy osoby obsługującej autoklaw. |  |
|  | Obudowa autoklawu wykonana z stali nierdzewnej klasy AISI304 lub wyższej |  |
|  | Wymiary całkowite nie większe niż 480x500x650 (proszę podać) | **………………………** |
|  | Wymiary komory ok. Ø 245x320 mm | **………………………** |
|  | Urządzenie musi spełniać normę europejską dotyczącą małych sterylizatorów – typ B EN 13060 |  |
|  | Autoklaw odebrany i dopuszczony przez UDT, posiadający dokumentacje odbiorową. |  |
|  | Aktualny paszport techniczny |  |
|  | Programowanie możliwe do wykonania za pomocą cyfrowego wyświetlacza z przyciskami. Sterownik urządzenia wyposażony w co najmniej 6 programów do sterylizacji (w tym program testowy Bowie&Dick) umożliwiający indywidualne zaprogramowanie przez użytkownika |  |
|  | Urządzenie wyposażone w drukarkę drukującą aktualne wartości w poszczególnych fazach |  |
|  | Urządzenie wyposażone w blokady ciśnieniową i termiczną zapobiegające przed otwarciem autoklawu przed wyrównaniem ciśnienia w komorze z ciśnieniem atmosferycznym |  |
|  | Urządzenie posiadające 2 rodzaje zabezpieczenia do optymalizacji poziomu bezpieczeństwa:   1. Dwa termostaty chroniące przez przegrzaniem się komory i generatora 2. Dwa ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa dla komory i generatora |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
|  | Okres gwarancji (preferowane min 24 m-ce) ( proszę podać) | **………………………….** |

……………………… …………………………………………..

miejscowość, data podpis i pieczątka

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy