## Arkusz1
| Znak sprawy SZP.242.23.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz parametrów technicznych na 24 miesiące
Pakiet nr 1
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, bez pochodnych biguanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, amin i pochodnych fenolowych, bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej, potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5 l | op. | 40
3. | Trójenzymatyczny preparat w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych. Kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) w połączeniu z detergentem szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp. i ułatwia ich usuwanie bez szczotkowania. Neutralne pH preparatu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją. Nawilża i zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach (zaschnięciu, koagulacji), potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin. Posiada właściwości bakteriostatyczne.Opakowanie: butelka 750 m z końcówką spieniającą, wyrób medyczny klasa I. | op. | 5
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 2
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Wartość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, drożdżakobójcze, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia). Produkt biobójczy. | op.500ml | 1000
|  | op.5L | 5
2. | Płynny alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie etanolu 82-84g. Nie zawierający w składzie barwników, substancji zapachowych, QAV, chlorheksydyny, propanolu i innych substancji czynnych. Zawierający w składzie substancje pielęgnujące - pantenol, witamina E. Spektrum działania B, F(C. albicans), Tbc(M. terrae, M. avium), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk 30sek.,chirurgiczna dezynfekcja rąk 1.5min. Testowany dermatologicznie.Produkt Biobójczy. Pojemność | op.500ml ze zintegrowaną pompką | 280
3. | Płynny alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie etanolu 82-84g. Nie zawierający w składzie barwników, substancji zapachowych, QAV, chlorheksydyny, propanolu i innych substancji czynnych. Zawierający w składzie substancje pielęgnujące - pantenol, witamina E. Spektrum działania B, F(C. albicans), Tbc(M. terrae, M. avium), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk 30sek.,chirurgiczna dezynfekcja rąk 1.5min. Testowany dermatologicznie.Produkt Biobójczy. | op.500ml | 100
|  | op.5L | 10
4. | Preparat do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości jodu i chlorheksydyny.Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | op.250ml | 540
|  | op.1L | 100
5. | Krem na otarcia, zadrapania oraz do ochrony i pielęgnacji podrażnionej skóry, blizn, oparzeń, odleżyn, po radioterapii i naświetlaniu. Redukujący nieprzyjemne zapachy(nietrzymanie moczu). Zawierający w składzie oktenidynę, pantenol, bisabolol i wazelinę. Kosmetyk | op.50ml | 55
6. | Preparat w postaci żelu na bazie etanolu i 2-propanolu bez zawartości chlorheksydyny, fenolu ( i jego pochodnych) przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający szerokie spektrum działania: B, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) oraz prątki w czasie do 30 s, oraz Polio, Adeno- do 1 min. Preparat zawierający glicerynę. Opakowanie typu worek przystosowane do dozowników systemu BCS. Worek 1 l Wykonawca zapewni 30 dozowników na zaoferowane worki | op. | 1000
7. | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry, powodujący redukcję niepożądanych drobnoustrojów. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Niwelujący przykre zapachy o pH 7. Kosmetyk. | op.500ml | 20
8. | Emulsja do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowa do użycia. Zawierająca dichlorowodorek octenidyny oraz alantoine, gliceryne, kwas mlekowy. Bez zawartości triclosanu, związków amoniowych, poliheksanidyny, chlorheksydyny, mydła, środków zapachowych i barwników. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min. 3 miesiące. Kosmetyk. | op.500ml | 110
9. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała, na bazie białego oleju, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. | op.500ml z pompką | 30
10. | Preparat do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła,wspomagająco w higienie zmian w jamie ustnej Gotowy do użycia, bezbarwny. Wspomagający ochronę przed parodontozą i zapalaniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiegajacym i redukującym nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Zawierający dichlorowodorek octenidynę. Bez poliheksanidyny, chlorheksydyny i alkoholu. Nie przebarwiający szkliwa. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min. 3 miesiące. Kosmetyk. | op.250ml | 160
11. | Opatrunki na rany z wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR)o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwii i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wyrób medyczny | op. 10x1 szt | 10
12. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | op.350ml | 25
13. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | op.20ml | 40
14. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | op.250ml | 35
|  | op.1L | 100
15. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. | op.250ml | 800
|  | op.1L | 40
Razem
Zamawiający wymaga w ramach realizacji pakietu użyczenia 50 sztuk dozowników bezdotykowych kompatybilnych z preparatami do higieny rąk. Zamawiający wymaga do pozycji 2 dostarczenia uchwytu metalowego na ramę łóżka, do butelek o pojemności 500ml, kompatybilny z butelkami systemu Hyclick 30 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni (wraz z licencją i możliwością korzystania z aplikacji mobilnej)oraz z opcją użyczenia urządzenia mobilnego, na czas obowiązywania umowy, który umożliwiłby: a) kwartalne porównawcze raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej ( podział na odziały/zakłady, poradnie, inne wybrane powierzchnie), b) tworzenie statystyk z przeprowadzonych kontroli czystości powierzchni szpitalnych z możliwością wprowadzenia i porównania wyników z kontroli mikrobiologicznej powierzchni. Ponadto Wykonawca dostarczy: a) znaczniki fluorescencyjne (pisak, atomizer, latarka UV) w ilości 4 sztuk przez okres obowiązywania umowy, b) tablice dozowania zaproponowanych preparatów – 15 szt. dla każdego preparatu, c) materiały edukacyjne np. instrukcje mycia i dezynfekcji rąk (min 80 x sala chorych, min 30 x łazienka pacjenta) d) zapewni szkolenie wskazanego przez zamawiającego personelu z zakresu higieny powierzchni i rąk( minimum 6 razy w okresie 24 miesięcy zgodnie z ustalonym harmonogramem przez strony, miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego miejscu - pomieszczeniach ). e) użyczy 12 szt. pomp dozujących do preparatu z poz.4 pakietu 2 preparatów będących w wykorzystaniu Firmy Sprzątającej oraz zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych min. 2 razy w roku użyczonychpomp oraz serwisu w razie awarii. Czynności te odnotuje w karcie technicznej.
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Wartość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 30 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Masa pojedyńczej tabletki - 3,3g | op.300tab. | 40
3 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. | op.1L ze spryskiwaczem | 1300
4 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych. produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Z możliwością stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, cynku, polietylenu. Zawierający w składzie aminy, QAV i fenoksyetanol. Szerokie spektrum działania: bakteriobójcze,grzybobójcze, prątkobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz wirusobójcze (wobec wirusów BVDV/vaccinia, noro, rota i adeno) w stężeniach od 0,1 do 1% w czasie 5-60 min. | op.5L | 20
5 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Wyrób medyczny klasy IIa. - | op. 1L z aplikatorem pianowy | 60
6 | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g).Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic (przebadane dermatologicznie). Wyrób medyczny kl. IIa. | op. Typu flow pack 100chusteczek | 800
7 | Preparat w postaci proszku z zawartością nadwęglanu sodu i TEAD ( substancja czynna kwas nadoctowy ) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Posiadający szerokie spektrum działania bez użycia dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B, F ( C.albicans, A.niger ) , V (polio, adeno, noro, rota, HIV, HBV, HCV ), Tbc (avium, terrae, tuberculosis ), S (b.subtilis, c.difficile ) w stężeniu 2% czasie 10min potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm europejskich dla obszaru medycznego ( faza 2 etap 2 ) . Preparat zachowujący stabilność roz. roboczego przez minimum 36 godz. | op. 1,5kg | 100
8 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt., chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres trwałości po otwarciu 3 miesiące. Wyrób medyczny kl. IIA. | op. Typu BOX 200chust. | 410
|  | op. - wkład uzupełniający | 400
9 | Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100% poliestru o wymiarach 30 x 19 cm. Chusteczki zalewane 2,5 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek min. 48g/m2. Opakowanie jednorazowe zabezpieczone plombą. | op.130 chusteczek | 400
10 | Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym ( w tym Clostridium difficile) na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych. Chusteczki powinny mieć szerokie spektrum działania i krótki czas oddziaływania bójczego. Preparat do dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka w tym ognisk C. difficile. Chusteczki mogą być stosowane do dezynfekcji powierzchni bezkanałowych wyrobów medycznych takich jak: sondy do przezprzełykowej echokardiografii (TEE), wzierniki nosowo-gardłowe (otorynolaryngologia), sondy ultradźwiękowe. Rozmiar chusteczki minimum 20cm x 30 cm. Trwałość od otwarcia 28 dni. Chusteczki muszą wykazywać skutecznośc wobec bakterii (Tbc), grzybów, wirusów: adeno i polio oraz spor (w tym Clostridium difficile, Bacillus subtilis). | op.50 chusteczek | 100
11 | Preparat do maszynowego termicznego mycia kaczek, basenów. Preparat o właściwościach zmiękczających i płuczących, zapobiega powstawaniu osadów oraz usuwający powstałe osady. Po wyschnięciu nie zostawia plam, nie pieni się, posiada bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Zawiera kwasy organiczne (odpowiadające za właściwości produktu w zakresie zmiękczania wody i ochrony myjni), stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją, nie zawiera środków powierzchniowo czynnych. Gęstość koncentratu (20°C): 1,08 g/ml, ph ok.1,3. Wyrób medyczny. | op.5kg | 45
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania i schłodzenia. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. opakowanie 8 szt. | Op. | 2000
2. | Rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, wykonane z włókna polipropylenowego o wymiarch : 15,5-23,5 cm i gramaturze ok.75g/m². Zawierające alantoinę o pH 5, możliwość podgrzania w mikrofali. Przebadane dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie 10 szt. | Op. | 4000
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa | J.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | stawka vat w % | wartość netto | wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, do usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem , do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. op 350 ml | szt. | 180
2. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, do usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem , do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. op. 1l. | szt | 65
3. | Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego; skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. Produkt leczniczy. Możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL. op. 250 ml | szt. | 10
4. | Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego; skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. Produkt leczniczy. Możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL. op. 1 l | szt. | 20
5. | Pasta na bazie alginianu srebra | szt. | 1
6. | Sterylny pad do oczyszcznia ran i przygotownia łożyska rany, wykonany z micofibry w opakowaniu z dozownikiem pozwalającym odmierzyć adekwatną ilość płynu, kształt kropli ułatwiający pracę o powierzchni 80cm kwadratowych, pakowany pojedynczo każe opakowanie sterylne, paczka zawierająca 10 sztuk wyrób medyczny | szt. | 3
7. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny;bez zawartości octenidyny,alkoholu i chlorheksydyny ,do zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III, Opakowanie 250 ml | szt. | 30
9. | Emulsja zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe (HOFA) , Aloe Veara i Centella Asiatica wspomagająca regenerację naczyń włosowatych, sprzyjająca mikrokrążeniu krwi, zmniejszając ryzyko niedokrwienia i ułatwiająca odnowienie komórek naskórka ,do ochrony przed tarciem, zmniejszająca kruchość skóry i zapobiegająca jej odwodnieniu, op 30 ml | szt. | 30
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Emulsja natłuszczająca i regenerująca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem witaminy E (bez dodatków np. rumianku, ananasa, awokado itp.). Pojemność 500 ml | op. | 150
2. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych ,w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych ,takich jak wejścia do kanału wkłucia, części kanałów , korki kraniki itp. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70% ) i chlorhexydyny (max 2%) . Bezpieczny dla skóry . Spektrum działania: B, Tbc, F, (C.albicans), V (HIV, HBV, Rota) do 1min. Wyrób medyczny . Butelka z atomizerem. Pojemność: 100ml | op. | 40
3. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych ,w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych ,takich jak wejścia do kanału wkłucia, części kanałów , korki kraniki itp. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70% ) i chlorhexydyny (max 2%) . Bezpieczny dla skóry . Spektrum działania: B, Tbc, F, (C. albicans), V (HIV, HBV, Rota) do 1min. Wyrób medyczny . Butelka z atomizerem. Pojemność: 250 ml | op. | 160
4. | Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej pozostawiający warstwę chroniącą przed ponownym zabrudzeniem. Usuwający odciski palców, ślady wodne i inne łatwo zmywalne plamy. Łatwy i ekonomiczny w użyciu o przyjemnym zapachu. Mycie i konserwacja powierzchni ze stali szlachetnej – szafek, półek, ścian, wind, paneli zewnętrznych zmywarek i lodówek, piekarników itp. pH (koncentrat): 6.9-7.1. Opakowanie 500ml | op. | 10
5. | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 750ml. Produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy). | op. | 50
RAZEM
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa | J.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | stawka vat w % | wartość netto | wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA®System - brak zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu max. 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5l + zintegrowany aktywator.Paski testowe pakowane po 50 szt. | op. | 96
2. | Trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i in.wyrobów medycznych. Kompleks trzech enzymów w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne- krew, ropę, białko, itp. Zawiera: IV rzędowe związki amonowe, chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny, związki powierzchniowo czynne, środki stabilizujące, chelatujące i zapachowe, barwnik. Neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją.Szerokie spektrum bioójcze przy niskim stężeniu i krótkim czasie działania w 5 min.0,5% . Kanister 5L wraz z pompką dozującąWyrób medyczny klasy I. | op. | 50
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Opakowanie 5l | op. | 10
2. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. opakowanie kanister 5l | op. | 70
3. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,4 ml/l (instr. med.), 0,2-0,8ml/l (stelaże łóżek). Opakowanie kanister 5l. | Op. | 3
4. | Płynny, alkaliczno-enzymatyczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 60stC. pH robocze rotworu wynosi 11,0 – 11,3. Środek posiadający w swoim składzie: min. alkokysylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Opakowanie 5 l | Op. | 120
5. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Potwierdzone zgodnie z PN-EN-15883:4 redukcja drobnoustrojów w całym procesie >9log. Środek zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. Opakowanie 5 l | Op. | 110
Razem
1. Wszystkie środki do myjni-dezynfektora muszą pochodzić od jednego producenta; 2. Zamawiający wymaga dokonania walidacji procesowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2:2010. W zakres walidacji wchodzi: badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem białkowym, badanie termometryczne min. 11 czujnikami, badanie pozostałości środków procesowych, badanie suchości wsadu; 3. Przy zmianie środków na inne niż obecnie stosowane zamawiający wymaga przepłukania układu pomp dozujących.
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1. | Zasadowy środek do maszynowego mycia kaczek i basenów, usuwający nawet zaschnięte osady typu resztki mydła i wydalin ludzkich. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości. Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych. Zawierający inhibitory korozji. | op. | 3
2. | Środek zmiękczający oraz płuczący, płynny koncentrat. Zabezpiecza przed osadami kamienia wodnego. *Płyny kompatybilne z myjkami ARJO | op | 2
RAZEM
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. neto | Cena jedn. bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1 | Wieloparametrowe wskazniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w formie paska papierowego na który naniesiono linowo substancje testowa koloru niebieskiego. Pasek dzielony na 4 szt. testów, Zmiana barwy z niebieskiej na czarną,w zakresie temperatur: 121°C - 134°C i czasie 20 min. - 3,5 min. Rozmiar całego wskaznika: 1,7 cm x 20,5 cm, po przedzieleniu na 4 części : 1,7 cm x 5,10 cm. Wskaźnik nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich opak. . 250 szt. x 4 (1000 testów) Na teście umieszczone informacje w języku polskim. | szt. | 30000
2 | Testy chemiczne typu IV do sterylizacji plazmowej, w formie paska typu Tyvec: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. - liniowe ułożenie wskaźnika na całej długości testu, perforowane w połowie.Na teście umieszczone informacje w języku polskim. - identyczny kolor przebawienia dla wskaźników chemicznych i biologicznych z koloru różowego na kolor niebieski - zgodność z normą PN EN ISO 11140:2014 Wskaźnik nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich opak. . 250 szt. (500 testów) | szt. | 500
3 | Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w myjniach- dezyfekatorach: jednorazowy, gotowy do użycia, wskaźnik umieszczony na plastikowym nosniku o wymiarach 70mm x 26mm w formie wyraznego kwadratu (10mm x 10mm), Substancja wskaznikowa koloru ciemnoczerwonego, zawierajaca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symuluje pozostałosci zaschnietej krwi. Na teście umieszczone informacje w języku polskim. Test należy używać ze specjalnym uchwytem (, opak. 100 szt. ( +/- 50) | szt. | 2000
4 | Testy kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorch różnego typu. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min. Na teście umieszczone informacja o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności w języku polskim. Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 5000
5 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 19 mm x 50-55 m. | szt. | 15
6 | Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowane produkty medyczne przed skażeniem. Torebki samoklejące, przezroczyste, umożliwiajace łatwe i bezpiecznie zamykanie bez potrzeby uźycia zgrzewarki. Rozmiar: 400x550 ( +/- 10 ) . | szt. | 20000
7 | Testy szczelnosci zgrzew, u do rutynowej kontroli zgrzewarek pokazujący wyrażnie wady i uszkodzenia zgrzewu. Test papierwowy z barwnikiem kontrolnym. | szt | 250
8 | Zestaw wkładów sterylnych dostosowanych wielkością do tac wózka (zestaw zawierający 3 różne wkłady jednorazowe oznaczone kolorystycznie różnymi kolorami: pierwszy - przezroczysty do wyłożenia tacy, drugi - zielony do przykrycia tacy z endoskopem czystym, trzeci - czerwony do przykrycia tacy z endoskopem brudnym) eliminujący ryzyko pomyłek w procesie reprocesowania endoskopów. Trzy wkłady pakowane zbiorczo w jedno opakowanie. Wyrób medyczny klasy I. | op | 100
9 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 420 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 1
10 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 380 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 2
11 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 320 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 4
12 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 270 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6
13 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 210 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6
14 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 160 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6
15 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 120 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6
16 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 90 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 m miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 5
17 | Rękawy papierowo-foliowe 300 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 - 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO.) Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 4
18 | Rękawy papierowo-foliowe 200 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 - 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyże 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO.) Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt. | 4
19 | Rękawy papierowo-foliowe 150 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 -70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń. Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO.). Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 5
20 | Rękawy papierowo-foliowe 100 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 -70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń. Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO). Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 2
21 | Rękawy papierowo-foliowe 75 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 - 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO) .Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt. | 6
RAZEM
1 | Do pozycji 4 do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (A4 koperta)- system dokumentacji kontroli procesów mycia ji umozliwiający arhiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. W arkuszu znajdujące się nastepujące dane: Szpital, data, oddział, osoba odpowiedzialna,osoba nadzorująca,nr cyklu, symbol myjni, nr. karty załadunku, wynik testu, osoba wykonująca kontrolę.
2 | Do pozycji 4 Wykonawca dostarczy urządzenia do mocowania testów w myjkach - 2 szt.
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 11
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu i numer katalogowy
1 | Włóknina przeznaczona do zastosowania w połączeniu dla wszystkich mozliwych metod sterylizacji: para wodna, tlenek etyleniu oraz plazmy. W arkuszach z polipropylenu (SMS) są dwa kolory, bardzo odporne na rozerwanie, wytrzymałe i doskonale poddającymi się drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. Polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków. Opakowanie arkuszowe naprzemiennie pakowane SMS/SMS jest fabrycznie spakowane w dwa następujące po sobie kolory: niebieski i zielony. Różne kolory od strony zewnętrznej i wewnętrznej powodują łatwą identyfikację uszkodzonego opakowania. O gramaturze 43g/m2, rozmiar 120x120cm , w opakowaniu | ark. | 204
2 | Podkładka zaciskowa nieatraumatyczna. Profil zapewnia pewne trzymanie i jednocześnie zapewnia delikatne stosowanie konwencjonalnych zacisków. Trzy dostępne średnice zapewniają dokładne dopasowanie do różnych rozmiarów instrumentów i umożliwiają przycinanie na wymiar. Podkładki zaciskowe są radioprzezroczyste, nie zawierają lateksu, są sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku. Dł.125mm, w op. 10x2 | op. | 1
3 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi, niebieska / bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego. Dłczęści górnej 30/45 o dł.165mm. W op.5 szt. | szt. | 20
4 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych, nie jest przeznaczone do dekontaminacji narzędzi, miękkie włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa o wymiarach: 75/215mm. W op.5 szt. | szt. | 20
5 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi, bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego. Dł. części górnej 75/235mm. W op.5 szt. | szt. | 20
6 | Szczotka do mycia instrumentów z kanałami o wysokiej jakości nylonowego włosia. W rozm.2,5mmx50mm o dł.300mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20
7 | Szczotka do mycia instrumentów z kanałami o wysokiej jakości nylonowego włosia. W rozm.0,6mmx10mm o dł.450mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20
8 | Uchwyt do niesamomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, wymiary : 80mm. Czyszczenie i dezynfekcja kleszczy, instrumentów bez możliwości demontowania z rękojeściami pierścieniowymi, wzierników i innych instrumentów nieotwierających się samodzielnie . op.1 szt. | szt. | 6
9 | Kapturki ochronne płaskie zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu. Kapturki dedykowane są do sterylizacji parowej, ze względu na swoją budowę umozliwiają bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Rozm.2x9x25mm. Op.100szt. | op. | 2
10 | kapturki ochronne zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo, kapturki ochronne Highline zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu. Kapturki dedykowane są do sterylizacji parowej, ze względu na swoją budowę umozliwiają bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Rozm. 2x16x25. Op.100szt. | op. | 2
11 | Paski wskaźnikowe Typu 5 sprawdzają procesy sterylizacji pod kątem wystarczającego oddziaływania pary (para, temperatura i czas) wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Wytyczne dla nich wynikają z zachowania biologicznych wskaźników. Wskaźnik Typu 5 jest szczególnie korzystny wtedy, gdy przygotowywane do użytku produkty medyczne są sterylizowane zarówno w temperaturze 121 °C, jak i 134 °C. Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to sterylizator nie funkcjonuje poprawnie. Paski wskaźnikowe spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego Typu 5 (integratory). Wskaźniki nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji. op. 500szt. | szt. | 1500
12 | Wkłady absorpcyjne z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować. Ułatwiają proces suszenia. Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej. Rozm. 30x50 cm. Op. 1000szt. | op. | 10
11 | Wkłady absorpcyjne z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować. Ułatwiają proces suszenia. Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej. Rozm. 30x50 cm. Op. 1000szt. | op. | 10
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)