Zielonka, dnia 03.12.2024 r.

Nr sprawy ZP/41/24/WZ/B/14/002/02

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Tandemowy analizator typu potrójny kwadrupol sprzężony 
z systemem chromatografii cieczowej”.

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje, że  wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ.

Wniosek

Pytania

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrometru mas, dla którego czułość jest wyspecyfikowana jako 500 000:1 (S/N) w trybie SRM dla nastrzyku 
1 pg rezerpiny (HESI, tryb jonów dodatnich)?

Odpowiedź: Zaproponowana czułość nie może zostać zaakceptowana. W analizach zamawiającego wskazany stosunek sygnału do szumu jest jednym z podstawowych wymagań Zamawiającego.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrometru mas, dla którego czułość jest wyspecyfikowana jako 500 000:1 (S/N) w trybie SRM dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (HESI, tryb jonów ujemnych)? 
Odpowiedź: Zaproponowana czułość nie może zostać zaakceptowana. W analizach zamawiającego wskazany stosunek sygnału do szumu jest jednym z podstawowych wymagań Zamawiającego.

- Zamawiający zamieścił opis wymaganego parametru: „Rozdzielczość masowa -0,7 Da/FWHM”. Ze względu na fakt, że rozdzielczość to zdolność do rozróżnienia dwóch indywiduów o danej różnicy stosunków masy do ładunku oraz że mniejsza wartość liczbowa zapewnia lepsze parametry pomiaru, Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego, aby potwierdził, że Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrometru mas o niższej wartości bezwzględnej dla rozdzielczości masowej, tj. rozdzielczości nie gorszej niż wartość podana przez Zamawiającego w wymaganiach technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany opisu wymaganego parametru. 
W związku z powyższym wymóg w treści: ,,Rozdzielczość masowa -0,7 Da/FWHM” , otrzymuje brzmienie: ,,Rozdzielczość masowa nie gorsza niż lub równa -0,7 Da/FWHM’’.

- Zamawiający zamieścił opis wymaganego parametru technicznego „stabilność mas < 0,1 Da w ciągu 24 godz.”. Wykonawca zwraca uwagę, iż część Zamawiających oraz producentów spektrometrów mas określa ww. parametr za pomocą znaków graficznych, np. „≥” lub „+/-”. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana stabilność masy < 0,1 Da w ciągu 24 godz. może być opisana za pomocą znaku graficznego „+/-” Da w ciągu 24 godz. Wykonawca podkreśla, że zaproponowany sposób zapisu stabilności masy jest jednoznaczny, gdyż poza spełnieniem warunku „maks. 0,1 Da w ciągu 24 h” eliminuje nieograniczone odchylenie w dół (po stronie ujemnej). 
Odpowiedź: Warunek „< 0,1 Da w ciągu 24 h” nie oznacza tego samego co oznaczenie za pomocą znaku graficznego „≤” lub „+/-”. Zapis ten oznacza, iż stabilność mas jest mniejsza niż 0,1 Da  w ciągu 24 h.

5) Zamawiający zamieścił opis wymaganego parametru: „Zakres mas co najmniej: 5 – 3000 m/z”. Wykonawca pragnie zauważyć, że podany zapis wprowadza wymóg nadmierny, ponieważ wartości m/z zawierają się zwykle w zakresie do 2000, stąd większość producentów podaje tę liczbę jako górną granicę zakresu. Wiąże się to z faktem, iż związki o wysokich masach cząsteczkowych często ulegają wielkokrotnej jonizacji. Każda kolejna jonizacja znacząco zmniejsza wartość m/z, która jest ilorazem masy cząsteczkowej przez liczbę ładunków elementarnych danego indywiduum chemicznego. W świetle przytoczonych faktów Wykonawca zwraca się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrometru mas z węższym zakresem wartości m/z, tj. np. do 2000 jako górną granicą zakresu.

W sytuacji kiedy Zamawiający pozostawi wymóg bez zmian, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia i podanie aplikacji dla jakich Zamawiający będzie stosował tak szeroki zakres mas.

Odpowiedź: Charakter planowanych prac oraz rodzaj badanych próbek przez Zamawiającego wymaga, aby zamawiany analizator typu potrójny kwadrupol  umożliwiał oznaczanie analitów w zakresie stosunku masy do ładunku co najmniej 5 – 3000 m/z. Wymaganie zostało określone zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Ze względu  na poufność prowadzonych badań Zamawiający nie może udzielić informacji o aplikacji metod.

6) Zamawiający określa „szybkość skanowania 18 700 Da/sek”. Wykonawca zwraca się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i dopuszczenie możliwości zaoferowania przez uczestników postępowania spektrometru o mniej specyficznej szybkości skanowania. Wykonawca podkreśla też, że tak określony parametr jest wymogiem nadmiernym, którego wprowadzenie eliminuje potencjalnych wykonawców z postępowania i nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność urządzenia jak również wyniki i dokładność wykonywanych pomiarów. Takie ograniczenie nie jest również uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Tandemowe spektrometry mas służą do celowanej analizy ilościowej i wykonują pomiary w trybie MRM/SRM, w związku z czym liczba MRM/SRM w segmencie czasu jest istotna dla wyników analiz. Ponadto taki zapis wskazuje na konkretnego producenta, co jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o „Szybkość skanowania nie mniejsza niż 12 000 Da/s.”

W sytuacji kiedy Zamawiający pozostawi wymóg bez zmian, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia i podanie aplikacji dla jakich Zamawiający będzie stosował tak wyspecyfikowaną szybkość skanowania na poziomie „18 700 Da/sek”, jaka wymagana jest od urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Ze względu na charakter planowanych prac oraz rodzaju badanych próbek Zamawiający nie może uznać jako równoważne dostarczenie spektrometru mas umożliwiającego skanowanie z prędkością 12 000 Da/sek. Wymaganie zostało określone zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Ze względu  na poufność prowadzonych badań Zamawiający nie może udzielić informacji o aplikacji metod.

7) Zamawiający opisuje jeden z parametrów jako „zakres dynamiczny: > 6,0 x 106”. Wykonawca pragnie zauważyć, że tak określony parametr pochodzi z broszury konkretnego producenta i jest wymogiem nadmiernym, ponieważ do rzetelnych wyników pomiarowych wystarczy zakres dynamiczny pięciu czy sześciu rzędów wielkości. Ponadto zakres dynamiczny wyrażany jest jako rząd wielkości, który zapisywany jest przy pomocy cyfr całkowitych, będących wykładnikami potęgi liczby 10 (np. „pięć rzędów wielkości” lub „zakres dynamiczny: 5 rzędów”, co oznacza „zakres dynamiczny wynoszący 105”). Wykonawca zwraca się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i dopuszczenie możliwości zaoferowania przez uczestników postępowania spektrometru o mniej specyficznym zakresie dynamicznym. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wymagany zakres dynamiczny może być wyrażony jako: „zakres dynamiczny większy niż sześć rzędów”.

W sytuacji kiedy Zamawiający pozostawi wymóg bez zmian, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia i podanie aplikacji dla jakich Zamawiający będzie stosował tak wyspecyfikowany zakres dynamiczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu. Wymaganie zostało określone zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego. Ze względu  na poufność prowadzonych badań Zamawiający nie może udzielić informacji o aplikacji metod.

8) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrometru mas z dwiema pompami próżni wstępnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrometru mas z dwiema pompami próżni wstępnej.

9) Zamawiający zamieścił opis wymaganego parametru: „Komora kolizyjna heksapolowa zakrzywiona pod kątem prostym”. Wykonawca pragnie zauważyć, że wymóg jest bezzasadny, ponieważ kwadrupole z prętami heksapolowymi, zgodnie z danymi eksperymentalnymi, charakteryzują się mniejszą transmisją (od 10 do 300 razy) niż typowe kwadrupole. Autorzy artykułu zwracają również uwagę, że kwadrupole z polami heksapolowymi są mniej użyteczne do analizy masowej niż typowe kwadrupole (10.1002/rcm.4596). Ponadto, zgodnie z broszurą przypadkowego producenta spektrometrów mas heksapol charakteryzuje się mniejszą zdolnością skupiania jonów” Wykonawca pragnie zauważyć, że część Zamawiających i producentów opisuje komory kolizyjne po prostu jako „kwadrupolowe”. Wykonawca zwraca się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i wyrażenie zgody na zaoferowanie przez uczestników postępowania spektrometru z „komorą kolizyjną kwadrupolową lub multipolową”.

W sytuacji kiedy Zamawiający pozostawi wymóg bez zmian, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie definicji „komory kolizyjnej heksapolowej” i podanie aplikacji, z których będzie korzystał Zamawiający i dla których wykorzystanie tak zbudowanej komory kolizyjnej jest uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu. Wymaganie zostało określone zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego. Komora kolizyjna heksapolowa to zwężająca się i zakrzywiona pod kątem 90° heksapolowa komora kolizyjna maksymalizuje transmisję jonów (heksapol) jednocześnie minimalizując szumy pochodzące od cząsteczek neutralnych/nie posiadających ładunków (zakrzywienie pod kątem 90°) ponownie ogniskuje jony fragmentacyjne maksymalizując zbieranie jonów z Q1 i kolimuje wiązkę jonów do transmisji do Q2 (zwężenie celi kolizyjnej) zapewniając lepszy transfer jonów, mniejsze szumy i tym samym zwiększając czułość. Aby poprawić wydajność transportu jonów, niektóre współczesne instrumenty są wyposażone w oktopolową lub heksapolową celę kolizyjną zamiast konwencjonalnej celi kwadrupolowej (Dass, C. (2007). "Tandem Mass Spectrometry". Tandem Mass Spectrometry, in Fundamentals of Contemporary Mass Spectrometry. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. pp. 132–133. doi:10.1002/9780470118498.ch4). Ze względu  na poufność prowadzonych badań Zamawiający nie może udzielić informacji o aplikacji metod.

10) Zamawiający określa pompę jako „pompa gradientowa min. 4-tłokowa z możliwością mieszania 2 różnych składników w tym samym czasie, z możliwością wyboru 2 rozpuszczalników spośród 4 dostępnych”. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację ilości wymaganych tłoków w pompie. Dostępne na rynku pompy do chromatografów cieczowych wyposażone są w dwa tłoki. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i prosi o modyfikację zapisu dotyczącego ilości dostępnych rozpuszczalników na zapis brzmiący: „Pompa gradientowa min. 2-tłokowa”.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu. Wymaganie zostało określone zgodnie 
z potrzebami Zamawiającego. Ze względu  na poufność prowadzonych badań Zamawiający nie może udzielić informacji o aplikacji metod.

11) Zamawiający określa objętość fiolek jako „2 ml”. Wykonawca pragnie zaznaczyć, że większość producentów opisuje objętość fiolek jako maksymalną objętość cieczy mieszczącą się w fiolce, pomijając informację dot. objętości roboczej czyli rzeczywistej objętości próbki. Wykonawca zwraca się z prośbą o zapewnienie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przez uczestników postępowania fiolek o objętości roboczej 1,5 mL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym wymóg w treści: ,,pojemność min. 130 fiolek o objętości 2 mL’’, otrzymuje brzmienie: ,,pojemność min. 130 fiolek o objętości min. 1,5 mL’’.

KU 03.12.2024 r.