Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

Modyfikacja z dnia 04.11.2019 r.

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Spektrofotometr UV-VIS (I) – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dwuwiązkowy lub z wiązką dwudzielną | TAK |  |  |
|  | Źródło światła – ksenonowa lampa błyskowa | TAK |  |  |
|  | Długość fali: - Nastawna w zakresie co najmniej 190-1100nm - Dokładność nie gorsza niż ±1nm - Powtarzalność nie gorsza niż ±0,5nm | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Szerokość szczeliny: 1,8nm – 2 nm | TAK/Podać |  |  |
|  | Pomiar absorbancji: - Zakres pomiarowy minimum : 0,5-3,5 A - Dokładność nie gorsza niż ±0,005A | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Poziom szumów – maksimum 0,001A | TAK/Podać |  | ≤0,0009A – 5 pkt. |
|  | Dryft: maksimum 0,001 A/h | TAK/Podać |  | ≤0,0009A/h – 5 pkt. |
|  | Tryby pracy: - Transmitancja - Absorbancja - Stężenie - Skanowanie widma | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie wewnętrzne, umożliwiające: - Pomiar - Analizę danych - Eksport danych | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zintegrowany, przynajmniej 6-cio pozycyjny zmieniacz próbek | TAK |  |  |
|  | Złącza USB – przynajmniej 2 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ………………….. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| III | Termin realizacji rozumiany jako dostawa i przeszkolenie. Dostawa w terminie 42 dni kalendarzowych - Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ. | TAK | Podać w dniach ……………………. |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |