## Część_1_-_fartuchy_sterylne
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 1 - Fartuchy sterylne
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Nazwa producenta i numer katalogowy *) | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze co najmniej 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze co najmniej 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 102 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt. | 900
2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze co najmniej 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt. | 5000
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo-foliowym o gramaturze 50g/m2 w części ptrzedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 6 IB, pylenie 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: M - 126cm Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 2500
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo-foliowym o gramaturze 50g/m2 w części ptrzedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 6 IB, pylenie 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: L - 137cm Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 2500
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo-foliowym o gramaturze co najmniej 50g/m2 w części ptrzedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 6 IB, pylenie 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: XL - 147cm Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 2500
6 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo-foliowym o gramaturze 50g/m2 w części ptrzedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 6 IB, pylenie 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: XXL - 155cm. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 1800
7 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥40cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 2,9 IB, pylenie, 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: L - 135cm Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 1500
8 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥40cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 2,9 IB, pylenie, 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: XL - 145cm Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 1500
9 | Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartuacha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥40cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 2,9 IB, pylenie, 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: XXL - 155cm. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy; opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | szt. | 300
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_2-_Serwety_sterylne
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 2 - Serwety sterylne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Nazwa producenta i numer katalogowy *) | Klasa wyrobu medycznego
1 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50x 60cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane radiacyjnie/sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 700
2 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x 90 cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane radiacyjnie/sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 2200
3 | Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna o wymiarach 150x240cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Przylepiec na dłuższym boku serwety. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 120 Sterylizowane tlenkiem etylenu/sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 400
4 | Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna o wymiarach 75X90cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Przylepiec na dłuższym boku serwety. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 120 Sterylizowane tlenkiem etylenu/sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 1500
5 | Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 75x90cm z otworem przylepnym 7cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 120 Sterylizowane tlenkiem etylenu//sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 200
6 | Serweta operacyjna 45x45cm z nitką radiacyjną sterylna a 2szt., posiadająca tasiemkę umożliwiającą bezpieczne umocowanie poza polem operacyjnym. Na opakowaniu dwie samoprzylepne etykiety typu „TAG” do dokumentacji medycznej. | szt. | 1600
7 | Serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej – 70 g/m2. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Chłonność serwety 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 300
8 | Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 480
9 | Sterylna serwetka chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwetki: 527% Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 12000
Suma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_3_-_Zestawy_serwet
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 3 - Zestawy serwet sterylne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Nazwa producenta i numer katalogowy *) | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw serwet do artoskopii kolana dwuwarstwowy. Skład: 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm; 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm; 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm; 1 osłona na kończynę 36x65cm; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana; 1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny min. 105 x 90 cm z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (ownięcie zestawu) Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna wlóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 . Odporność na przenikanie płynów ≥118cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro ≥114/126 kPa | kpl | 400
2 | Zestaw serwet uniwesalnych trzywarstwowy wzmocniony. Skład: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm; 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm; 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm; 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25x60cm i organizatorami przewodów; 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25x60 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25x60 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (ownięcie zestawu) Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 18µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 120g/m2). Odporność na przenikanie płynów ≥133cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro ≥155kPa | kpl | 2000
|  |  |  | Suma | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_4_-_Osłony,_taśmy,_torebk
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 4- Osłony, taśmy, torebki sterylne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Nazwa producenta i numer katalogowy *) | Klasa wyrobu medycznego
1 | Osłona na kończynę o wymiarach 35x120cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m2. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu. Chłonność materiału osłony: 350 %. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 188 Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 200
2 | Taśma samoprzylepna typu rzep (velcro) o wymiarach 2x22cm, składająca się z dwóch części. Na jednej części znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | szt. | 2200
3 | Torebka na płyny 1 częściowa 30x40cm, ze sztywnikiem wykonana z transparentnej folii PE, gramatura 65g/m2 Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt. | 400
4 | Torebka na płyny 1 częściowa 50x60cm, ze sztywnikiem wykonana z transparentnej folii PE, gramatura 65g/m2 Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt. | 50
5 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze o rozmiarach: 100 cm x 160 cm – 1 szt. oraz 80 cm x 150 cm - 1 szt. i dwóch taśm o rozmiarach 3 cm x 100 cm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt. | 150
|  |  |  | Suma | 0 |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_5_-_Szyny
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 5 - szyny
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *)
1 | Szyna typu Kramera do unieruchomiania kończyn 500 X 70 mm | szt. | 10
2 | Szyna typu Kramera do unieruchomiania kończyn 700 X 70 mm | szt. | 10
3 | Szyna typu Kramera do unieruchomiania kończyn 1000 X 100 mm | szt. | 10
4 | Szyna typu Kramera do unieruchomiania kończyn 1500 X 120 mm | szt. | 10
5 | Aluminiowa szyna unieruchamiająca wykonana z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową. Niealergiczne, nietoksyczne. Przeznaczona do unieruchomienia palców. Rozmiar: 200 X 20 mm | szt. | 80
6 | Aluminiowa szyna unieruchamiająca wykonana z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową. Niealergiczne, nietoksyczne. Przeznaczona do unieruchomienia palców. Rozmiar: 260 X 20 mm | szt. | 100
7 | Aluminiowa szyna unieruchamiająca wykonana z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową. Niealergiczne, nietoksyczne. Przeznaczona do unieruchomienia palców. Rozmiar: 400 X 20 mm | szt. | 150
8 | Aluminiowa szyna unieruchamiająca wykonana z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową. Niealergiczne, nietoksyczne. Przeznaczona do unieruchomienia palców. Rozmiar: 460 X 20 mm | szt. | 10
9 | Aluminiowa szyna unieruchamiająca wykonana z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową. Niealergiczne, nietoksyczne. Przeznaczona do unieruchomienia palców. Rozmiar: 500 X 20 mm | szt. | 10
10 | Aluminiowa szyna unieruchamiająca wykonana z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową. Niealergiczne, nietoksyczne. Przeznaczona do unieruchomienia palców. Rozmiar: 700 X 20 mm | szt. | 10
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_6_-_Kołnierz
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 6 - Kołnierz
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *)
1 | Kołnierz okrywający kark, gardło i ramiona. Wykonany z oddychającego materiału. Wymiar 44-45x55cm, średnica otworu 17 cm. Część górna zakończona dzianinowym golfem. Kołnierz jednorazowego użytku do zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza poprzez hamowanie przenoszenia czastek. Wyrób medyczny. | szt. | 1200
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_7_-Podkłady,_pościel,_mat
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 7 -Podkłady, pościel, materiały niesterylne
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *)
1 | Chusta w kształcie trójkąta wykonana z włókniny polipropylenowej, przeznaczona do tymczasowego unieruchomienia i odciążenia kończyn. Rozmiar 96cm X 96cm X 136cm. | szt. | 300
2 | Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami | szt. | 500
3 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. W Kolorze zielonym i niebieskim, niejałowy. | szt. | 10000
4 | Fartuch z włókniny polipropylenowej dostępny w wersji z manietem oraz gumką (zależnie od potrzeb), wiązany na troki w talii oraz na szyi min. 25g/m2 | szt. | 1000
5 | Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej zawierający: Kombinezon ochronny przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi, Typ 4b, 5b, 6b (wykonany z laminatu włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach i kostkach, suwak zakryty samoprzylepną patką,); Półmaska z zaworem FFP3; Gogle ochronne; Rękawice nitrylowe bezpudrowe (powierzchnia wewnętrzna: chlorowana, rolowany mankiet, teksturowane na końcach palców, zgodne z wymaganiami normy EN 455, EN 374-2,4; odporne na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 (typ B) zgodnie z EN 16523; zgodne z EN 420); Pokrowce na buty (wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane); Worek na odpady zakaźne, czerwony. Rozmiary zestawów M,L,XL. | komplet | 5
6 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g . | szt. | 23000
7 | Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g . Kolor: zielony lub niebieski | szt. | 2000
8 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. | para | 200
9 | Podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP. Z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, z podfoliowaną, nieprzemakalną częścią spodnią. Rozmiar: 60cm x 90cm. | szt. | 4000
10 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi do podwijania pod materac pacjenta, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentem SAP, wiążącym płyny.. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm (+/- 0,5 cm), chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina o gramaturze minimum 15 g/m2, miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia polietylenowa o grubości min. 21 g/m2. Zakładki boczne stanowi folia, pokryta koniecznie włókniną o gramaturze min. 15 g/m2. ( aby nie podrażniać skóry pacjenta ). Produkt niesterylny, każda zakładka boczna ma wymiary 70 x 50 cm. Opakowanie zawiera 30 sztuk, z praktycznym uchwytem do przenoszenia oraz stanowiącym dyspenser do higienicznego wyjmowania każdej sztuki. | szt.. | 18000
11 | Podkład papierowo foliowy, szerokość 40cm, długość 50m, perforacja co 37cm, kolor niebieski | rolka | 25
12 | Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 zawierający: - prześcieradło 210x150cm - poszewkę na kołdrę 210x160cm - poszewkę na poduszkę 70x80cm | kpl. | 1800
13 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z gładkim wkładem chłonnym o gramaturze 126g/m 2 zawierający superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200x 60), przyjazny dla skóry , pokryty hydrofilną włókniną PP o gramaturze 15 g/ m2 na calej powierzchni. Warstwa spodnia o gramaturze 70 g//m2 wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią co umożliwia przenoszenie pacjenta o wadze do 150 kg. Chłonność 1,5l/m2. Waga podkładu ok.295g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii,w tym MRSA, E. Colii , redukuje zapach. Kolor biały. op. 20szt. | op. | 25
14 | Prześcieradła na leżankę -Podkład celulozowy w rolce 2-warstwowy, rozmiar listka 50x37cm, 135 listków na rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty | rolka | 16
15 | Prześcieradło nieprzemakalne 210x160 cm z włókniny polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze min 25g/m2 | szt. | 11500
16 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, zarejestrowane jako wyrób medyczny. | szt. | 50
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_8_-_Opaski_stabilizujące_
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 8 - Opaski stabilizujące do rurek i drenów
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *)
1. | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z włókniny. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – niebieski rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec niejałowy, rozmiar 9 cm x 4 cm , opakowanie a 50 szt | op | 10
2. | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym , pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych; rozmiar 7cm x 7,1 cm; Opakowanie: kartonik Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy. Opakowanie a 50 szt | op | 10
3. | Opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa. Rozmiar 25cm x 2,0cm. Opakowanie a 30 szt | op | 10
4. | Opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa. Rozmiar 43cm x 2,5cm . Opakowanie a 20 szt | op | 10
5.. | Opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu. Rozmiar: 8cm x 9,3cm. Opakowanie a 50 szt | op | 10
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_9_-_Prowadnica_Bugie
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 9 - Prowadnica Bugie do trudnych intubacji
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *)
1. | Prowadnica do trudnych intubacji. Materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, wielorazowa w kolorze niebieskim. Dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji. Opakowanie a 1 sztuka. Rozmiar 15 ch, I.D. 5,0mm, długość 600mm | szt | 20
2. | Prowadnica do trudnych intubacji. Materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, wielorazowa w kolorze niebieskim. Dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji. Opakowanie a 1 sztuka. Rozmiar 14 ch, I.D. 3,3mm, długość 600mm | szt | 20
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_10_-_osłona_na_ramię_C
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
Część 10 - Osłona na ramię C
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wymagane materiały informacyjne do oferty | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa producenta i numer katalogowy *)
1 | Sterylny zestaw do zabezpieczenia ramienia umożliwiający pracę podczas zabiegów na stole wyciągowym. Skład: - 1 x osłona wzmacniacza wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka o średnicy 70-81 cm w stanie spoczynku, wyposażona w naklejkę z rozmiarem, krawędź obszyta elastyczną gumką - 1 x osłona lampy wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka o średnicy 70-81 cm w stanie spoczynku, wyposażona w naklejkę z rozmiarem, krawędź obszyta elastyczną gumką - 1 x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE o wymiarach 41 x 224 cm, wyposażona w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamr, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki. Zestaw umieszczony w trójdzielnej kieszeni, która po otwarciu opakowania sterylnego zabezpiecza elementy przed wysunięciem . | kpl. | 100
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Część_11_-_ubrania,_pieluchomaj
zał. 2 SWZ [05/PN/2024]
część 11 - ubrania, pieluchomajtki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Cena j. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta i numer katalogowy *) | Klasa wyrobu medycznego | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Tupfery gzowe z gazy 17 nitkowej, niesterylne , rozmiar 20x20mm pakowane a 250 sztuk | op. | 60
2 | Lignina, wata celulozowa bielona 40cmx60cm w opakowaniach 5kg wyrób medyczny oznakowany znakiem CE,posiada deklarację zgodności, chłonność min 11g/g,gramatura 1 warstwy 36,5g/m2, waznosci 5 lat od daty produkcji. Zapakowana w worek foliowy. | op. | 400
3 | Uniwersalny plaster włókninowy z opatrunkiem 1mx8cm | op. | 70
4 | Siatka opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa, z przedzy jedwab pliamidowej 50% oraz przędzy jedwab poliuretanowy 50%, min.10m przed i 25m po rozciągnięciu, szerokość 7,5-9cm głowa, udo,biodro.Ważne 3 lata od daty produkcji | szt. | 20
5 | Siatka opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa,z przedzy jedwab pliamidowej 50% oraz przędzy jedwab poliuretanowy 50%, min. 10m i 25m po rozciągnięciu;szerokość min 14cm klatka piersiowa, brzuch,.Ważne 3 lata od daty produkcji. | szt. | 20
6 | Taśma opatrunkowa włókninowa z hypoalergicznym klejem 10mx10cm | szt. | 60
7 | Wata opatrunkowa a 500 g; 100% bawełna. Chłonność waty min. 23 g/g. Produkt musi charakteryzować się wysoką czystością mikrobiologiczną - potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium na zgodność z normą PN EN-ISO 17516:2014-11. wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności. | op. | 140
8 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk -rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy- dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną po wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Bez ściągaczy taliowych. Roz. L o obwodzie 100-150cm o chłonności 3100g wg ISO 11948-1.Pakowane po 30szt. | szt | 19500
9 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy- dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną po wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Bez ściągaczy taliowych.Roz. M o obwodzie 75-110 cm o chłonności 2800g wg ISO 11948-1. Pakowane po 30szt. | szt | 2600
10 | Pianka myjąco-pielęgnująca do oczyszczania skóry z moczu i kału.Działa nawilżająco i natłuszczająco. Zawiera biokompleks lniany, Pantenol działający łagodząco oraz Sinodor który neutralizuje zapach moczu. Opakowanie 500ml | szt. | 400
11 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim w roz.XXL. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne zamocowane na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściagacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania(rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci.Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Obwód w pasie 160-210cm,chłonność wg ISO 11948-1: 3200g.Op,a'10 szt | szt | 1000
12 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym roz.40x60cm.Spodnią warstwę stanowi biała folia antypoślizgowa, warstwę chłonną celuloza, warstwę zewnętrzną włóknina hydrofilowa. Długość wkładu chłonnego 320mm,szerokość 580mm.Masa(g) nie mniej niż 47,9g,chłonność nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 850g.Opakowanie zbiorcze a’30szt. | op | 60
13 | Jałowa mobilna łata chłonna z 3 przylepcami,roz.60x50cm.Wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbond. Chłonność 594,58%,masa powierzchniowa 60g,I klasa palności wg 16CFR 1610 | szt | 200
14 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składajacy się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet. Bluza posiadająca 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. W kolorze niebieskim , co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat. | szt | 10000
15 | Elastyczna siatka do podtrzymania opatrunku (palec nr.1) 1 szt - 10m w stanie swobodnym. W składzie: jedwab poliamidowy 50%, przędza jedwab poliuretanowa 50 %.szerokość max.1,5cm. Ważne 3 lata od daty produkcji. | szt | 5
16 | Elastyczna siatka do podtrzymania opatrunku (, głowa,ramię, podudzie,kolano nr.6) 1 szt - 10m w stanie swobodnym. W składzie: jedwab poliamidowy 50%, przędza jedwab poliuretanowa 50 %. Szerokość 5-6,5cm.Ważne 3 lata od daty produkcji. | szt | 5
17 | Elastyczna siatka do podtrzymania opatrunku (dłoń,stopa,nr.3) 1 szt - 10m w stanie swobodnym. W składzie: jedwab poliamidowy 50%, przędza jedwab poliuretanowa 50 %. Szerokość 2,5-3,5cm.Ważne 3 lata od daty produkcji. | szt | 5
18 | Krem ochronny z argininą do pielęgnacji skóry narażonej na odparzenia i odleżyny. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną. Zawiera biokompleks lniany. Opakowanie 200 ml. | szt | 60
19 | Chusteczki pielęgnacyjne z formułą wzbogaconą o składnik neutralizujący zapach oraz prebiotyk wspierający dobrą florę bakteryjną skóry doskonale odświeżają i oczyszczają, nawilżają i poprawiają elastyczność skóry nie powodując podrażnień. Opakowanie z wygodnym zamknięciem na klips chroniącym chusteczki przed wysychaniem.Rozmiar 30 x 25 cm x 52szt. | op | 200
20 | Osłona z folii na sprzęt medyczny. Osłona foliowa na ramię sprzętu medycznego typu C przeznaczona jest do zabezpieczenia ramienia aparatu RTG. Folia chroni ramię przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, produkt jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: 104x183cm. Opakowanie zbiorcze po 30 sztuk | szt | 180
|  |  |  | SUMA | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis