Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Meble medyczne – zabudowa na potrzeby Oddziału Gastrologii - 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Zabudowa meblowa 4700mm z oświetleniem led –1kpl. - szafka stojąca jednodrzwiowa szer. 500x 580x 850 mm, drzwi pełne, otwierane lewoskrzydłowo. Jedna półka regulowana – 1 szt. - szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa, drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo, bez półek, bez tylnej ścianki, szer. 1000x580x850 mm – 1 szt. - szafka stojąca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa, drzwi szafki pełne, bez półek, szer. 500x580x850 mm – 1 szt. - szafka stojąca z 4 szufladami, pierwsze 3 szuflady węższe, ostatnia głębsza, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, szer. 500x580x850 mm – 2 szt. - szafka stojąca jednodrzwiowa, drzwi pełne otwierane prawoskrzydłowo, jedna półka regulowana, szer. 500x580x850 mm – 1 szt. - Blat prosty o wymiarach 1517x600 mm, na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, w blacie komora o wymiarach 870x450x300 mm - Blat prosty o wymiarach 2003x600 mm, na tylnej ścianie i po prawej stronie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, w blacie komora fi 380 mm – 1 szt. - Bateria bezdotykowa sztorcowa – 1 szt. - Bateria nadblatowa ze spryskiwaczem i wylewką z elastycznym wężem na wysokości 60 cm – 1 szt. - Szafka jednodrzwiowa, wisząca, drzwi pełne, lewoskrzydłowe, jedna półka regulowana. Szafka wyposażona w zamek baskwilowy, szer. 500x370x600 mm – 3 szt. - Szafka jednodrzwiowa, wisząca, drzwi pełne, prawoskrzydłowe, jedna półka regulowana. Szafka wyposażona w zamek baskwilowy, szer. 500x370x600 mm – 2 szt. - Szafka dwudrzwiowa, wisząca, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, jedna półka regulowana. Szafka wyposażona w zamek baskwilowy, szer. 1000x370x300 mm – 1 szt. - Oświetlenie LED podszafkowe o długości 3500 mm - Półka podwójna, ścienna, szer. 1200x350x300 mm | TAK, opisać |  |

| 2 | KONSTRUKCJA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Korpusy szafek: Korpusy z blachy o grubości min. 1 mm, wykonany z pojedynczej blachy. Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki. Tylna ściana szafek dodatkowo wzmocniona profilem trapezowym w celu uniknięcia uwypukleń. Nie dopuszcza się przetłoczeń w tylnych, dolnych i bocznych ściankach szafek. | TAK, opisać |  |
| 2.2 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Drzwi pełne. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Fronty drzwi szafek wyposażone w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej dwóch punktach. Kierunek otwierania drzwi przy szafkach jednodrzwiowych do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych. | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyt. | TAK, opisać |  |
| 2.4 | Zawiasy: Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte, zapewniające dokładną regulację i demontaż, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°. Nie dopuszcza się nitów na bocznych krawędziach drzwi i drzwiczek. | TAK, opisać |  |
| 2.5 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskania odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem niespawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Nie dopuszcza się przetłoczeń w dnie szuflad. Nie dopuszcza się nitów na bocznych krawędziach szyldu szuflady. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku. | TAK, opisać |  |
| 2.6 | Szuflady: Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Opcjonalnie fronty szuflad wyposażone w zamek centralny. W szafkach szufladowych z uwagi na specyfikę przechowywania materiałów medycznych głębokość użytkowa każdej z szuflad wynosi: - dla szuflad płytszych min. 65 mm, wys. frontów min. 160 mm - dla szuflad głębszych min. 190 mm, wys. frontów min. 190 mm | TAK, opisać |  |
| 2.7 | Półki: Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) ze skokową regulacją wysokości położenia, dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym. Wsporniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Nie dopuszcza się przetłoczeń półek. | TAK, opisać |  |
| 2.8 | Blat roboczy : Blaty szafek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym. Blat w wersji prostej lub zagłębiony z falą zgodnie ze specyfikacją szczegółową. Blat prosty o grubości 1,5 mm, blat zagłębiony z falą o grubości 1,5 mm. Standardowo na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu). Blaty wyposażone w dużą komorę zlewozmywakową (basen) i umywalkową okrągłą. Komory wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) o wymiarach zgodnych ze specyfikacją szczegółową. Komory wykończone wewnątrz łagodnym łukiem. Komory wraz z blatem tworzą jedną całość. Montowane bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Wszystkie komory wyposażone w syfony wykonane z tworzywa sztucznego. | TAK, opisać |  |
| 2.9 | Nóżki: Szafki stojące posiadające nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Możliwość cofnięcia nóżek w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Nóżki osłonięte stalowym cokolikiem. | TAK, opisać |  |
| 2.10 | Zamki: Wszystkie szafki z drzwiami wyposażone w zamki dwupunktowe typu „baskwil”. | TAK, opisać |  |
| 2.11 | Baterie wodne stojące: - przy umywalce sztorcowa – bezdotykowa - przy zlewie nadblatowa ze spryskiwaczem i wylewką z elastycznym wężem na wysokości 60 cm. | TAK, opisać |  |
| 3 | KOLORYSTYKA: |  |  |
| 3.1 | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów | TAK |  |
| 3.2 | Dobór koloru frontów na etapie realizacji. | TAK |  |
| 4 | WYKOŃCZENIE |  |  |
| 4.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |
| 4.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika/ceownika, wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | TAK, opisać |  |
| 4.3 | We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane. | TAK, opisać |  |
| 4.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów | TAK, opisać |  |
| 5 | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć |  |
| 6 | Meble zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy ISO 9001:2008 dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wystawiony na producenta certyfikat PZH potwierdzający zastosowanie mebli. Meble medyczne ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK, załączyć |  |
| 7 | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% - przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów w miejscu instalacji sprzętu i przygotowania wizualizacji do akceptacji Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 5 | INNE |  |  |
| 5.1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 5.2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty