## Arkusz1
Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 7/2024
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Pakiet 1
1 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa, klasa wyrobu medycznego | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa - pokrywana poliuretanem. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10±0,02 mm, bez protein lateksu. AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 21420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | Rozmiar | ilość op.
|  | S | 100
|  | M | 200
|  | L | 100
2 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa, klasa wyrobu medycznego | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
|  | Rozmiar | ilość op.
| Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą.Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | S | 2500
|  | M | 7000
|  | L | 3000
|  | XL | 1000
razem brutto
Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie , na czas trwania umowy 100 sztuk dozowników/uchwytów naściennych do oferowanych rękawic.
RĘKAWICE CHIRURGICZNE A
Pakiet 2
1 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa, klasa wyrobu medycznego | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet prosty z opaską adhezyjną eliminującą zwijanie mankietu, nie rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana/mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana lub pokryta polimerem. Długość rękawicy minimum 290 mm, grubość na palcu 0,195- 0,225 mm, grubość na dłoni 0,175- 0,200 mm, grubość na mankiecie 0,175-0,200 mm. AQL 0,65 max, poziom protein poniżej lub równy 30ug/g. Zgodne z normą ASTM F 1671 lub równoważną przenikanie wirusów, oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa), normą EN-455 lub równoważną, części 1-4. Siła zrywu przed starzeniem od 19 do 20 N, po starzeniu od 16 do 17 N. Opakowanie foliowe lub papierowe foliowane, wyjątkowo odporne na wilgotność. | Rozmiar | ilość par
|  | 6 | 700
|  | 6.5 | 1200
|  | 7 | 2000
|  | 7.5 | 2000
|  | 8 | 2000
|  | 8.5 | 1200
|  | 9 | 200
|  | 9.5 | 100
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze brązowym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawicy jest silikonowana. Teksturowane palce i wnętrze dłoni. Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa/mm) 0,33 ± 0,03 na palcu, 0,31 ± 0,03 na dłoni, 0,25 ± 0,03 na mankiecie. Długość (typowa) 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 27 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 21 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016, ASTM F1671. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy).
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 6 | 100
|  | 6.5 | 350
|  | 7 | 800
|  | 7.5 | 1500
|  | 8 | 1000
|  | 8.5 | 500
3 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze brązowym, kształt anatomiczny z prostymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic gładka z wykończeniem z mikroteksturą, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. „Lepkość” tej niechlorowanej opaski eliminuje prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, ponieważ rękawica „chwyta” fartuch chirurgiczny lub nadgarstek przy naciągu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa/mm) 0,20 ± 0,02 na palcu, 0,18 ± 0,02 na dłoni, 0,16 ± 0,02 na mankiecie. Długość (typowa) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 16,9 N. Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 16 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Rękawice spełniają normy ASTM F1671, EN 455 części 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). | J.m. | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 7.5 | 400 |  |  | 3.55
4 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu (kauczuku chloroprenowego) w kolorze zielonym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. „Lepkość” tej niechlorowanej opaski eliminuje prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, ponieważ rękawica „chwyta” fartuch chirurgiczny lub nadgarstek przy naciągu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,19 ± 0,02 mm na palcu, 0,18 ± 0,02 mm na dłoni, 0,15 ± 0,02 mm na mankiecie. Długość (typowa) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 12,6 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 14,5 N. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, EN 421. Oznaczenie CE zgodne z CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). | J.m. | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
|  | Rozmiar | ilość par
|  | 7 | 200 |  |  | 4.75
|  | 7.5 | 200 |  |  | 4.75
razem brutto
RĘKAWICE CHIRURGICZNE B
Pakiet 3
1 | Opis |  | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa, klasa wyrobu medycznego | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
| Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374- 5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe | Rozmiar | ilość par
|  | 6.5 | 600
|  | 7 | 1500
|  | 7.5 | 2000
|  | 8 | 2000
|  | 8.5 | 3000
|  | 8.5 | 2000
razem brutto
ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Pakiet 4
| Nazwa | ilość zamawiana |  | Producent, nazwa handlowa, klasa wyrobu medycznego | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego:
Zestaw zapakowany jest w twardy blister jedno-komorowy i worek o następującym składzie:
1. Serweta podfoliowana 50cm x 60cm
2.Serweta podfoliowana 50cm x 60cm, otwór 5cm z rozcięciem, - 1szt,
| 3.Pęseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm - 1szt, | 1000 zestawów
4.Kleszczyki plastikowe typu pean 14 cm - 1szt,
5.Kompresy gazowe 17nitek, 8warstw, 7,5cmx7,5cm- 5szt,
6.Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt,
7.Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml wys. 3 cm średnica denka, 7,5 cm skala - 1szt,
8.Rękawiczki nitrylowe, niepudrowe rozmiar - M - 2szt
9.Strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml - 1szt,
10.Żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml
| Wszystkie komponenty zestawu mają być jednorazowego użytku, jałowe. | [7 empty] | razem brutto
poz. 1-10 zapakowane we wspólny worek.
Jedna etykieta z numerem katalogowym, datą ważności, serią z możliwością wklejania etykiety do dokumentacji.
WYROBY MEDYCZNE
PAKIET 5
Lp | Nazwa produktu | J.m. | Ilość zamawiana | Producent, nazwa handlowa, klasa wyrobu medycznego | nr katalogowy, REF | cena netto | cena brutto | % VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm końcówka luer-lock do podawania leków światłowrażliwych, jałowy, bez lateksu i ftalanów | szt | 2500
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm końcówka luer-lock wykonane z PVC, jałowy, bez lateksu i ftalanów | szt | 2500
3 | Przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Niepirogenny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia | szt | 50000
4 | Zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym portem do podawania lekow, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. sterylny – EO, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji Do każdego przyrządu należy dołączyć osłonę na worki/butelki z płynami infuzyjnymi (światłoczułymi) zielona, rozm. 20cm x 30cm (dla pojemności butelek 500ml-1000ml). | szt | 1000
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 500
6 | Aparat do transfuzji,Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowaniu,Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami,Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką,elastyczna komora kroplowa,kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml,specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm,miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu, Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia,Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta,oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami,jednorazowego użytku Niepirogenny, nietoksyczny,sterylizowany tlenkiem etylenu Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu, Zgodność z normą techniczną: - EN ISO 1135-4 | szt | 2500
razem brutto