|  | Sprawa Nr …..….. |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY                                                                                                                                 PO ZMIANIE

| CPV 42513000-5 |  |
| --- | --- |

Załącznik Nr………..

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontener chłodniczy mobilny z wyposażeniem do przewozu krwi i jej składników 70- 80 l |  |  |  | kpl | 4 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024. - Obudowa pojemnika wielowarstwowa. Obudowa zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego, wewnątrz materiał izolacyjny o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. - Pojemność całkowita: 85 l (+/- 10 %). Pojemność całkowita: 70-80 l. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dwukomorowe o łącznej pojemności komór 72 l. - Waga pojemnika maks. do 45 kg. - Maksymalny pobór prądu 25 A dla zasilania DC przy napięciu 12 V. - Wymagane zasilanie AC/DC przy czym dla zasilania DC wymagane napięcie zasilania DC 12 Volt jako dodatkowa opcja akceptowalne zasilanie także 24 Volt przy czym dla zasilania AC napięcie 230 Volt i 50 Hz. - Zakres temperatur komory transportowej :- 30oC /+ 35oC (+/-5oC). Zamawiający dopuszcza zakres temperatury -24 oC. - Wymagany kabel sieciowy o długości minimum 10 m. z adapterem do podłączenia 12 V oraz opcjonalnie 24 V w komplecie. - Pojemnik wyposażony dodatkowo w autonomiczne źródło zasilania – akumulator/baterię – możliwa praca urządzenia w zadanej temperaturze oraz jej rejestracji bez dostępu źródła prądu przez minimum 6 h lub w zewnętrzny akumulator, z zastrzeżeniem, że umożliwia on pracę bez konieczności podłączenia do dodatkowego źródła zasilania AC/DC wraz z urządzeniem (prostownikiem) do ładowania zewnętrznego w komplecie. - Zakres temperatur komory transportowej: umożliwiający transport w temperaturze ujemnej o wartości co najmniej minus 30 °C i niższej regulowanej z wykorzystaniem wbudowanego panelu regulacyjnego. Zakres temperatur komory transportowej: umożliwiający transport w temperaturze ujemnej o wartości co najmniej minus 25 °C i niższej regulowanej z wykorzystaniem wbudowanego panelu regulacyjnego Zamawiający dopuszcza zakres temperatury -24 oC. - System chłodniczy: kompresorowy. - Wyposażony w system zamknięcia, zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem. - Wbudowany rejestrator temperatury z zasilaniem bateryjnym pracującym także bez zasilania podstawowego AC/DC, wyposażony w dwa czujniki temperatury dowolnie konfigurowalne do pracy w powietrzu lub glicerolu. - Możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika. - Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C. - Błąd pomiaru max 0,5 °C. - Gniazdo umożliwiające przesłanie lub pobrania danych przez złącze USB lub bezprzewodowo celem własnego wydruku lub wglądu do historii temperatury podczas transportu lub użytkowania stacjonarnego oraz w czasie rzeczywistym, opcjonalnie akceptowalna zewnętrzna drukarka w standardzie. - Format przesyłu danych, o których mowa w pkt 16 musi zapewniać ich odczyt, zapis i archiwizację w oparciu o urządzenia powszechnie używane przez zamawiającego, co najmniej obsługiwane w oparciu o system Windows. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na fabrycznie nowe w przypadku konieczności dokonania więcej niż 3 naprawy w okresie gwarancyjnym. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych przeglądów a także stosownych bezpłatnych napraw gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. - W okresie gwarancyjnym na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym bez wezwania zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 50 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni kalendarzowych |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261 417 241 | 2 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261 216 510 | 2 |