## PAKIET 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY
DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI
Lp. | Nazwa/opis | Jed. miary | Ilość | Ilość szt. w 1 opak. | Ilość opakowań | Cena 1 opak. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Podłoża do hodowli płynów ustrojowych w warunkach tlenowych możliwość hodowli grzybów butelka z systemem inhibicji antybiotyków | sztuk | 1800 | 100 | 18
2 | Podłoża antybiotyków do hodowli płynów ustrojowych w warunkach beztlenowych butelka z systemem inhibicji antybiotyków | sztuk | 1800 | 100 | 18
3 | Podłoża antybiotyków do hodowli krwi pediatryczne butelka z systemem inhibicji antybiotyków | sztuk | 600 | 100 | 6
4 | Dzierżawa 60-miejscowego aparatu do posiewu krwi z komputerem i drukarką | M-ce | 36 |  | 36
5 | Bateria ups | sztuk |  |  | 2
6 | pkgd, flash drive, usb, 2gb unprogrammed | sztuk |  |  | 1
7 | Automatyczny test do identyfikacji bakterii G ujemnych | sztuk | 2700 | 20 | 135
8 | Automatyczny test do identyfikacji bakterii G dodatnich | sztuk | 2000 | 20 | 100
9 | Automatyczny test do identyfikacji bakterii Haemophilnych | sztuk | 60 | 20 | 3
10 | Automatyczny test do identyfikacji grzybów | sztuk | 240 | 20 | 12
11 | Automatyczny test do identyfikacji beztlenowców | sztuk | 100 | 20 | 5
12 | Automatyczny test do oznaczania lekooporności bakterii G ujemnych * | sztuk | 2000 | 20 | 100
13 | Automatyczny test do oznaczania lekooporności bakterii G dodatnich* | sztuk | 1500 | 20 | 75
14 | Automatyczny test do oznaczania lekooporności grzybów * | sztuk | 240 | 20 | 12
15 | Dzierżawa 30-miejscowego analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości | M-ce | 36 |  | 36
16 | Sól fizjologiczna | sztuk |  |  | 50
17 | Części zużywalne | sztuk |  | 20 | 18
18 | CHROMID SM (20 PŁ) | sztuk | 2000 | 20 | 100
19 | CHROMID MRSA SMART 20 PLATES | sztuk | 600 | 20 | 30
20 | CHROMID CPS ELITE 100 PL TRANS | sztuk | 3000 | 20 | 150
21 | GARDNERELLA AGAR (20 PŁ) | sztuk | 600 | 20 | 30
22 | CHROMID STREPTO B (20 PŁ.) | sztuk | 1000 | 50 | 20
23 | COLUMBIA CNA/MACCONKEY - 20PŁ | sztuk | 700 | 20 | 35
24 | CHROMID CANDIDA (20 PŁ) | sztuk | 400 | 20 | 20
25 | COUNT-TACT (20 PŁ) | sztuk | 660 | 20 | 33
26 | GRANADA AGAR (20 PŁ) | sztuk | 2000 | 20 | 100
27 | CHROMID CARBA AGAR (20 PŁ) | sztuk | 2000 | 20 | 100
Razem
* Podać nr katalogowe wszystkich dostępnych testów. Zmawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmiany nr katalogowych kart kiedy będą zmieniane
po zaleceniach Konsultanta Krajowego. Ceny kart pozostaną bez zmian.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży
2. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla kilku produktów.
3. Terminy ważności testów:
- minimum 4-6 miesięcy testy do aparatu
- minimum 4-6 tygodni podłoża
- butelek: minimum 6 miesięcy od dnia dostawy
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni
6. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
7. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych testów, zbindowane osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie lub na CD
8. Testy muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem
światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii
9. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych
10. Aparat do identyfikacji i lekowrażliwości 30- miejscowy
11. Wielkość op. 100 sztuk. Butelki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii.
12. Testy w postaci plastikowych, bezpiecznych kart
+ | Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych
Lp. | Nazwa produktu/ Parametr wymagany/aparat | Odpowiedź TAK/NIE.
1 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych | Tak
2 | Analizator w pełni sprawny, gotowy do pracy | Tak
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS | Tak
4 | Ilość miejsc w aparacie 50-60 | Tak
5 | Aparaty z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) | Tak
6 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) | Tak
7 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki | Tak
8 | Dwukierunkowa transmisji danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LlS | Tak
Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji.
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii | Tak
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej | Tak
13 | Ilość aparatów w Polsce min 30 sztuk. | Tak
14 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora | Tak
15 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro dołączony do oferty | Tak
16 | Adres serwisu , nr telefonu | Podać
17 | Gwarancja na okres trwania umowy ( dotyczy napraw awarii nie zawinionych przez Użytkownika ) | Tak
Nazwa produktu/ Parametr wymagany/podłoża
18 | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu standardowych, rutynowych posiewów krwi. | Tak
19 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża | Tak
20 | Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie o całkowitym ciężarze poniżej 80g. | Tak
21 | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża w nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta. | Tak
22 | Podłoża dla dorosłych do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej) | Tak
23 | Podłoża dla dzieci do hodowli krwi, potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej | Tak
Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności
Lp. | Nazwa produktu/ Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). | Tak
2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | Tak
3 | Czytnik kodów kreskowych | Tak
4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. | Tak
5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) | Tak
6 | Graficzna wersja oprogramowania. | Tak
7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. | Tak
8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. | Tak
9 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. | Tak
10 | Kolometryczna metoda identyfikacji. | Tak
11 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. | Tak
12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. System EUCAST | Tak
13 | Archiwzacjia danych na CD lub innym nośniku | Tak
14 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. | Tak
15 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów:
| Gram - ujemnych | Tak
| Gram – dodatnich | Tak
| Beztlenowców | Tak
| Neiseria Haemophilus | Tak
| Drożdżaków | Tak
16 | Oznaczanie lekowrażliwości: | Tak
| - Gram - ujemne | Tak
| - Gram - dodatnie | Tak
| - Drożdżaków | Tak
17 | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. | Tak
18 | Identyfikacja mechanizmów w oporności bakterii jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA. KPC | Tak
19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane. | Tak
20 | System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. | Tak
21 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisana na CDROM, | Tak
22 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) | podać
23 | Pokrycie kosztów szkolenia i noclegu 1 raz w roku przez okres trwania umowy | Tak

## PAKIET 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET II - NIEPODZIELNY
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE-wszystkie, które są wymagane aktualną normą EUCAST oraz zaleceniami Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej oraz podłoża
Lp | Nazwa/opis | Jed. miary | Ilość sztuk | Ilość szt. w 1 opak. | Ilość opakowań | Cena 1 opak. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Numer katalogowy
1 | Krążki antybiogramowe rózne | op. | 10000 | 50 | 200
2 | Dzierżawa 4 szt dyspenserów do nakładania krążków antybiogramowych z pojemnikiem | M-ce | 36 | 4 | 36
3 | Cefinaza – test | op. |  |  | 5
4 | Krążki EF -śr 9mm | op. | 200 | 50 | 4
5 | Krążki GV -śr 9mm | op. | 200 | 50 | 4
6 | Krążki BV -śr-9mm | op. | 300 | 50 | 6
7 | Krążki BX -śr 9mm | op. | 300 | 50 | 6
8 | Krążki BVX -śr 9mm | op. | 300 | 50 | 6
9 | Krążki z kwasem boronowym + meronem 5*50 | op. | 0.4 | 250 | 0.4
10 | Krążki z kwasem boronowym + imipenem 5*50 | op. | 0.4 | 250 | 0.4
11 | Krążki z EDTA + meropenem 5*50 | op. | 0.4 | 250 | 0.4
12 | Krążki z EDTA + imipenem 5*50 | op. | 0.4 | 250 | 0.4
13 | Zestaw latex do identyfikacji paciorkowców gr. A, B, C,D,F,G. 50 oznaczeń | op. |  |  | 4
14 | Zestaw latex do identyfikacji gronkowców z białkiem A | op. |  |  | 6
15 | Latex do diagnostyki MRSA 50 oznaczeń | op. |  |  | 6
16 | Test lateksowy do oznaczania Streptococcus pneumoniae 60 oznaczeń | op. |  |  | 4
17 | Test lateksowy do oznaczania 5 podstawowych patogenów z PMR 30 oznaczeń | op. |  |  | 2
18 | TEST do wykrywania pyrazy 1op=50 oznaczeń | op. |  |  | 2
19 | TEST OXYDAZA 1op=50oznaczeń | op. |  |  | 5
20 | TEST KATALAZOWY | op. |  |  | 4
21 | TEST NA INDOL | op. |  |  | 4
22 | TEST TDTA | op. |  |  | 2
23 | Bulion BHI – probówki | sztuk | 3000 | 50 | 60
24 | Bulion tryptozowo-sojowy probówki (7-9 ml) wysoki słupek | sztuk | 180 | 50 | 4
25 | Scheadler z wit.K3 + 0,02% - probówki (7-9 ml) wysoki słupek | sztuk | 300 | 50 | 6
26 | Columbia agar z krwią baranią 5% | sztuk | 8000 | 10 | 800
27 | CNA agar | sztuk | 2800 | 10 | 280
28 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | sztuk | 8000 | 10 | 800
29 | Podłoże SS | sztuk | 2500 | 10 | 250
30 | Podłożę CIN | sztuk | 1000 | 10
32 | Chocolate agar + polyvitex | sztuk | 2500 | 10 | 250
34 | Podłoże Chapmana | sztuk | 2500 | 10 | 250
36 | Sabouraud Gentmycyna, Chlorolamfenikol Agar | sztuk | 2500 | 10 | 250
38 | Muller-Hinton agar | sztuk | 1420 | 10 | 142
40 | Muller-Hinton agar z krwią baranią 5% | sztuk | 520 | 10 | 52
42 | Muller-Hinton agar z krwią końską 5% i 20mg/l NAD | sztuk | 600 | 10 | 60
44 | Scheadler agar z krwią baranią 5% z antybiotykami | sztuk | 200 | 10 | 20
46 | Płytki kontakt do powierzchni z inhibitorami środków dezynfekcyjnych | sztuk | 400 | 10 | 40
48 | Generatory bezwodne torebki do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych | sztuk | 200 | 10 | 20
50 | Generatory bezwodne do pudełek o pojemności 2,5 litra hodowli bakterii w warunkach C02 | sztuk | 800 | 10 | 80
52 | Wskaźnik warunków beztlenowych | op. | 200 | 100 | 2
54 | Zestaw do barwienia metodą Grama Grama R1,R2,R3,R4(4X250ml) | op. | 2 |  | 2
56 | BHI agar (1 op=20pł) | sztuk | 100 | 10 | 10
58 | Paski gradientowe do oznaczania MIC | sztuk | 600 | 10 | 60
60 | Odczynnik EDTA do MBL 2ml |  |  | 1 | 10
62 | Odczynnik kwas boronowy do KPC 2ml |  |  | 1 | 10
64 | Osocze królicze liofilizowane 1op=5ml | sztuk |  | 6 | 2
66 | Test probówkowy do wykrywania karbapenemaz | sztuk | 150 | 5 | 30
68 | Test kasetkowy do określania rodzaju betalaktamazy | sztuk | 100 | 20 | 5
Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych wielkości opakowań po przeliczeniu ilości sztuk z ewentualnym zaokrągleniem w górę.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży
3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.
4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach i probówkach:
a) średnica płytki 9 cm
b) świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:
- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,
- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność
- dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.
c) nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.
5. Terminy ważności podłoży na płytkach:
- minimum 4-6 tygodni dla pożywek zawierających krew
- minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.
8. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
9. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.
10. Wielkość op. 10-20 sztuk. Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia
przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym i serii, nazwą podłoża
11. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych ( temperatura)
12. Paski gradientowe bibułowe.
13. Do wszystkich testów / podłoży / odczynników - wymaga się dostarczenia w wersji papierowej i elektronicznej instrukcji wykonania
14. Wymagane przez Kontrolę Jakości: ISO, Akredytację - certyfikaty dotyczące podłóż gotowych lub innych zakupionych testów/ odczynników / szczepów – muszą być dostarczone w wersji papierowej razem z dostarczonym towarem lub powinien być do nich zapewniony dostęp w wersji elektronicznej
15. Do oferty załączyć pozytywną Opinię Krajowego Ośrodka ds., lekowrażliwości.
16. Wszystkie krążki przechowywane w takiej samej temperaturze -20 do + 8ºC.

## PAKIET 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET III – NIEPODZIELNY
ODCZYNNIKI I ARTYKUŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE
Lp | Nazwa/opis | Op./szt. | Ilość | Cena 1 opak./ szt. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Numer katalogowy
1 | Test immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce. Koniugat – przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenowi C. difficile i poliklonalne swoiste dla toksyn A/B. Wykrywalność: toksyna A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml, toksyna B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml, GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia (antygen) i skalowane pipetki zawarte w zestawie. Czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna testu wyznaczona w oparciu o badania porównawcze min. 1000 próbek z hodowlą bakteryjną (dot. GDH) i hodowlą tkankową (dot. toksyn). op=25 | op. | 15
2 | Sterylna pałeczka plastikowa pakowana indywidualnie w folię z końcówką syntetyczną z tworzywa sztucznego | szt. | 15000
3 | Podłoże transportowe AMIES bez węgla -pałeczka aluminiowa, sztywny aplikator z mini końcówką syntetyczną w systemie transportującym | szt. | 1200
4 | Podłoże transportowe AMIES z węglem pałeczka plastikowa, pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego w systemie transportującym | szt. | 7000
5 | Podłoże transportowe AMIES bez węgla pałeczka plastikowa, pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego systemie transportującym AMIES | szt. | 7000
6 | Wymazówka w probówce transportowej bez podłoża, pakowana indywidualnie, aplikator plastikowy, końcówka syntetyczna długość aplikatora 15 cm, | szt. | 300
7 | Wymazówka w probówce transportowej bez podłoża, aplikator plastikowy, końcówka dakronowa długość aplikatora 15 cm | szt. | 500
8 | Sterylne PIPETY Pasteura pakowane indywidualnie, z podziałką: 0,25 - 1 ml, poj. 5ml, długość 15cm | szt. | 500
9 | Sterylne ezy kalibrowane plastikowe 1ul pakowane po 5 szt. | szt. | 10000
10 | Sterylne ezy kalibrowane plastikowe 10ul pakowane po 5 szt. | szt. | 10000
11 | Sterylny pojemnik, pakowany indywidualnie,do moczu, plwociny poj120-150ml, zakręcany na gwint, | szt. | 10000
12 | Końcówki do pipety automatyczne poj. do 200ul- żółte Op=1000szt. | op. | 4
13 | Końcówki do pipety automatyczne poj. do-1000ul- niebieskie Op=1000szt. | op. | 4
14 | Sterylne końcówki do pipety automatyczne poj. do-200ul Op=960szt. | op. | 10
15 | Sterylne końcówki do pipety automatyczne poj. do-1000ul Op=960szt. | op. | 10
16 | Sterylne Mikro-probówki, 2ml, PP, z neutralnymi zakrętkami, z polem do opisu dno stożkowe w kołnierzu przedłużającym 1op=100szt | op. | 100
17 | Tekturowe pudełko do przechowywania 100 mikro próbówek ze szczepami. Mikro-probówki o parametrach: poj. 2ml, PP, z neutralnymi zakrętkami, z polem do opisu dno stożkowe w kołnierzu przedłużającym | szt. | 10
18 | Szkiełka podstawowe gr. 2 mm ze szlifowanymi krawędziami z jednostronnym polem do opisu (op.=50szt) | op. | 64
19 | Szkiełka nakrywkowe (op.=1000szt) 20/20 mm | op. | 2
RAZEM
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych wielkości opakowań po przeliczeniu ilości sztuk z ewentualnym zaokrągleniem w górę.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży
3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.
4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach i probówkach:
a) średnica płytki 9 cm
b) świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:
- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,
- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność
c) nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.
5. Terminy ważności podłoży na płytkach:
- minimum 4-6 tygodni dla pożywek zawierających krew
- minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.
8. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
9. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.
10. Wielkość op. 10-20 sztuk. Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia
przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym i serii, nazwą podłoża
11. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych ( temperatura)
13. Do wszystkich testów / podłoży / odczynników - wymaga się dostarczenia w wersji papierowej i elektronicznej instrukcji wykonania
14. Wymagane przez Kontrolę Jakości: ISO, Akredytację - certyfikaty dotyczące podłóż gotowych lub innych zakupionych testów/ odczynników / szczepów – muszą być dostarczone w wersji papierowej razem z dostarczonym towarem lub powinien być do nich zapewniony dostęp w wersji elektronicznej
15. Do oferty załączyć pozytywną Opinię Krajowego Osrodka ds., lekowrażliwości.

## PAKIET 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET IV - NIEPODZIELNY
TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE
|  |  | op. | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena 1 opak. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Numer katalogowy
| 1 | Test immunochromatograficzny do wykrywania w surowicy 4 markerów wirusa Epsteina-Bara przeciwciała VCA IgG, IgM, EBNA IgG, i przeciwciała heterofilnych | op. | 25 | 15
| 2 | Test do oznaczania antygenu Norowirusa /genotyp 1,2 /w kale, czułość testu= 92%, SWOISTOŚĆ=98%, w w porównaniu do PCR | op. | 25 | 10
| 3 | Test do oznaczania antygenów Rota i Adenowirusow w kale,na 1 kasetce , ale na 2 membranach. kontrola pozytywna w zestawie | op. | 20 | 150
| 4 | Test kasetkowy do wykrywania w kale Antygenu GDH Clostridium difficile .czułość 100%,swoistosc 98%,w porównaniu do PCR | op. | 25 | 10
| 5 | Test kasetkowy do wykrywania w kale toksyny Clostridium difficile, czułość 100%,swoistość 91% w porównanie do PCR | op. | 25 | 10
| 6 | Test kasetkowy do wykrywania p-cial przeciw Treponema pallidum w surowicy,osoczu | op. | 100 | 30
| 7 | Test kasetkowy do wykrywania w kale , serotyp Yersiniae enterocolitica O3 +O9 | op. | 20 | 4
| 8 | Test kasetkowy do wykrywania RSV | op. | 20 | 10
| 9 | Test kasetkowy do wykrywania w kale Salmonella spp. | op. | 20 | 50
| 10 | Test kasetkowy do wykrywania w moczu Legionella | op. | 20 | 4
| 11 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococus pneumoniae w moczu | op. | 20 | 4
| 12 | Test kasetkowy do wykrywania w kale Campylobacter jejuni i coliI, czułość i swoistość > 98,5%, w porównaniu do hodowli | op. | 25 | 10
| 13 | Test do wykrywania Inflenza A i B,czułość >98%,swoistość>99%, z kontrolą pozytywna w zestawie | op. | 20 | 10
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych wielkości opakowań po przeliczeniu ilości sztuk z ewentualnym zaokrągleniem w górę.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów
2. Terminy ważności:
- minimum 20 tygodni
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.
5. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
6. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.
7. Testy muszą być opakowane w karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła
słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nr serii oraz nazwą producenta
8. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych ( temperatura 4-8º C)