Aktualny Załącznik Nr 2/5b

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 5

analizatora i wymaganego sprzętu

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………

Rok produkcji (podać.): ………………………………..

| L.p | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Charakterystyka analizatora |  |  |  |
| A.1 | - Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
| A.2 | - Analizator nablatowy, nie większy niż 110x75x80 cm | TAK |  |
| A.3 | - Testy wykonywane metodą chemiluminescencji CLIA z mikrodrobinową magnetyczną fazą stałą, znacznikiem luminescencji i starterami | TAK |  |
| A.4 | - Pomiar chemiluminescencji w warunkach stabilizowanej temperatury w komorze pomiarowej | TAK |  |
| A.5 | - Wydajność analizatora – min.200 oznaczeń /godz. | TAK |  |
| A.6 | - Przedział próbkowy na nie mniej niż 70 probówek z ciągłym ich ładowaniem i wyładowywaniem |  |  |
| A.7 | - Chłodzony przedział odczynnikowy 10+/-3 st. C na 20 pozycji z możliwością doładowania, ciągłej wymiany kaset bez przerywania wykonywanych badań | TAK |  |
| A.8 | - System pracy „pacjent po pacjencie” lub batch i CITO | TAK |  |
| A.9 | - Wszystkie informacje o odczynniku zapisane w kodzie RFID zawierające również wartości krzywej kalibracyjnej producenta i wartości dla kalibratorów | TAK |  |
| A.10 | - Dwupunktowa rekalibracja | TAK |  |
| A.11 | - Stabilność odczynników na pokładzie, po pierwszym otwarciu minimum 4 tygodnie | TAK |  |
| A.12 | - Zewnętrzne monitorowanie poziomu materiałów zużywalnych bez konieczności odczytu w oprogramowaniu analizatora | TAK |  |
| A.13 | - System monitorowania poziomu odczynników | TAK |  |
| A.14 | Praca z różnymi rodzajami probówek (system otwarty, zamknięty, próbki pediatryczne) | TAK |  |
| A.15 | - Kliny odczynnikowe na 50 lub 100 oznaczeń | TAK |  |
| A.16 | - Identyfikacja odczynników i próbek pacjentów za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |
| A.17 | - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | TAK |  |
| A.18 | - Minimum 70 pozycji na kuwety reakcyjne w bloku reakcyjnym z inkubacją w 37 st. C | TAK |  |
| A.19 | - Włączenie analizatora do LIS firmy Asseco Poland S.A. w oparciu o dwukierunkową komunikację na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| A.20 | - System wykonujący oznaczenia w pojedynczych kuwetach | TAK |  |
| A.21 | - Możliwość doładowywania kuwet jednorazowych bez zatrzymywania pracy analizatora | TAK |  |
| A.22 | - Przeglądy okresowe analizatora zgodnie z wymaganiami producenta (zakres i częstotliwość). | TAK |  |
| A.23 | - Detekcja skrzepu, kolizji, zabezpieczenie przed interferencją wynikającą z spienienia | TAK |  |
| A.24 | - Definiowanie paneli badań | TAK |  |
| A.25 | - Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda oraz wykresów Levey-Jenningsa | TAK |  |
| B. Serwis i warunki gwarancji: |  |  |  |
| B.1 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| B.2 | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy. | TAK |  |
| B.3 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| B.4 | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK |  |
| B.5 | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK |  |
| B.6 | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| B.7 | Wartość analizatora brutto | podać |  |
| B.8 | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów lub e-maila | podać nr telefonu adres e-mail |  |
| C. Parametry oceniane |  |  |  |
| C.1 | Monitorowanie badań w czasie rzeczywistym | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| C.2 | Brak dedykowanego statywu próbkowego dla próbek CITO | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| C.3 | Kontrole wewnętrzne zawarte w opakowaniach odczynnika podstawowego | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt.. |  |
| C.4 | Dostępna opcja automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu granicy liniowości | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt.. |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt.B.7 i B.8.

2. Oświadczamy, że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………

data                                                                          podpis Wykonawcy