Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Zakup 2 ambulansów typu C wraz z dodatkowym wyposażeniem,

w ramach dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia

| Ambulans typu C – 2 sztuki Pojazd kompletny: Marka ……………………………….………. Typ ……………………………….………. Oznaczenie handlowe ………………….……………………. Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:.................................................................................................................................................................................. Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji pojazdu kompletnego (pojazd bazowy): 2024 Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………….………. Typ …………………….………. Oznaczenie handlowe ……………….……….……. Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:........................................................................................................................................................................ Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):…………………………………………………………………………………………………………………..………….. Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| - DMC do 3,5 tony. | TAK |  |
| - Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe. | TAK |  |
| - Jeśli Wykonawca nie jest producentem ambulansu, Zamawiający wymaga wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, dostarczenia faktury VAT za pojazd bazowy (ciężarowy). | TAK |  |
| - NADWOZIE |  |  |
| - Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |  |
| - Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
| - Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatycznie wł. światła mijania. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | TAK |  |
| - Oświetlenie pomocnicze. | TAK |  |
| - Fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. | TAK |  |
| - Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach podparcia odcinka lędźwiowego. | TAK |  |
| - W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |  |
| - Furgon - lakier w kolorze żółtym (CMYK 10,0,90,0). | TAK |  |
| - Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK podać |  |
| - Wysokość przedziału medycznego minimum 1,80 m. | TAK podać |  |
| - Długość przedziału medycznego minimum 3,25 m. | TAK podać |  |
| - Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m. | TAK podać |  |
| - Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK podać |  |
| - Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| - Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości minimum 1,70 m. | TAK podać |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka), z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. | TAK |  |
| - Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| - Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10 l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę. | TAK |  |
| - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| - Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem, fabryczne czujniki parkowania z tyłu pojazdu | TAK |  |
| - Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. | TAK |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| - Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| - Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. W skład systemu do wykonania po stronie wykonawcy uchwyt, stacja dokująca tabletu, moduł GPS. | TAK |  |
| - Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem. | TAK |  |
| - Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. | TAK podać |  |
| - Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy, przekątna minimum 5 cali, sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową, a także informujący o stanie naładowania akumulatorów. | TAK podać |  |
| - SILNIK |  |  |
| - Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| - Silnik o pojemności minimum 1950 cm³. | TAK podać |  |
| - Silnik o mocy min. 175 KM. | TAK podać |  |
| - Silnik o mocy powyżej 175 KM. /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| - Moment obrotowy min. 380 Nm. | TAK podać |  |
| - Moment obrotowy powyżej 380 Nm. /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. | TAK/NIE podać |  |
| - Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie. | TAK |  |
| - ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |  |
| - Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK podać |  |
| - Napęd na koła przednie lub oś tylną. | TAK podać |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| - Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| - Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK podać |  |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| - Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. Dodatkowy elektroniczny system wspomagający, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego. | TAK |  |
| - Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ASR lub równoważny. | TAK podać |  |
| - System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru, wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| - ZAWIESZENIE |  |  |
| - Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie oraz tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni prześwit i komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej i opisać oferowane rozwiązanie). | TAK podać |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| - UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach. | TAK |  |
| - OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| - Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
| - Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK podać |  |
| - Ogrzewanie wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| - Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK podać |  |
| - Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego. | TAK |  |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. | TAK |  |
| - Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia /parametr punktowany/ Tak – 20 pkt, Inne rozwiązanie – 0 pkt. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. | TAK podać rozwiązanie |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |
| - Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
| - Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 180 A. | TAK podać |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
| - Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający minimum 10 m. | TAK podać |  |
| - Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
| - Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 6 gniazd 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A) do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK podać |  |
| - Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |  |
| - System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w: - wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, - dodatkowy dotykowy wyświetlacz w kabinie kierowcy o przekątnej min 5 cali zamontowany w centralnej części deski rozdzielczej - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, - funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, - funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, - funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, - zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, - funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., - funkcję sterowania wentylatorem, - funkcję sterowania termoboxem, - funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, - funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. (podać markę) | TAK podać |  |
| - SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
| - Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. | TAK |  |
| - Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| - Dodatkowe sygnały pneumatyczne. | TAK |  |
| - Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| - Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy, jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
| - Oznakowanie pojazdu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.: - wzór graficzny systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm; - nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie); e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona na drzwiach pojazdu w części dolnej; f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK podać |  |
| - OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: - światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), - dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego, - oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), - oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym. | TAK podać |  |
| - WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |
| - Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu, spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości 150-170 MHz, - impedancję wejścia 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej do 1,6, - polaryzację pionową, - charakterystykę promieniowania - dookólna, - odporność na działanie wiatru 55m/s. | TAK |  |
| - Wykonawca dostarcza ambulans z radiotelefonem pokładowym Motorola DM 4601e lub równoważnym o parametrach: - radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy z wyświetlaczem alfanumerycznym pozwalający/posiadający: - praca w systemie Dyspozytorni Medycznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, - funkcja ograniczonego dostępu do systemu RAS dla DMR, - pasmo VHF zakres częstotliwości 136 – 174 MHz, - możliwość zaprogramowania powyżej 160 kanałów z ilością minimum 3 stref podziału, - czytelny wyświetlacz, w pełni kolorowy, z podświetleniem dzień/noc umożliwiającym wyświetlanie odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym i analogowym. Programowanie wyświetlanej nazwy kanału: - programowe ograniczenie czasu nadawania, - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, - wizualna sygnalizacja(np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym wywołań skaningu i stanów monitorowania. Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz ogólne do wszystkich w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji): - wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe w trybie analogowym SEL5 z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego. Zdalne sprawdzanie obecności w sieci, zdalny monitoring, możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości z możliwością rozróżniania urządzeń retransmisyjnych, możliwość zdalnego zablokowania radiotelefonu. Blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym. Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów. Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisk nadawania itp. Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. Gniazdo antenowe typu BNC, głośnik wbudowany w panel sterujący. Możliwość programowego listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym. Zintegrowany moduł Bluetooth min 4.0. i WiFi, programowany adres IP radiotelefonu, sygnalizacja SEL5 w trybie w trybie analogowym dla nadawania i odbioru. Menu radiotelefonu w języku polskim na wyświetlaczu. Moc wyjściowa 1 – 25 W, modulacja na kanale analogowym częstotliwości 11K0F3E, modulacja na kanale cyfrowym dwuszczelinowa TDMA, transmisja danych 12,5 kHz7K60F1D i 7K60FXD, transmisja głosu 12,5 kHz; 7K60F1E i 7K60FXE; kombinacja głos i dane 12,5 kHz, 7K60F1W. Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Zasilanie stałoprądowe 13,2 V +/- 20% z minusem na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu (moc niska/moc wysoka w zakresie 1-25W) i ustawienie jednego z nic na dowolnym kanale, maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 2,5 kHz dla odstępu międzykanałowego 12,5 kHz, stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm, charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). Łączne zniekształcenie modulacji <5% przy 1kHz dla analogowego sygnału z dewiacją 60% wartości maksymalnej, - moc emitowana na kanałach sąsiednich <60 dB, dla odstępu 12,5 kHz - czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12 dB wartości maksymalnej, - czułość cyfrowa 5%BER/0,3 uV, - charakterystyka pasma akustycznego (-1,-3 dB) -selektywność sąsiedniokanałowa min. 60dB dla odstępu 12,5 kHz, - zasilanie 12 do 14,5V( z uziemionym minusem) z układu elektrycznego silnika samochodu przy pomocy fabrycznego przewodu zasilania. - możliwość zaprogramowania jednego z przycisków trybu wyciszania wywołań i wywołań alarmowych, Zakres temperatury pracy od -25 do +55 st. Celsjusza. Klasa odporności na warunki środowiskowe IP54. - aktualizacja oprogramowania przez łącze radiowe. - odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2kV. Rok produkcji 2022. - instrukcja w języku polskim. | TAK podać |  |
| 86. Wykonawca dostarczy radiotelefon przenośny Motorola DP 4801 lub równoważny analogowo-cyfrowy z ładowarką wg. standardowej specyfikacji sprzętowej producenta posiadający: - aktualną homologację, - parametry analogiczne do radiotelefonu przewoźnego z mocą wyjściową od 1 do 5 W, - zakres częstotliwości 150-170 MHz, - liczbę kanałów min. 100, - ostęp międzykanałowy 12,5 kHz, Wykonawca zainstaluje w kabinie kierowcy ładowarkę do radiotelefonu przenośnego DP4801 typu NNTN8525A i podłączy ją do zasilania 12V z instalacji pokładowej samochodu. Ładowarkę należy zamontować na ściance za siedzeniem kierowcy. | TAK podać |  |
| 87. Instalacja systemu SWD-PRM. Montaż urządzeń i zasilania i sterowania systemem SWD-PRM. Moduł nawigacyjny typu GPS TELTONIKA FMC640, kompatybilny z systemem SWD PRM, z antenami montowanymi na dachu pojazdu – dostarczy i zainstaluje wykonawca ambulansu. Moduł nawigacyjny GPS ma być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla serwisu. Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: - stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu z akumulatora przedziału medycznego, zabezpieczenie 5 A - sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej (koguty) (poziom 10-14 V) - sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej (poziom 10-14 V) - sygnał po włączeniu zapłonu (poziom10-14 V) Anteny GPS/GPRS montowane na dachu pojazdu, jedna antena podłączona do modułu nawigacyjnego, a druga do portu dokującego tabletu. Uchwyt do drukarki atramentowej HP Office Jet 100 Mobile Printer dostarcza Wykonawca. Uchwyt dokujący do tabletu ZEBRA – L10 dostarczony przez Wykonawcę ambulansu należy zainstalować w przedziale medycznym na konstrukcji wykonanej przez Wykonawcę. Napięcia i sygnały dla drukarki: zasilacz do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer dostarczy i zainstaluje wykonawca. Parametry zasilacza: napięcie wejściowe 11,5 – 16V maksymalny prąd 5,6 A, wyjście do drukarki napięcie 19V, 4,74A – moc 90 W. Zasilanie 12V z akumulatora pokładowego samochodu - podłączone na stałe do drukarki bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. Podłączenie zasilacza drukarki do zasilania 12V za pomocą gniazda i wtyku typu medycznego. Kabel USB łączący tablet z drukarką z zapasem co najmniej 30 cm z każdej strony. Port dokujący do tabletu Zebra L10 XSLATE typu DOCKL10 dostarcza Wykonawca. Port dokujący do tabletu Zebra dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Należy go zamontować między pasażerem, a kierowcą w miejscu umożliwiającym przejście pasażera do przedziału medycznego. Mocowanie portu dokującego na konstrukcji wykonanej przez wykonawcę. Wykonawca podłączy do portu dokującego zasilanie 12V z zasilania pokładowego samochodu . Stałe napięcie zasilania (poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A. Ww. zasilanie podłączone na stałe do zasilania bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. Zarówno drukarka jak i port dokujący musi być zasilana z jednego źródła zasilania z instalacji pokładowej pojazdu. Antena GPS/GPRS – doprowadzona w pobliże portu dokującego tak aby możliwe było jej podłączenie w przypadku zastosowania modułu antenowego do portu dokującego. | TAK |  |
| - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| - Przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) powinien pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej. | TAK |  |
| - Zabudowa specjalna na ścianie działowej: a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, b) mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym, c) mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym, d) mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy, e) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy, jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. | TAK podać |  |
| - Zabudowa specjalna na ścianie prawej: a) minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, za fotelem szafka z miejscem na urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej. c) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych. | TAK podać |  |
| - Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką. | TAK |  |
| - Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz, b) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, c) szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków. | TAK podać |  |
| - System szyn mocujących wraz z kompletem płyt ściennych (różnej wielkości), umożliwiający bezpieczny montaż urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna) oraz zapewniający możliwość rozmieszczenia sprzętu według uznania Zamawiającego. | TAK |  |
| - Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażona w roletę, umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. Zabudowa medyczna zgodna z homologacją oraz badaniami przeciążeniowymi (z możliwością udostępnienia do wglądu Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
| - Uchwyt do płynów infuzyjnych na minimum 3 szt. mocowane w suficie. | TAK podać |  |
| - Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| - Uchwyt (schowek) mocujący minimum 1 pudełko na rękawiczki jednorazowe, mieszczący opakowanie po 100 lub 200 sztuk o głębokości ok. 9 cm. | TAK |  |
| - Centralna instalacja tlenowa: - z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu, - instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. - dwie butle tlenowe o pojemności 10 l i dwie butle tlenowe o poj. 2,7 l. | TAK podać |  |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| - Miejsce mocowania noszy głównych. | TAK |  |
| - Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy medycznej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wizualizację projektu. | TAK |  |
| - DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy, z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED. | TAK |  |
| - Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
| - Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy. | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |
| - Ambulans dostarczony na oponach letnich + komplet opon zimowych. | TAK |  |
| - Kamera cofania – kolor. | TAK |  |
| - WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |
| - Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansów: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) na każdy ambulans od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK podać |  |
| - Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane były w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Wykonawcy, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych (np. olejów) płatne po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| - W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK podać |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

|  | NOSZE GŁÓWNE ZINTEGROWANE Z TRANSPORTEREM ELEKTRYCZNYM - 2 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia noszy zasilany zestawem dwóch akumulatorów. Pojemność minimalna akumulatora 7Ah. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Płynna elektryczna regulacja wysokości noszy w pełnym zakresie minimum 43-130 cm. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Automatyczne doładowywanie akumulatorów noszy po wpięciu do dedykowanego uchwytu, świetlny wskaźnik naładowania akumulatorów w widocznym miejscu. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do minimum 82 cm szerokości. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 75°. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp. maksymalna długość po skróceniu 163 cm. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Stabilizator głowy pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 16 cm i szerokości 4 cm, obrotowe o 360o, min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |  |  |
|  | - System automatycznego informowania o konieczności przeprowadzenia konserwacji po przez komunikat świetlny na panelu sterującym. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Rekomendowana wysokość załadunku do 95 cm. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Dopuszczalne obciążenie noszy minimum 300 kg. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 (lub z normami równoważnymi). | TAK |  |  |  |  |
|  | - Dedykowana manualna podstawa pod nosze z przesuwem bocznym o zakresie minimum 30 cm. Podać markę i model. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Waga podstawy maksimum 105 kg. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Dopuszczalne obciążenie lawety minimum 300 kg. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |  |  |
|  | 31. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |  |  |  |
|  | - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |  |  |  |
|  | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE – 2 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  |  |
|  | - Krzesełko składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu, wykonane z materiału odpornego na korozję lub materiału zabezpieczonego przed korozją (podać materiał). | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Wyposażone w system trakcyjny gąsiennicowy umożliwiający zjazd po schodach, szeroki rozstaw gąsienic min. 30 cm zwiększający stabilność w trakcie manewrowania. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Podnóżek pod stopy pacjenta zapewniający podparcie, uniemożliwiający ześlizgnięcie się stóp pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Z kompletem 3 pasów bezpieczeństwa o regulowanej długości. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia, umożliwiające sprawne mycie i dezynfekcję. Zamawiający dopuszcza krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z ABS. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - 4 kółka jezdne, w tym dwa przednie o średnicy min. 10 cm skrętne w zakresie 360 stopni, 2 tylne o średnicy min. 15 cm wyposażone w hamulce. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją długości (min. 3 pozycje), tylna rama z regulacją długości (min. 2 pozycje), składane rączki tylne do znoszenia po schodach. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Obciążenie dopuszczalne co najmniej 220 kg. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Potwierdzenie spełnienia przez krzesełko normy EN PN 1865 (lub normę równoważną) przez niezależną jednostkę notyfikacyjną. | TAK |  |  |  |  |
|  | 10. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK podać |  |  |  |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |  |  |  |
|  | - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Koszty dojazdu do napraw w miejscowości użytkowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |  |  |  |
|  | - Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |  |  |  |
| URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI POWIETRZA I POWIERZCHNI W AMBULANSIE – 2 sztuki Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  |  |  |
| - Wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Urządzenie służące do oczyszczania powietrza oraz dezynfekcji powierzchni płaskich. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Służące do oczyszczania z mikroelementów wirusów i bakterii sprzętu medycznego. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Posiadające tryb dezynfekcji w czasie obecności ludzi. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Tryb przepływowy dezynfekuje powietrza za pomocą światła UVC. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Z Moduł jonizacji plazmowej HPI. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Posiadające tryb ozonowania poza obecnością ludzi. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Tryb dezynfekujący powietrze i powierzchnie w ambulansie. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Tryb pozwalający na dotarcie do zakamarków sprzętu medycznego, nie pozostawiając wilgoci ani osadów. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Urządzenie z czujnikiem ruchu, który po wykryciu automatycznie wyłącza ozonowanie. /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. |  |  | TAK/NIE podać |  |  |  |
| - Urządzenie posiadające wyświetlacz z informacją o trybach pracy. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Urządzenie posiadające wymienne filtry. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Zakres dezynfekcji: bakterie, wirusy, prątki, zarodniki grzyby itp. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Czas dezynfekcji od 15 do 60 minut |  |  | TAK |  |  |  |
| - Wymiary max. 370x 230x90 mm |  |  | TAK podać |  |  |  |
| - Waga urządzenia max. 6 kg |  |  | TAK podać |  |  |  |
| - Waga do 5 kg /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. |  |  | TAK/NIE podać |  |  |  |
| - Zasilanie 12V kabel z wtyczką 2 pianową (do uzgodnienia przed dostawą). |  |  | TAK |  |  |  |
| - Uchwyt mocujący spełniający normę EN-1789 (lub normę równoważną) |  |  | TAK |  |  |  |
| - Urządzenie wyposażone w zdalne sterowanie /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. |  |  | TAK/NIE podać |  |  |  |
| - Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. |  |  | TAK podać |  |  |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. |  |  | TAK |  |  |  |
| - W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. |  |  | TAK |  |  |  |
| - Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). |  |  | TAK podać |  |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. wym. | - Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7) | Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ambulans typu C z zabudową | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie medyczne: Nosze główne elektryczne | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie medyczne: Krzesełko kardiologiczne | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie: Urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansie | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: Zakup 2 ambulansów typu C wraz z dodatkowym wyposażeniem, w ramach dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

Zastosowane będą parametry techniczne opisane powyżej. Maksimum do uzyskania: 45 punktów.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać)