        Załącznik Nr 2A do SWZ

     Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff - Tabela Nr 1

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Oferowane parametry techniczne
1.	Dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych. / Urządzenia klasy CBC-5DIFF.	Tak
2.	Oba analizatory nowe lub używane, rok produkcji – nie wcześniej niż 2021.	Tak
3.	Oba analizatory składające się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, podajnika na co najmniej 20 próbek, jednostki sterującej z ekranem dotykowym, wyposażone w zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę oraz czujnik poziomu ścieków.	Tak
4.	Wydajność dla obu analizatorów nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę.	Tak
5.	Minimalne parametry diagnostyczne raportowane na wyniku dla obu analizatorów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT.	Tak
6.	Podawany w obu analizatorach odsetek mikrocytów i makrocytów, jako parametry diagnostyczne, raportowane do systemu LIS.	Tak
7.	Dodatkowo dla jednego z analizatorów wymagane jest: / automatyczne oznaczanie retikulocytów z zastosowaniem technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej / oznaczanie retikulocytów wraz z podziałem na frakcje w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie / metoda pomiarowa umożliwiająca wiarygodne oznaczenie PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich, uzyskany wynik płytek optycznych, jako parametr diagnostyczny raportowany na wyniku i przesyłany do systemu LIS / Oznaczanie płynów z jam ciała bez żadnych dodatkowych odczynników, oznaczanie całkowitej liczby komórek jądrzastych TC-BF, WBC-BF i RBC-BF, różnicowanie krwinek białych na jedno i wielojądrzaste: MN% i # i PMN% i # w płynach ustrojowych, m.in. płyn mózgowo – rdzeniowy, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy, surowiczy, płyn stawowy. Parametry diagnostyczne, raportowane na wyniku i przesyłane do systemu LSI.	Tak
8.	Pomiar HGB niezależnie od pomiaru WBC – w osobnym torze pomiarowym, minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów.	Tak
9.	Dodatkowy automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych – możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania, tryb uruchamiany automatycznie, jako reflex test oraz z możliwością ręcznego wyboru z menu analizatorów.	Tak
10.	Stosowane metody pomiaru: fluorescencyjna cytometria przepływowa (rozdział WBC), impedancyjna (RBC,PLT).	Tak
11.	Parametry mierzone: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT.	Tak
12.	Szeroki zakres liniowości oznaczania bez wstępnego rozcieńczenia próbki parametrów, z pierwszego pobrania: WBC od 0 do co najmniej 400 tys./µl, dla HGB do min 25 g/dl, dla PLT- do min. 4 mln/µl.	Tak
13.	Objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC-DIFF nie więcej niż 30 µl dla obu analizatorów w trybie pracy manualnym i podajnikowym	Tak

        Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Tak
14.	Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku	Tak
15.	Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowanie minimum 90 000 wyników z pełną grafiką	Tak
16.	Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika	Tak
17.	Materiał kontrolny na trzech poziomach: krew kontrolna oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw.	Tak
18.	Oprogramowanie analizatorów posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey Jenningsa/X-BarM, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne.	Tak
19.	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie, prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora (wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne).	Tak
20.	Analizatory posiadające dwukierunkową komunikację. Wykonawca zapewni na własny koszt podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco.	Tak
21.	Oprogramowanie analizatorów umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie ich zużycia	Tak
22.	Pełna automatyzacja procesu kalibracji i konserwacji.	Tak
23.	Analizatory oraz odczynniki robocze, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od jednego producenta.	Tak
24.	Wbudowana instrukcja obsługi w języku polskim.	Tak
25.	Oferowane odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne pomiędzy oferowanymi analizatorami oraz stosowane w sposób wymienny, z wyłączeniem odczynników do oznaczania retikulocytów. Odczynniki stosowane w analizatorach muszą zapewnić oznaczenie wymaganych wspólnie parametrów.	Tak
26.	Wykonawca zapewni moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania, serwisowania pracy analizatorów oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.	Tak
27.	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta	Tak
28	Materiał kontrolny do płynów z jam ciała w ilości min. 1 fiolka raz na kwartał. / Wwymagane jest aby kontrolowane były wszystkie parametry diagnostyczne / uzyskiwane w trybie pomiaru płynów diagnostycznych	Tak

Parametry oceniane
1.	Jeden wspólny materiał kontrolny dla wszystkich parametrów krwi obwodowej i retikulocytów	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
2.	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, w oparciu o materiał do codziennej kontroli, przesyłany automatycznie bezpośrednio z analizatorów zaraz po wykonaniu kontroli, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatów uczestnictwa	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
3.	Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych (PMR, Płyny z jam ciała) w trybie otwartej mikroprobówki <= 150 ul	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
4.	Wbudowana w oprogramowanie analizatorów instrukcja obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizatory oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatorów.	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:
TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy