PAKIET NUMER 1 Załącznik Nr 1

1. PLATFORMA STABILOMETRYCZNA Z OPROGRAMOWANIEM + OSPRZĘT

I	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem	Producent/ nazwa
	Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą	Tak
	Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla / pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.	Tak
	Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB.	Tak
	Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników.	Tak
	Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.	Tak
	Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.	Tak
	Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: / Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. / Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. / Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. / Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała.	Tak
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.	Tak
	Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów.	Tak
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych.	Tak
	Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.	Tak
	Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows.	Tak
	Kartoteka pacjenta.	Tak
	Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo.	Tak
	Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%)	Tak
	Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB.	Tak
	Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB.	Tak
	Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta.	Tak

II	Zestaw osprzętu
1.	Stabilny stojak na kółkach	Tak
2.	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale	Tak
3.	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką	Tak
4.	Komputer spełniający minimalne wymagania: / - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, / - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, / - Pamięć min. 8 GB RAM, / - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 / - Karta sieciowa Wi-Fi / - Wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0) / - Kamera podłączana do USB	Tak

2. FOTEL DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH + OSPRZĘT

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I.	Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1	Producent/nazwa
1.	Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego	Tak
2.	Urządzenie dające możliwość: / Pomiaru zakresu ruchomości / Pracy izometrycznej / Pracy dynamicznej / Wykonywania ruchów zgiecia i wyprostu w stawie kolanowym	Tak
3.	Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń	Tak
4.	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów	Tak
5.	Możliwość ćwiczenia siły eksplozywnej	Tak
6.	Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu	Tak
7.	Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem	Tak

II.	Zestaw osprzętu
1.	Stabilny stojak na kółkach	Tak
2.	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale	Tak
3.	Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta	Tak
4.	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką	Tak
5.	Komputer spełniający minimalne wymagania: / - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, / - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, / - Pamięć min. 8 GB RAM, / - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 Wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)	Tak
6.	Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz.	Tak
7.	Wymiary (+/- 50mm): 1320 x 890 x 1270 mm	Tak

3. URZĄDZENIE DO ODTWARZANIA FUNKCJI RUCHOWYCH + OSPRZĘT

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
1.	Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1	Tak
2.	Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej – przedramienia, nadgarstka za pomocą oporu elastycznego	Tak
3.	Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.	Tak
4.	Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.	Tak
5.	Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta. Stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń	Tak
6.	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów	Tak
7.	Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących / ruchów: / przywodzenie/odwodzenie / rotacja wewnętrzna/zewnętrzna / zginanie grzbietowe/dłoniowe	Tak
8.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,	Tak
9.	Wymiary: 62x40x95 cm / Waga 35 kg	Tak

II	Osprzęt
1.	Stabilny stojak na kółkach	Tak
2.	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale	Tak
3.	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką	Tak
4.	Komputer spełniający minimalne wymagania: / - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, / - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, / - Pamięć min. 8 GB RAM, / - Karta grafiki zgodna z DirectX 10 / - Karta sieciowa Wi-Fi / - Wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0) / - Współpraca z kamerą podłączoną do USB	Tak

4. STACJA TERAPEUTYCZNA

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
	Stacja Terapeutyczna do obsługi urządzeń – 1kpl	---------	----------
	Stabilny stojak ze stali, malowany proszkowo na kółkach	Tak
	Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora	Tak
	Możliwość regulacji pozycji kątowej monitora	Tak
	Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką	Tak
	Komputer spełniający minimalne wymagania: / - System operacyjny Windows 10, 64 bit, / - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, / - Pamięć min. 8 GB RAM, / - Karta grafiki zgodna z NVidia / - Karta sieciowa Wi-Fi / - Wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)	Tak
	Router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej	Tak
	Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami	Tak

5. ROWER TRENINGOWY POWIETRZNY

Parametry techniczne		Wartość wymagana	Wartość oferowana
I Rower treningowy powietrzny – 1 szt.		-	-
1	nazwa produktu	podać
2	model/typ	podać
3	producent/kraj	podać
4	Rower treningowy	TAK
5	Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 160 kg	TAK, podać
6	System Oporu	TAK, podać
7	Pedały samopoziomujące się z paskami	TAK
8	Funkcje min.: czas, dystans, prędkość, RPM, kalorie, puls, watt, 9 programów treningowych	TAK, podać
9	Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu na uchwytach i telemetryczny system pomiaru pulsu	TAK
10	Wyświetlacz: LCD,	TAK
11	Uchwyt na bidon	TAK

6. BIEŻNIA TRENINGOWA

Parametry techniczne		Wartość wymagana	Wartość oferowana
I Bieżnia treningowa – 1 szt.		-	-
1	nazwa produktu	podać
2	model/typ	podać
3	producent/kraj	podać
4	Bieżnia treningowa, maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 180 kg	TAK, podać
5	Prędkość taśmy regulowana w zakresie min. 1-15 km/h	TAK, podać
6	Kąt pochylenia regulowany w zakresie min. 0-15%	TAK, podać
7	Wymiary użytkowe taśmy: długość min. 1300 mm, szerokość min. 500 mm	TAK, podać
8	Wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący bieg taśmy	TAK
9	Bieżnia wyposażona w poręcze boczne i/lub uchwyty	TAK, podać
10	Sterowanie bieżnią: elektroniczne	TAK
11	Możliwość włączenia biegu wstecznego	TAK/NIE, podać
12	Czujniki pomiaru pulsu	TAK
13	Opaska do telemetrycznego system pomiaru pulsu falami radiowymi	TAK/NIE, podać
14	Programy sterowania tętnem	TAK/NIE, podać

7.ROWER MAGNETYCZNY

Lp.	Parametry technioczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana
I	Rower magnetyczny – 1 szt.	-	-
1	Nazwa produktu	podać
2	Model/typ	podać
3	Producent/kraj	podać
4	Wymiary109x56x149 cm	podać
5	Waga: 5 kg maksymalna waga użytkownika: 150 kg	TAK - podać
6	System oporu: magnetyczny system oporu	TAK
7	Regulacja oporu: elektroniczna waga koła zamachowego: 9 kg, 32 poziomy regulacji	TAK, podać
8	Regulacja siodełka/kierownicy: siodełko regulowane w pionie i poziomie /regulowany kąt nachylenia kierownicy	TAK
9	Puls: czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach	TAK
10	Wyświetlacz: LCD	TAK
11	Funkcje/Programy: czas, dystans, prędkość,RPM, puls, kalorie, Body Fat,Recovery, Watt, 4 programy użytkownika	TAK, podać
12	Inne: kółka transportowe, półka na tablet/smarphon	TAK

8. SCHODY TRENINGOWE

Parametry techniczne		Wartość wymagana	Wartość oferowana
I Schody treningowe– 1 szt.		-	-
1	nazwa produktu	podać
2	model/typ	podać
3	producent/kraj	podać
4	Schody Treningowe	TAK
5	Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 190 kg	TAK, podać
6	Moc silnika min.3KM	Tak ,podać
7	Prędkość	TAK, podać
8	System oporu magnetyczny	TAK, podać
9	Wysokość Schodów min.18cm	TAK, podać
10	Głębokość Schodów min.24cm	TAK, podać
11	Szerokość schodów min.52cm	TAK, podać
12	Funkcje min.:czas, dystans, puls, kalorie, prędkość, SPM, Watt, liczne programy treningowe	TAK, podać
13	Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu na uchwytach i telemetryczny system pomiaru pulsu	TAK
14	Programy min.: 10	TAK, podać
15	Wyświetlacz: LED, alfanumeryczny, wyświetlacze funkcji oraz wyświetlacz stef pulsu	TAK
16	Uchwyt na bidon	TAK

9. STÓŁ DO TERAPII RĘKI

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Tablica terapeutyczna do ćwiczeń manualnych – szt. 1	-	-
1.	Tablica przeznaczona do ćwiczeń czynnych, czynnych z oporem, pronacji i supinacji.	Tak - podać nazwę handlową, model oraz producenta	-
2.	Zestaw przeznaczony dla osób ze schorzeniami ręki, w przypadku niedowładów i deformacji ręki w wyniku przebytych chorób: gośćcowych, reumatycznych, neurologicznych, po urazach ortopedycznych. / Zakres ćwiczeń w pronacji i supinacji w zakresie oporu od 0,5 kg do 7 kg (+/- 5%)	Tak	-

10. APARAT DO ELEKTROTERAPII

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Aparat do elektroterapii – 1 szt.	-	-
	Aparat do elektroterapii dwukanałowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
	Elektroterapia prądami : / IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%); / Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone); / Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls ; 5 ms – przerwa) / Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 9 programów terapeutycznych); / Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz); / Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST"); / Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,); / Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz); / impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s), / Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza); / Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy); / HV stymulacja wysokonapięciowa / - Automatyczne wyznaczanie krzywej it	Tak
	Bank 143 gotowych programów terapeutycznych	Tak
	Programy urologiczne, NTM	Tak
	Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)	Tak
	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych	Tak
	Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie	Tak
	Automatyczne wyznaczanie parametrów diagnostycznych (krzywa i/t)	Tak
	Automatyczny dobór trybu prądu stałego (CC) i trybu stałego napięcia (CV)	Tak
	Ekran ciekłokrystaliczny	Tak
	Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym	Tak
	Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)	Tak
	Ok. 50 rodzajów modulacji prądu	Tak
	Zegar zabiegowy	Tak
	Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)	Tak
	Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej	Tak
	Mikroprocesorowe sterowanie aparatu	Tak
	Komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody)	Tak
	Wymiary ( dł. x szer. x wys.) [mm]: 270 x 328 x 230 (+/- 5%)	Tak
	Waga [kg]: 4,15 (+/-5%)	Tak
	2 letnia gwarancja	Tak

11.WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH

Lp.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość wymagana	Wartość oferowan
I	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt.	-	-
1	Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym	TAK
2	4 dysze do masażu podwodnego o regulowanym kierunku z regulacją kierunku wypływu strumienia wody.	TAK
3	System napełniania z elektronicznym termometrem.	TAK
4	Regulowana wysokość nóg	TAK
5	Pojemność wanny: 20l (+/-5%)	TAK
6	Wymiary / - szerokość: 790 mm (+/- 5%), / - wysokość: 930 mm (+/- 5%), / - długość: 770 mm (+/-5%).	TAK
7	Wyposażenie: / - krzesło do wirówek BETA, - prysznic ręczny.	TAK, opisać

 12.WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych ( stopy i podudzia) szt.1	-	-
	Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych ( stopy i podudzia)	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
	Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym	Tak
	Wyposażenie: / - min. 4 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody / - system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu / - prysznic ręczny / - krzesło z regulacją wysokości	Tak – opisać
	Półautomatyczny spust wody	Tak
	Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW	Tak
	Wymiary (DxSxW): / 770x 790x930 (+/- 20mm)	Tak
	Pojemność 40 litrów (+/-5%)	Tak

13. LASER NISKOENERGETYCZNY

Lp.	Laser niskoenergetyczny	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Współpraca z aplikatorem skanującym, prysznicowym oraz sondami punktowymi	Tak
2.	Możliwość jednoczesnego podłączenia sond punktowych IR, R oraz aplikatora skanującego/prysznicowego	Tak
3.	Możliwość współpracy sond punktowych z aplikatorami światłowodowymi do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych	Tak
4.	Licznik czasu pracy aplikatorów	Tak
5.	Pomiar mocy aplikatorów	Tak
6	Tryb pracy: programowy i manualny	Tak
7.	Możliwość zapisywania własnych programów (min. 40)	Tak
8.	Regulacja mocy aplikatorów	Tak
9.	Tryb emisji promieniowania: ciągły i impulsowy	Tak
10.	Zakres częstotliwości: od 1 do min 5000Hz	Tak
11.	Regulacja wypełnienia impulsu	Tak
12.	Zegar zabiegowy	Tak
13.	Wbudowane programy zabiegowe – min. 150	Tak
14.	Gotowe programy zabiegowe dla aplikatora skanującego	Tak
15.	Gotowe programy zabiegowe dla aplikatora prysznicowego	Tak
16.	Gotowe programy zabiegowe dla sond punktowych	Tak
17.	Gotowe programy akupunkturowe dla sond punktowych	Tak
18.	Wybór programów po nazwach jednostek chorobowych	Tak
19.	Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu	Tak
20.	Autotest – kontrola sprawności aparatu	Tak
21.	Wyposażenie: aplikator skanujący, okulary ochronne (2 szt), instrukcja obsługi w języku polskim, przewód sieciowy, etykiety ostrzegawcze, paszport techniczny, karta gwarancyjna	Tak

Lp.	Sonda
1.	Długośc fali - 808 nm	Tak
2.	Maksymalna moc 400 Mw	Tak
3.	Wymiary sondy bez kabla przyłączeniowego Ø 1,95 x 16,3 cm	Tak
4.	Masa 0,5 kg	Tak
5.	Wskaźnik sygnalizacji pracy	Tak
6.	Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych	Tak
7.	Moc: min 100 mW dla światła czerwonego + min 450 mW dla światła podczerwonego	Tak
8.	Podstawa jezdna wyposażona w kółka z hamulcami	Tak
9.	Półka na sterownik i okulary	Tak
10	Regulacja głowicy skanera w dwóch płaszczyznach oraz na wysokość	Tak
11.	Ramię statywu skanera wspomagane siłownikiem pneumatycznym	Tak
12.	Tryby naświetlania powierzchni zabiegowej: koło/elipsa, kwadrat/prostokąt, krzywe w granicach prostokąta	Tak
13.	Automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości naświetlanego pola	Tak

14. APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość / Wymagana	Wartość oferowana
I	Aparat do terapii ultradźwiękowej z dwoma głowicami – 1 szt.	-	-
1	Aparat do terapii ultradźwiękowej z dwoma głowicami	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
2	Nowoczesny, kompaktowy i przenośny aparat do ultradźwięków.	Tak
3	Aparat wyposażony w dwie głowice: 5cm2 oraz 1 cm2, każda o wadze 300 g (+/- 5%)	Tak
4	Wymiary maksymalne aparatu: 27 x 22 x 12 cm (+/- 5%)	Tak
5	Waga aparatu: maksymalnie 2 kg (+/- 5%).	Tak
6	Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD.	Tak
7	Domyślna, specyficzna baza danych programów terapeutycznych do terapii najczęstszych patologii.	Tak
8	Aparat umożliwia zarządzanie archiwum pacjentów, powiązanie protokołów terapeutycznych z pacjentem oraz przypisanie poziomu oceny bólu przed i po ostatniej wykonanej terapii.	Tak
9	Klasa ochrony: I.	Tak
10	Stopień ochrony: IP20 – chroni przed penetracją ciał stałych o średnicy mniejszej niż 12 mm (+/- 5%).	Tak
11	Warunki przechowywania: / - temperatura otoczenia: od – 10 do + 50oC, / - względna wilgotność: od 10 do 90%, / - ciśnienie atmosferyczne: od 500 do 1060 hPa.	Tak
12	Obecny tryb szybkiego startu wybierany z menu głównego za pomocą odpowiedniej ikony.	Tak
13	Każdy protokół terapeutyczny jest określony przez nazwę patologii, z którą jest powiązany.	Tak
14	Tryb programów ulubionych – uruchamiany odpowiednią ikoną przechodzi do listy najczęściej używanych zapisanych protokołów. Istnieje także możliwość usunięcia programu z listy ulubionych.	Tak
15	Sygnalizacja wadliwego kontaktu głowicy z ciałem pacjenta, automatyczne zmniejszanie dostarczanej mocy po wyświetleniu błędu na ekranie.	Tak
16	Wyposażenie standardowe: urządzenie, przewód zasilający, aplikator 5cm2, aplikator 1 cm2, żel do ultradźwięków, instrukcja obsługi, ferryt do przewodu zasilającego.	Tak