Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/14/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: TYMPANOMETR – 1 SZT.

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Przenośna słuchawka pomiarowa | TAK |  |
| 2 | Stacja dokująca ze zintegrowanym pojemnikiem na końcówki douszne oraz z możliwością ładowania dodatkowego akumulatora | TAK |  |
| 3 | Współpraca z bazą danych PC | TAK |  |
| 4 | Badanie odruchu dla częstotliwości 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz ± 3% z natężeniem bodźca 70-100 dBHL | TAK (podać) |  |
| 5 | Tympanometria z odruchem automatycznym ipsilateralnym | TAK |  |
| 6 | Pamięć wewnętrzna urządzenia umożliwia zachowanie wyników co najmniej 1000 pomiarów | TAK |  |
| 7 | Wymienna końcówka sondy w komplecie | TAK |  |
| 8 | Kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 9 | Dwa wymienne akumulatory w standardzie | TAK |  |
| 10 | Opcjonalny wysokoczęstotliwościowy ton pomiarowy sondy 1kHz | TAK |  |
| 11 | Zestaw końcówek dousznych | TAK |  |
| 12 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Licencja na dowolną ilość komputerów PC | TAK |  |
| 14 | Informacja o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Drukarka termiczna bluetooth w komplecie | TAK |  |
| 17 | Pamięć: 1 krzywa dla ucha w danym teście | TAK |  |
| 18 | Normy zgodnie z IEC60601-1, klasa II, typ B, IEC60601-1-2, IEC60645-5 | TAK |  |
| 19 | Zakres ciśnienia: -400 do +200 daPa | TAK (podać) |  |
| 20 | Zakres objętości: 0,1 do 8 ml | TAK (podać) |  |
| 21 | Dokładność: ± 5% lub ± 10 daPa. | TAK (podać) |  |
| 22 | Czas wykonania pomiaru: <6 sekundy | TAK (podać) |  |
| 23 | Częstotliwość i natężenie bodźca: 226 Hz ± 1%, 85 dBHL dla 2 cm3 | TAK (podać) |  |
| 24 | Opcja: 1000 Hz ± 1%, 69 dBHL dla 2 cm3 | TAK (podać) |  |
| STACJA DOKUJĄCA |
| 1 | Zasilanie: 100-240 V, 50/60 HZ | TAK (podać) |  |
| 2 | Maksymalne wymiary: 150 x 295x 110 mm | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym