Numer sprawy: ZP 09/20                                                                    	Grajewo, dnia 09.11.2020 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 510x 985x 470mm, na podstawie jezdnej na czterech kołach – wszystkie z blokadami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile ssak jest kompatybilny z aparatem PENTAX, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie 2

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający dopuści ssak z bezolejową, niskoobrotową pompą tłokową, nie wymagającą konserwacji, ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę; manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu (kontrastowe kolory, dobrze widoczna pomarańczowa wskazówka manometru); ze skalą w kPa i mmHg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile ssak jest kompatybilny z aparatem PENTAX, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie 3

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający dopuści o wydajności 30l/min i podciśnieniu 90kPa?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile ssak jest kompatybilny z aparatem PENTAX, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie 4

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający dopuści ssak o trzech trybach wydajności do wyboru przez użytkownika 40l/min (tryb cichy); 50l/min (tryb normalny); 60l/min(tryb turbo) i podciśnieniu 95kPa?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile ssak jest kompatybilny z aparatem PENTAX, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie 5

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający dopuści zbiornik nietłukący z poliwęglanu o poj. 2,5l lub 1,5l (do wyboru przez Zamawiającego), przystosowany do wkładów jednorazowych zintegrowanych z pokrywą wciskaną w pojemnik, z zabezpieczeniem przed przelaniem w postaci filtra hydrofobowego/antybakteryjnego w pokrywie wkładu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile ssak jest kompatybilny z aparatem PENTAX, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie 6

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz/pojemnik na akcesoria/dreny/cewniki montowany z boku podstawy jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, o ile ssak jest kompatybilny z aparatem PENTAX, który jest na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie 7

Pytania do pozycji 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ssaka endoskopowego do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytania:  Dotyczy 1: tor wizyjny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła

- Monitor medyczny

Pytanie 8

Pytanie 1. Dot. Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny monitor z wyjściem min. 1xRS232, 1 x GPIO?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji FLIP – nie wykorzystywana w endoskopii?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony monitor medyczny posiadał lepsze parametry od podanych tj. kąt widzenia góra/dół; lewa/prawa: min. 170 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11

Pytanie 3.

Czy Zamawiający życzy sobie by dostarczony monitor spełniał kryteria w standardzie matrycy tj. min: 1,07 biliona kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do oceny monitor medyczny z sygnałem wejścia : DVI, SD/HD/3G-SDI w którym HD15 zastępowany jest poprzez DVI – jako równoważne wejście ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Pytanie 5

Czy Zamawiający życzy sobie by dostarczony monitor posiadał wejście: DC Inlet oraz VGA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wózek medyczny endoskopowy

Pytanie 14

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek z podstawą jezdną z blokadą min. 2 kół; z 4 podwójnie koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120 mm z tolerancją +/- 20 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pytanie 7. dot. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek z półką na nogę/ramię  pod monitor –obrotową: lewa/prawa oraz regulacja góra/dół z podstawą typu VESA 75/100 z udźwigiem do min. 14 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Insuflator CO2 endoskopowy

Pytanie 16

Pytanie 9 dot. pkt.7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu insuflator bez funkcji regulacji czasu dystrybucji CO2?

Najnowocześniejsze urządzenia pracują zgodnie z wolą operatora i nie potrzebują regulacji czasu pracy.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pytanie 10 dot. pkt.3, 8, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z trzy stopniową insuflacją o znacznie  lepszych parametrach z wyborem określonym ilości przepływu gazu :

1,4 l/min

2,4 l/min

3,5 l/min ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pytanie 11 dot. pkt.37

Czy Zamawiający zaakceptuje insuflator o wymiarach: 121mm x 197mm x 349mm ( +/- 10 %)?

Podane w specyfikacji parametry są typowe tylko dla jednego producenta z ChRL

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pytanie 12.

Czy Zamawiający życzy sobie, by Wykonawca dostarczył również na swój koszt

dedykowanej butelki do insuflatora CO2 na wodę oraz  specjalny zawór do endoskopu: min. 1 sztuka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Videoprocesor obrazu HDTV

Pytanie 20

Pytanie 13 dot. pkt.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV bez rozdzielczości sygnału XGA- jako słabszą jakościową rozdzielczość na rzecz SXGA i 1080p tj. lepszą jakość obrazu ?

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV bez rozdzielczości sygnału XGA- jako słabszą jakość?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pytanie 14.dot. pkt.2

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z menu ustawień pacjenta w języku polskim, pozostałe menu w języku angielskim (bądź znaki graficzne – ogólnie znane) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pytanie 15 dot. pkt.3

Czy Zamawiający dopuści wyjścia cyfrowe HD min. 2 x DVI jako wyższy standard?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pytanie 16 dot. pkt.4

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu na rzecz obsługi funkcji przez oferowany monitor?

Czy Zamawiający dopuści  wejścia w procesorze na rzecz standardowego wejścia DVI  znajdującego się w monitorze medycznym?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pytanie 17 dot. pkt.7

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z funkcjami:

minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora:

- data i czas badania

- stoper (upływ czasu badania od rozpoczęcia)

- nazwisko pacjenta

- ID pacjenta,

- datę urodzenia pacjenta

- nazwa profilu użytkownika (lekarza)

- bieżący  tryb obrazowania (aktywne funkcje wspomagające diagnostykę obrazowania)

- stopień powiększenia obrazu/zoom

- miniaturki zarejestrowanych obrazów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pytanie 18 dot. pkt.8

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu wyposażoną w funkcję ZOOM elektroniczny min.2x (z przyrostem/skokiem co 0,05) – nie ma wpływu na jakość przeprowadzanego badania?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pytanie 19 dot. pkt.9

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV, w którym tryb obrazowania w wąskim paśmie światła obsługiwany jest przez min. 1 dedykowany przycisk na panelu przednim procesora?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pytanie 20 dot. pkt.11

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z obsługą konfiguracji wszystkich dostępnych funkcji użytkowych procesora na klawiaturze sterującej oraz panelu sterowania procesora?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pytanie 21 dot. pkt.13

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z wbudowaną pompą insuflacyjną z min 4 stopniową regulacją pracy?

Pompa pracuje w zakresach min.( czterech stopniach 0 -3) w bezpiecznym dla pacjenta zakresie do max. 65 kPa. Zróżnicowanie w zależności od podłączonego endoskopu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pytanie 22 dot. pkt.17

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu HDTV z możliwością rejestracji zdjęć w formatach od TIFF (równoważny z PNG) oraz JPEG – jako lepszy i oszczędzającą pamięć wewnętrzną procesora sposób zapisu (skompresowane) ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Pytanie 23 dot. pkt.19

Czy Zamawiający popuści inne rozwiązanie zabezpieczające przed wypadnięciem endoskopu ?

Różni producenci stosują swoje zabezpieczenia technologiczne przed wypadnięciem endoskopu podczas badania. Podany sposób jest charakterystyczny tylko dla jednego oferenta firma Varimed (Pentax).

A tym samym czy dopuści inne rozwiązania równoważne lub lepsze?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pytanie 24 dot. pkt.20

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z możliwością podłączenia jednego przycisku nożnego?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Pytanie 25 dot. pkt.21

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z możliwością regulacji ręcznej oświetlenia w min. 9 stopniach?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pytanie 26 dot. pkt.22

Czy Zamawiający dopuści możliwość  regulację barwy czerwonej w zakresie 9 stopniach?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pytanie 27 dot. pkt.23

Czy Zamawiający dopuści możliwość  regulację barwy niebieskiej w zakresie 9 stopniach?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pytanie 28 dot. pkt.24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego balansu bieli?

Balans bieli wykonywany jest w procesie produkcyjnym bądź serwisowym

(producent dedykuje ustawienie balansem bieli pod konkretny endoskop). Nowoczesne urządzenia nie wymagają takiego nastawienia.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pytanie 29 dot. pkt.25 - 27

Czy Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów?

Ten zapis dopuszcza tyko jeden procesor oferowany przez firmę Varimed (Pentax). Opis wyjęty bezpośredni z instrukcji obsługi.  Nie ma to żadnego wpływu na jakość badań. Zapis ten jedynie zapewnia brak możliwości wyboru Zamawiającego z pośród różnych oferentów oraz różnych produktów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pompa wodna endoskopowa.

Pytanie 38

Pytanie 31 dot. pkt.3, 5, 6, 7, 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie najnowszej generacji z możliwością podgrzania wody do insuflacji  w temperaturze 37 stopni C ( +/- 3 stopnie C  ); z ciśnieniem do kanału roboczego  od 0 do 650 ml/min lub do zapasowego kanału w zakresie 0-300 ml/min; z zasilaniem 100 W, 100-240 V, 50-60 Hz.; uruchamianego wyłącznie przyciskiem nożnym o długości przewodu 5m ( +/- 20 %)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Pytanie 32 dot. pkt.8 i 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie ze sterowaniem ręcznym bez mikroprocesora i min.10 poziomów przepływu o wadze max. 5,5 kg swobodnie mieszczące się na wózku?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pytanie 33 dot. pkt.10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę wodną bez możliwości sterowania z przycisku na głowicy endoskopu ( przycisk na głowicy będzie mógł w tym czasie obsługiwać insuflator CO2 )?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Videogastroskop diagnostyczno  zabiegowy HDTV- 1 kpl

Pytanie 41

Pytanie 34. dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gastroskop z matrycą  wysokiej rozdzielczości w technologii Super CCD; z kamerą Full HD jako rozwiązanie równoznaczne z oczekiwanym?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Pytanie 35. dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gastroskop z możliwością wychylenia końcówki sondy wziernikowej min.: góra 210  stopni; dół 120 stopni; lewo 100 stopni; prawo 100 stopni jako lepsze parametry?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pytanie 36. dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny gastroskop w pełni kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu z min. 3 przyciskami z możliwością przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pytanie 37. dot. pkt.11

Prosimy by Zamawiający dopuścił do oceny inne rozwiązania technologiczne niż te podane w pkt.11.Parametry te są  typowe i charakterystyczne  tylko dla jednego oferenta firma Varimed (Pentax). A to zawężą możliwość wyboru.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne nie wymagają  rotacji o min. 180 stopni, przy pełnym zabezpieczeniu ryzyka uszkodzenia endoskopu.

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Pytanie38. dot. pkt.1-15

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony videogastroskop był nie tylko kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu, ale również mógł być (procesor obrazu) wykorzystany do innych procedur medycznych np.: bronchoskopii czy też duodenoskopii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 46

Pytanie 40  dot. pkt.14

Czy Zamawiający dopuści do oceny - źródło światła LED z obsługą barwienia modyfikowanym światłem (LCI, BLI) umożliwiające wczesną diagnostykę zmian nowotworowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Pytanie 40  dot. pkt.14

Czy Zamawiający dopuści do oceny - źródło światła LED z obsługą barwienia modyfikowanym światłem (LCI, BLI) umożliwiające wczesną diagnostykę zmian nowotworowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Pytanie 41 dot. pkt.15

Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pytanie 42 dot. pkt.16

Czy Zamawiający dopuści do oceny bardziej funkcjonalny i niezależny energetycznie – ręczny tester szczelności z wyraźną skalą i oznaczonym wskaźnikiem ustawienia ciśnienia?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy : videokolonoskop diagnostyczny HDTV-1 kpl.

Pytanie 50

Pytanie 43 dot. pkt.3

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony videokolonoskop posiadał lepszy parametr od podanego: czyli by średnica zewnętrzna tuby wziernikowej wynosiła max. 12,8 mm, przy średnicy kanału roboczego 3,8 mm?

Pozwala to na przeprowadzanie  badań przez trudno dostępne miejsca przy jednoczesnym mniejszym odczuciu bólu ponoszonym przez pacjenta. Operator ma większe możliwości pracy.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Pytanie 44 dot. pkt.7

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony videokolonoskop posiadał lepszy parametr tj. głębia ostrości w zakresie: 2-100 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Pytanie 45 dot. pkt.12

Prosimy by Zamawiający dopuścił do oceny inne rozwiązania technologiczne niż te podane w pkt.12. Parametry te są  typowe i charakterystyczne  tylko dla jednego oferenta mieszczącego się z siedzibą we Wrocławiu. A to zawężą możliwość wyboru.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne nie wymagają  rotacji o min. 180 stopni ,przy pełnym zabezpieczeniu ryzyka uszkodzenia endoskopu.,

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Pytanie 46 dot. pkt.14

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony videogastroskop był nie tylko kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu, ale również mógł być (procesor obrazu) wykorzystany do innych procedur medycznych np.: bronchoskopii czy też duodenoskopii?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pytanie 47 dot. pkt.15

Czy Zamawiający dopuści do oceny - źródło światła LED z obsługą barwienia modyfikowanym światłem (LCI, BLI) umożliwiające wczesną diagnostykę zmian nowotworowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pytanie 48 dot. pkt.5

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż oczekuje ,że dostarczony videokolonoskop będzie posiadał większy i lepszy kąt widzenia tj. min. 160 stopni?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Pytanie 49 dot. pkt.4

Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop o długości roboczej sondy wziernikowej 1700 mm ( +/- 10mm)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Pytanie 50 dot. pkt.3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu videokolonoskop w którym średnica zewnętrzna tuby wziernikowej wynosiła max.13,0 mm ( +/- 0,2 mm ) ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy : automatyczna medyczna szafa endoskopow-1 kpl.

Pytanie 58

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafę o następujących parametrach:

Szafa do przechowywania max 7 endoskopów

Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej

Uchwyty na dwóch poziomach

Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych

Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin

Pojemność komory suszenia min. 0,5 m3 – max. 0,6 m3

Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji

Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej

Możliwość suszenia przez min. 120 minut

Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania

Filtr HEPA

Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD

Szafa dwudrzwiowa

Przeszklone drzwi

Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual)

Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi

Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych

Temperatura sterowana ok. 40OC

Koszyk na akcesoria

Funkcje bezpieczeństwa:

- klucz bezpieczeństwa

- blokada drzwi

- kontrola blokady przycisków paneli

Proces walidacji z drukarką

7 filtrów wewnętrznych powietrza  0,2 µm

2 zewnętrze filtry powietrza

Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min

Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację

Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi

Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm

Waga max. 200 kg

Zasilanie 220-230V/50-60Hz

Podłączenie do sieci jednofazowej

Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów

Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Pytanie 52 dot. pkt 5. Automatyczna szafa endoskopowa

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie tzn. takie w którym zamiast szafy Dostawca dostarczy videokolonoskop zabiegowy o parametrach :

-średnica zewnętrzna tuby wziernikowej max.12,8 mm

-średnica kanału roboczego min: 3,8 mm

-z kanałem do spłukiwania typ Water-Jet System

-chip w technologii CMOS Full HD

-Wychylenie końcówki dystalnej –góra 180 stopni ,dół 180 stopni, prawo 160 stopni, lewo 160 stopni

- kąt widzenia min. 160 stopni

-głębia ostrości 2-100 mm

- długość robocza sondy wziernikowej min.1520 mm?

Wynika to zarówno z trudnych warunków techniczno-lokalowych ( małe pomieszczenie pracowni) jak też z ogólnie znanych warunków epidemicznych panujących nie tyko w Polsce ,ale też w całej Europie. Przy sprawnie działającej myjni endoskopowej nie będzie  problemu z pracą w pracowni endoskopowej, a dodatkowy videokolonoskop w sposób zasadniczy wzmocni jakość i ilość badań. Przyczyni się to również do szybszej i lepszej dostępności do badań i wykrywania wczesnych objawów nowotworowych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Pytanie dotyczy – Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet 1 – 4. Ssak medyczny endoskopowy – 1 kpl. - dot. poz. 3

Prosimy o dopuszczenie wydajności ssaka min. 38 l/min. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczą wzoru umowy – załącznik nr 6

Pytanie 61

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 6

Prosimy o określenie terminu płatności należności za fakturę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

- Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy Wykonawcy, na który dokonywana będzie płatność, musi być w chwili jej dokonywania ujawniony w ww. wykazie

Pytanie 62

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wszelkie koszty związane z usunięciem wad i usterek gwarancyjnych ponowi Wykonawca (…)” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 63

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) , chyba że Wykonawca przedstawi inny sposób usunięcia wady a Zamawiający przystanie na propozycję rozwiązania.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji § 8 ust. 15 nadając mu następujące brzmienie:

- Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a Wykonawca związany

- jest żądaniem Zamawiającego, chyba że Wykonawca przedstawi inny sposób usunięcia wady a Zamawiający przystanie na proponowany przez Wykonawcę sposób jej usunięcia.

Pytanie 64

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o poniższej treści:

„(…) Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za przekroczenie terminów jeżeli na czas realizacji usług serwisowych / naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w § 8 ust. 19 niemniej jednak proponowany zapis w zmodyfikowanej wersji uwzględni w § 9  ust. 1 pkt 3

Pytanie 65

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) i rękojmi na własny koszt wszystkich wad oraz usterek gwarancyjnych a także po upływie tego okresu (..)” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 66

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedź:

Tak, stosowny zapis wprowadzono do wzoru umowy.

Pytanie 67

Pytanie 8

Dotyczy załącznik nr 1 – warunki dostawy, gwarancji i serwisu – pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z 2 di 5 dni roboczych oraz z 5 do 7 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.  Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela

w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Kierownik Zamawiającego