Załącznik nr 2a

PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 1 - MIKROBIOLOGICZNE ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE

- Wymaga się złożenia wraz z ofertą metodyki – płytki i probówki.

- Produkty powinny  posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001 /certyfikaty w języku polskim/.

- Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały oferowany okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów. Nadruk na każdej płytce musi być czytelny, musi zawierać nazwę podłoża , numer serii, datę ważności oraz nazwę producenta . Opisy mają znajdować się na wierzchniej stronie płytek .

- Do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości .

- Płytki muszą być pakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego, na kartonie nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża i nr serii.

- Do płytek chromogennych należy dostarczyć kolorowe ulotki wzrostu poszczególnych drobnoustrojów.

- Wymaga się aby probówki były z podłoża o dobrej przejrzystości – aby nie utrudniały odczytu zmętnienia bulionu (dotyczy poz. 19 i 20)

- Paski gradientowe wykonane z trwałego plastiku

- Paski  pakowane pojedyńczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci, pakowane minimum po 10 sztuk w opakowaniu.

- Minimalny termin ważności pasków gradientowych 10 miesięcy.

- Do oferty należy dołączyć  wzorce produktu tj. pojedyńcze paski z wybranymi antybiotykami.

- Do oferty przetargowej dołączyć pozytywną opinię KORLD

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować szkolenie dla jednej osoby (minimum raz 
w roku) z tematu dotyczącego przedmiotu szkolenia.

PAKIET NR 2  - KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI

1. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister". Za "blister' Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego "hermetycznego" opakowania.

2. Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć wyraźnie nadrukowany symbol i stężenie antybiotyku w μg (wydrukowane dwustronnie) zgodnie z zaleceniami EUCAST I CLSI.

3. Każda  fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii.

4. Stężenie antybiotyku na krążku musi zawierać się w zakresie 90 – 125 % ustalonego stężenia. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężnia antybiotyku zawartego na krążkach.

5. Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od  - 20°C do + 8°C 
z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych.

6. Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać:

- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności

- kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

- kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami

7. Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

8. Do oferty należy  załączyć pozytywną opinię KORLD.

W przypadku podpisania umowy dostawy krążków, wykonawca zapewni bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy  4 dyspenserów pasujących do tych krążków.

PAKIET NR 3 -  SPRZĘT POMOCNICZY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA - TESTY IMMUNOENZYMATYCZNE

Dla podłoża AMIES wymagane jest przedłożenie wraz z ofertą:

- certyfikat potwierdzający przeżywalność bakterii tlenowych i beztlenowych w okresie 
48 godzin oraz min. 24 godzinny okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych.

Dla wszystkich pozycji wymagane jest przedłożenie katalogów/prospektów ze zdjęciami, opisem i numerem katalogowym oferowanego sprzętu oraz metodyki testów.

PAKIET NR 4  - TESTY IDENTYFIKACYJNE I INNE ODCZYNNIKI POMOCNICZE

- Oferowane produkty powinny posiadać certyfiakty jakości, deklarację zgodności oraz certyfikat  ISO 13485

- Każda dostawa powinna zawierać nazwę produktu i producenta, instrukcje wykonywania testów w j. polskim

- Testy identyfikacyjne dla pałeczek Enterobacteriacae w oparciu o co najmniej 16 cech biochemicznych  wraz z wymaganymi odczynnikami.

- Odczynniki wskaźnikowe inmedio do testów identyfikacyjnych – podać i wycenić.

- Testy do identyfikacji dostosowane do posiadanej na własność książki kodów

PAKIET NR 5 -  SZCZEPY KONTROLNE DO WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI

Szczepy muszą mieć formę liofilizowanych preparatów wzorcowych kultur podstawowych, zawierające jeden szczep mikroorganizmu, gotowych do ożywienia na podłożu agarowym lub bulionie.

PAKIET NR 6 – DZIERŻAWA ANALIZATORA DO POSIEWÓW KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Właściwości aparatu:

- Analizator do posiewu krwi kompletny gotowy do pracy (data produkcji - nie starszy niż rok 2008/2009).

- Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu.

- Ilość miejsc w aparacie – nie więcej niż 60.

- Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych, potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 12.01.2011 roku

- Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja 
i wprowadzanie prób, tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu).

- Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta 
( minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania).

- Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji

- Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych.

- Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym.

- Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedyńczej celi pomiarowej w razie awarii.

- Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik.

- Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.

- Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej.

- Podgląd krzywej wzrostu drobnoustrojów w trakcie trwania badania.

- Zamiana czasu inkubacji pojedyńczej próby na życzenie operatora.

- Bezpłatna instalacja aparatu.

- Bezpłatne szkolenie personelu poświadczone zaświadczeniem.

- Podać adres serwisu, nr telefonu.

- Gwarancja na okres trwania umowy (dotyczy napraw awarii nie zawinionych przez użytkowanika).

- Urządzenie zastępcze przy naprawie powyżej 2 dni roboczych.

- Aktualizacja oprogramowania.

Właściwości dotyczące podłoży:

- Przydatność butelek do użytkowania – minimum 6 miesięcy.

- Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych.

- Podłoża kompletne – bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi.

- Podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorem antybiotyków.

- Hodowla bakterii i grzybów w jednym podłożu.

- Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, zapobiegającego wyciekanie materiału zakaźnego, lekkie o ciężarze poniżej 80 g.

- Wizualna jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu.

- Możliwość preinkubacji do 24h pobieranych materiałów przez włożeniem do aparatu potwierdzona w metodyce producenta podłoży

- Podłoża kompletne, w butelkach nietłukących, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta

- Minimalna objętość posiewowego materiału nie większa niż 0,5 ml potwierdzona w instrukcji do butelek

- Producent posiada zwalidowaną, zgodną z EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośredniego  z dodatniej próbki RAST – Rapid Antimicrobial Susceptibility testing)

- posiadanie aktualnego  certyfikatu  ISO  9001;2015

W celu zapewnienia prawidłowej temperatury do pracy analizatora, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenie klimatyzacyjne wraz z okresowymi przeglądami technicznymi

PAKIET 7 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy ,

- odczynniki muszą posiadać znak CE zgodny z wymogami dyrektywy 98/79/WE i muszą być zgłoszone do rejestr wyrobów medycznych zgodnie z  Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych ( tj. Dz.U. 2017 poz. 211)

- termin ważności krwinek wzorcowych i zestawów kontrolnych min 5 tygodni od daty produkcji

- czułość diagnostyczna 100 %

- specyficzność diagnostyczna 100%

- krwinki wzorcowe reagują swoiście i nadają się bezpośrednio do badań

- stężenie krwinek do układu ABO gotowych do użycia 10% do metody szkiełkowej

- krwinki i odczynniki posiadają świadectwa kontroli jakości

- standard Anty-D stężenie przeciwciał  minimum 0,01 µg/ml (0,05 IU IgG/ml)

- wymagane miana – metoda probówkowa: Anty-D BLEND  - 1 : 128 RUM 1: 128 , Anty – A 9113D10 1 : 256, Anty-B LB-21 : 256  ,  do odczynników dołączyć protokoły kontroli jakości, które potwierdzają miana w teście probówkowym

- do każdego odczynnika i krwinek podać numer katalogowy, oraz dołaczyć instrukcje wykonywania testów i użycia odczynników.

- odczynniki monoklonalne, krwinki, standard Anty D muszą posiadać certyfikaty CE (dołączyć do oferty) z numerem jednostki notyfikowanej

- krwinki i odczynniki muszą być wyposażone w zakrętki z zakraplaczem zapewniającym zawsze stałą doze oprócz ZPK odczynnika, butelka z nietłuczącego szkła

- maksymalny czas inkubacji dla odczynników monoklonalnych z krwinkami, po których reakcja osiąga maksimum – 5 minut