## Stan obecny
Załącznik nr 6 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: 12/PCM/2022/ZP/A Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.
Stan obecny
| Sprzęt | Data produkcji | lokalizacja | TYP | Uwagi
1 | Aparat RTG Rongenwerk Bochum Editor GHE | 2007 | Pracownia Szpital | Hardware
2 | Wywoływarka RTG Protec Niemcy Ecomax
3 | Aparat RTG Philips Bucy Diagnostic | 1996 | Pracownia Brzeg Dolny
4 | Wywoływarka Protec Compakt 2
5 | Aparat RTG Bochum Editor HFE501 | 2006 | Pracownia Wołów
6 | Wywoływarka Protec Compakt
7 | Sieć teleinformatyczna- łącze 1Gb/s |  | Szpital Wołów
8 | Szpital NIE posiada PACS, RIS
9 | System HIS- Kamsoft (moduły strefy szarej i białej)
10 | Zdjęcia pracowni w załaczeniu |  | Pracownia Szpital | Adaptacyjne
11 | Zdjęcia pracowni w załaczeniu |  | Pracownia Brzeg Dolny
12 | Zdjęcia pracowni w załaczeniu |  | Pracownia Wołów
Nazewnictwo:
| "Pracownia Wołów" | Pracownia zlokalizowana w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 56-100 Wołów
| "Pracownia Szpital" | Pracownia zlokalizowana w szpitalu przy Al. Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny
| "Pracownia Brzeg Dolny" | Pracownia zlokalizowana w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej przy Al. Jerozolimskie 28, 56-120 Brzeg Dolny
| "Szpital Wołów" | Pracownia zlokalizowana w szpitalu przy ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

## Integracja IT
Załącznik nr 6 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: 12/PCM/2022/ZP/A Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.
L.p. | Integracja IT | Parametry wymagane | Opis Wykonawcy
1 | Przeprowadzenie pełnej integracji z istniejącym systemem HIS- KS KAMSOFT- Integracja HL7 v.2 | TAK, opisać
2 | Licencja systemu PACS umożliwiająca podłączenie 7 (siedem) urządzeń diagnostycznych posiadanych przez Zamawiajacego tj. 1x mobilny aparat RTG cyfrowy, 2x oferowany system ucyfrowienia, 1x oferowany aparat RTG stacjonarny, 2x USG, 1x Tomograf Komputerowy | TAK, opisać
3 | Przeglądarka DIACOM web'owa dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników jednostki | TAK, opisać
4 | Zapewnienie Interfejsu do integracji systemu po protokole HL7 | TAK, opisać
5 | Integracja z systemem teleradiologii (wykonawca teleradiologii będzie wyłoniony do 31.06.2023r. | TAK, opisać
6 | Dostarczenie Oprogramowania PACS i RIS wraz z serwerem o parametrach niezbędnych do płynnego funkcjonowania systemu | TAK, opisać
7 | Zdalne wsparcie techniczne i aktualizacje do dostarczonego oprogramowania przez okres min. 36 miesięcy | TAK, opisać
8 | Dostarczenie dysków sas do istniejącej macierzy 2,5" o pojemności min. 4Tb w RAID 10 | TAK, opisać
9 | System RIS zintegrowany z obecnie funkcjonującym w placówce system HIS firmy Kamsoft. Wprowadzenie danych do systemu RIS musi odbywać się bez konieczności przełączania się między systemami HIS/RIS- poprzez HL7 v.2 | TAK, opisać
10 | Możliwość zapisywania i eksportowania obrazów w formacie DICOM, JPEG | TAK, opisać
11 | dostarczenie modułu do teleradiologii w systemie PACS/RIS | TAK, opisać
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pracownia Wołów
Załącznik nr 6 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: 12/PCM/2022/ZP/A Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.
Stan obecny
L.p. | Sprzęt | Data produkcji | lokalizacja | TYP
1 | Aparat RTG Bochum Editor HFE501 | 2006 | Pracownia Wołów Pracownia zlokalizowana w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej przy ul. Piłsudskiego 34, 56-100 Wołów | Hardware
2 | Wywoływarka Protec Compakt
3 | Sieć teleinformatyczna- łącze 1Gb/s
4 | Szpital NIE posiada PACS, RIS
5 | System HIS- Kamsoft (moduły strefy szarej i białej)
6 | Zdjęcia pracowni w załaczeniu |  |  | Adaptacyjne
Nazewnictwo:
"Pracownia Wołów"
Zadanie dotyczy ucyfrowienia zainstalowanego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pracowni, dostawą stacji technika i podłączeniem aparatu do systemu PACS i RIS.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SWZ”
CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI DETEKTOR
1 | Przenośny płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie i stole
2 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 300 kg
3 | Rozdzielczość detektora ≥ 3,5 lp/mm
4 | Rozmiar aktywny detektora min. 42 x 42 cm
5 | Stopień ochrony detektora minimum IP 66
6 | Rozmiar piksela ≤140 µm
7 | Głębia szarości pozyskiwanego obrazu ≥ 16 bit
8 | Scyntylator – jodek cezu
9 | Ładowanie akumulatora detektora w stole bez konieczności wyciągania detektora/ lub ładowanie w ładowarce przy zapewnieniu 2 akumulatorów
10 | Automatyczna detekcja ekspozycji
11 | rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 9 mln
12 | Czas akwizycji obrazu ≤ 3 sek
Stacja technika z komputerem o parametrach minimalnych:
1 | Procesor czterordzeniowy
2 | min.4 GB RAM
3 | dysk twardy min. 500 GB
4 | wyposażony w nagrywarkę DVD-RW / DVD-ROM
5 | Monitor LCD o przekątnej minimum 22”
6 | System operacyjny
8 | Zamawiający wymaga aby zainstalowane oprogramowanie we wszystkich dostarczanych stacjach techników było takie samo.
9 | System umożliwia automatyczny eksport badań do kilku lokalizacji PACS jednocześnie
Warunki instalacji i gwarancji
1 | W cenie zawarta jest kalibracja aparatu RTG do współpracy z systemem cyfrowym wykonywana przez wykwalifikowany personel
2 | W cenie zawarta jest dostawa i montaż miernika dawki pacjenta a także integracja z oferowanym oprogramowaniem.
3 | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 miesiące
4 | Okres gwarancji na wszystkie baterie zamontowane w systemie: min. 24 miesiące
5 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski
6 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
7 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 4 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie i w razie potrzeby z fizyczną wizytą w miejscu instalacji
8 | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie uzupełniające na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancji. Ilość osób oraz organizacja szkolenia wg wytycznych Zamawiającego (w ramach umowy)
9 | Okres dostępności części, zamiennych od daty upływu terminu gwarancji: min. 10 lat (nie dotyczy sprzętu informatycznego)
Roboty dostosowawcze i inne
1 | Wołów poczekalania
a | wylewka samopoziomująca + tarkett 35m2
b | skucie płytek około 4m2
c | 3 punkty świetlne sufit + zmiana pozycji (przeprowadzenie nowych przewodów)
d | pomalowanie 4 par drzwi
e | malowanie ścian (90m2) plus sufit(35m2)
2 | Wołów pracownia
a | malowanie ścian 80m2, sufit 28m2
b | usunięcie konstrukcji na suficie i szpachlowanie całosci (28m2)
c | 6 punktów świetlnych na suficie ( w tym 4 nowe- nowa instalacja)
d | demontaż 7 starych punktów świetlnych na ścianach plus szpachlowanie (30m2)
e | wymiana 6 klamek we wszystkich drzwiach
3 | Dostarczenie do sterowni
a | 1 fotel biurowy
b | 1 biurko o wymiarach nie mniejszych niż 120cm szerokości i 60 cm głębokości.
c | 1 szafa stojąca, otwarta o wymiarach nie mniejszych niż 80 cm szerokości i 200cm wysokości
d | krzesło typu ISO z powierzchnia łatwozmywalną - 2 sztuki
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pracownia Szpital
Załącznik nr 6 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: 12/PCM/2022/ZP/A Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.
Stan obecny
L.p. | Sprzęt | Data produkcji | lokalizacja | TYP | Uwagi
1 | Aparat RTG Rongenwerk Bochum Editor GHE | 2007 | Pracownia Szpital Pracownia zlokalizowana w szpitalu przy Al. Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny | Hardware
2 | Wywoływarka RTG Protec Niemcy Ecomax
3 | Sieć teleinformatyczna- łącze 1Gb/s
4 | Szpital NIE posiada PACS, RIS
5 | System HIS- Kamsoft (moduły strefy szarej i białej)
6 | Zdjęcia pracowni w załaczeniu |  |  | Adaptacyjne
Nazewnictwo:
"Pracownia Szpital"
L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis Wykonawcy
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Producent / kraj pochodzenia / nazwa (model) | TAK, podać
2 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. | TAK, podać
3 | Certyfikat CE wraz z tłumaczeniem. | TAK, załączyć do oferty
4 | Autoryzacja producenta do oferowania i serwisu aparatury będącej przedmiotem oferty | TAK, załączyć do oferty
5 | Siedziba serwisu | Podać adres
6 | Aparat w pełni cyfrowy, nie ucyfrowiony. | Tak
SYSTEM RTG PODŁOGOWY
1 | Statyw z lampą mocowany na podłodze | TAK
2 | Kolumna rtg zintegrowana ze stołem rtg / Kolumna wolnostojąca nie zintegrowana ze stołem | TAK
3 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż ≥ 120 cm | TAK, podać
4 | Zakres ruchu lampy RTG w pionie ≥ 155 cm | TAK, podać
5 | Odległość wiązki poziomej równoległej do podłogi ≤ 35 cm | TAK, podać
6 | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi pionowej ≥ 180˚ | TAK, podać
LAMPA RTG I KOLIMATOR
1 | Producent, model (lampa rtg/kołpak) | TAK, podać
2 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 | TAK, podać
3 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 | TAK, podać
4 | Nominalna moc małego ogniska ≥ 30 kW | TAK, podać
5 | Nominalna moc dużego ogniska ≥ 75 kW | TAK, podać
6 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK, podać
7 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 60 kHU/min | TAK, podać
8 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG ≥ 1,2 MHU | TAK, podać
9 | Szybkość wirowania anody ≥ 8500 obr/min | TAK, podać
10 | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK
11 | Kolimator obrotowy ze świetlnym – LED - symulatorem pola ekspozycji i laserowym celownikiem | TAK
12 | Kolimacja manualna | TAK
13 | W cenie zawarta jest dostawa i montaż miernika dawki pacjenta a także integracja z oferowanym oprogramowaniem lub miernik zintegrowany z kolimatorem miernik pomiaru dawki DAP | TAK
14 | System kontroli temperatury lampy wraz z zabezpieczeniem przed jej przegrzaniem | TAK
GENERATOR RTG
1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK
2 | Integracja generatora z systemem obrazowym z obsługą wszystkich funkcji z jednej konsoli i jednego oprogramowania. Automatyczne łączenie wartości parametrów ekspozycji ze zdjęciem i ich zapis w DICOM | TAK
3 | Moc generatora ≥ 50 kW | TAK, podać
4 | Max prąd w radiografii ≥ 630 mA | TAK, podać
5 | Max wartość mAs ≥ 500 mAs | TAK, podać
6 | Zakres napięć w radiografii ≥ 40 - 150 kV | TAK, podać
7 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać
8 | Ilość programów anatomicznych ≥ 400 | TAK, podać
9 | Automatyka zdjęciowa AEC (stojak płucny i stół) | TAK
CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR MONTOWANY W STOLE
1 | wymiary pola aktywnego ≥35x43 cm ( +/- 1 cm) / 16 bit | TAK, podać
2 | - zasilanie akumulatorowe ( 2 akumulatory ) | TAK, podać
3 | - rozmiar pixela ≤ 140 µm | TAK, podać
4 | - rozdzielczość detektora ≥ 3.5 lp/mm | TAK, podać
5 | - głębia szarości pozyskiwanego obrazu ≥ 16 bit | TAK, podać
6 | - obciążenie detektora ( na całej powierzchni ) ≥ 300 kg | TAK, podać
7 | Stopień ochrony detektora minimum IP 66 | TAK, podać
8 | - rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 6 mln | TAK, podać
9 | - waga detektora z 2 akumulatorami < 3,5 kg | TAK, podać
10 | - czas akwizycji obrazu ≤ 3 sek | TAK, podać
11 | - automatyczna detekcja ekspozycji AED | TAK, podać
CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI DETEKTOR MONTOWANY W STATYWIE
1 | - wymiary pola aktywnego ≥43x43 cm / 16 bit | TAK, podać
2 | - zasilany akumulatorowe ( 2 akumulatory ) | TAK, podać
3 | - rozmiar pixela ≤ 140 µm | TAK, podać
4 | - rozdzielczość detektora ≥ 3.5 lp/mm | TAK, podać
5 | - głębia szarości pozyskiwanego obrazu ≥ 16 bit | TAK, podać
6 | - obciążenie detektora ( na całej powierzchni ) ≥ 300 kg | TAK, podać
7 | Stopień ochrony detektora minimum IP 66 | TAK, podać
8 | - rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 9 mln | TAK, podać
9 | - waga detektora z 2 akumulatorami < 4,0 kg | TAK, podać
10 | - czas akwizycji obrazu ≤ 3 sek | TAK, podać
11 | - automatyczna detekcja ekspozycji AED | TAK, podać
UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY
1 | Stół mocowany do podłogi | TAK
2 | Blat pływający | TAK
3 | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, podać
4 | Szerokość blatu stołu ≥ 75 cm | TAK, podać
5 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 100 cm | TAK, podać
6 | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 cm | TAK, podać
7 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm | TAK, podać
8 | Zakres ruchu góra/dół blatu ≥ 35 cm | TAK, podać
9 | Przesuwy blatu i regulacja wysokości zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | TAK
10 | Max. obciążenie blatu stołu bez ograniczeń ruchu ≥ 300 kg | TAK, podać
11 | Układ AEC w stole | TAK
12 | Pochłanialność blatu stołu ≤ 0.7 mm Al | TAK, podać
STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH
1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK
2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 40 cm | TAK, podać
3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥185 cm | TAK, podać
4 | Układ AEC w statywie | TAK, opisać
5 | Pochłanialność płyty stojaka płucnego ≤ 0.7 mm Al. | TAK, podać
KONSOLA TECHNIKA RTG
1 | Jedna, wspólna konsola do sterowania generatorem, detektorami i zarządzania obrazami poprzez jedno zintegrowane oprogramowanie. Regulacja parametrów ekspozycji i podgląd obrazów z ich obróbką zintegrowane w jednym monitorze | TAK, opisać
2 | Obsługa oprogramowania stacji akwizycyjnej w języku polskim | TAK
3 | Dostęp do konsoli tylko dla osób uprawnionych | TAK
4 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki uzyskiwanych obrazów: | TAK, opisać
- zmiana zaczernienia i kontrastu
- obracanie obrazu
- prezentacja pozytyw-negatyw
- obrót obrazu o dowolny kąt
- pomiar odległości i kątów
- histogram obrazu
5 | Stacja technika dedykowana przez producenta o minimalnych parametrach: | TAK, podać
pamięć RAM min. 4 GB
- dedykowana karta graficzna
- system operacyjny
- klawiatura i mysz
- min. monitor 23"
- dysk twardy o pojemności 2 TB
6 | Funkcje DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print | TAK, podać
7 | Możliwość wpisywania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury oraz automatyczne pobieranie tych danych z sieci RIS/HIS | TAK
8 | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK
9 | Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia w dowolnym miejscu na obrazie | TAK
10 | Podstawowe funkcje pomiarowe min. pomiar kątów i odległości | TAK
11 | Oprogramowanie umożliwiające po ekspozycji akceptację lub odrzucenie obrazu | TAK
12 | Zamawiający wymaga aby zainstalowane oprogramowanie we wszystkich dostarczanych stacjach techników było takie samo. | TAK
13 | Dostarczenie dodatkowego monitora przeglądowego (monitor musi posiadać certyfikat medyczny i być kalibrowany krzywą DICOM) wraz z komputerem dla lekarzy Izby Przyjęć. Umożliwienie podglądu zdjęć przed wysłaniem do opisu przez lekarza radiologa. Min. 19" | TAK
SERWIS GWARANCYJNY I INNE
1 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na wszystkie oferowane urządzenia i oprogramowanie (bez jakichkolwiek wyłączeń) | TAK, min 24 miesiący podać
2 | Termin dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu RTG wraz z wymaganym wyposażeniem | TAK, podać
3 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. | TAK
4 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | TAK, podać
5 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] | ≤ 24 godz., podać
6 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] | ≤ 24 godz., podać
7 | Jeden zestaw do kontroli jakości obejmujący: fantom ze stożkiem do kontroli osiowości, uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych, statyw dystansowy do fantomów, aluminiowy filtr absorpcyjny – równoważnik ciała pacjenta, dodatkowy filtr miedziany do testów przy i powyżej 100 kV oraz zestaw jednorodnych filtrów miedzianych (2x 1 mm, 1x 0.5 mm) do testów AEC | TAK
ROBOTY ADAPTACYJNE I INNE
1 | Szpital pracownia i pomieszczenia przyległe
a | wymiana 3 grzejników na higieniczne | TAK
b | przygotowanie podłogi pracowni pod instalację nowego aparatu RTG, położenie nowego tarkettu, masa epoksydowa (51m2) | TAK
c | wykonanie okna RTG pomiędzy sterownią i pracownia o wymiarach min. 70x70cm | TAK
d | skucie płytek podłogowych- 11m2 | TAK
e | wyburzenie ściany działowej pomiedzy pomieszczeniem socjalnym a ciemnią- przygotowanie pomieszczenia pod sterownię TK- uzupełnienie ubytków w scianach i suficie, demontaż przyłączy do wywoływarek, skucie płytek w ciemni | TAK
f | wymiana 6 lamp sufitowych | TAK
g | malowanie ścian i sufitów | TAK
h | Dostosowanie pracowni w kierunku odbioru przez Sanepid radiologiczny | TAK
i | wymiana klamek i odnowienie drzwi w pracowni | TAK
j | Wykonanie projektu osłon stałych wraz z dostosowaniem osłon w pracowni stosownie do wymogów wynikających z projektu. | TAK
3 | Dostarczenie:
a | 1 fotel biurowy | TAK
b | 1 biurko o wymiarach nie mniejszych niż 120cm szerokości, 60cm głębokości | TAK
c | 1 szafa stojąca, otwarta o wymiarach nie mniejszych niż 100 szerokości i 200cm wysokości | TAK
d | krzesło typu ISO z powierzchnia łatwozmywalną - 2 sztuki | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pracowani Brzeg Dolny
Załącznik nr 6 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: 12/PCM/2022/ZP/A Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.
Stan obecny
L.p. | Sprzęt | Data produkcji | lokalizacja | TYP
1 | Aparat RTG Philips Bucy Diagnostic | 1996 | Pracownia Brzeg Dolny Pracownia zlokalizowana w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej przy Al.. Jerozolimskie 28, 56-120 Brzeg Dolny | Hardware
2 | Wywoływarka Protec Compakt 2
3 | Sieć teleinformatyczna- łącze 1Gb/s
4 | Szpital NIE posiada PACS, RIS
5 | System HIS- Kamsoft (moduły strefy szarej i białej)
6 | Zdjęcia pracowni w załaczeniu |  |  | Adaptacyjne
Nazewnictwo:
"Pracownia Brzeg Dolny"
Zadanie dotyczy ucyfrowienia zainstalowanego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pracowni, dostawą stacji technika i podłączeniem aparatu do systemu PACS i RIS.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SWZ”
CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI DETEKTOR
1 | Przenośny płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie i stole
2 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 300 kg
3 | Rozdzielczość detektora ≥ 3,5 lp/mm
4 | Rozmiar aktywny detektora min. 42 x 42 cm
5 | Stopień ochrony detektora minimum IP 66
6 | Rozmiar piksela ≤140 µm
7 | Głębia szarości pozyskiwanego obrazu ≥ 16 bit
8 | Scyntylator – jodek cezu
9 | Ładowanie akumulatora detektora w stole bez konieczności wyciągania detektora/ lub ładowanie w ładowarce przy zapewnieniu 2 akumulatorów
10 | Automatyczna detekcja ekspozycji
11 | rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 9 mln
12 | Czas akwizycji obrazu ≤ 3 sek
Stacja technika z komputerem o parametrach minimalnych:
1 | Procesor czterordzeniowy
2 | min. 4GB RAM
3 | dysk twardy min. 500 GB
4 | wyposażony w nagrywarkę DVD-RW / DVD-ROM
5 | Monitor LCD o przekątnej minimum 22”
6 | System operacyjny
8 | Zamawiający wymaga aby zainstalowane oprogramowanie we wszystkich dostarczanych stacjach techników było takie samo.
9 | System umożliwia automatyczny eksport badań do kilku lokalizacji PACS jednocześnie
Warunki instalacji i gwarancji
1 | W cenie zawarta jest kalibracja aparatu RTG do współpracy z systemem cyfrowym wykonywana przez wykwalifikowany personel
2 | W cenie zawarta jest dostawa i montaż miernika dawki pacjenta a także integracja z oferowanym oprogramowaniem.
3 | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 miesięcy
4 | Okres gwarancji na wszystkie baterie zamontowane w systemie: min. 24 miesiące
5 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski
6 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
7 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 4 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie i w razie potrzeby z fizyczną wizytą w miejscu instalacji
8 | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie uzupełniające na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancji. Ilość osób oraz organizacja szkolenia wg wytycznych Zamawiającego (w ramach umowy)
9 | Okres dostępności części, zamiennych od daty upływu terminu gwarancji: min. 10 lat (nie dotyczy sprzętu informatycznego)
Roboty dostosowawcze i inne
1 | Brzeg Dolny pracownia i pomieszczenia przyległe
a | wymiana 6 grzejników na higieniczne (długość około 1,2m)
b | wymiana 8 punktów świetlnych
c | malowanie ścian u uzupełnianie ubytków (100m2)
d | malowanie i uzupełnianie ubytków sufit (45m2)
3 | Dostarczenie:
a | 1 fotel biurowy
b | 1 biurko o wymiarach nie mniejszych niż 110 długości, 60 cm głębokości
c | 1 szafa stojąca, otwarta o wymiarach nie mniejszych niż szer. 60cm, wysokość 200cm
d | 1 szafa zamykana o wymiarach 120 szerokości i 200 cm wysokości
e | 1 stół o wymiarach 100 szer. I 50 cm głębokości
f | krzesło typu ISO z powierzchnia łatwozmywalną - 2 sztuki
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym