Parametry Techniczne – DEFIBRYLATOR

L.p.	Parametr/Warunek graniczny	Wymagania	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy
INFORMACJE OGÓLNE
	Producent / Firma	Podać
	Kraj pochodzenia	Podać
	Urządzenie typ / model	Podać
	Numer katalogowy	Podać
	Rok produkcji 2019	Podać
	Pobór mocy	Podać
PARAMETRY OGÓLNE
	Aparat fabrycznie nowy	TAK
	Dwufazowa fala defibrylacji	TAK
	Zakres wyboru energii minimum 5 – 360 J	TAK / Podać
	Minimum 20 stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej	TAK / Podać
	Ładowanie defibrylatora do energii 200 J w czasie nie dłuższym niż 5 sek.	TAK / Podać
	Defibrylacja ręczna	TAK
12.	Defibrylacja półautomatyczna	TAK
13.	Kolorowy ekran monitora, ekran o przekątnej minimum 5 cali	TAK / Podać
14.	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe	TAK
15.	Praca z zasilania akumulatorowego: minimum 3,5 godz. Monitorowanie lub minimum 140 defibrylacji z energią 360 J	TAK / Podać
16.	Defibrylator z opcją kardiowersji	TAK
17.	Defibrylator z opcją stymulacji przezskórnej. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym	TAK / Podać
18.	Częstotliwość stymulacji w zakresie minimum 40 – 170 imp./min.	TAK / Podać
19.	Nateżenie prądu stymulacji w zakresie minimum 10 – 180 mA	TAK / Podać
20.	Ciężar aparatu max. 7 kg	TAK / Podać
21.	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci	TAK
22.	Menu użytkownika w języku polskim ( komunikaty na ekranie i tryb doradczy )	TAK
23.	Monitorowanie EKG – minimum 3 odpr.	TAK / Podać
24.	Zakres pomiaru tętna minimum 20 – 300 bpm	TAK / Podać
25.	Wzmacniacz toru EKG w zakresie minimum 0,25 – 4 cm/Mv z co najmniej 7-oma poziomami	TAK / Podać
26.	Defibrylator w komplecie z niezbędnym okablowaniem oraz twardymi łyżkami do defibrylacji	TAK
27.	Możliwość ręcznego przenoszenia defibrylatora	TAK
PARAMETRY OCENIANE
28.	Ładowanie defibrylatora do energii 200 J w czasie nie krótszym niż 5 sek.	TAK / TAK–10 pkt / NIE-0 pkt
29.	Ekran o przekątnej powyżej 5 cali	TAK / TAK–10 pkt / NIE-0 pkt
30.	Praca z zasilania akumulatorowego: powyżej 140 defibrylacji z energią 360 J	TAK / TAK–10 pkt / NIE-0 pkt
31.	Ciężar aparatu ( z łyżkami do defibrylacji, bez papieru i okablowania) poniżej 6,5 kg	TAK / TAK–10 pkt / NIE-0 pkt
WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU
32.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK / Podać
33.	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji	TAK / Podać / ( Określić wymagania producenta)
34.	Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumie się jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	TAK
35.	Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK / Podać
36.	Okres dostępności części zamiennych od daty produkcji min 10 lat	TAK / Podać
37.	W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych	TAK
38.	Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych	TAK
39.	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim.	TAK
40.	Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na skuteczne usunięcie usterki pkt 35	TAK