## Pakiet 15
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 15
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | 5 | 2300 |  | 0
2 | Płyta tytanowa anatomiczna do złamań okołoprotezowych, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi długa 21 otworów w trzonie płyty w długości 401 mm. | 5 | 2800 |  | 0
3 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 | 5 | 2300 |  | 0
4 | Płyta tytanowa anatomiczna do złamań okołoprotezowych, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi długa 21 otworów w trzonie płyty w długości 393 mm. | 5 | 2800 |  | 0
5 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | 5 | 2300 |  | 0
6 | Płyty tytanowe wygięte oraz proste z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty wygięte posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | 5 | 1100 |  | 0
7 | System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla. | 20 | 680 |  | 0
8 | Pin łączący kabel z płytą | 20 | 280 |  | 0
9 | Płyta anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty do bliższej nasady piszczeli od strony bocznej 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane ; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki dokręcanej przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Płyty prawe i lewe o przynajmniej trzech różnych długościach. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy | 2 | 2000 |  | 0
10 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty otwory na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby blokowanej za pomocą zaślepki po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o różnych długościach oznaczonych kolorami oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego o odpowiedniej dla danego systemu wartości siły określonej w Nm, zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, o trzech różnych długościach. | 5 | 2000 |  | 0
11 | Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o długościach w zakresie od 10 do 20 mm (z przeskokiem co 2mm) z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 20 | 200 |  | 0
12 | Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stapu tytanu. | 100 | 100 |  | 0
13 | Śruba gąbczasta 5,0mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 100 | 100 |  | 0
14 | Śruba korowa o średnicy 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 100 | 110 |  | 0
15 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 100 | 100 |  | 0
16 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 20 | 300 |  | 0
17 | Zaślepka do blokowania śrub | 100 | 45 |  | 0
18 | Dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3mm | 10 | 64 |  | 0
19 | Śruby dynamizacyjne, z możliwością blokowania, zapewniające elastyczność zespolenia po stronie płyty. | 1 | 230 |  | 0
20 | Śruby blokowane 3,5mm tytanowe | 50 | 150 |  | 0
21 | Śruby korowe 3,5mm tytanowe | 50 | 59 |  | 0
22 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. - Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-12 | 1 | 450 |  | 0
23 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane długie, ilość otworów 14 | 1 | 660 |  | 0
24 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-12 | 1 | 660 |  | 0
25 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane długie, ilość otworów 13 | 1 | 800 |  | 0
26 | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm | 1 | 400 |  | 0
27 | Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; | 1 | 70 |  | 0
28 | Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. | 1 | 110 |  | 0
29 | Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm. | 5 | 1400 |  | 0
30 | Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej oraz trzonu kości ramiennej, z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. | 5 | 1700 |  | 0
31 | Pegi blokowane. Długość pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm. | 20 | 70 |  | 0
32 | Śruby blokowane do płyty (do bliższej nasady kości ramiennej) o średnicy 3,5mm Długość śrub 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm. | 50 | 120 |  | 0
33 | Śruby 4.0 mm gąbczaste. Długość śrub 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm. | 50 | 120 |  | 0
34 | Śruby 3.5 mm blokowane (długość , 3.5 mm blokowane zmiennokątowo (25 stopni). | 50 | 160 |  | 0
35 | Śruby korowe 3,5mm tytanowe. Długość śrub 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm. | 50 | 70 |  | 0
36 | Śruba gąbczasta 4,0mm stalowa.B55 | 50 | 70 |  | 0
Łącznie: |  |  |  | 0 | 0