Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie dodatkowe ambulansu typu C

Pakiet nr ………

L.p.	Wymagane warunki (parametry) dla elementów wyposażenia	Warunek graniczny i parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla elementów wyposażenia / Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymaganych warunków (parametrów) określonych w poszczególnych pozycjach kolumny nr 2 / lub krótki opis wg kolumny nr 3)
1	2	3	4
I.	KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE
	Marka, model	Podać
	Zgodne z normą PN EN 1865-4 lub równoważną	Tak
	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących	Tak
	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.	Tak
	Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach	Tak
	Wyposażone w demontowalne siedzisko	Tak
	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję	Tak,
	Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu	Tak
	Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360°	Tak
	Wyposażone w przednie wysuwane rączki do przenoszenia	Tak
	Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu / Średnica kółek przednich 75 mm	Tak
	Hamulce na przednich kółkach	Tak
	Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie	Tak
	Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1130 mm do 1540 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta	Tak
	Waga ok 14 kg	Tak, podać
	Dopuszczalne obciążenie 180 kg	Tak
	Gwarancja – min. 24 miesiące	Tak, podać
II.	DESKA ORTOPEDYCZNA
	Marka, model	Podać
	Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, pozwalająca na pełną diagnostykę RTG	Tak
	Odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury (-300C do + 700C) i substancje ropopochodne	Tak
	Gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, ścięty koniec dystalny 14 zdystansowanych od podłoża otworów umieszczonych na obwodzie służących do transportu poszkodowanego	Tak
	12 osobnych otworów na obwodzie z trzpieniami do mocowania pasów	Tak
	Waga do 10 kg	Tak, podać
	Szerokość ok 45 cm	Tak
	Długość 183 cm	Tak
	Kolory żółty, czerwony, zielony	Tak
	Wyporność deski w wodzie 112.5 kg	Tak
	Obciążenie do 453,50 kg	Tak
	Stabilizator – uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę	Tak
	Pasy karabińczykowe – 4 pasy służące do stabilizacji pacjenta, dwuczęściowe z możliwością regulacji, zakończone obrotowymi metalowymi karabińczykami ułatwiającymi szybkie wpinanie i wypinanie, kodowane kolorami	Tak
III.	PRZENOŚNY SSAK ELEKTRYCZNY
	Marka, model	Podać
	Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN-EN 1789 lub równoważnej, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka	Tak
	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia	Tak,
	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka	Tak
	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności	Tak
	Przepływ 26 l/min +/- 4 l/min	Tak, podać
	Słój na jednorazowe pojemniki o pojemność 1,0 l	Tak
	Manometr podciśnienia ssania	Tak
	Płynnie regulowana siła ssania w zakresie 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru	Tak
	Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka	Tak
	Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC	Tak
	Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC	Tak
	Ciężar kompletnego ssaka ok 5,3 kg	Tak, podać
	Czas pracy min. 45 min	Tak
	Żywotność akumulatora 400 cykli w przeciągu 3 lat	Tak
	Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min	Tak
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka	Tak
	Ochrona IP34	Tak
IV.	SYSTEM DO DEKONTAMINACJI PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	Bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu. Urządzenie powinno działać bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego. Możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia.	Podać
	Niszczenie patogenów powinno odbywać się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych oraz niewielkich i bezpiecznych w dawce cząsteczek ozonu.	Tak
	Urządzenie powinno wykorzystywać: promieniowanie bakteriobójcze (UV-¬‐C), fotoutlenianie katalityczne (nanocząsteczki tlenku tytanu), jony nadtlenkowe, cząsteczki ozonu w niskich stężeniach.	Tak
	Technologia zastosowana w urządzeniu powinna zapewniać dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.	Tak
	Urządzenia powinno działać tak aby po max. 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa.	Tak
	Urządzenie powinno być skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS‐2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS‐CoV‐2. Urządzenie powinno być też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową.	Tak
V.	VIDEOLARYNGOSKOP
	Marka, model	Podać
	Videolaryngoskop z możliwością stosowania tradycyjnej metody intubacji / - dedykowana bateria z czasem pracy min. 230 minut będąca częścią rękojeści / - rękojeść i obudowa ogumowana, preferowany kolor kontrastowy (pomarańczowy, czerwony, zielony, żółty) / - wysoka wodoszczelność – klasa odporności IPx7 / - możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach min. 2-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu / - możliwość zastosowania łyżki/nakładki jednorazowej Macintosh do trudnej intubacji z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu / - rdzeń urządzenia, wykonany ze stopów metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu / - monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej min. 2,5” / - możliwość regulacji monitora pod kątem min. 45ᵒ / - waga urządzenia do 200 g / W zestawie min. : / videolaryngoskop (rękojeść) / bateria szt.2 / sterylne nakładki/łyżki intubacyjne Macintosh: / - rozmiar 2 dla pacjentów o wadze ≥ 4.5 kg szt. 10 / - rozmiar 3 szt. 10 / - rozmiar 4 szt. 10 / - rozmiar do trudnej intubacji szt. 10	Tak, podać
VI.	W dniu dostawy wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
	Wszystkie karty gwarancyjne na poszczególne elementy wyposażenia	Tak
	Paszporty techniczne dla urządzeń medycznych	Tak
	Deklaracja zgodności z normą PN-EN 1865- 4 (lub równoważną) na krzesła kardiologiczne szczegółowo określone w pkt. I.1 niniejszego załącznika będące na wyposażeniu ambulansu	Tak
	Deklaracje/Certyfikaty zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, mocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie jazdy ambulansu.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Warunek graniczny i parametry oceniane” słowem TAK lub TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.
Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

1. Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
2. Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Oferowane przez Wykonawcę parametry dla elementów wyposażenia” ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji ambulansu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
3. Załącznik nr 1.1B nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.