## Pakiet nr 1
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A –Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Elektroencefalograf - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów		Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B		C	D
PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY
1	Głowica elektrodowa min.41-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu		WYMAGANE
2	Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym -32		WYMAGANE
3	Liczba wejściowych kanałów poligraficznych		8, więcej kanałów – 5 pkt
4	Min. 1 wejście SpO2		WYMAGANE
5	Min. 1 wejście EVENT		WYMAGANE
6	Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12		WYMAGANE
7	Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału		WYMAGANE
8	Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP		WYMAGANE
9	Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG		WYMAGANE
10	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza		WYMAGANE
11	Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora		WYMAGANE
12	Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy		WYMAGANE
13	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20		WYMAGANE
14	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy		WYMAGANE
15	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy		WYMAGANE
16	Rozdzielczość cyfrowa przetwornika min. A/D(bit)16		WYMAGANE
17	Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz		WYMAGANE
	Parametry kanałów głowicy
18	Szum wejściowy (µV pp) (1-70 Hz) < 1		WYMAGANE
19	Impedancja wejściowa (Mohm) >80,		powyżej 100 – 5 pkt
20	CMRR:		WYMAGANE
	przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej >100dB,		powyżej >120dB -5 pkt
	przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 >140dB		WYMAGANE
	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU
21	stała czasu [s] (0,03–10)
22	stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s)		WYMAGANE
23	czułość (10 µV/cm – 2 mV/cm)		WYMAGANE
24	Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) (10-120)		WYMAGANE
25	Częstotliwość próbkowania (Hz) ≥ 2000		WYMAGANE
26	Nieograniczona Ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika		WYMAGANE
27	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5		WYMAGANE
28	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 200 gotowych zdarzeń.		powyżej 300 zdarzeń - 5 pkt
29	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne		WYMAGANE
30	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych		WYMAGANE
31	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb		WYMAGANE
32	Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału		WYMAGANE
33	Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora		WYMAGANE
34	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału		tak-5 pkt: Nie -0 pkt
35	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)		tak-5 pkt: Nie -0 pkt
36	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG		WYMAGANE
37	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału		WYMAGANE
38	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej		WYMAGANE
	FOTOSTYMULATOR
39	Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika		WYMAGANE
40	Stymulator błyskowy (Hz) (0,5-60)		WYMAGANE
41	Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy		WYMAGANE
42	Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie		WYMAGANE
	OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU
43	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu		WYMAGANE
44	Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora		WYMAGANE
45	Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych		WYMAGANE
46	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej		WYMAGANE
47	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG		WYMAGANE
48	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące		WYMAGANE
49	Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf		WYMAGANE
50	Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT		WYMAGANE
51	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG		WYMAGANE
52	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej		WYMAGANE
53	Archiwizacja badań na płycie CD/DVD		WYMAGANE
54	Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG		TAK/NIE
	ANALIZA FFT
55	Możliwość regulacji długości bufora FFT		WYMAGANE
56	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące		WYMAGANE
57	Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo		WYMAGANE
58	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania		WYMAGANE
	ZESTAW KOMPUTEROWY
59	(minimalne wymagania)		WYMAGANE
	- procesor INTEL CORE i5lub równoważny		WYMAGANE
	- pamięć RAM 8GB		WYMAGANE
	- dysk twardy 1TB		WYMAGANE
	- nagrywarka DVD		WYMAGANE
	- klawiatura komputerowa		WYMAGANE
	- mysz		WYMAGANE
	- monitor kolorowy LCD 23”		WYMAGANE
	- system operacyjny Windows 10 Pro		WYMAGANE
	- karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB		WYMAGANE
	- zasilacz awaryjny UPS		WYMAGANE
	- osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania		WYMAGANE
	STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG - PC
60	Funkcje systemu:		WYMAGANE
	- dedykowane stanowisko komputerowe		WYMAGANE
	- przeglądanie, ocena i analiza badań EEG		WYMAGANE
	archiwizacja danych – BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO		WYMAGANE
	- generacja raportów i drukowanie		WYMAGANE
	- oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA		WYMAGANE
	Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
61	- procesor INTEL CORE i5lub równoważny		WYMAGANE
	- pamięć RAM 8GB		WYMAGANE
	- dysk twardy 1TB		WYMAGANE
	- nagrywarka DVD		WYMAGANE
	- karta sieciowa		WYMAGANE
	- klawiatura komputerowa		WYMAGANE
	- mysz		WYMAGANE
	- monitor kolorowy LCD 23”		WYMAGANE
	- system operacyjny Windows 10 Pro		WYMAGANE
	- karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB		WYMAGANE
	- sprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania		WYMAGANE
	- drukarka laserowa czarno-biała		WYMAGANE
	INNE CECHY APARATU
62	Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego		WYMAGANE
63	transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal		WYMAGANE
64	Całość oprogramowania EEG w języku polskim		WYMAGANE
65	Instrukcja obsługi w języku polskim		WYMAGANE
66	Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack		Tak-20 pkt, Nie -0 pkt
67	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny		WYMAGANE
	WIDEOMETRIA
68	Podstawowe funkcje zestawu		WYMAGANE
	- zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG,		WYMAGANE
	- przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta,		WYMAGANE
	- archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD		WYMAGANE
69	Konfiguracja zestawu:		WYMAGANE
	- profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie		WYMAGANE
	- zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania, tryb dzień/noc		WYMAGANE
	- specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery		WYMAGANE
	- specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo		WYMAGANE
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)
70	- mapowanie 2D i 3D		WYMAGANE
	- przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR		WYMAGANE
	- mapowanie potencjałów		WYMAGANE
	- mapowanie gęstości pola (SCD)		WYMAGANE
	- mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)		WYMAGANE
	- mapowanie widma mocy względnej %		WYMAGANE
	- mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)		WYMAGANE
	- mapowanie asymetrii potencjałowej		WYMAGANE
	- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń		WYMAGANE
	- mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości		WYMAGANE
	- podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy		WYMAGANE
	- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości		WYMAGANE
	- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu		WYMAGANE
	- wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu)		WYMAGANE
	- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości		WYMAGANE
	- mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu		WYMAGANE
	- trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy		WYMAGANE
	- możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości		WYMAGANE
	- prezentacja izolinii mapy		WYMAGANE
71	WYMAGANE AKCESORIA
	- czepek do badań EEG		WYMAGANE
	- zestaw elektrod z przewodami.		WYMAGANE
	- zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.)		WYMAGANE
	Zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający		WYMAGANE
	- przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.)		WYMAGANE
	- sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach)		WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	Elektroencefalograf	szt.	1

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 2
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Generator wysokich przepływów do terapii - 4 szt. oraz dostawy materiałów zużywalnych do oferowanych generatorów.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe, tracheostomijne oraz maski. Fabrycznie nowe urządzenie. Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza.	WYMAGANE
2	Cyfrowy, wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu.	kolorowy wyświetlacz- 5 pkt
3	3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C	WYMAGANE
4	2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-60 l/min	WYMAGANE
5	Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 90 %.	Powyżej 90 % - 5 pkt
6	Zintegrowane mieszanie tlenu	WYMAGANE
7	Wbudowany sensor tlenu	WYMAGANE
8	Przycisk wyciszania alarmu	WYMAGANE
9	Waga:max 2,5 kg (sam aparat) 4 kg (aparat w opak. z akcesoriami)	waga samego urządzenia poniżej 2,5 kg- 5pkt
10	Wymiary urządzenia : 31 cm x 20cm x 20 cm	WYMAGANE
11	Zasilanie: 220-240 V	WYMAGANE
12	Statyw medyczny do aparatu HFNC wyposażony w uchwyt jezdny, 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, 1 uchwyt mocujący < 40 kg, zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego.	WYMAGANE
13	Statyw wyposażony w półkę, koszyk składany, oraz podstawę jezdną z min. 4 kółkami cichobieżnymi - w tym co najmniej 2 kółka z hamulcami.	WYMAGANE
14	Półka wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do HFNC	WYMAGANE
15	Koszyk na akcesoria jednorazowe	WYMAGANE
16	Wysokość statywu ok 160cm, szerokość podstawy jezdnej min. 55 cm	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena genaratorów
	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	Generator wysokich przepływów do terapii	szt.	4

	Tabela D – Materiały zużywane do oferowanych genaratorów
lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto	Nazwa nandlowa/Wytwórca
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT	H
1	Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem / z samonapełniającą się komorą . / Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii i interfejsu do tracheostomii . Zapewnia bezpieczne połączenie kaniul donosowych , charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. / Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. / Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. / Produkt zalecany do użytku przez 14 dni	szt.	400
2	Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na główę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwie miękkie, wyprofilowne wyściółki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszące nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenia 3 różnych rozmiarów umożliwiają błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. / Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L. rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - 80szt / rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - 240szt / rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - 80szt / Produkt zalecany do użytku przez 14 dni	szt.	400
3	Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi producenta urządzenia	szt.	20
4	filtr zapewniajacy dopływ czystego powietrza (zalecany do wymiany co 3 m-ce)	szt.	48
				łącznie

	Tabela E – Cena oferty (suma wartości brutto okrfeślonej w Tabeli C oraz łacznej wartości brutto określonejk w Tabeli D)....................................................... zł

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 3
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Inkubator z wytrząsarką do płytek - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Masa inkubatora maks. 50 kg	niższa waga-3 pkt
2	Masa wytrząsarki maks. 15kg	niższa waga-3pkt
3	Pięć półek na preparat	WYMAGANE
4	15 standardowych pojemników z płytkami	WYMAGANE	WYMAGANE
5	5-10 pojemników płytkowych z aferezy	WYMAGANE	WYMAGANE
6	Wymiary wytrząsarki Szerokość 39 x wysokość 32 x głębokość 24 cm (wszystkie wymiary +/- 2cm)	WYMAGANE	WYMAGANE
7	Wymiary inkubatora Szerokość 54 x wysokość 64x głębokość 48 cm( wszystkie wymiary +/- 2cm)	WYMAGANE	WYMAGANE
8	Zakres temperatur pracy: +20°C do +35°C	WYMAGANE	WYMAGANE
9	Temperatura pracy +22 stopnie	WYMAGANE	WYMAGANE
10	Tylko do użytku w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia +15°C do +35°C	większy zakres temperatur pomieszczenia - 10 pkt	WYMAGANE
11	Częstość ruchów wytrząsarki 60 cykli minutę	WYMAGANE	WYMAGANE
12	Wewnętrzne zasilanie do wytrząsarek, wyłączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi	WYMAGANE
ROZBUDOWANY MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA
13	System alarmowy bezustannie monitoruący temperaturę w inkubatorze oraz funkcje krytyczne	WYMAGANE
14	wyświetlacz LCD	WYMAGANE
15	automatyczne testowanie alarmów za wysokiej i za niskiej temperatury	WYMAGANE
16	zabezpieczony hasłem	WYMAGANE
17	pojedynczy czujnik temperatury	WYMAGANE
18	cyfrowy wyświetlacz temperatury w komorze	WYMAGANE
19	pamięć zdarzeń alarmowych	WYMAGANE
20	Graficzny wykres temperatury z 24 godzin na wyświetlaczu LCD	WYMAGANE
21	alarm braku napięcia na baterii	WYMAGANE
22	cyfrowa kalibracja	WYMAGANE
23	możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą USB flash	WYMAGANE
24	Back up baterii z ciągłym sprawdzaniem funkcji zasilania bateryjnego	Tak-5pkt ; Nie - 0pkt
25	wyświetlacz daty i godziny	WYMAGANE
26	wyciszanie alarmów z możliwością regulacji czasu przypomnienia	Tak-5pkt ; Nie - 0pkt
27	Alarm dźwiękowy i wizualny:	WYMAGANE
a	alarm za wysokiej i niskiej temperatury	WYMAGANE
b	alarm otwartych drzwi	WYMAGANE
c	alarm awarii zasilania	WYMAGANE
d	alarm temperatury kondensora	WYMAGANE
e	alarm niskiego poziomu baterii	WYMAGANE
28	wizualny alarm przypominający o konieczności zmiany papieru w rejestratorze temperatury	WYMAGANE
REJESTRATOR TEMPERATURY 102MM, 7 DNIOWY TARCZKOWY
29	bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk	WYMAGANE
30	zakres 0°C do +35°C	WYMAGANE
31	napęd elektroniczny zapewnia powtarzalne wyniki	WYMAGANE
32	back up baterii zapewnia ciągłe działanie	WYMAGANE
33	przyciski umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację	WYMAGANE
34	wskaźnik naładowania	WYMAGANE
35	Czujniki temperatury wykonane ze stali nierdzewnej	Tak-5pkt ; Nie - 0pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	Inkubator z wytrząsarką do płytek	szt.	1

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 4
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa sufitowa - 3 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Żywotność źródeł światła min.50000 h	powyżej 50000h - 5 pkt
2	Natężenie światła min. 120000lux	powyżej 150000lux- 5 pkt
3	Średnica pola światła min.190-270mm	większy zakres -5 pkt
4	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min95	Ra powyżej 97 -10 pkt
5	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 94	R9 powyżej 97-10 pkt
6	Wgłębność oświetlenia min.70cm	wgłębność powyżej 90 cm -5 pkt
7	Pobór mocy źródeł światła maks 50W	WYMAGANE
8	Temperatura barwowaw zakresie: ok 3800 -5400K	Regulowana-10 pkt ; Nie- 0 pkt
9	Centralny uchwyt do pozycjonowania lampy	WYMAGANE
10	Uchwyty na bokach czaszy lub reling okalający lampę	WYMAGANE
11	Sterowanie funkcjami lampy panelem umieszczonym w głowicy w lampy	WYMAGANE
12	Natężenie oświetlenia i średnica pola regulowane elektronicznie	WYMAGANE
13	Możliwość wymiany modułów świetlnych bez ingerencji w obudowę lampy	Tak-10 pkt ; Nie- 0 pkt
14	Zawieszenie sufitowe montowane w odległości 310cm od podłogi	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	Lampa operacyjna/zabiegowa jednoczaszowa sufitowa	szt.	3

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 5
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A –Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Materac zmiennociśnieniowy - 5 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzące od tego samego wytwórcy.	WYMAGANE
2	Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.	WYMAGANE
3	System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryby statyczne.	WYMAGANE
4	Staytyczny tryb pracy	więcej niż jeden tryb statczny -10 pkt
5	Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem.	WYMAGANE
6	Materac zbudowany z min. 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.	więcej komór -10 pkt
7	Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut.	WYMAGANE
8	Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym lub zmiennociśnieniowym	Statycznym – 0 pkt zmiennociśnieniowym -20 pkt
9	Materac o wymiarach 200 cm x 90 cm x 21cm ( ± 1cm każdy z wymiarów)	WYMAGANE
10	Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki.	WYMAGANE
11	Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.	WYMAGANE
12	Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji.	WYMAGANE
13	Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dżwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dżwiękową konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych	WYMAGANE
14	Materac kładziony na ramę łóżka	WYMAGANE
15	Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.	WYMAGANE
16	Limit wagi pacjenta nie mniej niż 250 kg	większe obciążenie - 10 pkt
17	Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.	WYMAGANE
18	Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach	WYMAGANE
19	Zasilanie 230V 50Hz	WYMAGANE
20	Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem	Tak -5 pkt ; Nie - 0 pkt
21	Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy	Tak -5 pkt ; Nie - 0 pkt
22	Wyposażenie dodatkowe materaców - zestaw poduszek przeciwodleżynowych do pozycjonowania pacjenta z wypełnieniem z mikrofibry powleczonych tkaniną mikroporową, zewnętrzną warstwą wykonaną z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, ognioodpornej, zewnętrzna warstwa w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C i wypełnienia w temperaturze do 40°C. Poduszki o następujących wymiarach: Poduszka wałek -dł75cm:sredn. 18cm -5sztuk Poduszka okrągła do ułożenia wokół szyi -dł 135cm :szer 20cm- 5 sztuk Poduszka półksiężyc podpierająca plecy -dł200cm: szer 30cm- 1 sztuka, Poduszka do pozycji bocznej -dł 185cm :szer 35cm- 1 sztuka, Poduszka pod jedną piętę -dł 48cm:szer 30cm: wys 12cm - 2 sztuki, Poduszka pod dłóń -dł45cm :szer 23cm :wys 8,5cm- 2 sztuki Wszystkie wymiary poduszek +/- 2cm

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	Materac zmiennociśnieniowy	szt.	5

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 6
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Tor wizyjny z diatermią -1 zest.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Procesor kamery Full HD (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080, 1920x1200)	WYMAGANE
2	Zintegrowane z procesorem lub niezależne źródło światła LED z min. czterema diodami .	WYMAGANE
3	Wbudowany panel dotykowy do sterowania procesorem i źródłem światła	WYMAGANE
4	Adapter uniwersalny	WYMAGANE
5	Możliwość wyboru automatycznego włączenia źródła światła razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona	Tak-10 pkt ; Nie -0 pkt
6	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej ,dopuszcza się elektroniczne blokowanie pasma czerwonego w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	filtr optyczny -70 pkt
7	Procesor kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR	WYMAGANE
8	Możliwość podłączenia:	WYMAGANE
9	1) wideocystoskopu HDTV	WYMAGANE
10	2) wideoureterorenoskopu	WYMAGANE
11	3) głowicy kamery liniowej Full HD do laparoskopii	WYMAGANE
12	4) głowicy kamery urologicznej kątowej 1CCD HDTV	WYMAGANE
13	5) wideolaparoskopów HD	WYMAGANE
14	Wyjścia cyfrowe wideo 2x HD-SDI oraz 1xDVI	WYMAGANE
15	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash (na wyposażeniu)	WYMAGANE
16	Pamięć wewnętrzna urządzenia	WYMAGANE
17	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff	WYMAGANE
18	Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8	WYMAGANE
19	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3)	WYMAGANE
20	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego (np. nazwisko, ID, wiek, płeć)	WYMAGANE
21	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych	WYMAGANE
22	Trzy stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)	WYMAGANE
23	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty, Język menu: polski	WYMAGANE
	GŁOWICA KAMERY PRACUJĄCA W STANDARDZIE HDTV, KĄTOWA
24	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	Tak-30pkt ; Nie -0pkt
25	Waga (bez przewodu) max.70 g	mniejsza waga-10 pkt
26	Ostrość sterowana pokrętłem	WYMAGANE
27	Blokada mechanizmu mocowania endoskopu	WYMAGANE
28	Trzy programowalne przyciski na przewodzie głowicy kamery	WYMAGANE
29	Zoom cyfrowy	WYMAGANE
30	Zgodność z optykami/endoskopami optycznymi różnych producentów	WYMAGANE
31	Przewód o długości min.3,5 m	WYMAGANE
32	Sterylizacja: ETO, STERRAD 50/100S/200/NX	WYMAGANE
33	Monitor medyczny	WYMAGANE
34	Ekran min. 26”, podświetlenie LED	WYMAGANE
35	Rozdzielczość Full HD (1920x1080, proporcje 16:9)	WYMAGANE
36	Kontrast 1400:1	WYMAGANE
37	Jasność 450 cd/m2	WYMAGANE
38	Wejścia/wyjścia sygnałowe min: HD-SDI, DVI	WYMAGANE
39	Głębia kolorów: 10 bit	WYMAGANE
40	Funkcja FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°); Funkcje PIP, POP, Clone	WYMAGANE
	UNIWERSALNA DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA
41	Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W	WYMAGANE
42	Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu do resekcji bipolarnej	WYMAGANE
43	Możliwość resekcji monopolarnej w glicynie, sorbitolu, wodzie.	WYMAGANE
44	Podłączenie przewodów monopolarnych (wtyk 4 mm, wtyk 5 mm, wtyk 8 mm) różnych producentów bez konieczności używania przejściówek/adapterów	WYMAGANE
45	Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur	WYMAGANE
46	Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające	WYMAGANE
47	Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego	WYMAGANE
48	Moc cięcia monopolarnego 300 W	WYMAGANE
49	Moc koagulacji monopolarnej 200 W	WYMAGANE
50	Moc koagulacji bipolarnej 120W	WYMAGANE
51	Koagulacja typu spray 120W	WYMAGANE
52	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku	WYMAGANE
53	Włącznik nożny (dwudzielny) aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego.	WYMAGANE
54	Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta	WYMAGANE
55	Przewód do jednorazowych płytek pacjenta – 1 szt.	WYMAGANE
56	Jednorazowe płytki pacjenta – 100 szt.	WYMAGANE
57	System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta	WYMAGANE
58	Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy	Tak 10 pkt ; Nie -0 pkt
59	Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych,1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia	WYMAGANE
	WÓZEK APARATUROWY
60	Cztery półki (co najmniej dwie środkowe o regulowanej wysokości)	WYMAGANE
61	Możliwość włączenia/wyłączenia wszystkich podłączonych urządzeń za pomocą jednego przycisku umieszczonego w centralnej części wózka na wysokości górnej półki	WYMAGANE
62	Ramię na monitor LCD z możliwością płynnej regulacji prawo-lewo, góra-dół	WYMAGANE
63	Co najmniej 2 kółka blokowane	WYMAGANE
64	Uchwyty do transportu wózka w przedniej i tylnej części wózka - na wysokości górnej półki	WYMAGANE
65	Wysuwana szuflada	WYMAGANE
66	Wbudowany transformator separacyjny z gniazdami elektrycznymi z wyłącznikiem sieciowym do podłączenia wykorzystywanych w zestawie urządzeń	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	Tor wizyjny z diatermią	zest	1

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 7
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-40/19 Załącznik 2A
	Tabela A - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - KTG do ciąży bliźniaczej – 2 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm	Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zakres większy – 5 pkt
2	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu	wymagane
3	Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz	wymagane
4	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 10mW/cm²	Wartość przetwornika poniżej 7 mW/cm²- 10 pkt; pozostała – opisana w kolumnie B – 0 pkt.
5	Znacznik zdarzeń	wymagane
6	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika	wymagane
7	Automatyczne monitorowanie ruchów płodu	wymagane
8	Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza)	wymagane
9	Monitorowanie ciąży bliźniaczej	wymagane
10	Wbudowana drukarka termiczna	wymagane
11	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min	wymagane
12	Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru	wymagane
13	Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG	wymagane
14	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco	wymagane
15	Wodoszczelność przetworników (głowic)	wymagane
16	Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu	Tak -5 pkt; Nie -0 pkt
17	Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych)	wymagane
18	Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako)	wymagane
19	Podłączenie oferowanego aparatu do systemu nadzoru okołoporodowego Monako stanowiącego własność Zamawiajacego	wymagane
20	WYPOSAŻENIE	wymagane
21	przetwornik Toco (1 sztuka)	wymagane
22	przetworniki Cardio (2 sztuki)	wymagane
23	znacznik ruchów płodu dla pacjentki	wymagane
24	moduł transmisji danych (wraz z rozbudową oprogramowania w systemie Monako o dodatkowe KTG - 1 sztuka)	wymagane
25	wózek pod KTG	wymagane
26	Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie trwania badania	wymagane

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=D powiększone o należny podatek VAT
	KTG do ciąży bliźniaczej	szt.	2

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym