Postępowanie nr: ZBRR.2710.14.2024.GK;

Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: **Dostawa: Specjalistycznej komory klimatycznej do hodowli roślin wyposażonej w kontrolę temperatury, światła oraz wilgotności wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi**, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do ………….dni** od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **PLN** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz modelproponowanego urządzenia |  |

Słownie: ............................................................................................brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 ………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

 Postępowanie nr:ZBRR.2710.14.2024.GK

Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: **Dostawa:**

**Specjalistycznej komory klimatycznej do hodowli roślin wyposażonej w kontrolę temperatury, światła oraz wilgotności wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Minimalne parametry wymagane | **Parametry oferowane****(wypełnia Oferent)**Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 29.) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne**  |
| Komora klimatyczna do hodowli roślin |
| 1.
 | Urządzenie musi zapewniać niezawodną, stabilną i cichą (głośność nie wyższa niż 45 dB przy wyłączonym oświetleniu) pracę podczas długotrwałych zastosowań wymagających ściśle określonych warunków temperatury i oświetlenia; |  |
|  | Urządzenie musi posiadać 1 komorę wewnętrzną (hodowlaną) z 3 pełnymi drzwiami zewnętrznymi oraz 1 szklanymi drzwiami wewnętrznymi ograniczającymi wymianę powietrza z otoczeniem; |  |
|  | Komora wewnętrzna urządzenia musi być wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażonaw minimum 5 stalowych, powlekanych PE, ażurowych półek; Położenie półek musi być regulowane; Maksymalne obciążenie każdej półki przy równomiernym obciążeniu całej jej powierzchni nie może być mniejsze niż 25 kg;dodatkowe materiały zużywalne do uprawy roślin (szalki, pojemniki, butelki) |  |
|  | Pojemność użytkowa komory wewnętrznej urządzenia musi wynosić 290 l ± 10 l; |  |
|  | Komora wewnętrzna urządzenia musi być oświetlana za pomocą co najmniej 15 świetlówek fluorescencyjnych o mocy 40 W każda, zainstalowanych w drzwiach zewnętrznych (głównych) oraz w uchylnych skrzydłach bocznych (po 5 świetlówek na każdą stronę); |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać regulację natężenia oświetlenia w minimalnym zakresieod 0 do 20 000 lux z 5-stopniową nastawą poziomu intensywności światła oraz możliwością jego całkowitego wyłączenia; |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wymuszony obieg powietrza – wbudowany, cichy, termoodporny wentylator zapewniający precyzyjny rozkład temperatury wewnątrz komory; |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać regulację temperatury inkubacji w minimalnym zakresieod 0°C do 50°C przy wyłączonym oświetleniu oraz od 10°C do 50°C przy włączonym oświetleniu; Urządzenie musi gwarantować wewnątrz komory stabilność temperatury nie gorszą niż ±0,3°C w 25oC oraz jednorodność temperatury nie gorszą niż ±1,0°C przy wyłączonym oświetleniu i ±2,5°C przy włączonym oświetleniu; |  |
|  | Urządzenie musi dawać możliwość m. in. zapamiętania minimum 10 dowolnych programów użytkownika, konstruowania programów zawierających minimum 12 zmian parametrów (temperatury i światła w czasie), cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do minimum 95 cykli lub w nieskończoność), łączenia programów w sekwencje, nastawianie dnia i godziny startu programu, kalibracji temperatury przez Użytkownika, podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, kontroli czasu pracy przez czasomierz niezależny (z minimalnym zakresem nastawy czasu od 1 minuty do 99 minut i 59 sekund) lub zegar czasu rzeczywistego (symulacja dobowa z zastosowaniem zegara 24-godzinnego), graficznego odwzorowania parametrów pracy i przebiegu programu, blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów, automatycznej diagnostyki do samodzielnej identyfikacji przyczyn usterek; |  |
|  | Urządzenie musi posiadać sygnalizację alarmową m. in. zaniku napięcia, przekroczenia zadanej temperatury, odchylenia od zadanej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych w minimalnym zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C oraz niedomknięcia drzwi z możliwością regulacji czasu zwłoki w minimalnym zakresie od 0 do 15 minut; |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego i ręcznego odszraniania; |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w samonastawne kółka do łatwego przemieszczania; |  |
|  | Urządzenie musi być przystosowane do pracy przy napięciu elektrycznym 220-240 Vi częstotliwości 50-60 Hz; Urządzenie musi być zaopatrzone w przewód (kabel) zasilający z wtyczką typu europejskiego i dodatkowym zabezpieczeniem przepięciowe w postaci listwy z co najmniej pięcioma gniazdami elektrycznymi i własnym wyłącznikiem |  |
|  | Do urządzenia musi być załączona instrukcja obsługi w języku polskim; |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zgodność z CE wystawioną przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679); |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na urządzenie musi obejmować okres minimum 24 miesięcy; |  |  |  |
|  | Dodatkowe niewymienione wyżej wyposażenie wliczone w cenę przedmiotu zamówienia |  |  |  |
|  | Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i obsługa gwarancyjna oraz szkolenie pracowników z obsługi urządzenia muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
|  | Termin dostawy – nie więcej niż 21 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |
|  | Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- reakcja na zgłoszenie w ciągu 72h; naprawa w terminie do 14 dni od zgłoszenia usterki; w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych do 30 dni |  |  |  |

……………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

 Postępowanie nr:ZBRR.2710.14.2024.GK;

Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.:

**Dostawa:**

**Specjalistycznej komory klimatycznej do hodowli roślin wyposażonej w kontrolę temperatury, światła oraz wilgotności wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi** oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

 ……………………………………… ………………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: ZBRR.2710.14.2024.GK,

Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa:**

**Specjalistycznej komory klimatycznej do hodowli roślin wyposażonej w kontrolę temperatury, światła oraz wilgotności wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi** oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**