## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów do Sterylizatorni w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów
Pakiet 1 - Testy biologiczne i chemiczne jednokrotnego użycia przeznaczone do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji w parze wodnej, zgodny z normą EN ISO 11138 czas inkubacji 24 godz. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt – Bio- C- PCD zgodnym z EN 867 - 5 | 1200 | szt.
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu typu RAPID do walidacji, rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, zgodny z normą Zawierajacy spory bakterii G. Stearothermophilus, nośnik z papieru, czas inkubacji do 24 godz. w temp. 55-60 st. C., oraz wskaźnik chemiczny klasy 5 wg. normy EN ISO 11140-1. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt – Bio- C- PCD zgodnym z EN 867 - 5 | 500 | szt.
3. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do formaldehydu, zgodny z normą EN ISO 11138-2. Czas inkubacji do 48 godzin. | 100 | szt.
4. | Test symulacyjny BOWIE DICK (134°C / 3,5 min lub 121°C /15min ) do kontroli pracy sterylizatora, laminowane paski samoprzylepne , zgodne z PN EN 285 , EN ISO 11140 -1 przystosowany do przyrządu testowego procesu PCD w sterylizatorach parowych. | 750 | szt.
5. | Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, laminowany, samoprzylepny z naniesioną substancją wskaźnikową na długości testu, zgodny z normą EN ISO 11140-1 kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt PCD zgodnym z normą EN 867-5 | 1500 | szt.
6. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu w procesie sterylizacji formaldehydem, samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Zgodny z normą EN ISO 11140-1 | 250 | szt.
7. | Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 1, zawierające odpowiednik krwi owczej zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. | 1280 | szt.
8. | Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 2, zawierające odpowiednik żółtka jajka zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego | 2560 | szt.
9. | Testy do rutynowej kontroli trudnych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 3, zawierające odpowiednik puddingu z grysiku (semoliny), zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego | 320 | szt.
10. | Test sprawdzający pozostałości białkowe składający się z fiolki z odczynnikiem oraz pałeczki wymazowej. Kolor odczynnika pomarańczowy, wykrycie pozostałości białkowej powoduje zmianę odczynnika na kolor niebieski. Odczyt po około 10 min. Wykrywanie od 1 µg białek. | 75 | szt.
11. | Wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (emulatory), skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Zakres temperatury 90 st.C/ 5 min. | 400 | szt.
12. | Wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (emulatory), skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Zakres temperatury 93 st.C/ 10 min. | 200 | szt.
13. | Testy do kontroli obecności energii ultradźwiękowej podczas mycia narzędzi chirurgicznych w myjniach ultradźwiękowych | 180 | szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Dodatkowe wymagania dotyczące Pakietu nr 1: Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia do oferty certyfikatu / załącznika o zgodności zaoferowanych produktów z normami zamieszczonymi w poszczególnych pozycjach. Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów, oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu na terenie RP. W /w dokumenty muszą być złożone dla każdej pozycji, w której wymaga tego opis przedmiotu zamówienia.
Pakiet 2 – Materiały eksploatacyjne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Sprawdzian zgrzewu – codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych | 750 | szt.
2. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM – para wodna, barwa wskaźnika czarna lub ciemnobrązowa przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy gke mbH Niemcy. 1 rolka = 750 etykiet, długości 2,9 cm.Etykiety kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Szpital. | 36 | szt.
3. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji Formaldehydem – przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy gke mbH Niemcy. 1 rolka = 750 etykiet, długości 2,9 cm. 1 opakowanie 12 rolek. Etykiety kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Szpital. | 3 | op.
4. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika. Do sterylizacji w parze wodnej, elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, do stosowania na różnych materiałach, usuwana bez pozostałości kleju o wymiarach: 19mm x 50m. Niebieska. | 50 | szt.
5. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem. Do sterylizacji w parze wodnej, elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, do stosowania na różnych materiałach, usuwana bez pozostałości kleju o wymiarach: 19mm x 50m. Niebieska | 50 | szt.
6. | Mocowanie gumowe do wózka iniekcyjnego w systemie modułowym dla mikrochirurgii, posiadanej przez szpital myjni MIELE 7828 (1 op x 10szt) | 2 | op.
7. | Szczotka do mycia narzędzi z włosem miedziany, rozmiar 40 x 176 op 5szt | 5 | op.
8. | Szczotka do mycia narzędzi z bardzo twardego włosia wykonana z nylonu rozmiar 80 x 18 x 15 dł. 220mm op. 10 szt | 1 | op.
9. | Wygięta szczotka do mycia narzędzi odporna na warunki dezynfekcji i sterylizacji, rozmiar 30/40 x 165 op. 5 szt | 5 | op.
10 | Przyrząd testowy procesu mycia HF- PCD symulacja narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej | 1 | szt.
10. | Stelaż do mycia obuwia operacyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej pojemnośc 16 par, wymiary 460 x 460x410mm. Stelaz kompatybilny z myjnia MIELE G 7893oraz z posiadanym wózkiem U 874/1 | 1 | szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
11 | Taca z blachy perforowanej wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 / PN 0 H18N9 do sterylizacji Rozmiar 480 x 240 x 70 mm | 10 | szt. | 67.92 | 849 | 916.92 | 679.2 | 8490 | 9169.2
9 | Koszyk z drobnej siatki do mikronarzędzi wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie bezpieczne i zaokrąglone. Pokrywa zamykana zatrzaskiem. Koszyk o średnicy oczka 1,6mm x 1,6 mm; 70mm, wielkość 105mm x 70mm x 25mm | 0 | szt. | 49.22 | 205.07 | 254.29 | 0 | 0 | 0 |  | 23
10 | Przyrząd testowy procesu dla wskaźników chemicznych do kontroli wsadu w parze wodnej z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/- 1%) całkowitej objetości kapsuły zgodnie z normą EN 867 -5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecnośc gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. | 0 | szt. | 0.23 | 1 | 1.23 | -1 | 1 | 0
11 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet; możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów; umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w pierwszym rzędzie numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne); numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);numer cyklu (2-3 symbole w tym znaki interpunkcyjne); kod pakietu (2-4 symbole w tym znaki interpumkcyjne); - W drugim rzędzie - datę sterylizacji (8 - 12) symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); - w trzecim rzędzie - datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry, i znaki interpunkcyjne). | 1 | szt. | 241.5 | 1050 | 1291.5 | 241.5 | 1050 | 1291.5
Dodatkowe wymagania dotyczące Pakietu nr 2: w zakresie poz.nr 2 - wymagane oświadczenie producenta metkownicy gke 250 - 830 o kompatybilności z etykietami.
Pakiet 3 – Materiały do procesu sterylizacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Taca sterylizacyjna,siatkowa z uchwytami rozmiar 480x250x50 mm ułatwiająca transport, magazynowanie oraz dezynfekcję narzędzi chirurgicznych. Kosz medyczny wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304.Ściany pojemnika ze sztywnej perforowanej stali, dno utkane z metalowej siatki.Tacka o dużej odporności na działanie wysokich temperatur, pary wodnej czy kwasów.Technika wykonania gwarantująca stabilną konstrukcję i długie użytkowanie, nawet pod wpływem obciążenia. Całość konstrukcji po elektropolerowaniu, eliminującym wszelkie nierówności lub ostre zakończenia, powierzchnia łatwa w czyszczeniu. | 15 | szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 4 – Rękawy papierowo-foliowe przeznaczone do procesów sterylizacyjnych, z naniesionym wskaźnikiem sterylizacji w 3 metodach; parze wodnej w nadciśnieniu (w zakresie temperatur 121st.C, 134st.C), formaldehydzie, tlenku etylenu. Wymagana wysoka szczelność mikrobiologiczna. Napisy w języku polskim umieszczone pod folią, poza przestrzenią pakowania. Produkt zgodny z normą PN EN 868-3 i 5, ISO 11607-1. Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarach długość do 30 %, szerokość do 10%
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 50mm | 6 | szt.
2. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 75mm | 30 | szt.
3. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 100mm | 35 | szt.
4. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 120mm | 60 | szt.
5. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 150mm | 40 | szt.
6. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 200mm | 15 | szt.
7. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 250mm | 15 | szt.
8. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 300mm | 10 | szt.
9. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 380mm | 2 | szt.
10. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 30mm x szerokości 75mm | 35 | szt.
11. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 40 x szerokości 100mm | 30 | szt.
12. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 50 x szerokości 150mm | 25 | szt.
13. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 50 x szerokości 200mm | 15 | szt.
14. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 80 x szerokości 380mm | 2 | szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Dodatkowe wymagania dotyczące Pakietu nr 4: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu / zaświadczenia o zgodności zaoferowanych produków z normą PN-EN 868-3 i 5, ISO 11607-1. W/ w dokumenty muszą być złożone dla każdej pozycji. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu na terenie RP.
Pakiet 5 – Zgrzewalne torebki włókninowo - foliowe wytworzone zgodnie z normą EN ISO 11607 i EN 868. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. Włóknina o gramaturze 56 g, ( na wezwanie przedstawić - kompletną charakterystykę wydaną przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, oraz potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z aktualnie obowiązującą normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych poniżej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie wzdłuż nie mniej niż 800 mN, wytrzymałość na przedarcie w poprzek nie mniej niż 900 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 200 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 100 kPa na mokro , nie zwilżalność wodą minimum 26 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 25 N/15mm; w kierunku poprzecznym niemniej niż 15 N/15mm. Folia co najmniej sześciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, załączyć wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z aktualnymi normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności, grubość nie większa niż 54 μm, zgrzewalna w temperaturze 160 — 190 °C, siła zrywająca w poprzek nie mniej niż 35 N/15mm, siła zrywająca wzdłuż nie mniej niż 30 N/15mm elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%, potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej — strona folii, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, E0 , FOR, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji 100 mm2 [PNEN 868-5], jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania. Termin ważności 5 lat.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Płaskie torebki włókninowo - foliowe płaskie o długości 600mm x 900 mm | 100 | szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 6 – Opakowania do sterylizacji materiałów medycznych. Materiały opakowaniowe przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu w zakresie temperatur 121-134 st. C, formaldehydzie, tlenku etylenu, odporne na zamoczenie, posiadające dużą wytrzymałość mechaniczną, wysoką barierowość bakteriologiczną, stabilność wymiarową w stanie suchym i wilgotnym, niepylące, zgodne z wymaganiami Normy PN EN 868-2, ISO 11607-1, dla pozycji 3;4;5;6;7;8 potwierdzone załączonym do oferty arkuszem danych technicznych.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Wzmocnione papierowe wkłady absorbujące z narożnymi nacięciami, białe 50 cm x 30 cm | 2000 | szt.
2. | Wzmocnione papierowe wkłady absorbujące z narożnymi nacięciami, białe 25cmx30cm | 2000 | szt.
3. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiennie pakowany 50cm x 50cm | 1000 | 500 (biały) +500 (zielony)
4. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiennie pakowany 75cm x 75cm | 6000 | 3000 (biały) +3000 (zielony)
5. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiannie pakowany 90 x 90cm, | 6000 | 3000 (biały) +3000 (zielony)
6. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiannie pakowany 120 x 120cm, | 400 | 200 (biały) +200 (zielony)
7. | Włóknina SMS 40 g/m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcia i rozciąganie, nie wykazując działania cytotoksycznego. Wytrzymałośc na wypychanie na mokro 200kPa, dopuszcza się sterylizację parową i niskotemperaturową . Rozmiar 100cm x 100 cm. Niebieska. Opakowanie 150 szt Zgodna z normą PN EN 868-2 | 300 | szt.
8. | Włóknina SMS 40 g/ m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcia i rozciąganie . nie wykazując działania cytotoksycznego. Wytrzymałośc na wypychanie na mokro 200kPa, dopuszcza się stterylizację parową i niskotemperaturową . Rozmiar 100cm x 100 cm. Zielona. Opakowanie 150 szt Zgodna z normą PN EN 868-2 | 300 | szt.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Pakiet 7 - Bójcze środki chemiczne przeznaczone do przeprowadzenia cyklu sterylizacyjnego w sterylizatorze formaldehydowym. Preparat powinien spełniać postanowienia dyrektywy 93/42/EEC. Produkt powinien posiadać aktualną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych i znak CE.W przypadku preparatów bójczych wymagane potwierdzenie skuteczności bójczej przez akredytowane laboratorium (certyfikat zarządzania jakością, notyfikacja), lub opinia PZH.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Roztwór formaldehydu 2% z niską zawartością etanolu (jako stabilizatora) w pojemnikach jednokrotnego użytku dostosowanych do sterylizatora MATACHANA 130 LF dopuszczony przez producenta sterylizatora. Opakowanie 3 x 2,7 l. | 10 | op.
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem