**Załącznik nr 1 do SWZ**

postępowanie nr 373/2023/TP-I/DZP

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAW DO BRONCHOSKOPII I GASTROSKOPII DLA KONI – 1 sztuka** | | | | | | | |
| **Lp.** | * 1. **Opis**   2. **parametrów** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane\*** | **Producent, marka, model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena brutto** |
|  | **Cechy ogólne/**  **konstrukcyjne/**  **konfiguracyjne** | 1. **Videoendoskop**  * przycisk zamrożenia na rękojeści * pole widzenia 120-140 stopni * głębia (ostrość) widzenia 3-100mm * kąty zagięcia końcówki roboczej w stopniach:U210;D90; L100; R100 * długość części roboczej min 1500mm * średnica części roboczej do 9 mm * kanał roboczy o średnicy 2,7-2,8 mm  1. **Videogastroskop**  * przycisk zamrożenia na rękojeści * pole widzenia 120-140 stopni * głębia (ostrość) widzenia 3-100mm * kąty zagięcia końcówki roboczej w stopniach:U180;D180; L100; R100 * długość części roboczej min 3500mm * średnica części roboczej do 13 mm * kanał roboczy o średnicy 3,7-3,8 mm  1. **Jednostka centralna typu TELEPACK obsługująca videoendoskop i videogastroskop (o masie do10kg)**  * źródło światła LED o regulowanym natężeniu * pompa powietrzna / wodna (butelka i uchwyt na wodę) o regulowanej wydajności min 5l/min, ciśnienie powietrza 40-90 kPa * system balansu bieli, regulacji barwy, nasycenia obrazu * system podświetlania miejsc o zwiększonym ukrwieniu podśluzówkowym (HBE) * możliwość archiwizacji i przekazywania/nagrywania filmów/obrazów na zewnętrzne nośniki danych (preferowane wyjście USB, DVI, CVBS) * wbudowany na stałe monitor/ekran Full HD 1920\*1080, o przekątnej min 15 cali * możliwość wprowadzania opisu obrazu, danych pacjenta * możliwość podłączenia kamery sztywnej * sterowanie z ekranu dotykowego * zasilanie 220V |  |  | sztuka | 1 |  |
| 2. | **Akcesoria**  **dodatkowe** | 1. **Skrzynia/walizka na jednostkę centralną z akcesoriami** 2. **Wózek do zestawu endoskopowego** 3. **Akcesoria do videoendoskopu (min długość 2100mm, średnica dopasowana do kanału roboczego)**  * kleszczyki biopsyjne * kleszczyki chwytające * pętla do pilinectomii * szczoteczka cytologiczna * szczotka do mycia kanału roboczego  1. **Akcesoria do videogastroskopu (min długość 4000mm, średnica dopasowana do kanału roboczego)**  * kleszczyki biopsyjne * szczotka do mycia kanału roboczego  1. **Zestaw mycia/dezynfekcji videoendoskopów**  * wanienka do mycia i dezynfekcji videoendoskopów |  |  |  |  |  |
| 3. | **Gwarancja** | min 36 miesięcy |  |  |  |  |  |
| 4. | **Termin dostawy** | do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy |  |  |  |  |  |
| 5. | **Szkolenie i instalacja** | W pakiecie |  |  |  |  |  |
| 6. | **Instrukcja** | W języku polskim i (lub) angielskim, na papierze i (lub) nośniku elektronicznym |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość brutto** | | | | | | |  |