Nr sprawy: DFP.271.164.2023.DB

Kraków, dnia 24.11.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania:  dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatora dla  Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ oraz § 3b umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SWZ i odstąpienie od wymogu podłączenia dzierżawionego analizatora umożliwiającego identyfikację patogenów przy użyciu cylindrycznych mikromacierzy do systemu LSI ?

Prośbę swoją motywujemy tym, że pomimo, iż oferowane przez nas urządzenie posiada interfejs HL7 (potrzebny do dwustronnej komunikacji i integracji z systemem LIS), to w praktyce jest to bardzo specyficzny system oparty na wieloetapowej diagnostyce.

W jej skład wchodzi m.in. wstępna analiza obecności materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych w próbce wykonywana na aparacie real-time PCR już posiadanym przez Zamawiającego. Takie rozwiązanie jest pożądane przez Laboratorium z punktu widzenia ekonomicznego, bowiem z doświadczenia producenta wynika, że w około 70 % przypadków analiza kończy się właśnie na ww. aparacie. Zgodnie z naszą wiedzą, aparat do real-time PCR posiadany przez Zamawiającego, nie jest podłączony do systemu LIS i nie jest przedmiotem aktualnego postępowania.

Dzięki temu, tylko w pozostałych ok. 30% przypadków jest potrzebny ostateczny etap analizy polegający na identyfikacji patogenów przy użyciu cylindrycznych mikromacierzy wykonywanych w analizatorze opisanym w załączniku nr 1b do SWZ (Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora), który Zamawiający chce wydzierżawić. Jest to też etap najbardziej kosztochłonny.

Analizator służący do identyfikacji patogenów, który chcemy zaoferować, pozwala na uzyskiwanie raportów zinterpretowanych wyników, bez konieczności opracowywania danych surowych czy konieczności wykonywania dodatkowych analiz, natomiast są to specyficzne dane. Raporty generowane przez urządzenie będące przedmiotem postępowania są złożone i zawierają m.in. graficzne przedstawienie danych z oszacowaniem reprezentacji wykrytych patogenów oraz intensywności sygnałów pochodzących od sond wykrywających poszczególne gatunki patogenów, co jest niemierzalne i do wydania wyniku diagnostycznego przez diagnostę laboratoryjnego wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy mikrobiologicznej. Dane podlegają analizie i interpretacji przez Użytkownika, która w wielu przypadkach może się różnić od prostego odczytu informacji z dostarczonej aparatury. Wynik uzyskiwany nie jest podawany w formie liczbowej, czy zero-jedynkowej.

W związku z tym podłączenie do LIS byłoby częściowo użyteczne, a koszty podłączenia niewspółmiernie wysokie w stosunku do użyteczności tego rodzaju sposobu komunikacji i raportowania oraz ilości próbek finalnie analizowanych na analizatorze.

Ograniczoność właściwości systemu LIS nie pozwala na pełny import wszystkich składowych wyniku, w związku z czym prosimy o zgodę na odstąpienie od tego wymagania.

Uwzględnienie w przetargu tej usługi znacząco wykracza poza zakres podstawowego zapytania (dostawa odczynników i dzierżawa analizatora). Jest to całkowicie odrębna usługa i jako taka powinna podlegać osobnej wycenie, bowiem jej zakres i koszt znacząco wykraczają ponad podstawowy zakres zamówienia.

Możliwość integracji dzierżawionego sprzętu z systemem wewnętrznym Zamawiającego nie zawiera się w standardowym rozumieniu dzierżawy sprzętu i nie można jej domniemywać (etap badania rynku).

W związku z tym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podłączenie analizatora do systemu LIS nie jest wymogiem koniecznym stawianym przez Zamawiającego a jedynie możliwością.  W przypadku jeśli analizator nie będzie podpięty do systemu LIS,  procedura identyfikacji patogenów w oparciu o macierz cylindryczną musi się opierać o dwuetapowy proces, dający możliwość zakończenia diagnostyki i wydania wyniku diagnostycznego po zakończeniu pierwszego etapu analizy i uzyskaniu wyniku PCR, wówczas podpięcie analizatora z systemem LIS nie będzie konieczne.  Zamawiający informuję że wprowadza modyfikacje w Załączniku 1b do SWZ oraz Załączniku nr 3 do Specyfikacji.

W związku z powyższą zmianą, zmianie ulega brzmienie § 3b, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3b32

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt, zawarty w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 lit. B Umowy, dwustronnej komunikacji Sprzętu z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Szpital Uniwersytecki, jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Szpital Uniwersytecki gotowości do podłączenia oraz jej utrzymania w okresie obowiązywania umowy.

- Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego w ust. 1 terminu w każdym czasie 
z uwagi na obowiązującą na terenie szpitala zasadę pierwszeństwa działań medycznych stosownie do postanowień określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się podłączyć Sprzęt do LSI zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1, a także zapewnić możliwość konfiguracji Sprzętu wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego (wiele pracowni w wielu lokalizacjach).

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi całodobowej asysty technicznej integracji działającej 365 dni w roku, w ramach której zobowiązuje się do:

  - usuwania błędów, w terminach określonych w Umowie;

  - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych w terminie umożliwiającym działanie nowej wersji oprogramowania w dniu wejścia w życie odpowiednich przepisów prawnych;

  - konsultacji w zakresie oprogramowania dostarczonego Sprzętu;

  - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania, w terminach określonych w Umowie;

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi obsługi serwisowej systemu integracji 24 godziny na dobę/365 dni w roku, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy, w szczególności:

- W przypadku wystąpienia błędu krytycznego (niemożliwa praca w systemie) – usunięcia błędu do 4 godzin, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 1 godziny.

- W przypadku wystąpienia błędu pilnego (utrudniającego, ograniczającego pracę w systemie) – usunięcia błędu do 48 godzin, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 12 godzin.

- W przypadku wystąpienia błędu zwykłego (niemającego istotnego wpływu na  bieżącą pracę) – usunięcia błędu do 14 dni, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 72 godzin.

32 Zapis zależny od oferty złożonej przez Wykonawcę § 3b pozostaje w umowie, jeżeli Wykonawca zaznaczy w Załączniku nr 1 do SWZ – wymaganiach granicznych, możliwość podłączenia do systemu LSI. Jeżeli nie, § 3b ulega usunięciu. Dotyczy cz. 1.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ, WYMAGANIA GRANICZNE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH, punkt 19:

Czy Zamawiający może doprecyzować, że w tym punkcie wymaganie posiadania certyfikatów CE-IVD dotyczy tylko odczynników opisanych w części 1 poz. 1 - 2 oraz poz. 5 – 6 ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczący certyfikatu CE-IVD odnosi się jedynie do odczynników uwzględnionych w części 1 poz.1 - 2 oraz poz. 5 - 6. Zamawiający informuję że wprowadza modyfikacje w Załączniku 1b do SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ, WYMAGANIA GRANICZNE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH, punkt 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji odczynnikowych w języku angielskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 10.2.6.1 SWZ, takich jak: metodyki / instrukcje / ulotki medyczne / specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy pkt. 10.2.6.1 Specyfikacji.

- pkt. 10.2.6.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„Dokumenty – metodyki / instrukcje / ulotki medyczne / specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku polskim * do oferowanych produktów potwierdzające, że oferowane produkty oraz dzierżawiony analizator są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające parametry wskazane w załączniku nr 1b (oraz 1c o ile dotyczy). Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie wymagań granicznych dla dzierżawionego analizatora oraz musza potwierdzać spełnienie wymagań informatycznych

/* Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów  wymienionych w pkt. 10.2.6.1 w języku angielskim/.

W związku z powyższą zmianą, zmianie ulega brzmienie § 3 ust. 5 lit. d) pełnych instrukcji obsługi dzierżawionego Sprzętu, w języku polskim, lub w języku angielskim21.

21 Dotyczy cz. 1.

W załączeniu przekazuję obowiązujące Załączniki  tj. Załącznik 1 b oraz załącznik nr 3 (Wymagania Graniczne oraz Wzór umowy) uwzględniający udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany.