Załącznik nr 5.2 do SWZ

Nr wew. postępowania 13/23

Opis przedmiotu zamówienia

Fabrycznie nowy chromatograf gazowy z dozownikiem split/splitless oraz detektorem masowym kwadrupolowym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem (GCMS)

(zadanie nr 2)

Specyfikacja minimalnych wymagań dla chromatografu gazowego z dozownikiem split/splitless i oraz detektorem masowym kwadrupolowym (GCMS):

Specyfikacja minimalnych wymagań dla chromatografu gazowego z dozownikiem split/splitless (GC):

- Chromatograf musi mieć elektronicznie programowane przepływy i ciśnienia gazów o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,001 psi (na dozownikach i detektorach)

- Chromatograf musi mieć elektroniczną kontrolę przepływów oraz temperatur

- Chromatograf musi mieć  tryb utrzymania stałej szybkości przepływu

- Chromatograf musi mieć możliwość programowania narostu temperatury, ciśnienia i przepływu

- Chromatograf musi mieć możliwość utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury

- Chromatograf musi być wyposażony w kanał z portem nastrzykowym typu split/splitless

- Chromatograf musi mieć możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych mieszczących się w przedziale  od 0,05 do 0,53 mm

- Chromatograf musi być wyposażony w piec z zakresem  temperatur mieszczącym się w od temperatury otoczenia +4oC do co najmniej 450oC

- Chromatograf musi mieć możliwość  maksymalnej liniowej zmiany temperatur w piecu co najmniej 120 °C/min

- Chromatograf musi mieć możliwość  zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych podczas analizy

- Chromatograf musi chłodzić piec od 450°C do 50°C w czasie nie dłuższym niż 4 minuty

- Dozownik chromatografu musi być  typu split/splitless i powinien mieć możliwość cyfrowego nastawu przepływów i ciśnień gazu z dokładnością nie niższą niż 0,001psi

- Chromatograf musi mieć możliwość automatycznego ustawiania parametrów przepływu i ciśnienia w tym stosunku podziału próbki

- Dozownik chromatografu musi pracować w temperaturze co najmniej 400oC

- Dozownik chromatografu musi mieć maksymalny współczynnik podziału dozownika co najmniej 7500:1

- Możliwość dozowania w trybie z podziałem, bez podziału, pulsedsplit i pulsedsplitless

- Chromatograf musi być wyposażony w autosampler z automatycznym podajnikiem próbek

- Autosampler chromatografu musi być wyposażony  w strzykawkę o pojemności 10µl (z końcówką teflonową na tłoku).

- Autosampler chromatografu musi być wyposażony w tacę do fiolek o pojemności 2 ml mieszcząca co najmniej 150 fiolek

- Autosampler musi mieć możliwość programowania szybkości nastrzyku

- Autosampler musi mieć programowalną głębokość pobierania próbki

- Autosampler musi mieć regulowane objętości nastrzyku w zakresie co najmniej od 0,1 µl do 5 µl lub większym

Specyfikacja minimalnych wymagań dla spektrometru mas (MS):

- Spektrometr musi być wyposażony w pojedynczy kwadrupolowy analizator mas

- Kwadrupolowy analizator mas musi mieć jonizację elektronową, o potencjale jonizacji w zakresie do 70eV bądź szerszym

- Spektrometr mas  musi mieć co najmniej dwa filamenty w źródle jonów, z zakresem mas do 1000m/z lub większym

- Spektrometr mas musi mieć  możliwość regulacji źródła jonizacji w zakresie 10 – 150eV.

- Spektrometr mas musi skanować z prędkością co najmniej 12500 amu/sek

- Zakres dynamiczny detektora musi wynosić przynajmniej 106

- Spektrometr mas musi posiadać pompę /pompy turbomolekularną o łącznej wydajności nie mniejszej niż 250 L/s  wraz z pompą wstępną.

- Spektrometr mas musi posiadać co najmniej następujące tryby pracy: Scan, SIM oraz SIM/Scan.

- Spektrometr mas musi posiadać  detekcję (IDL) niższą lub równą 10 fg dla 100 fg OFN

- Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI) nie mniejsza niż 1500:1 dla 1 pg OFN

Stacja komputerowa:

Chromatograf musi być dostarczony wraz ze stacją komputerową sterującą kompatybilną z zestawem GC-MS wyposażoną w procesor min. czterordzeniowy osiągający min 10000 pkt. wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM min. 64 GB lub więcej, dysk twardy co najmniej 2000 GB 7200 rpm, drugi dysk twardy o pojemności co najmniej 256 GB typu M2, zintegrowaną kartę graficzną, zintegrowaną kartę sieciową 10/100/1000 MB, napęd Blue-Ray, klawiaturę i mysz optyczną USB, monitor LCD co najmniej 27”, drukarkę laserową z wyświetlaczem LCD, z możliwością automatycznego drukowania dwustronnego z interfejsem sieciowym.

Parametry dodatkowe:

- Oprogramowanie sterujące systemem GC-MS w języku polskim lub angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym (w najnowszej wersji z dożywotnią licencją)

- System GC-MS musi posiadać oprogramowanie chromatograficzne umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem, z pełnymi polskimi instrukcjami.

- Wykonawca musi dostarczyć zestaw instalacyjny do chromatografu oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu.

- Wykonawca musi dostarczyć zestaw narzędzi do obsługi zestawu GC-MS umożliwiających wymianę materiałów eksploatacyjnych.

- Zestaw komputerowy musi mieć wgraną bibliotekę widm MS - najnowszą dostępną na rynku bibliotekę widm NIST z dożywotnią licencją na jej użytkowanie,

- Z chromatografem Wykonawca musi dostarczyć pełne wyposażanie do uruchomienia sprzętu analitycznego z kolumną chromatograficzną o wymiarach 30m, 0.25mm, 0.25um  np. ZB5-MSi, SH-I-5MS, HP-5ms, Rxi-5 MS lub inna równoważną do wymienionych kolumn, która dostosowana będzie do testów mieszaniny n-alkanów C7-C33 oraz mieszaniny substancji psychotropowych i środków odurzających np. kokaina, heroina, LSD, tetrahydrokannabinol. W przypadku oferowania kolumny równoważnej, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o równoważności oferowanej kolumny, wskazując w tym oświadczeniu parametry techniczne oferowanej kolumny. Zamawiający sprawdzi równoważność oferowanej kolumny poprzez  porównanie parametrów technicznych oferowanej kolumny z wymaganymi.

- Dostarczony chromatograf gazowy GCMS oraz dostarczony autosampler musi być fabrycznie nowe, muszą pochodzić od jednego Producenta

- Wykonawca musi dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty).

- W ramach umowy Wykonawca musi dokonać przyłączenia chromatografu do istniejącej sieci gazowej, (hel). Materiały niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci gazowej (przewody, trójniki, złączki itp.) – musi zapewnić Wykonawca.

- Wykonawca musi uruchomić dostarczony sprzęt u Bezpośrednich Użytkowników oraz przeprowadzić dwudniowe szkolenie i jednodniowe szkolenie z obsługi urządzenia dla przedstawicieli Bezpośrednich Użytkowników w danej jednostce. Personel powinien otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.

- Oferowany sprzęt powinien być kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja i uruchomienie sprzętu musi być wykonana przez autoryzowany serwis.

- Po upływie 12 miesięcy od daty zainstalowania sprzętu Wykonawca musi zapewnić pełny (bezpłatny) przegląd serwisowy tj. wymiana oleju w pompie próżni wstępnej (olej zapewnia Wykonawca), czyszczenie układu dozownika, sprawdzenie detektora, czyszczenie soczewek i źródła jonów, konserwacja autosamplera, sprawdzenie poprawności działania chromatografu.

- Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 3 dni robocze.

- Zamawiający wymaga serwisu, który powinien być świadczony przez autoryzowany serwis Producenta, firmy z siedzibą w Polsce, przez inżynierów serwisowych porozumiewających się w języku polskim, posiadających certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu (konkretnego modelu) GC-MS wydane przez Producenta. Serwis urządzenia musi odbywać się bez angażowania zewnętrznych firm.

- Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych do dostarczonego systemu  przez okres  co najmniej 10 lat od chwili zakupu sprzętu.

- Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt, która będzie liczona od daty podpisania be zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo- jakościowego