## Arkusz1
				Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
				Znak sprawy: 22/ZP/PN/D/23
Składając ofertę w imieniu …....................................................................................................
/nazwa i adres Wykonawcy/
Oferę w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy sprzętu jednorazowego"
oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Nr pakietu	Nr poz.	Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamówienia		Jedn. Miary	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. Netto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Stawka VAT	Nazwa handlowa, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego	Nazwa producenta
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 104 z dn. 22.06.2023r.		SZT	60		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
2	1	Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 38x32cm. Torba wyposażona jest w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizatory przewodów. Ilość w opakowaniu 1 szt.		szt	104		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Taśma samoprzylepna typu rzep o rozmiarze 5x15cm po 2 szt. Ilość w opakowaniu 1 szt.		szt	840		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Sterylna serweta chirurgiczna trójwarstwowa w rozmiarze 150x175cm wykonana z dwóch warstw włókniny o łącznej gramaturze 43g/m2 i folii PE grubości 40µ. Odporność na przenikanie płynów min. 900cm H2O. Na opakowaniu jednostkowym powinna być informacja o producencie, nr REF, nr serii, dacie ważności. Podwójny system pakowania w kartony. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795, potwierdzić kartą techniczną gotowego sterylnego wyrobu. Ilość w opakowaniu 1 szt		szt	294		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
3	1	Wchłaniający się siarczan wapnia do uzupełniania terapii wypełniania martwej przestrzeni, służący do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku 10cc - typu Stimulan Rapid Cure		szt.	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Wchłaniający się siarczan wapnia do uzupełniania terapii wypełniania martwej przestrzeni, służący do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku 20cc - typu Stimulan Rapid Cure		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł

4	1	Płaszcz dostępu moczowodowego z hydrofilną powłoką 11/13 FR 46CM - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dn. 22.06.2023r.		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Płaszcz dostępu moczowodowego z hydrofilną powłoką 10/12 FR 46 CM - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dn. 22.06.2023r.		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Płaszcz dostępu moczowodowego z hydrofilną powłoką 12/14 FR 46CM - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 z dn. 29.06.2023r.		szt.	5		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Płaszcz dostępu moczowodowego z hydrofilną powłoką 11/13 FR 35CM - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 z dn. 29.06.2023r.		szt.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Płaszcz dostępu moczowodowego z hydrofilną powłoką 10/12 FR 35 CM - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 z dn. 29.06.2023r.		szt.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
				0,00 zł	0,00 zł
5	1	Koszulka barierowa kompatybilna z cystoskopem Cogentix CST-4000 jednorazowa, sterylna, zintegrowana z kanałem roboczym, wyposażona w kanał irygujący, kanał roboczy zintegrowany z koszulką - 2,1mm		szt.	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
6	1	Sterylna staza do zabiegów ortopedycznych 40 żółta typu Hemaclear		szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Sterylna staza do zabiegów ortopedycznych Hemaclear 60 brązowa typu Hemaclear		szt.	300		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Sterylna staza do zabiegów ortopedycznych 90 czarno - biała typu Hemaclear		szt.	60		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
7	1	Jednorazowe zawory do biopsji 210 kompatybilne z bronchofiberoskopem typu Olympus		szt.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Jednorazowe zawory do biopsji 209 kompatybilne z bronchofiberoskopem typu Olympus		szt.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Jednorazowe systemy do odsysania kompatybilne z bronchofiberoskopem typu Olympus		szt.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Szczoteczki do mycia kompatybilne z bronchofiberoskopem typu Olympus		szt.	80		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
8	1	Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastyczny, jednorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min120 cm dł.. W zestawie 2 pasy w 2 różnych kolorach wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny		SZT	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
9	1	Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny Pas do KTG- elastycznywielorazowy posiadający otwory guzikowe umożliwiające optymalne umieszczenie głowic. Pas min 6 cm szer. i min130 cm dł.. W zestawie 2 pasy wraz z guzikami. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny		SZT	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
10	1	Wielorazowy, szeroki monopolarny uchwyt z kablem z systemem rozpoznawania narzędzi (6-pin) o dł. min 4m, z dwoma przyciskami cięcie/koagulacja, do elektrod o œr. 2,4mm. ,kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji typu Spectrum firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Wielorazowy, szeroki monopolarny uchwyt z kablem z systemem rozpoznawania narzêdzi (6-pin) o d³. min 4m, z dwoma przyciskami ciêcie/koagulacja, do elektrod o œr. 4mm. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji typu Spectrum firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Wielorazowy monopolarny uchwyt do elektrod argonowych sztywnych, z przyciskami ciêcie.koagulacja, œrednica 4mm., wtyk z systemem rozpoznawania narzêdzi (6-pin), wtyczka ze zintegrowanym gniazdem argonowym, d³. 3,5m. kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji typu Spectrum firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Kabel wielorazowy bipolarny do szczypiec bipolarnych, złącze k¹towe, dł. min. 4,5m., wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi (6-pin) kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji typu Spectrum firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Bipolarne klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta gładka, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, z nierozłącznym kablem z systemem rozpoznawania narzędzi (6-pin) kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji typu Spectrum firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Adapter SDS (6-pin) do uchwytów monopolarnych 3-pin kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Uchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedUchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10szt. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 06.2023r.		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Wielorazowy, szeroki monopolarny uchwyt z kablem, wtyczka 3-pin o dł. min 4m, z dwoma przyciskami cięcie/koagulacja, do elektrod o śr. 2,4mm. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Wielorazowy monopolarny uchwyt z kablem (wtyk 1-pin standard Martin) o dł. min 4m., z przyciskami cięcie/koagulacja, do elektrod o śr. 4mm. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Wielorazowy monopolarny uchwyt do elektrod argonowych sztywnych, z przyciskami cięcie/koagulacja, średnica 4mm., wtyk 3-pin,, dł. 3,5m. kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Kabel wielorazowy, monopolarny do laparoskopowych narzędzi, gniazdo żeńskie 4mm., długość 5m., wtyk 3-pin kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Kabel wielorazowy bipolarny do szczypiec bipolarnych, złącze kątowe, dł. 4,5m., wtyczka 2-pin 29mm., kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Kabel wielorazowy bipolarny do no¿yczek bipolarnych, długość 3m., wtyczka 2-pin kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Uchwyt monopolarny jednorazowy, sterylny z elektrodą nożową, dwa przyciski, kabel dł. 3m., opak. 10Szt., kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16	Kabel wielorazowy bipolarny do narzêdzi laparoskopowych Storz, dł. 5m., wtyczka 2-pin kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	26	Elektroda no¿owa prosta 3,5x25mm,śr trzpienia 2,4mm,dł.45mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	27	Elektroda no¿owa prosta 3,5x25mm,śr trzpienia 4mm,dł.45mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	28	Elektroda kulkowa prosta średnica 2mm,śr trzpienia 2,4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	29	Elektroda kulkowa prosta œrednica 4mm,œr trzpienia 2,4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	30	Elektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedElektroda pętlowa drutowa,prosta śr 10 mm,średnica trzpienia 2,4mm, / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	31	Elektroda szpatułkowa prosta 2x24mm,średnica trzpienia 2,4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	32	Przedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	33	Przedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPrzedłużka do elektrod monopolarnych,trzpień śr 2,4mm,dł.100mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	34	Pinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy EmedPinceta bipolarna prosta,końcówki 1mm,tępe,dł.195mm / kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	35	Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Pinceta bipolarna prosta,końcówki 2mm,tępe,dł.220mm kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	36	Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed / Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	37	Adapter elektrod 2,4mm do uchwwytu 4mm, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji firmy Emed		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	38	Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagiete, gładkie, długości 23cm, kabel 3m wtyk kompatybilny z aparatem firmy EMED		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
11	1	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-04LE.		opak.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-04XLE.		opak.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Klipsy tytanowe, sterylne, rozmiar ML, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej, magazynek zawierający 6 klipsów. Opakowanie zbiorcze – 20 magazynków. Kompatybilne z klipsownicą 0301-02MLE		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Klipsy tytanowe, sterylne, rozmiar L, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej, magazynek zawierający 6 klipsów. Opakowanie zbiorcze – 20 magazynków. Kompatybilne z klipsownicą 0301-02LE		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Klipsy tytanowe, sterylne, rozmiar ML zamykane "oczkowo", do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej, magazynek zawierający 6 klipsów. Opakowanie zbiorcze – 20 magazynków. Kompatybilne z klipsownicą 0301-07MLE		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200 ml, średnica 54 mm, długość 200 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, długość prowadnika 223 mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. Opak./5 szt.		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 400 ml, średnica 100 mm, długość 205 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, długość prowadnika 223 mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. Opak./ 5 szt.		opak.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Nożyczki laparoskopowe zagięte, z kanałem płuczącym, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia, trzon obrotowy 5mm, dł. 34 cm.		szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
12	1	Klipsownica laparoskopowa pojedyńcza, rozmiar M/L, dł. 330 mm, śr. 5,5 mm, wyposażona w obrotowe ramię i kanał płuczacy, do zastosowania z klipsami PL568T.- lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 79 z dn. 22.06.2023r.		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M/L, 20 magazynków, po 6 klipsów. Rozmiar otwartego klipsa 7,9X8,1 mm		opak.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Korpus do trokara śr. 5,5 mm i dł. 110 mm		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Tubus trokara śr. 5,5 mm i dł. 110 mm, gładki, ścięty na końcu		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Tubus trokara śr. 5,5 mm i dł. 110 mm, gwintowany, ścięty na końcu		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Korpus do trokara śr, 10 mm i dł. 110 mm. Zawierający kranik do insuflacji - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 80 z dn. 22.06.2023r.		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Tubus trokar śr. 10 mm i dł. 110 mm, gładki, ścięty na końcu		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Tubus trokar śr. 10 mm i dł. 110 mm, gwintowany, ścięty na końcu		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Obturator trójkątny do trokara 5 mm i dł. 110 mm - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 81 z dn. 22.06.2023r.		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Obturator trójkątny do trokara 10 mm i dł. 110 mm		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Kapturek uszczelniający, opak. / 20 szt.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Silikonowa uszczelka do trokara 5 mm, czerwona, opak. / 20 szt. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 82 z dn. 22.06.2023r.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Silikonowa wielorazowa uszczelka do trokara 10 mm z konwersją na 5 mm, zielona, opak. / 5 szt.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Pierścień kodujący (czerwony) do trokara 5 mm. Opak. / 20 szt.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Pierścień kodujący (zielony) do trokara 10 mm. Opak. / 20 szt.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16	Kaniula insuflacyjna Veress, dł. 120 mm		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
13	1	Filtr wielokrotnego użytku, kwadratowy, do kontenera, do długotrwałego użytkowania, min. 1000 cykli sterylizacji, opakowanie/10 szt.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Filtr wielokrotnego użytku, okrągły, do kontenera, do długotrwałego użytkowania, min. 1000 cykli sterylizacji, opakowanie/10 szt.		opak.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Olej do konserwacji narzędzi przed sterylizacją w aerozolu		szt.	36		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Olej do konserwacji systemów napędowych przed sterylizacją w aerozolu		szt.	36		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
14	1	Klej tkankowy z monometycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu. Szybko polomeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, zabarwiony na niebiesko, tworzy barierę ochronną zabezpieczającą ranę przed mikroorganizmami. Przechowywany w temp. pokojowej. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki z możliwością implantacji wewnętrznej, nie zawierający naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, z przeznaczeniem do mocowania siatek w procedurach klasycznych oraz laparoskopowych, dostarczany w ampułce 0,5 ml, zamkniętej sterylnie w aluminiowym opakowaniu		opak.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
15	1	Pobijak kostny, średnica główki 12 mm, dł. 200 mm		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Pobijak kostny, średnica główki 14 mm, dł. 200 mm		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Pobijak kostny, średnica główki 16 mm, dł. 200 mm		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
16	1	Wkładka do filtra do pokrywy Prime Line do kontenera		szt.	6		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
17	1	Pokrywa kontenera sterylizacyjnego, rozmiar 1/1 z filtrami wielorazowymi na min. 5000 cykli. Kolor do wyboru Zamawiającego: srebrny, żółty, czerwony, zielony, niebieski. Wanna do kontenera o wymiarach 592X274X187 mm. Wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Kosz stalowy z dużą perforacją, z nóżkami 540x253x56 mm - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 102 z dn. 22.06.2023r.		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Pokrywa kontenera sterylizacyjnego, rozmiar 3/4 z filtrami wielorazowymi na min. 5000 cykli. Kolor do wyboru Zamawiającego: srebrny, żółty, czerwony, zielony, niebieski. Wanna do kontenera o wymiarach 470X274X135 mm. Wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Kosz stalowy z dużą perforacją, z nóżkami 406x253x76 mm - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 103 z dn. 22.06.2023r.		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
18	1	Mankiet uciskowy podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego dla dorosłych na rękę o wymiarach uciskowych 61 x 12 cm		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego dla dorosłych na rękę o wymiarach uciskowych 46 x 10 cm		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Mankiet uciskowy pojedyńczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego dla dorosłych na rękę o wymiarach uciskowych 86 x 9 cm		szt.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Taśma Esmarcha do ucisku bezkrwawego kończyny szer. 8 cm x 15 cm dł 5 m		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Taśma Esmarcha do ucisku bezkrwawego kończyny szer. 10 cm x 15 cm dł 5 m		szt.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Osłona na mankiet foliowa		szt.	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
19	1	Papier do defibrylatora typu NIHON-KOHDEN		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
20	1	wkłucie doszpikowe typu Nio-automatyczne, Sterylne, gotowe do natychmiastowego użyci, jednorazowego użytku. Dostęp naczyniowy w 10 sekund. Niewielki rozmiar i wagi, ok. 100g		szt.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
21	1	Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dn. 29.06.2023r.		szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Kołnierze ortopedyczne dla dzieci - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dn. 29.06.2023r.		szt.	60		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
22	1	Papier do KTG typu EDAN F9		szt.	80		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
23	1	Wkład jednorazowy o pojemniści 1000ml do ssaka typu ASKIR		szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
24	1	Sterylny, gazowy opatrunek nasączony parafiną i 0,5% octanem chlorheksydyny	20cm x 15cm	szt.	6 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2		10cm x 10cm		600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3		5cm x 5cm		3000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Elastyczny opatrunek poliestrowy o otwartej strukturze splotu, pokryty srebrem nanokrystalicznym, slabo przylegajacy do rany, aktywny wobec MRSA, VRE, drobnoustrojów gram+ i gram -, antybiotykoopornego Pseudomonas, działanie bakterobojcze min.3 dni.	10cm x 10cm	szt.	120		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5		10cm x 20cm		120		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6		20cm x 40cm		120		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Opatrunek pooperacyjny, z antybakteryjnej, wodoodpornej i paroprzepuszczalnej folii, z wkladem piankowym o strukturze plastra miodu umozliwiajacym obserwacje rany i wysieku, na okres do 7 dni	20cm x 10cm	szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8		25cm x 10cm		360		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9		30cm x 10cm		320		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra w ksztalcie kieszonki, dla opatrywania ran na piecie lub lokciu, sterylny; przeznaczony na rany o umiarkowanym lub obfitym wysieku.	10,5cm x 13,5cm	szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Opatrunek z pianki poliuretanowej w ksztalcie kieszonki, dla opatrywania ran na piecie lub lokciu, sterylny; przeznaczony na rany o umiarkowanym lub obfitym wysieku.	10,5cm x 13,5cm	szt.	400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o duzej wchlanialnosci, dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kosci krzyzowej; pokryty klejem akrylowym na calej powierzchni opatrunku; na rany o umiarkowanym lub obfitym wysieku.	22cm x 22cm	szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej pokryty klejem akrylowym na calej powierzchni opatrunku, na rany o umiarkowanym lub obfitym wysieku. Trójwarstwowy (perforowana warstwa kontaktowa, pianka poliuretanowa, zewnetrzna warstwa foliowa – antybakteryjna i wodoszczelna).	21cm x 21cm	szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra, trójwarstwowy (perforowana warstwa kontaktowa, pianka poliuretanowa, paroprzepuszczalna I wodoszczelna folia ochronna), uksztatowane I zaklejone brzegi opatrunku, na rany o umiarkowanym lub obfitym wysieku	20cm x 20cm	szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra pokryty klejem akrylowym na calej powierzchni opatrunku, na rany o umiarkowanym lub obfitym wysieku. Trójwarstwowy (perforowana warstwa kontaktowa, pianka poliuretanowa, zewnetrzna warstwa foliowa – antybakteryjna i wodoszczelna).	10cm x 10cm	szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
25	1	Skoncentrowany trój-polimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Tubka 92 g.		szt	160		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Flakon z atomizerem 28 ml. (140 rozpyleń)		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
26	1	Pianka myjąco pielegnująca do użycia zamiast wody I mydła, delikatnie oczyszcza skórę pozostawiajac warstwę ochronną, efektywnie nawilża. Poj. 500 ml – w składzie : oliwa z oliwek, kwas mlekowy, D-Panthenol.		szt	480		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Krem ochronny z tlenkiem cynku zapobiegający powstawaniu stanom zapalnym, odparzeniom I odleżynom. Poj. 200 ml		szt	400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Chusta trójkątna		szt	500		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Opaska Dziana	5 cm x 4 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Opaska Dziana	10 cm x 4 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Opaska Dziana	15 cm x 4 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Opaska Elastyczna	8 cm x 5 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Opaska Elastyczna	10 cm x 5 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Opaska Elastyczna	12 cm x 5 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Opaska Elastyczna	15 cm x 5 m	szt	10 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Osłona na ramię "C", jałowa, przezroczysta, wykonana z folii, rozmiar (33 - stan swobodny÷112 - stan rozciągnięty)x56cm, typu beret z gumką. Opakowanie - torebka papierowo-foliowa ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania.Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania.		szt	1 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Majtki chłonne (system zamknięty), przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Laminat oddychający na całej powierzchni. Wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Specjalna warstwa rozprowadzająca mocz. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz oraz falbanki z elastyczną przędzą w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności jako nadruk tuszem, rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą. Majtki wyposażone w specjalną tasiemkę do zawijania zużytego wyrobu, umieszczona w części tylnej. Rozmiar L obwód pasa 100-135cm), Opakowanie A’10.		op	280		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Majtki chłonne (system zamknięty), przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Laminat oddychający na całej powierzchni. Wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Specjalna warstwa rozprowadzająca mocz. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz oraz falbanki z elastyczną przędzą w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności jako nadruk tuszem, rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą. Majtki wyposażone w specjalną tasiemkę do zawijania zużytego wyrobu, umieszczona w części tylnej. Rozmiar XL obwód pasa 120-160cm), . Opakowanie A’10.		op	160		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Zestaw zabiegowy, jałowy, skład zestawu: bandaż kohezyjny (samoprzylepny), rozciągliwość min. 100%, skład surowcowy: wiskoza 40%, bawełna 30%, poliamid min. 29%, syntetyczna substancja lepna <1%, rozmiar 10cm x 4m, masa 1 sztuki opaski min. 21,5g, rozciągliwość min. 90%, elastyczność min. 80%, siła zrywania min. 120N – 1 sztuka, serweta wykonana z włókniny kompresowej o gramaturze 40g, bardzo chłonna, biała – 1 sztuka. Zestaw pakowany w 1 torebkę papierowo-foliową ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania. Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji, a także KDT, potwierdzająca powyższe wymagania.		zestaw	360		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
27	1	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, powyżej 70 dni przy terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 105 z dn. 22.06.2023r.		szt	500		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
28	1	Zestaw do wkłucia centralnego - sterylny składający się z 6 szt kompresów z gazy bawełnianej o rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm, 4 szt tupferów z gazy bawełnianej 20 cm x 20 cm, 1 szt kleszyków plastikowych 14 cm, 1 szt pęsety plastikowej 12,5 cm, 1 szt serwety barierowej włókninowej nie przylepnej o wymiarach 45cm x 75 cm, 1 szt serwety włókninowej o wymiarze 45cm x 75 cm z regulującym barierowym, przylepnym, otworem; 1 szt strzykawka typu luer 10 ml, 1 szt igła 1,2 x 40 mm (18G x 1 ½), 1 szt igła 0,8 x 40 mm ( 21G x 1 ½ ), 1 szt skalpela nr 12, 1 szt igłotrzymacza 13 cm, 1 szt opatrunku transparentnego z foli poliuretanowej 10 cm x 15 cm. Całość zapakowane w opakowanie typu Twardy Blister. Zestaw zawiera dużą, czytelną etykietę z kodem kreskowym z dwoma etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 44 z dn. 22.06.2023r.		szt	1 320		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
29	1	Rękawice ochronne, do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku.		para	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie - 16 ( 7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany), wskaźnika z PCD systemu Helix , Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Opakowanie 100 sztuk		opak.	25		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Papierowe osłony narożników tac narzędziowych, jednorazowego użytku. Odporne na temperaturę 134 st. C. Papier o gramaturze 270g/m2. Wymiary 100x100x50mm.Opakowanie 600 sztuk		opak.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny.Opakowanie 10 sztuk		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie 250 sztuk		opak.	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], test wykonany z identycznych surowców jak opakowania przeznaczone do sterylizacji plazmowej. Opakowanie 250 sztuk		opak.	5		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Podajnik do taśmy o maksymalnej szerokości 25 mm		szt.	5		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Plastikowe plomby uniwersalne ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Kolor niebieski/biały.Opakowanie 1000 sztuk		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Plastikowe Plomby do kontenerów Martin (mini-set) ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Opakowanie 1000 sztuk		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
30	1.	Włóknina typu SMS w 100% wykonana z polipropylenu, 55gr/m2, wytrzymałość na rozdzieranie w kierunki wzdłużnym 3000Mn, rozdzieranie w kierunku poprzecznym 6000Mn, kolor niebieski lub zielony, włóknina kompatybilna z metodą sterylizacji parą wodna oraz plazmą H2O2, rozmiar 100cm x 100cm ( opakowanie 250 arkuszy). Zamawiający wraz z barierą sterylną wymaga dostarczenia nieodpłatnie statywu na włókninę, stelaż zawierający 4 wieszaki. Opakowanie: 250 sztuk		opak.	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2.	Włóknina typu SMS w 100% wykonana z polipropylenu, 55gr/m2, wytrzymałość na rozdzieranie w kierunki wzdłużnym 3000Mn, rozdzieranie w kierunku poprzecznym 6000Mn, kolor niebieski lub zielony, włóknina kompatybilna z metodą sterylizacji parą wodna oraz plazmą H2O2, rozmiar 120cm x 120cm. Opakowanie 100 sztuk		opak.	4		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
31	1.	Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 5cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 5cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 5cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 5cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 5cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 5cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.		rolka	70		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2.	Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 10cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 10cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 10cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 10cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 10cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 10cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.		rolka	150		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3.	Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm.15cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm.15cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm.15cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm.15cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm.15cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm.15cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.		rolka	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4.	Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 20cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 20cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 20cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 20cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 20cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 20cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.		rolka	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5.	Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 25cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu szer. 25 cm, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 25cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu szer. 25 cm, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 25cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu szer. 25 cm, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 25cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu szer. 25 cm, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 25cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu szer. 25 cm, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.Rękaw foliowo - papierowy płaski Rozm. 25cmx200m do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu szer. 25 cm, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE.		rolka	80		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6.	Rękaw typu Tayvek Rozm.7,5cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.7,5cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.7,5cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.7,5cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.7,5cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.7,5cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24 z dn. 22.06.2023		szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7.	Rękaw typu Tayvek Rozm.10cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.10cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.10cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.10cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. Rękaw typu Tayvek Rozm.10cmx100m – opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24 z dn. 22.06.2023		rolka	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8.	Rękaw typu TYVEK Rozm.15cmx100m, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.15cmx100m, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.15cmx100m, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.15cmx100m, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.15cmx100m, opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24 z dn. 22.06.2023		rolka	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9.	Rękaw typu TYVEK, Rozm.20cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK, Rozm.20cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK, Rozm.20cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK, Rozm.20cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK, Rozm.20cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24 z dn. 22.06.2023		rolka	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10.	Rękaw typu TYVEK rozm. 40-42cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK rozm. 40-42cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK rozm. 40-42cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK rozm. 40-42cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK rozm. 40-42cmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24 z dn. 22.06.2023		rolka	25		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11.	Rękaw typu TYVEK Rozm.75mmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.75mmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.75mmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.75mmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009.Rękaw typu TYVEK Rozm.75mmx100m, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej nadrukowanym od strony folii między ścieżkami zgrzewu. Rękawy nawinięte na rolkę częścią foliową do wewnątrz. Folia laminat poliestrowo-polietylenowy nie mniej niż 3-warstwowy zgodny z normą PN-EN 868-5:2009. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24 z dn. 22.06.2023		rolka	8		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12.	Rękaw foliowo-włókninowy, rozm. 21 cm x 100 m. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25 z dn. 22.06.2023r.		rolka	5		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13.	Rękaw foliowo-włókninowy, rozm. 25 cm x 100 m. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25 z dn. 22.06.2023r		rolka	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14.	Rękaw foliowo-włókninowy, rozm. 42 cm, x 100 m. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25 z dn. 22.06.2023r		rolka	5		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15.	Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, op./250 szt.Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, op./250 szt.Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, op./250 szt.Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, op./250 szt.Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, op./250 szt.		opak.	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16.	Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, op./250 szt. Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, op./250 szt. Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, op./250 szt. Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, op./250 szt. Włóknina sterylizacyjna rozm. 90 x 90 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, op./250 szt.		opak.	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
	17.	Włóknina sterylizacyjna rozm. 50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm. 50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm. 50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm. 50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm. 50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 500 sztuk		opak.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	18.	Włóknina sterylizacyjna rozm.50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 500 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.50 x 50 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 500 sztuk		opak.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	19.	Włóknina sterylizacyjna do sterylizacji parą wodną 120 x 120 cm, gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna do sterylizacji parą wodną 120 x 120 cm, gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna do sterylizacji parą wodną 120 x 120 cm, gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna do sterylizacji parą wodną 120 x 120 cm, gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna do sterylizacji parą wodną 120 x 120 cm, gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor niebieski, Opakowanie: 100 sztuk		opak.	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
	20.	Włóknina sterylizacyjna rozm.120 x 120 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.120 x 120 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.120 x 120 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.120 x 120 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 100 sztukWłóknina sterylizacyjna rozm.120 x 120 cm, do sterylizacji parą wodną , gramatura min. 60 g/m2 (+/- 10%), kolor zielony, Opakowanie: 100 sztuk		opak.	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
	21.	Papier krepowy, rozm.90 x 90 cm, medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), Opakowanie: 250 sztukPapier krepowy, rozm.90 x 90 cm, medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), Opakowanie: 250 sztukPapier krepowy, rozm.90 x 90 cm, medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), Opakowanie: 250 sztukPapier krepowy, rozm.90 x 90 cm, medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), Opakowanie: 250 sztukPapier krepowy, rozm.90 x 90 cm, medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), Opakowanie: 250 sztuk - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 29 z dn. 22.06.2023		opak.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	22.	Papier krepowy, rozm.60 x 60 cm , medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), op./ 500 szt.Papier krepowy, rozm.60 x 60 cm , medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), op./ 500 szt.Papier krepowy, rozm.60 x 60 cm , medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), op./ 500 szt.Papier krepowy, rozm.60 x 60 cm , medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), op./ 500 szt.Papier krepowy, rozm.60 x 60 cm , medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną gramatura min.60 g/ m2, Kolor zielony z białym (typ mix), op./ 500 szt. - lub zgodnie z udzielona odpowiedzią na pytanie nr 30 z dn. 22.06.2023r.		opak.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	23.	Torba foliowo- włókninowa48x75cm (+/- 2cm).płaska do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE. Opakowanie: 100 sztuk - lub zgodnie z udzielona odpowiedzią na pytanie nr 31 z dn. 22.06.2023		szt.	250		0,00 zł	0,00 zł	8%
	24.	Torebka papierowo-foliowa,rozm.100x200mm , do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE. Opakowanie: 100 sztuk		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	25.	Torebka papierowo-foliowa, rozmiar 100x300mm, do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE, Opakowanie 100 sztuk. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 33 z dn. 22.06.2023		opak.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	26.	Torebka papierowo-foliowa, rozmiar 210x350mm do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE, Opakowanie 100 sztuk.		opak.	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	27.	Torebka papierowo-foliowa rozmiar 100x200mm, samoprzylpena, do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE. Opakowanie 100 sztuk.		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	28.	Torebka papierowo-foliowa rozm. 130x350mm, samoprzylpena, do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE. Opakowanie 100 sztuk. - lub zgodnie z udzileona odpowiedzia na pytanie nr 36 z dn. 22.06.2023r.		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	29.	Torebka papierowo-foliowa rozmiar 250x400mm, samoprzylpena, do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, znak CE. Opakowanie 100 sztuk. - lub zgodnie z udzielona odpowiedzią na pytanie nr 37 z dn. 22.06.2023		opak.	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	30.	Torebki posterylizacyjne rozm. 200 mm x 300 mm, samoprzylepne, Opakowanie: 500 sztuk.		opak.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	31.	Torebki posterylizacyjne rozm. 300 mm x 500 mmsamoprzylepne, Opakowanie: 250 sztuk.		opak.	80		0,00 zł	0,00 zł	8%
	32.	Torebki posterylizacyjne rozm. 400 mm x 760 mmsamoprzylepne, Opakowanie: 100 sztuk.		opak.	150		0,00 zł	0,00 zł	8%
	33.	Torebki posterylizacyjne rozm. 600 mm x 760 mmsamoprzylepne, Opakowanie: 100 sztuk.		opak.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	34.	Rękaw foliowo - papierowy, rozm. 20cmx66m z fałdą szer.50 mm, do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, gramatura papieru min. 60 g/m2, laminat foliowy min. 7 warstw (łącznie z klejem), napisy na rękawie w języku polskim, długość rolki 66m		rolka	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
	35.	Taśma samoprzylpena do kontroli procesu sterylizacji do pary wodnej, szerokośc 19mm, długość rolki 50m.		rolka	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	36.	Taśma samoprzylpena do kontroli procesu sterylizacji bez indykatora, szerokośc 19mm, długość rolki 50m.		rolka	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
PAKIET 31 Na czas związania umową Wykonawca do powyższego pakietu udostępnieni do używania fabrycznie nową zgrzewarkę rolkową wyposazoną w stolik podawczy ułatwiający przesuwanie pakietów podczas zgrzewania - na cały okres trwania umowy. Zgrzewarka szpitalna rolkowa o ciągłym zgrzewie.Po przekazaniu ww. zgrzewarki wykonawca dostarczy wraz z zgrzewarką protokół przekazania wyrobu oraz stosowną umowę użyczenia (na czas trwania umowy).
32	1	Lancety do testów alergologicznych skórnych typu Prick, sterylne, pakowane pojedynczo. Sterylizowane radiacyjnie.		szt	20 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Pojemnik histopatologiczne z formaliną 10%; 30ml		szt.	210		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Butelka wymienna typu Redon o poj 250 ml do ww. zestawu niskociśnieniowego.		szt.	1 900		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Żel do USG typu AQUASONIC 5 L		szt.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Zestaw do podawania pokarmu dojelitowo (3 w 1) kompatybilny z pompą Nutricia, Infinity - zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 z dn. 22.06.2023		szt.	6400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Łącznik do żywienia dojelitowego łączący sondę żywieniową z aparatem do żywienia, kompatybilny z pompą Infinity, opak. 30 szt.		opak.	140		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Zestaw PEG do żywienia dojelitowego (3 w 1) kompatybilny z pompami Kangaroo i Nutricia		zestaw	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Strzykawka do żywienia 60ml kompatybilna ze zgłębnikiem do żołądka		szt.	800		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Sondy do żywienia - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11 z dn. 22.06.2023		szt.	480		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Łączniki do żywienia kompatybilne z sondami flo-care, opak. 30 szt.		opak.	160		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Aparaty do żywienia dojelitowego kompatybilne z pompami do żywienia firmy NUTRICIA - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 z dn. 22.06.203		szt.	6400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Introducer do elektrody endokawitarnej do elektrostytmulacji zewnętrznej F6, F7		szt.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Elektroda endokawitarna do czasowego stymulacji serca		szt.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Termometr bezdotykowy, podświetlenie, zapamiętywanie pomiarów, automatyczne wyłączanie, czas pomiaru 1 sekunda, zakrespomiaru temp. ciała 32-42st.C		szt.	30		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Bezigłowy automatyczny port/zastawka do dostępów tętniczych. Silikonowa membrana płaska łatwa do dezynfekcji w kolorze czerwonym, nacięta po środku. Objętość wypełnienia 0,09ml, Przepływ nawet do 750ml/ min. Wytrzymałość na ciśnienie do 2,1 bara. Ilość przyłączeń do końcówki luer lock -200. Odporna na działanie tłuszczy, Kompatybilna z krwią.		szt.	2000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16	Kranik trójdrożny z przedłużaczem dl 25 cm		szt.	5000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	17	Worek na wymiociny, torba w kolorze mlecznym, pojemność ok. 1500ml, wyposażona w skalę co 100ml		szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	18	Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9x150 20G		szt.	550		0,00 zł	0,00 zł	8%
	19	Igła do nakłuć lędźwiowych typu CHIBA 18GX 20CM		szt.	62		0,00 zł	0,00 zł	8%
	20	Zgłębnik żoładkowy, długość 800mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm. Wykonane z medycznego PCV, sterylizowane EO.		szt.	10000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	21	Cewnik Foley z końcówka Tiemann wykonany z 100 % silikon w rozmiarach Ch 14- 22 jałowy		szt.	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	22	Worek Kolostomijny 259 x 158 poj.550 ml przezroczyste		szt.	300		0,00 zł	0,00 zł	8%
	23	Worek Kolostomijny 265 x 148 poj.650 ml przezroczyste		szt.	300		0,00 zł	0,00 zł	8%
	24	Adapter do przejścia miedzy butelką respi a drenem typ 1504001		szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
33	1	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym , z linią RTG ze stałym, transparentnym szyldem, z oznaczeniem rozmiaruj rurki na baloniku kontrolnym. W komplecie 2 tasiemki do mocowanie rurki oraz prowadnica. Rozmiary od 5,0 -10,0		szt	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem niskocisnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami do rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie; końcówka rurki zaokraglona, wygieta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana. Linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1cm, z otworem Murphy, zmniejszony; łącznik ISO 15mm; sterylna, w rozmiarach 3,0-10,0 co pół rozmiaru		szt.	800		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Sterylna maska krtaniowa jednorazowa, z PCV, bez użebrowania, z kopuła maski o budowie chroniącej przed wjklinowaniem nagłośni, z przezreoczystym mankietem i rurką oddechową tworzacymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia między rurką i mankietem, ze wzmocnioną częścią grzebietową mankietu. Bez lateksu, DEHP i BPA. Maska w rozmiarach: 1 (<5kg); 1,5 (5-10kg); 2 (10-20kg); 2,5(20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5(>70kg)		szt.	600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwoscią ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką, bez lateksu, DEHP. Rozmiary (dł. 230mm, śr. 2,0mm), (dł. 230mm, śr. 2,2mm), (dł. 340mm, śr. 3,0mm), (dł. 340mm, śr 4,0mm), (dł. 370 mm, śr. 5,0mm)		szt.	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca wyposażony w silikonowy rękaw o dł 167cmz wbudowaną w cały rękaw substancją neutralizującą nieprzyjemny zapach,balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczania palca wiodącego,z portem sygnalizacyjnym z klamrą zamykającą światło drenu. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek do podwieszania na ramie łóżka i z miejscem na opis.		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Przedłużacze rozciągliwe , gładkie wewnętrznie, z łącznikiem podwójnie obrotowym port do bronchofiberoskopii,do odsysania, do kapnografii, materiał sterylny lub czysty biologicznie, wykonany z rurki karbowanej, PF, EVA, PCV		szt.	2000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	System nebulizacji do podawania leków w formie aerozolu pracujący ze wszystkimi standardowymi układami pacjenta oraz respiratorami występującymi na rynku wielokrotnego użytku z membranami do sterylizacji w autoklawie 132 i 135 stopni		szt.	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych wielokrotnego o pojemności 500 ml przezroczysty,umożliwiający widoczność płynu z każdej strony. Mankiet z manometrem umieszczonym w górnej części , zakres min 0-700mmHg. Od mankietu dochodzi dren łączący gruszkę z zaworem ręcznym szybkiej deflacji. Całość pozbawiona lateksu.		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych wielokrotnego o pojemności 1000ml przezroczysty,umożliwiający widoczność płynu z każdej strony. Mankiet z manometrem umieszczonym w górnej części , zakres min 0-700mmHg. Od mankietu dochodzi dren łączący gruszkę z zaworem ręcznym szybkiej deflacji. Całość pozbawiona lateksu.		szt.	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Rurka intubacyjna wykonana z PVC silikonowana z wysokoobjetościowy niskociśnieniowy mankiet , częściowo osadzony łącznik , zawór do strzykawek Luer-Lock , zaokrąglona końcówka , linia RTG na całej długości , czarny znacznik w postaci grubego ringu ułatwiające prawidłowe umieszczenie w tchawicy , niebiski balon kontrolny , sterylne , bez lateksu w rozmiarach 5 -10 co 0,5 rozmiaru		szt.	500		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Nebulizator z ustnikiem uniwersalny, z drenem o długości 210 cm, sterylny, opakowanie foliowe		szt.	2 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dorosłych wyposażony w cylindryczny nebulizator skalowany do min. 5 ml, dren tlenowy o długości 210 cm, sterylny, opakowanie foliowe		szt.	300		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej, pediatryczny , wyposażony w cylindryczny nebulizator skalowany do min. 5 ml, dren tlenowy o długości 210 cm, sterylny, opakowanie foliowe		szt.	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Zamknięty system odsysania do rurek intubacyjnych do użytku wielodobowego o długości 54 na 72 h, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik, zastawkę kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności, posiadający 4 otwory boczne, 1 centralny z obustronna skalą głębokości, obrotową zastawkę dostępu cewnika do pacjenta, kapturek umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez odłączenia zestawu, CH 12 - 16 . Zawór ssący kodowany kolorystycznie.		szt.	240		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Przedłużacze do obwodów oddechowych proste, sterylne 15 cm, 15M-15F		szt.	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16	Maska tlenowa z rezerwuarem		szt.	4000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	17	Łącznik do przewodów i cewników- produkt medyczny, produkt niejałowy, rozmiar uniwersalny.		opak.	3000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	18	Łącznik PCV ze złączem kątowym 10 -15 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F z zatyczką		szt	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	19	Rurka zbrojona tracheostomijna z regulowanym kołnierzem z mankietem, sterylna rozmiar od 5,0 do 10,0 co 0,5 i rozmiar 11,0		szt	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	20	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 6.0 do 9.0 (rozmiar co 0.5).		szt	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	21	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 (rozmiar co 0,5)		szt	50		0,00 zł	0,00 zł	8%
	22	Sztuczny nos - wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, mikrobiologicznie czysty.		szt	1 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	23	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim mankietem niskociśnieniowym , posiadające oznaczenia rozmiaru rurki, wykonane z termoplastycznego PCV, posiadające elastyczny kołnierz , sterylne, na zewnątrz umieszczona informacja o produkcie medycznym ,rozmiar od 5,0 do 10,0 co 0,5		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	24	Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, wykonanan z materiału poślizgowego, skalowana co 1 cm, bez zawartości lateksu i ftalanów, jałowa, pakowana w sztywny futerał dostepna w róznych rozmiarach i długościach		szt	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	25	Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 (+/- 2 cm) x 122 cm, wyrób medyczne jednorazowy, sterylny , pakowany indywidualnie , bez lateksu.w komplecie z elementami mocującymi , polem sterylnym i żelem sterylnym o pojemności 20 ml, cały zestaw owinięty sterylną serwetą o wymiarach minimum (40x40cm), pakowany pojedynczo w sterylną torebkę foliowo-papierową, z łatwym mechanizmem otwierania z zachowaniem zasad aseptyki, opakowanie zaopatrzone w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, sposób użycia w języku polskim z numerem serii, numerem katalogowym, składem, datą ważności, informacją o producencie		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	26	Zestaw do kaniulacji żył centralnych trzyświatłowa, w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły, Igła typu Y. Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem (rozszerzadło, strzykawka trzycześciowa 5 ml, igła Seldingera, ruchome skrzydełko mocujące dla długości cewnika 3, skalpel, bezigłowe zastawki) pakowane w dodatkowy woreczek dla ochrony przed rozsypaniem i zabrudzeniem. Automatyczne bezigłowe zastawki do zabezpieczenia każdego kanału. Prowadnica z nitinolu całkowicie odporna na załamywanie. Długość cewnika 30 cm		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	27.	Zestaw do kaniulacji żył centralnych czteroświatłowa, w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły, Igła typu Y. Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem (rozszerzadło, strzykawka trzycześciowa 5 ml, igła Seldingera, ruchome skrzydełko mocujące dla długości cewnika 3, skalpel, bezigłowe zastawki) pakowane w dodatkowy woreczek dla ochrony przed rozsypaniem i zabrudzeniem. Automatyczne bezigłowe zastawki do zabezpieczenia każdego kanału. Prowadnica z nitinolu całkowicie odporna na załamywanie. Długość cewnika 30 cm		szt	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	28.	Osłona na leki światłoczułe szer. 20cm x wys.20cm		szt.	700		0,00 zł	0,00 zł	23%
	29.	Osłona na leki światłoczułe szer. 30cm x wys. 50cm		szt.	880		0,00 zł	0,00 zł	23%
	30.	Osłona na leki światłoczułe szer. 40cm x wys. 60cm		szt.	1 000		0,00 zł	0,00 zł	23%
	31.	Strzykawki 10cm, jednorazowego użytku z końcówką Luer-Lock, trzyczęściowe. Pakowane pojedynczo, sterylne.		szt.	3 800		0,00 zł	0,00 zł	8%
	32.	Strzykawki 20cm, jednorazowego użytku z końcówką Luer-Lock, trzyczęściowe. Pakowane pojedynczo, sterylne.		szt.	800		0,00 zł	0,00 zł	8%
	33.	Osłonka zabezpieczająca port do worków RTU		szt.	1 880		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
34	1	Wosk kostny wykonany z 80 % wosku pszczelego oraz 20 % palimitynianu izopropylowego ,redukuje krwawienie kostne poprzez zamykanie naczyń kości, dwukrotnie wyjałowiony oraz podwójnie pakowany. Opakowanie 12 kopert x 2,5 g.		op	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Cewnik Dufoura dwukanałowy wykonany z lateksu w roazmiarach Ch 14- 22 jalowy		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Szkiełka z polem do opisu x 50 sztuk		OP	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 64 z dn. 22.06.2023r.		op	12		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w kolorzez niebieskim.		op	5 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym		op	94		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. niebieski - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 64 z dn. 22.06.2023r.		op	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonaCzepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długośc gkolorzez Szyty techniwanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 64, 67 z dn. 22.06.2023r.		op	82		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Do wyrobu: Gramatura 25 G Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 68,69 z dn. 22.06.2023r.		szt	11 668		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Komplet – ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.		kpl	8 400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny. / Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 125 z dn. 22.06.2023r.		szt	468		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm).		szt	3 268		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Jednorazowe, nawilżone myjki w formie chusteczek do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry zanieczyszczonej moczem i /lub kałem. Nie wymagają namoczenia oraz spłukiwania. Doskonale usuwają zanieczyszczenie również w obecności krwi i białka. Zawierają substancje nawilżające oraz dimetikon działający ochronnie na skórę. Rozmiar 31 cm x 22 cm, gramatura 55 g/m2. Zawarta formuła o naturalnym pH, tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. Zapachowe, nie zawierają lateksu. Pakowane po 25 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowane: opis w j. polskim, ilość , skład, miejsce do opisu danych pacjenta oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Niesterylne. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny. op. a 8 szt - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 125 z dn. 22.06.2023r.		op	234		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 Wyniki potwierdzone załączeniem raportu z badań wykonananych na gotowym wyrobie (ubraniu operacyjnym) wykonanych w niezależnym laboratorium.		kpl	1 750		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Zestaw do wkłucia centralnego - sterylny składający się: / 1 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa / 1 szt. Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm / 4 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm / 6 szt. Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm / 1 szt. Igła iniekcyjna (0,8 x 40) / 1 szt. Igła iniekcyjna (1,2 x 40) / 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock / 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm / 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm / 1 szt. Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) / 1 szt. Pęseta plastikowa niebieska 13cm / 1 szt. Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm / 1 szt. Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm / 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml / Całość zapakowana w rękaw papierowo-foliowy wyposażony w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.Zestaw do wkłucia centralnego - sterylny składający się: / 1 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa / 1 szt. Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm / 4 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm / 6 szt. Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm / 1 szt. Igła iniekcyjna (0,8 x 40) / 1 szt. Igła iniekcyjna (1,2 x 40) / 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock / 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm / 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm / 1 szt. Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) / 1 szt. Pęseta plastikowa niebieska 13cm / 1 szt. Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm / 1 szt. Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm / 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml / Całość zapakowana w rękaw papierowo-foliowy wyposażony w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.		szt	1 320		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
35	1	Pojemnik na odpady medyczne poj. 0,7L - lub zgodniez udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 40, 41,42,43,126,127 z dn. 22.06.2023r.		szt	3000		0,00 zł	0,00 zł	23%
	2	Pojemnik na odpady medyczne poj. 1L - lub zgodniez udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 40,41,42,43,127 z dn. 22.06.2023r.		szt	7000		0,00 zł	0,00 zł	23%
	3	Pojemnik na odpady medyczne poj. 2L - lub zgodniez udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 40,41,42,43,127 z dn. 22.06.2023r.		szt	4000		0,00 zł	0,00 zł	23%
	4	Pojemnik na odpady medyczne poj. 10L		szt	5000		0,00 zł	0,00 zł	23%
	5	Pojemnik na odpady medyczne poj. 20L		szt	1000		0,00 zł	0,00 zł	23%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
36	1	Stapler liniowy poprzeczny, jednorazowego użytku, automatyczny, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), dwa rzędy tytanowych zszywek, długość linii szwu 46 mm i 60 mm , zwiększona ilość zszywek dla lepszej hemostazy (odpowiednio 19 i 25 zszywek o średnicy 0,28 mm), dwie dźwignie -zamykająca i spustowa oraz przycisk otwierający.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), dwa rzędy tytanowych zszywek, długość linii szwu 46 mm i 60 mm, zwiększona ilość zszywek dla lepszej hemostazy (odpowiednio 19 i 25 zszywek o średnicy 0,28 mm).		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem, nóż w staplerze dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wymiany ładunków, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, zabezpieczenie przed użyciem otwartego staplera oraz ponownym użyciem pustego ładunku,mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem, nóż w staplerze dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wymiany / ładunków, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych / zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, zabezpieczenie przed użyciem otwartego staplera oraz ponownym użyciem pustego ładunku,mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6.	Ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7.	Stapler okrężny jednorazowego użytku, podgięty, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustustu, rozmiary: 21 (średnica noża 13 mm), 25 (średnica noża 17 mm),28 (średnica noża 20 mm) i 32 (średnica noża 24 mm).		szt	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8.	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą 0301-04LE/OMNX (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów). Opakowanie zbiorcze zawierające 20 ładunków.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9.	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą 0301-04XLE/OMNX (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów). Opakowanie zbiorcze zawierające 20 ładunków.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10.	Klipsy tytanowe rozmiar ML, o wymiarach przed zamknięciem 8,1 i 9,1 po zamknięciu, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V 50-60O , do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-07MLExx (kompatybilność potwierdzona w instrukcji / obsługi klipsów)Klipsy tytanowe rozmiar ML, o wymiarach przed zamknięciem 8,1 i 9,1 po zamknięciu, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V 50-60O , do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-07MLExx (kompatybilność potwierdzona w instrukcji / obsługi klipsów)		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11.	Klipsy tytanowe rozmiar L o wymiarach przed zamknięciem 8,00 mm i 12,00 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, kompatybilne z klipsownicami o uchwycie szczęk 1,26 -1,42 mm, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów, kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-02LExx (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów)		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12.	Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, sterylny, jednorazowy, pojemność 200 ml, średnica 54 mm, długość 200 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, długość prowadnika 223 mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13.	Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, sterylny, jednorazowy, pojemność 400 ml, średnica 80 mm, długość 190 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, długość prowadnika 223 mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14.	Nożyczki laparokopowe zagięte typu Metzenbaum, sterylne, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15.	Preparator laparoskopowy "Maryland Dissector", sterylny, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16.	Grasper laparoskopowy typu Lap Clinch, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia.		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
37	1	Drenaż chir-wkład jednorazowy 1-litrowy		szt	3900		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Drenaż chir-wkład jednorazowy 2-litrowy		szt	3500		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Drenaż chir-wkład jednorazowy 3-litrowy		szt	1600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Sinapi zestaw do drenażu KLP. 1 litrowy		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Worek kolekcyjny jednorazowego użytku do drenażu 1000 / mlWorek kolekcyjny jednorazowego użytku do drenażu 1000 / ml		szt	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Dren do przerywanego odsysania 200cmx6		szt	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Zestaw laparoskopowy		szt	60		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Trokar 5mm		szt	20		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Trokar 10mm bezpieczny		szt	60		0,00 zł	0,00 zł	8%
	10	Trokar Laport E 12 x 100 mm bezostrzowy		szt	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	11	Zestaw ssąco-płuczący endo, 5mm		szt	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	12	Dren łączący 380cmx7mm		szt	2400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	13	Kanka Yankauer 12G		szt	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
	14	OMNIFinger™ Klipsownica Click'aV® z artykulacją, XL , endo, bez blokady		szt	2		0,00 zł	0,00 zł	8%
	15	Kanka Yankauer 18G z kontrolą z drenem		szt	560		0,00 zł	0,00 zł	8%
	16	Kanka Yankauer 22G z kontrolą z drenem		szt	560		0,00 zł	0,00 zł	8%
	17	Kanka Yankauer 24G z kontrolą z drenem		szt	560		0,00 zł	0,00 zł	8%
	18	Kanka Yankauer 28G z kontrolą z drenem		szt	560		0,00 zł	0,00 zł	8%
	19	Kanka Yankauer 30G z kontrolą z drenem		szt	560		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
38	1	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych / na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 μg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 54,116,128 z dn. 22.06.2023r.	6,0-8,5 zamawiane w zależności od potrzeb	para	18 600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21 +/-0,01mm, dłoni 0,18+/-0,01mm, mankiecie 0,17+/-0,01mm, długość min. 270mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 100 μg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po starzeniu min 15N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5	6-8,5 zamawiane w zależności od potrzeb	para	17 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor biały, kształt anatomiczny, prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany brzeg mankietu, obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna z warstwą antypoślizgową. Długość rękawicy min 270mm, średnia grubość rękawicy na palcu: 0,23mm, dłoni 0,21mm, mankiecie 0,16mm, średnia siła zrywu przed starzeniem: min 14N i potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszymi niż 2017 r. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-8,5	6-8,5 zamawiane w zależności od potrzeb	para	1 400		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy / oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. / Rozmiar 6,5-9,0 - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 91,129 z dn. 22.06.2023r.	6,5-9 zamawiane w zależności od potrzeb	para	3 200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, / na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej / i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 58,121 z dn. 22.06.2023r.	6,0-9 zamawiane w zależności od potrzeb	para	6 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm. Siła zrywu nim 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier.	Rozmiary S, M, L	para	100		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia / w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, / dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, / długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – / dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe / od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni / oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 - lub zgodnie z udzieloną odpoqwiedzią na pytanie nr 60,123,130 z dn. 22.06.2023r.	6,5-8,5 zamawiane w zależności od potrzeb	para	500		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
39	1	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,02mm, na dłoni 0,07+/- 0,02 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1 oraz przebadane na min. 9 cytostatyków z min. 7 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	XS,S,M,L,XL zamawiane w zależności od potrzeb	op	5 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od / wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- / 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła / zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki / niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne / na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 / cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice / zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. / Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz / badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, / BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania / umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w / celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. / Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością / mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.	S,M,L,XL zamawiane w zależności od potrzeb	op	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, / powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, / długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, / posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek / ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO / 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z / żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, / ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 / sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 97 z dn. 22.06.2023r.	S,M,L, zamawiane w zależności od potrzeb	op	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia / grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min / 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami / producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25μg/g-potwierdzone / badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony / indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 / substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN / 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych / w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone / raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: / MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki / niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.	S,M,L,XL zamawiane w zależności od potrzeb	op	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, / chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość / ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość / min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta / wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z / EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 / poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów / zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min / 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone / badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, / ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. / Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 115 z dn. 22.06.2023r.	S,M,L,XL zamawiane w zależności od potrzeb	op	200		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
40	1	Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. / Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. / Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. / Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. / Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. / Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. / Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N, / AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL. - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4,5,100,106,107,108,109,132,133,134,135 z dn. 22.06.2023r	XS,S,M,L,XL zamawiane w zależności od potrzeb	op	80 000		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
41	Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; fioletowe.
	Lp	Grubość nitki	Długość igły (mm)	Krzywizna igły	Przekrój/ Rodzaj igły	Długość nitki (cm)	Ilość saszetek (szt.)	Cena jednej saszetki (netto)	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
	1	1	48	1/2	okrągla	36 x 36	1296		0,00 zł	8%	0,00 zł
	Razem					0,00 zł		0,00 zł
		Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm
		Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm,
		Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,
		Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)
	Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.;
42	Lp	Grubość nitki	Długość igły (mm)	Krzywizna igły	Przekrój/ Rodzaj igły	Długość nitki (cm)	Ilość saszetek (szt.)	Cena jednej saszetki (netto)	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
	1	5	77	3/8	odwrotnie tnąca	75 - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 dn. 29.06.2023	436		0,00 zł	8%	0,00 zł
	Razem					0,00 zł		0,00 zł
		Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm
		Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm,
		Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,
		Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)
		Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe. Szwy: wchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z PDO; dwukierunkowe ułożenie kotwic;podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 70% - 30 dni od zaimplantowania, 40% - 45 dni od zaimplantowania; wchłanianie 6 miesięcy; filoetowe.
43		Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki Szwy: niewchłanialne, jednowłóknowe; wykonane z stali nierdzewnej; przeznaczone do zabiegów rzepki
	Lp	Grubość nitki	Długość igły (mm)	Krzywizna igły	Przekrój/ Rodzaj igły	Długość nitki (cm)	Ilość saszetek (szt.)	Cena jednej saszetki (netto)	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
	1	7	120	1/2	odwrotnie tnąca	60	24		0,00 zł	8%	0,00 zł
	Razem					0,00 zł		0,00 zł
		Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm
		Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm,
		Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,
		Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)
		Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.; Szwy: niewchłanialne,plecione ;powlekane sylikonem, wykonane z politereftalanu etylenu.;
44	Lp	Nazwa produktu					Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
	1	Wchłanialna taśma o szerokości 3mm do zaopatrywania narządów miąższowych, dł. 60cm, dł. Igły 85mm, 1/2 koła okrągła tępa. Wchłanianie 60-90dni					12		0,00 zł	8%	0,00 zł
	Razem:					0,00 zł		0,00 zł
45		Szwy: wchłanialne, plecione; wykonane z glikolidu i laktydu;powlekane kaptolaktanem, glikolidem i stearyoilomleczanem wapnia, podtrzymanie tkankowe 80% - 14dni od zaimplantowania, 30% - 21 dni od zaimplantowania; wchłanianie 2-3 miesięcy - lub zgodnie z udzieloną odpooiwedzią na pytanie nr 4 z dn. 29.06.2023; fioletowe.
	Lp	Grubość nitki	Długość igły (mm)	Krzywizna igły	Przekrój/ Rodzaj igły	Długość nitki (cm)	Ilość saszetek (szt.)	Cena jednej saszetki (netto)	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
	1	1	-	-	-	150	360		0,00 zł	8%	0,00 zł
	2	4/0	22	1/2	okrągla	75	288		0,00 zł	8%	0,00 zł
	3	1	37	1/2	okrągla	75	2592		0,00 zł	8%	0,00 zł
	4	0	37	1/2	okrągla	75	1368		0,00 zł	8%	0,00 zł
	5	0	27	1/2	okrągla	75	792		0,00 zł	8%	0,00 zł
	6	1	30	1/2	okrągla	75	144		0,00 zł	8%	0,00 zł
	7	2	37	1/2	okrągla	75	1008		0,00 zł	8%	0,00 zł
	8	2	48	1/2	okrągla	90	5544		0,00 zł	8%	0,00 zł
	9	2/0	37	1/2	okrągla	75	432		0,00 zł	8%	0,00 zł
	10	2/0	26	1/2	okrągla	75	792		0,00 zł	8%	0,00 zł
	11	3/0	26	1/2	okrągla	75	6768		0,00 zł	8%	0,00 zł
	12	1	37	1/2	okrągla	90	288		0,00 zł	8%	0,00 zł
	13	1 - lub zgodnie z udzieloną odpooiwedzią na pytanie nr 5 z dn. 29.06.2023	48	1/3	okrągla	90	288		0,00 zł	8%	0,00 zł
	14	0				6 x 75	576		0,00 zł	8%	0,00 zł
	15	0				3 x 75	768		0,00 zł	8%	0,00 zł
	16	1				150	216		0,00 zł	8%	0,00 zł
	17	2				12 x 45	984		0,00 zł	8%	0,00 zł
	18	2				150	288		0,00 zł	8%	0,00 zł
	19	2/0				3 x 75	336		0,00 zł	8%	0,00 zł
	20	2/0				6 x 75	384		0,00 zł	8%	0,00 zł
	21	3/0				6 x 75	96		0,00 zł	8%	0,00 zł
	22	3/0				150	96		0,00 zł	8%	0,00 zł
	23	2/0				52 pętla	576		0,00 zł	8%	0,00 zł
	Razem					0,00 zł		0,00 zł
		Dopuszcza się odchylenia w długości nitek: +/- 5cm
		Dopuszcza się odchylenia w długości igły: przy długości igły od 22 mm +/- 1 mm, przy długości igły od 26 mm +/-2 mm, przy długości igły od 40 mm +/-4 mm,
		Wszystkie pozycje w pakiecie - szwy jednego producenta, czytelnie oznaczone opakowanie jednostkowe i zbiorcze, opakowanie zbiorcze zabezpieczone folią z banderolą,
		Wszystkie saszetka z opisem w jęz. Polskim - skład chemiczny, struktura nici (plecione/jednowłóknowe), wchłanialności (wchłanialne/niewchłanialne)
	l.p	Nazwa produktu		j.m.	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat (%)	Nr katalogowy	Producent
46	1	Filtr do ssaka równoważny z CA-MI REF M.03.1.003 rozmiar 6 mm		szt	18		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
47	1	Filtr do ssaka równoważny z CA-MI REF 03.1.003 ROZMIAR 8 MM		szt	18		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
48	1	Adapter for FLOVAC żółte opakowanie 5 szt - lub zgodnie z udzieloną odpoiwedzią na pytanie nr 76,77 z dn. 22.06.2023r.		opak	40		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
49	1	Podkład podgipsowy, syntetyczny, 100% poliester: 10 cm x 3m		szt	3600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Podkład podgipsowy, syntetyczny, 100% poliester: 12 cm x 3m		szt	3600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Podkład podgipsowy, syntetyczny, 100% poliester: 15 cm x 3m		szt	3600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Podkład podgipsowy, syntetyczny, 100% poliester: 20 cm x 3m		szt	3600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Podkład podgipsowy, syntetyczny, 100% poliester: 25 cm x 3m		szt	3600		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Opaska gipsowa 10cm x 3m szybkowiążąca do 4 min. Gips po obu stronach opaski, zawartość gipsu naturalnego min. 90% (+/- 2%) nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury- czas modelowania 2-3 minuty, czas zanurzenia w wodzie ok. 4s.Opatrunek gipsowy można obciążyć po 30 min. w opakowaniach zgrzewczych po 2 szt. - dokumenty potwierdzające parametry - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 45 z dn. 22.06.2023r.		op	2160		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Opaska gipsowa 12cm x 3m szybkowiążąca do 4 min. Gips po obu stronach opaski, zawartość gipsu naturalnego min. 90% (+/- 2%) nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury- czas modelowania 2-3 minuty, czas zanurzenia w wodzie ok. 4s.Opatrunek gipsowy można obciążyć po 30 min. w opakowaniach zgrzewczych po 2 szt. - dokumenty potwierdzające parametry - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 45 z dn. 22.06.2023r.		op	2160		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Opaska gipsowa 14cm x 3m szybkowiążąca do 4 min. Gips po obu stronach opaski, zawartość gipsu naturalnego min. 90% (+/- 2%) nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury- czas modelowania 2-3 minuty, czas zanurzenia w wodzie ok. 4s.Opatrunek gipsowy można obciążyć po 30 min. w opakowaniach zgrzewczych po 2 szt. - dokumenty potwierdzające parametry - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 45 z dn. 22.06.2023r.		op	4320		0,00 zł	0,00 zł	8%
	9	Opaska gipsowa 15cm x 3m szybkowiążąca do 4 min. Gips po obu stronach opaski, zawartość gipsu naturalnego min. 90% (+/- 2%) nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury- czas modelowania 2-3 minuty, czas zanurzenia w wodzie ok. 4s.Opatrunek gipsowy można obciążyć po 30 min. w opakowaniach zgrzewczych po 2 szt. - dokumenty potwierdzające parametry - lub zgodnie z udzieloną odpowiedzia na pytanie nr 45 z dn. 22.06.2023r.		szt	1260		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
50	1	Chłonny uciskowy opatrunek hemostatyczny, 40mmx120mm, 1 op. =30 szt. Produkt równoważny z Stepty™ P		op	3		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł
51	1	Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny, 12,5 cm x 12,5 cm . Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan / • superabsorbent - poliakrylan / • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza / • piankę poliuretanową / • W warstwie kontaktowej, silikon typu Safetac lub równoważny , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. / Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. 1 op. = 5 szt. / Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny, 12,5 cm x 12,5 cm . Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan / • superabsorbent - poliakrylan / • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza / • piankę poliuretanową / • W warstwie kontaktowej, silikon typu Safetac lub równoważny , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. / Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. 1 op. = 5 szt.		op	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	2	Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny, 15 cm x 15 cm . Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan / • superabsorbent - poliakrylan / • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza / • piankę poliuretanową / • W warstwie kontaktowej, silikon typu Safetac lub równoważny , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. / Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. 1 op. = 5 szt. / Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny, 15 cm x 15 cm . Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan / • superabsorbent - poliakrylan / • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza / • piankę poliuretanową / • W warstwie kontaktowej, silikon typu Safetac lub równoważny , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. / Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. 1 op. = 5 szt.		op	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	3	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 17,5 cm x 17,5 cm. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową - poliuretan / • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/wiskoza / • superabsorbent - poliakrylan / • piankę poliuretanową zawierającą siarczan srebra oraz węgiel aktywowany / • w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. 1 op. = 5 szt.Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 17,5 cm x 17,5 cm. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową - poliuretan / • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/wiskoza / • superabsorbent - poliakrylan / • piankę poliuretanową zawierającą siarczan srebra oraz węgiel aktywowany / • w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. 1 op. = 5 szt.		op	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	4	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 18 cm x 18 cm. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową - poliuretan / • superabsorbent- poliakrylan / • warstwy w technologii deep defence lub równoważnej / • pianki poliuretanowej / • w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kości krzyżowej. 1 op. = 5 szt.Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 18 cm x 18 cm. Opatrunek posiada: / • zewnętrzną folię barierową - poliuretan / • superabsorbent- poliakrylan / • warstwy w technologii deep defence lub równoważnej / • pianki poliuretanowej / • w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kości krzyżowej. 1 op. = 5 szt. -- lub zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 9 z dn. 22.06.2023		op	5		0,00 zł	0,00 zł	8%
	5	Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 12,5 cm x 12,5 cm. Opatrunek wykonany z: / • pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany / • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy / • w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. / Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z podchlorynami. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. 1 op. = 5 szt. / Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 12,5 cm x 12,5 cm. Opatrunek wykonany z: / • pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany / • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy / • w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. / Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z podchlorynami. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. 1 op. = 5 szt.		op	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
	6	Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 13 cm x 21 cm. Opatrunek wykonany: / • z pianki poliuretanowej / • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy / • w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. / Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo oraz kopresjoterapią. Dedykowany na piętę lub łokieć. 1op. = 5 szt.Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny, 13 cm x 21 cm. Opatrunek wykonany: / • z pianki poliuretanowej / • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy / • w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. / Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo oraz kopresjoterapią. Dedykowany na piętę lub łokieć. 1op. = 5 szt.		op	10		0,00 zł	0,00 zł	8%
	7	Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. 10 cm x 10 cm; Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) w technologii Hydrolock lub równoważnej z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. 1 op. = 10 szt.		op	3		0,00 zł	0,00 zł	8%
	8	Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm. Hydrożel przeznaczony jest do oczyszczania i nawilżania ran: ostrych, przewlekłych, zakażonych oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Preparat można stosować do jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 5,0-8,3. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu, koloidalny dwutlenek krzemu. Stabilny przez 90 dni od otwarcia. 1 szt. = 250g		szt	15		0,00 zł	0,00 zł	8%
Razem:					0,00 zł	0,00 zł