Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

| - Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Źródło jonów do spektrometrów masowych | TAK |  |  |
|  | Przepływy w zakresie co najmniej od 100 do 1000 nl/min | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie co najmniej 0-750°C | TAK |  |  |
|  | Montaż / demontaż bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Termostat do kolumn, umożliwiający termostatowanie w temperaturze do co najmniej 90°C | TAK |  |  |
|  | Sterowanie z poziomu oprogramowania spektrometru mas | TAK |  |  |
|  | Napięcie jonizacji regulowane w zakresie co najmniej -4,5 do 5,5 kV | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie, dzięki któremu po odłączeniu od spektrometru dopływ gazów zostanie automatycznie odcięty | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kompatybilność z elektrodą szklaną o średnicy max 20 µm | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy z polaryzacją pozytywną i negatywną | TAK |  |  |
|  | Sonda dedykowana do nanoprzepływów – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Elektrody do nanoprzepływów – co najmniej 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw pozwalający na pracę w zakresie co najmniej 1-50 µl/min | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zaoferowany sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem masowym Triple TOF 6600 firmy Sciex | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |