Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek | TAK |  |  |
|  | Pomiar: - na płytkach: 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dołkowych z przykrywką lub bez - w co najmniej 4 kuwetach o długości optycznej 1 cm jednocześnie - co najmniej 16 próbek, o objętościach rzędu 2 l, jednocześnie, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Metody detekcji: - absorbancja - fluorescencja - luminescencja | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Metody odczytu: - punktu końcowego (endpoint) - kinetyczne - skanowanie widma - skanowanie dna dołka | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Temperatura: - regulacja w zakresie co najmniej od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C z odchyleniem nie gorszym niż +0,2 °C przy 37°C - inkubacja 4-strefowa - system kontroli kondensacji | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wytrząsanie z możliwością wyboru amplitudy, częstotliwości, czasu trwania: - liniowe - orbitalne - ósemkowe | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Absorbancja: - źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - detektor: fotodioda - wybór długości fali: monochromator - długość fali monochromatora w zakresie co najmniej 230-999 nm z krokiem nie większym niż 1 nm - szerokość połówkowa wiązki nie wyższa niż 4 nm (230-285 nm), 8 nm (>285 nm) - pomiar gęstości optycznej OD: - w zakresie co najmniej 0 – 4,000 z rozdzielczością nie gorszą niż 0,0001 - dokładność nie gorsza niż 1% przy OD 2,0 - liniowość nie gorsza niż 1% w zakresie co najmniej od 0 do 3,0 - powtarzalność OD nie gorsza niż 0,5% przy OD 2,0 - światło rozproszone nie więcej niż 0,03% dla 230 nm - możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej 1 cm - powtarzalność monochromatora nie gorsza niż ±0,2 nm - czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 11 s - czas odczytu płytki 384-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 22 s | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Fluorescencja: - źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - detektor: fotopowielacz dla systemu monochromatorów - wybór długości fali: 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi (pomiar z góry i z dołu płytki) - długości fali w zakresie co najmniej 250-850 nm z krokiem nie większym niż 1 nm - szerokość szczeliny monochromatora zmienna w zakresie co najmniej od 9 do 50 nm z krokiem nie większym niż 1 nm - zakres dynamiki nie gorzej niż 7 dekad - czułość pomiaru z góry: nie gorsza niż 2,5 pM dla fluoresceiny (0,25 fmol/dołek płytki 384-dołkowej) - czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 11 sekund - czas odczytu płytki 384-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 22 sekund | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Luminescencja: - długości fali emisji w zakresie co najmniej: 300-700 nm - zakres dynamiki: co najmniej 6 dekad - czułość pomiaru nie gorsza niż ATP 20 amol | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi urządzenia i analizy danych: - wprowadzanie własnych protokołów pomiarowych - modele dopasowania krzywej standardowej - operacje na wynikach: transformacje, cut offs (linie odcięcia), formuły przekształceń związanych z pomiarami, kinetyka - sprawdzenie warunków walidacji testu - eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego - możliwość konfigurowania raportu przy zastosowaniu szablonu arkusza wbudowanego | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | - ilość licencji – co najmniej 3 | TAK / NIE |  | ≥5 licencji– 5 pkt <5 licencji – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł CO2 i O2 | TAK /NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przystosowanie do automatyzacji: Kompatybilne z robotami podającymi - różnych producentów. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny mikroskop odwrócony o parametrach minimalnych: - obrazowanie w jasnym polu, fluorescencji (4 kanały), optyczny kontrast fazowy - rewolwer na co najmniej 6 obiektywów o powiększeniach od 1,25x do 60x - laserowy autofocus | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość kwalifikacji IQ/OQ | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE IVD | TAK |  |  |
| II. | Dyspenser automatyczny | TAK |  |  |
|  | 2-kanałowy | TAK |  |  |
|  | Objętość nastawna w zakresie co najmniej 5-1000 µl | TAK |  |  |
|  | Dokładność nastawy nie gorsza niż ±1 µl | TAK |  |  |
|  | Dokładność dozowania nie gorsza niż ±1 µl | TAK |  |  |
|  | Martwa objętość po odzyskaniu odczynnika nie wyższa niż 100 µl | TAK |  |  |
| III. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |