Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |  |
|  | Zestaw do ultrasprawnej chromatografii cieczowej do przepływów nano (UHPLC nano) | TAK |  |  |  |
| I. | Moduł pompujący | TAK |  |  |  |
|  | Pompa gradientowa nano (pompa właściwa), dwuskładnikowa z formowaniem gradientu po stronie wysokiego ciśnienia - ciśnienie w zakresie co najmniej 2 - 86 MPa - przepływ w zakresie co najmniej 20 nl/min-1,5 µl/min - objętość opóźnienia gradientu nie wyższa niż 25 nl | TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Pompa gradientowa micro (pompa ładująca) z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia - gradient co najmniej trójskładnikowy - ciśnienie w zakresie co najmniej 2 - 62 MPa - przepływ w zakresie co najmniej 5 - 2500 µl/min - objętość opóźnienia gradientu nie wyższa niż 220 µl - dokładność tworzenia gradientu nie gorsza niż ±1,0% - precyzja czasu retencji nie gorsza niż 0,05% RSD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Degazer próżniowy: - 4-kanałowy - wbudowany w podstawkę pod rozpuszczalniki - zestaw butelek na rozpuszczalniki | TAK TAK TAK |  |  |  |
| II. | Termostat kolumn | TAK |  |  |  |
|  | Termostat zintegrowany z modułem pompującym | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Temperatura: - regulacja w zakresie co najmniej od 7°C powyżej temp. otoczenia do 75°C - stabilność nie gorsza niż ±0,1°C - dokładność nie gorsza niż ±0,5°C | TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Szerokość komory termostatu co najmniej 35 cm | TAK |  |  |  |
|  | Karty do identyfikacji kolumn | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ustawienia gradientu temperaturowego | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane 2 termostatowane zawory 2-pozycyjne 10-portowe, umożliwiające m.in.: pracę w trybie 2D, prekoncentrację próbki, odsolenie próbki on-line, przełączanie pomiędzy kolumnami | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane funkcje walidacyjne | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III. | Automatyczny podajnik próbek | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność – na co najmniej 1152 próby | TAK |  |  |  |
|  | Objętość nastrzyku w zakresie co najmniej 20 nl – 20 µl | TAK |  |  |  |
|  | Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,4% RSD, dla nastrzyku 1 µl | TAK |  |  |  |
|  | Błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0,02% | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podawania różnej objętości prób | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki | TAK |  |  |  |
|  | Termostatowanie prób w zakresie co najmniej 4 - 45°C | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane funkcje walidacyjne | TAK |  |  |  |
| IV. | Detektor UV-VIS | TAK |  |  |  |
|  | Przynajmniej 4-kanałowy | TAK |  |  |  |
|  | Długość fali: - zakres co najmniej 190-900 nm - dokładność nastawy nie gorsza niż 1 nm | TAK TAK |  |  |  |
|  | Powtarzalność ustawienia długości fali nie gorsza niż ± 0,1 nm | TAK |  |  |  |
|  | Dryft sygnału (254 nm) max 1 x 10-4 na godzinę | TAK |  |  |  |
|  | Poziom szumów (254 nm) max ±3,5 x 10-6 | TAK |  |  |  |
|  | Częstotliwość zbierania danych co najmniej 200 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Liniowość detektora do co najmniej 2,5 | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i weryfikacja za pomocą wbudowanych filtrów referencyjnych | TAK |  |  |  |
| V. | Oprogramowanie sterujące | TAK |  |  |  |
|  | Zainstalowane na komputerze Zamawiającego | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola całego zestawu HPLC | TAK |  |  |  |
|  | Zbieranie, analiza przechowywanie i przetwarzanie danych HPLC | TAK |  |  |  |
|  | Tworzenie własnych raportów | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ | TAK |  |  |  |
|  | Tworzenie własnej bazy danych | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana baza danych | TAK |  |  |  |
|  | Opcja kolekcji frakcji | TAK |  |  |  |
|  | Opcja 3D | TAK |  |  |  |
|  | Zgodność z GLP | TAK |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VI. | Zestaw startowy niezbędny do zainstalowania i uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia personelu w tym: | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw kapilar pozwalających na ręczne dokręcanie połączeń, zapewniających szczelność układu bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi w zakresie ciśnień do co najmniej 86 MPa– co najmniej 10 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw kolumn wraz z kolumnami ochronnymi, z połączeniami typu Viper lub równoważnymi, umożliwiającymi prekoncentrację próbki w skali nano, kapilarnej i mikro – co najmniej 3 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw odpowiednich selektorów do pompy gradientowej nano wraz z dedykowanymi celkami do detektora UV-Vis, pozwalających na zmianę skali pracy systemu z nano na kapilarną oraz na skalę mikro | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw podstawowych elementów zużywalnych | TAK |  |  |  |
| VII. | Zaoferowany sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem masowym Triple TOF 6600 firmy Sciex | TAK |  |  |  |
| VIII. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... - podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |  |