Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |  |
|  | System do analizy obrazu FISH z kariotypowaniem | TAK |  |  |  |
| A. | Analiza obrazu | TAK |  |  |  |
| I. | Mikroskop fluorescencyjny | TAK |  |  |  |
|  | Statyw: - baza mikroskopu w układzie prostym - oś Z zmotoryzowana - minimalny krok nie większy niż 0,01 µm - prędkość zmiany położenia rewolweru w osi Z co najmniej 5 mm/s - zdalne sterowanie: osią Z, intensywnością oświetlenia przechodzącego, zmianą obiektywów, zmianą filtrów fluorescencyjnych - wyświetlacz dotykowy LCD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Stolik skanujący | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie przechodzące: - wg systemu Koehlera - oświetlacz halogenowy co najmniej 100 W - kondensor 8-pozycyjny zmotoryzowany z automatycznie odchylaną soczewką czołową | TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie odbite (fluorescencyjne) - zmotoryzowana karuzela na co najmniej 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi - palnik rtęciowy o mocy co najmniej 130 W i czasie życia 2000 godzin - emisja w zakresie co najmniej 360-770 nm - regulacja intensywności co najmniej 7-pozycyjna - światłowód o długości co najmniej150 cm, transmisja w zakresie co najmniej 3 mm - co najmniej 5 kostek z filtrami fluorescencyjnymi (w tym do DAPI, Orange , Green, Red, potrójna do inspekcji wizualnej –DAPI, Green, Orange ) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | - montaż kostek z filtrami bez użycia narzędzi | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Rewolwer: - 7-miejscowy - automatyczny odczyt powiększenia przez program komputerowy | TAK TAK |  |  |  |
|  | - zmiana obiektywu z poziomu: oprogramowania, modułu z pokrętłami ogniskowania, wyświetlacza dotykowego | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej 45 mm: typ / powiększenie / minimalna apertura / minimalna odległość robocza - Plan Apochromatyczny / 4x / 0,16 / 13 mm - Plan Fluorytowy / 10x / 0,3 / 10 mm – - Plan Fluorytowy / 20x / 0,5 / 2,1 mm - Plan Apochromatyczny imersyjny / 60x / 1,42 / 0,15 mm | TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Nasadka trinokularowa: - szerokopolowa o numerze pola co najmniej 22 - kąt nachylenia stały 30° - regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej50-76mm - dzielnik światła pomiędzy okulary a kamerę cyfrową | TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Okulary – 2 szt. - powiększenie 10 x - numer pola co najmniej 22 mm - osłonki gumowe | TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | TAK |  |  |  |
| II. | Kamera | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość nie gorsza niż 5 Mpikseli | TAK |  |  |  |
|  | Sensor tupu CMOS | TAK |  |  |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu nie gorsza niż 35 fps | TAK |  |  |  |
|  | Wyjście cyfrowe 12-bit | TAK |  |  |  |
|  | Złącze USB 3.0 | TAK |  |  |  |
| III. | Zestaw komputerowy | TAK |  |  |  |
|  | Stacja robocza o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę i pełną funkcjonalność zaoferowanego w poz. B. oprogramowania, klawiatura, mysz | TAK |  |  |  |
|  | Monitor: - przekątna co najmniej 25” - proporcje 16:9 - rozdzielczość nie gorsza niż 2560 x 1440 pikseli | TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
| B. | Oprogramowanie do analizy obrazu FISH z kariotypowaniem | TAK |  |  |  |
| I. | Kariotypowanie | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny przybliżony pomiar rozdzielczości prążków | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania operacji segmentacji chromosomów w jednym narzędziu bez dodatkowych uderzeń klawiatury lub kliknięć myszą, aby przełączyć się na inną funkcję narzędzia, z ponad 10 różnymi operacjami | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wszystkie operacje edycji konturów i segmentacji, w tym dodanie brakujących regionów telomerów, można wykonać w oknie kariotypu | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie i liczenie nakładających się chromosomów | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny ISCN - wbudowany tekst nieprawidłowości | TAK |  |  |  |
|  | System może automatycznie prezentować pojedynczy kariotyp wielu pacjentów (takich jak członkowie rodziny) z wszystkimi chromosomami obok siebie dla każdej klasy | TAK |  |  |  |
|  | Układ kariotypu jest dostosowywany automatycznie w oparciu o zawartość chromosomów, nawet jeśli rozmiar chromosomu jest większy niż standardowy rozmiar grupy nawet przy 10 lub więcej chromosomach w tej samej klasie | TAK |  |  |  |
|  | Opis przypadku podsumowujący kariotyp - wszystkie aberracje komórek - w celu natychmiastowego podglądu klonów i dominującej aberracji | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania kariotypu ze wszystkimi chromosomami wielu członków rodziny | TAK |  |  |  |
| II. | FISH | TAK |  |  |  |
|  | Ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym nawet przy długich czasach ekspozycji | TAK |  |  |  |
|  | Autoekspozycja do co najmniej 10 sekund | TAK |  |  |  |
|  | Definiowane przez użytkownika schematy automatycznej kontroli kontrastu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego oglądania w oddzielnych okienkach poszczególnych warstw obrazu zbieranych z pojedynczych filtrów oraz obrazu złożonego | TAK |  |  |  |
|  | Edycja obrazu każdej warstwy oddzielnie, jak i jednoczesna edycja wszystkich warstw w obrazie złożonym | TAK |  |  |  |
|  | Pełne możliwości kariotypowania w DAPI | TAK |  |  |  |
|  | Ręczna analiza chromosomów w metafazie na ekranie (liczenie z użyciem indeksu), podobnie jak funkcja automatyczna, pozwala na generowanie wyniku z zapisem wszystkich anomalii. Automatyczne wprowadzanie tekstu zgodnego z ISCN w polu wyniku analizy komórki | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na oglądanie chromosomów zawsze tej samej wielkości | TAK |  |  |  |
|  | Rozbudowane funkcje adnotacji z pełną edycją kształtu, koloru strzałek i czcionki. Możliwość opisów w różnych kolorach na jednym obrazku. Predefiniowana lista często używanych opisów | TAK |  |  |  |
|  | Specjalny moduł kwantyfikacyjny do mierzenia intensywności świecenia sond FISH, np. dla sond telomerowych | TAK |  |  |  |
|  | Ręczne zliczanie chromosomów/sygnałów . | TAK |  |  |  |
|  | Porównywanie chromosomów barwionych różnymi technikami (np. prążki G, FISH, SKY) – funkcja ogólnej bazy danych | TAK |  |  |  |
|  | Akwizycja jedynie zdefiniowanego, interesującego nas obszaru | TAK |  |  |  |
|  | Zaawansowana kontrola funkcji koloru z możliwością miejscowego rozjaśniania lub przyciemniania danego koloru bez wpływu na kontrast obszarów wewnętrznych. | TAK |  |  |  |
|  | Obraz zapisywany w formacie 12-bitowym na piksel z włączeniem informacji na temat tła | TAK |  |  |  |
|  | Wielostopniowe domyślne ustawianie kontrastu dla poszczególnych warstw obrazu – DAPI i sond | TAK |  |  |  |
|  | Z-stacking – pozwala uwidocznić sygnały, które znalazły się na różnej głębokości optycznej | TAK |  |  |  |
|  | Eksport danych 3D do zewnętrznych programów analizy trójwymiarowej | TAK |  |  |  |
| III. | Preparaty histologiczne i FISH tkankowy | TAK |  |  |  |
|  | Analiza FISH w preparatach tkankowych m.in. HER2 oraz ALK | TAK |  |  |  |
|  | Algorytm wykrywania tkanek preparatów barwionych H&E i IHC | TAK TAK |  |  |  |
|  | Użytkownik może edytować wykrywanie tkanki, dodawać i usuwać regiony w celu skanowania z większą prędkością | TAK |  |  |  |
|  | Skanowanie preparatów H&E, IHC i FISH w tej samej sesji skanowania | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania, przeciągania i przesuwania w celu edycji granic tkanek dla wymagających preparatów | TAK |  |  |  |
|  | Narzędzia do znakowania nowotworów, pomiarów i adnotacji | TAK |  |  |  |
|  | Pomiary ilościowe i zliczanie indeksu mitotycznego dla klasyfikacji raka i określania stadium | TAK |  |  |  |
|  | Zoom cyfrowy do powiększenia do 80x | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs oprogramowania z wyznaczoną zakładką dla każdego zadania patologa | TAK |  |  |  |
|  | Dopasowywanie tkanek i rejestracja preparatu H&E / IHC z kolejnym cięciem tkanki barwionym DAPI w celu dokładnej analizy FISH tylko na obszarach nowotworowych | TAK |  |  |  |
|  | Algorytmy zatwierdzone przez FDA dla panelu raka piersi IHC HER2, ER, PR, Ki-67 | TAK |  |  |  |
|  | Skanowanie sond dowolnego dostawcy lub typu i automatyczna analiza przez system | TAK |  |  |  |
|  | Obszar skanowania systemu może być zdefiniowany przez patologa na podstawie dopasowania tkanek między kolejnymi cięciami H&E i FISH | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania nowych obszarów guza po zakończeniu skanowania FISH bez konieczności ponownego skanowania całego preparatu | TAK |  |  |  |
|  | Analiza regionu za pomocą FISH jest zaznaczona na szkiełku H&E - gwarancja, że analiza FISH została wykonana w regionach guza oznaczonych przez patologa | TAK |  |  |  |
|  | Porównanie obrazu całego preparatu z oryginalnym preparatem w celu potwierdzenia, że cały obszar tkanki został zeskanowany (gdy kilka biopsji znajduje się na tym samym preparacie) | TAK |  |  |  |
|  | Cyfrowe dopasowanie tkanek w celu zwiększenia precyzji procesu analizy FISH z zewnętrznym obrazem H&E | TAK |  |  |  |
| IV. | Akwizycja obrazu | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna lub ręczna kontrola czasu ekspozycji i kontrastu | TAK |  |  |  |
|  | Definiowane przez użytkownika pole zbieranego obrazu | TAK / NIE |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Łączenie dowolnej ilości obrazów lub chromosomów w przypadku rozproszonych metafaz, nie mieszczących się w polu widzenia kamery | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna detekcja konturów chromosomów dołączanych do pierwotnego zdjęcia metafazy na zasadzie „przeciągnij i upuść” | TAK |  |  |  |
| V. | Baza danych | TAK |  |  |  |
|  | Jedna, w pełni relacyjna baza danych obsługująca wszystkie moduły systemu, łatwa rozbudowa o kolejne programy (np. SKY, itd.) oparta na serwerze SQL | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja tworzenia – własne wydruki, porównywanie chromosomów, kreator ideogramów, ideogramów aberrentnych | TAK |  |  |  |
|  | Zaawansowany wydruk kariotypu bezpośrednio z bazy danych bez konieczności otwierania programu do analizy | TAK |  |  |  |
|  | Przypisywanie komórek do specyficznych klas i sortowanie według nich do dalszej analizy | TAK |  |  |  |
|  | Galeria porównawcza zapisanych obrazów - możliwość wyświetlania 1, 2, 4, 6 i 12 obrazów jednocześnie | TAK |  |  |  |
|  | Porównanie kariotypów pomiędzy dowolną liczbą metafaz, również od różnych pacjentów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość funkcjonowania w sieci – jedna baza może obsługiwać wiele systemów do akwizycji/analizy obrazu | TAK |  |  |  |
|  | Przygotowanie i wydruk zestawień statystycznych w formie graficznej | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja – zabezpieczanie danych na różnych nośnikach (CD, DVD, zewnętrzny HD USB, pen-drive, dysk sieciowy itd.) | TAK |  |  |  |
|  | Własne wzory wydruków – edytor wzorów wydruków wyników. Wydruki w języku polskim z logo placówki | TAK |  |  |  |
|  | Rozbudowane funkcje filtrowania i wyszukiwania danych według dowolnie zadanych kryteriów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dołączania dokumentów i zdjęć do danych pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny przybliżony pomiar rozdzielczości prążków | TAK |  |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |  |
| II. | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... - podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |  |