Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 5

| - Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Automatyczny system rozciągania komórek eukariotycznych – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie do prowadzenia badań w zakresie rozciągliwości mechanicznej komórek: - epitelialnych - endotelialnych - osteoblastów - podocytów | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Rozciąganie 2-osiowe komórek eukariotycznych w formacie SBS | TAK |  |  |
|  | Podciśnieniowa regulacja systemu membranowego oddziaływania na komórki | TAK |  |  |
|  | Możliwość poddawania oddziaływaniu co najmniej 4 próbek jednocześnie | TAK / podać |  | ≤5 – 0 pkt >5 – 20 pkt |
|  | Częstotliwość oddziaływania na komórki i tkanki regulowana w zakresie co najmniej 0,1-0,5 Hz | TAK |  |  |
|  | Amplituda oddziaływania na komórki i tkanki regulowana w zakresie co najmniej 0-10% odkształcenia liniowego | TAK |  |  |
|  | Inkubator: - temperatura regulowana w zakresie co najmniej od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 45°C - stężenie CO2 regulowane w zakresie co najmniej 0-20% - stężenie O2 regulowane w zakresie co najmniej 0,5-99% - wilgotność regulowana w zakresie co najmniej 50-80% | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | - maksymalny czas inkubacji co najmniej 72 godziny | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego przesiewowym systemem wysokowydajnego obrazowania komórek Opera Phenix firmy Perkin Elmer | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |