# Załącznik nr 2 do SWZ

# Załącznik nr 2 do SWZ

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak załączyć |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Urządzenie | Firmowe materiały informacyjne | Tak załączyć |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Częstotliwość próbkowania sygnału min: 120 Hz; | Tak |  |
| 9 |  | Moc silnika max : 3.3kW | Tak |  |
| 10 |  | Prędkość bieżni regulowana: 0 - 22 km/h (co 0,1 km/h); | Tak |  |
| 11 |  | Powierzchnia pasa min.: 150 x 50 cm | Tak |  |
| 12 |  | Regulacja nachylenia: od 0 do 25% | Tak |  |
| 13 |  | Maksymalne obciążenie: 250 kg | Tak |  |
| 14 |  | Wysokość wejścia na bieżnię max: 20 cm | Tak |  |
| 15 |  | Uniwersalna kamizelka pasująca na różnych pacjentów | Tak |  |
| 16 |  | Zestaw z oprogramowaniem umożliwiającym analizę chodu. | Tak |  |
| 17 |  | Dane techniczne systemu (matrycy) czujników parametry min: - zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2 - powierzchnia aktywna: 111 × 49 cm; - liczba czujników: min. 3000 szt. | Tak |  |
| 18 |  | Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej i chodu. | Tak |  |
| 19 |  | Możliwość treningu funkcjonalnego z biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych, analiza równowagi (w tym COP, 95% elipsa, parametry ścieżki COP) | Tak |  |
| 20 |  | Możliwość treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzorca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości chodu, długości kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie bieżni w wybranym czasie trwania treningu. | Tak |  |
| 21 |  | Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej jak i także rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej | Tak |  |
| 22 |  | Moduł zarejestrowania aktualnie występującego u pacjenta wzorca chodu. | Tak |  |
| 23 |  | Moduł pomiaru dynamicznego umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku | Tak |  |
| 24 |  | W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do treningu dla pacjenta z informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych. | Tak |  |
| 25 |  | Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. | Tak |  |
| 26 |  | Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą dwóch wyników testów tego samego rodzaju. | Tak |  |
| 27 |  | W trakcie wykonywania badania ocena danych pomiarowych w bezpośrednim połączeniu na pomiarze. Wyniki generowane są w formie raportu. | Tak |  |
| 28 |  | Bieżnia wyposażona w system do dynamicznego odciążenia wraz z kompresorem. Odciążenie dynamiczne do 80 kg, maksymalna masa pacjenta 250 kg | Tak |  |
| 29 |  | Poręcze pediatryczne | Tak |  |
| 30 |  | W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: - długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, - siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy oraz na 7 stref kontaktu, - graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, - czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, - maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, - czasu przeniesienia ciężaru ciała z piety na przodostopie, - parametrów czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach. | Tak |  |
| 31 |  | Możliwość podglądu danych z treningów chodu z wykorzystaniem wizualizacji kroków na bieżni oraz możliwością generowania raportów oceniających prawidłowość stawianych kroków. W raporcie informacja o poprawności wykonywanego zadania wyrażona w procentach dla lewej i prawej kończyny, rotacji stóp w stopniach, długości kroków oraz szerokości kroków w centymetrach. Wszystkie powyższe dane przedstawione na wykresach gdzie rzedną jest czas trwania treningu a odciętą kalkulowana wartość. | Tak |  |
| 32 |  | Moduł treningu wirtualnego, reprezentacja chodu pacjenta i odcisków jego stóp na wirtualnej ścieżce. Możliwość doboru zakresu trudności treningu z pośród minimum 9 poziomów trudności. Moduł z możliwością zastosowania zadań kognitywnych, na które ćwiczący odpowiada poprzez zmianę wzorca chodu. | Tak |  |
| 33 |  | Możliwość rozbudowy o zestaw ekspanderów (cięgien elastycznych) pozwalających na oporowanie kończyn dolnych podczas treningu w postaci ćwiczeń koncentrycznych i ekscentrycznych. Ekspandery są montowane na specjalnych profilach z możliwością regulacji i położenia w pionie i w poziomie. Bieżnia posiada 4 ekspandery – dwa z przodu i dwa z tyłu bieżni. Ekspandery mocowane są do kończyn pacjenta za pomocą specjalnych opasek | Tak |  |
| 34 |  | Możliwość treningu równowagi pacjenta w warunkach statycznych za pośrednictwem informacji zwrotnej w postaci interaktywnej gry sterowanej przemieszczaniem się środka nacisku stóp ćwiczącego po płaszczyźnie podparcia. Do wyboru przynajmniej 3 poziomy trudności ćwiczenia. | Tak |  |
| III | Inne: |  |  |  |
| 35 |  | komputer typu laptop | Tak |  |
| 36 |  | monitor pacjenta min 70 cali wraz ze stojakiem mobilnym | Tak |  |
| 37 |  | Pas transmisyjny szt. 4 | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy