Zał. nr 2A do SWZ

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWÓW DO STYMULACJI SERCA

Pakiet I

Skład zestawu: 1 stymulator serca jednojamowy, 1 elektroda komorowa

Ilość zestawów: 30

Dodatkowo: ilość stymulatorów bez elektrody: 10 szt.

Sprzęt dodatkowy:

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Właściwości stymulatora serca jednojamowego (SR) |  |  |
| 1 | Tryby stymulacji: AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R) | TAK |  |
| 2 | Min. czas pracy stymulatora 8 lat | TAK |  |
| 3 | Waga stymulatora - poniżej ≤ 25g | TAK |  |
| 4 | Częstość stymulacji 40 - 160 | TAK |  |
| 5 | Histereza | TAK |  |
| 6 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału kanału z zapisem trendu | TAK |  |
| 7 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK |  |
| 8 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy | TAK |  |
| 9 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrody | TAK |  |
| 10 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności | TAK |  |
| 11 | Czułość kanału komorowego (mV) 1,0 - 7,5 | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania badania w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrody komorowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt: prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 85cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Średnica elektrody < 8 F | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | Producent zapewnia 3 komplety kabli do analizatora | TAK(w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (po 3szt.) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora oraz Paszporty Pacjenta: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania papieru do drukarki programatora w ilości odpowiedniej do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 5 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK(w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w   kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet I A

Skład zestawu: 1 stymulator serca jednojamowy, 1 elektroda komorowa

Ilość zestawów: 20

Dodatkowo: ilość stymulatorów bez elektrody: 10 szt.

Sprzęt dodatkowy:

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Właściwości stymulatora serca jednojamowego (SR) |  |  |
| 1 | Tryby stymulacji: AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R) | TAK |  |
| 2 | Min. czas pracy stymulatora przy nastawach nominalnych 12 lat | TAK |  |
| 3 | Waga stymulatora - poniżej ≤ 25g | TAK |  |
| 4 | Częstość stymulacji 30 - 200 | TAK |  |
| 5 | Histereza | TAK |  |
| 6 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału kanału z zapisem trendu | TAK |  |
| 7 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK |  |
| 8 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy | TAK |  |
| 9 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrody | TAK |  |
| 10 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności „beat to beat” | TAK |  |
| 11 | Czułość kanału komorowego (mV) 0,5 - 7,5 | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| 13 | W pełni automatyczny "follow- up" | TAK |  |
| II | Właściwości elektrody komorowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt: prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 85cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Średnica elektrody < 8 F | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | Producent zapewnia 3 komplety kabli do analizatora | TAK (w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (po 3szt.) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania papieru do drukarki programatora w ilości odpowiedniej do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 5 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |
| 6 | Dostarczenie 10% zaawansowanych urządzeń z możliwością automatycznej zmiany trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI. | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w   kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet II

Skład zestawu: 1 stymulator serca dwujamowy, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda komorowa

Ilość zestawów: 100  szt.

Dodatkowo ilość stymulatorów bez elektrod: 30 szt.

Sprzęt dodatkowy:

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Właściwości stymulatora serca dwujamowego (DR) |  |  |
| 1 | Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R) | TAK |  |
| 2 | Min. czas pracy stymulatora 8 lat | TAK |  |
| 3 | Waga stymulatora - poniżej ≤ 30g | TAK |  |
| 4 | Częstość stymulacji 40 – 160 | TAK |  |
| 5 | Czułość w kanale przedsionkowym od 0,2 mV | TAK |  |
| 6 | Czułość w kanale komorowym (mV) 1,0 - 7,5 | TAK |  |
| 7 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe: 50 - 250 ms | TAK |  |
| 8 | Histereza | TAK |  |
| 9 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach z zapisem trendu | TAK |  |
| 10 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK |  |
| 11 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy | TAK |  |
| 12 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod | TAK |  |
| 13 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację | TAK |  |
| 14 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej | TAK |  |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji przedsionkowej z oceną jego skuteczności | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrody komorowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt: prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 85cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Średnica elektrody < 8 F | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 60cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Średnica elektrody < 8 F | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | Producent zapewnia nieodpłatnie 5 kompletów kabli do analizatora | TAK (w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (5szt.) | TAK(w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania papieru do drukarki programatora w ilości odpowiedniej do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 5 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w   kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet II A

Skład zestawu: 1 stymulator serca dwujamowy, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda komorowa

Ilość zestawów: 40 szt

Dodatkowo ilość stymulatorów bez elektrod: 10 szt.

Sprzęt dodatkowy:

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Właściwości stymulatora serca dwujamowego (DR) |  |  |
| 1 | Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R), DDT | TAK |  |
| 2 | Min. czas pracy stymulatora 8 lat | TAK |  |
| 3 | Waga stymulatora - poniżej ≤ 25g | TAK |  |
| 4 | Częstość stymulacji 30 – 200 ppm | TAK |  |
| 5 | Czułość w kanale przedsionkowym 0,5 – 7,5 mV | TAK |  |
| 6 | Czułość w kanale komorowym 0,5 – 7,5 mV | TAK |  |
| 7 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe: 20 - 300 ms | TAK |  |
| 8 | Histereza | TAK |  |
| 9 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach z zapisem trendu | TAK |  |
| 10 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK |  |
| 11 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy | TAK |  |
| 12 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod | TAK |  |
| 13 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację (impuls ratunkowy) | TAK |  |
| 14 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z ocena jego skuteczności „beat to beat” | TAK |  |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji przedsionkowej z oceną jego skuteczności | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| 17 | W pełni automatyczny "follow- up" | TAK |  |
| II | Właściwości elektrody komorowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt: prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 85cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Średnica elektrody < 8 F | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 60cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Średnica elektrody < 8 F | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | Producent zapewnia nieodpłatnie 5 kompletów kabli do analizatora | TAK (w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (5szt.) | TAK(w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania papieru do drukarki programatora w ilości odpowiedniej do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 5 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |
| 6 | Dostarczenie 10% zaawansowanych urządzeń z możliwością automatycznej zmiany trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI. | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w   kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet III Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca jednojamowy, 1 elektroda defibrylująca Ilość zestawów: 25 szt. Dodatkowo urządzeń bez elektrod: 5 szt. Sprzęt dodatkowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca jednojamowego ICD-VR |  |  |
| 1 | Waga ≤ 81 gramów | TAK |  |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji min 35J (dostępna od pierwszego szoku) | TAK |  |
| 3 | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT | TAK |  |
| 4 | Terapia antyarytmiczna - Defibrylacja, Kardiowersja, Burst, Ramp | TAK |  |
| 5 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active can) | TAK |  |
| 6 | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP strefie VF | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyłączenia bieguna SVC z obwodu wysokoenergetycznego | TAK |  |
| 9 | Algorytm dyskryminujący T-wave oversensing | TAK |  |
| 10 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4 | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących |  |  |
| 1 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do wyboru, łącznik DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru od min. 60cm do max.75cm | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | 3 komplety kabli do analizatora | TAK ( w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (3szt.) | TAK(w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 4 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR  GRANICZNY ”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet IIIa Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca jednojamowy, 1 elektroda defibrylująca Ilość zestawów: 10 szt. Dodatkowo urządzeń bez elektrod: 2 szt. Sprzęt dodatkowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca jednojamowego ICD-VR |  |  |
| 1 | Waga ≤ 81 gramów | TAK |  |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji min 40J | TAK |  |
| 3 | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT | TAK |  |
| 4 | Terapia antyarytmiczna - Defibrylacja, Kardiowersja, Burst, Ramp | TAK |  |
| 5 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active can) | TAK |  |
| 6 | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyłączenia bieguna SVC z obwodu wysokoenergetycznego | TAK |  |
| 9 | Algorytm dyskryminujący T-wave oversensing | TAK |  |
| 10 | Programowanie morfologii wyładowania HV: impuls jedno i dwufazowy, programowanie spadku napięcia w obu fazach, programowanie szerokości impulsu w obu fazach, programowanie spirali proksymalnej, zmiana polarności wyładowań | TAK |  |
| 11 | Algorytm do różnicowania morfologii SVT i VT na podstawie zapisu dalekiego pola imitującego zapis ekg, możliwość wyboru pomiędy morfologią dalekiego i bliskiego pola. | TAK |  |
| 11 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4 | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących |  |  |
| 1 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do wyboru, łącznik DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru od min. 60cm do max.75cm | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | 3 komplety kabli do analizatora | TAK ( w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (3szt.) | TAK(w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK(w cenie oferty) |  |
| 4 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR  GRANICZNY ”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet IV Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca dwujamowy, 1 elektroda defibrylująca, 1 elektroda przedsionkowa Ilość zestawów: 10 szt. Dodatkowo urządzeń bez elektrod: 2 szt. Sprzęt dodatkowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca dwujamowego ICD-DR |  |  |
| 1 | Waga ≤ 81 gramów | TAK |  |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji min 35J (dostępna od pierwszego szoku) | TAK |  |
| 3 | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT | TAK |  |
| 4 | Terapia antyarytmiczna- Defibrylacja, Kardiowersja, Burst, Ramp | TAK |  |
| 5 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active can) | TAK |  |
| 6 | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyłączenia bieguna SVC z obwodu wysokoenergetycznego | TAK |  |
| 9 | Algorytm dyskryminujący T-wave oversensing | TAK |  |
| 10 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4 | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących |  |  |
| 1 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do wyboru, łącznik do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru od min. 60cm do max. 75cm | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 60cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | 2 komplety kabli do analizatora | TAK ( w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki(po 3 szt) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora oraz Paszporty Pacjenta: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet IVa Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca dwujamowy, 1 elektroda defibrylująca, 1 elektroda przedsionkowa Ilość zestawów: 5 szt. Dodatkowo urządzeń bez elektrod: 1 szt. Sprzęt dodatkowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca dwujamowego ICD-DR |  |  |
| 1 | Waga ≤ 81 gramów | TAK |  |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji min 40J | TAK |  |
| 3 | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT | TAK |  |
| 4 | Terapia antyarytmiczna- Defibrylacja, Kardiowersja, Burst, Ramp | TAK |  |
| 5 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active can) | TAK |  |
| 6 | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyłączenia bieguna SVC z obwodu wysokoenergetycznego | TAK |  |
| 9 | Programowanie morfologii wyładowania HV: impuls jedno i dwufazowy, programowanie spadku napięcia w obu fazach, programowanie szerokości impulsu w obu fazach, programowanie spirali proksymalnej, zmiana polarności wyładowań | TAK |  |
| 10 | Algorytm do różnicowania morfologii SVT i VT na podstawie zapisu dalekiego pola imitującego zapis ekg, możliwość wyboru pomiędzy morfologią dalekiego i bliskiego pola. | TAK |  |
| 11 | Algorytm dyskryminujący T-wave oversensing | TAK |  |
| 12 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4 | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących |  |  |
| 1 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do wyboru, łącznik do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru od min. 60cm do max. 75cm | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 60cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | Introducer 8F/9F do wyboru złożony z: koszulki (sheath), rozszerzacza (dilator) i prowadnika (guidewire) | TAK |  |
| 2 | 2 komplety kabli do analizatora | TAK ( w cenie oferty) |  |
| 3 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki(po 3 szt) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 5 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

| 10 | Algorytm do różnicowania morfologii SVT i VT na podstawie zapisu dalekiego pola imitującego zapis ekg, możliwość wyboru pomiędzy morfologią dalekiego i bliskiego pola. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Algorytm dyskryminujący T-wave oversensing | TAK |  |
| 12 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4 | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących |  |  |
| 1 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do wyboru, łącznik do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru od min. 60cm do max. 75cm | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J" lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość min. 50cm max. 60cm do wyboru | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | 2 komplety kabli do analizatora | TAK (w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (po 3 szt.) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

### UWAGA!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet V Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca z funkcją resynchronizacji, 1 elektroda defibrylująca, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda lewokomorowa, 1 prowadnik do elektrody lewokomorowej, 1 zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej (komplet). Ilość zestawów: 6 szt. Dodatkowo urządzeń bez elektrod: 1 szt. Sprzęt dodatkowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr Oferowany |
| I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją resychronizacji CRT-D |  |  |
| 1 | Waga≤ 85gramów | TAK |  |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji ≥ 35J | TAK |  |
| 3 | Impuls dwufazowy | TAK |  |
| 4 | Minimum 2 konfiguracje wektora szoku | TAK |  |
| 5 | Terapia ATP w strefie VF | TAK |  |
| 6 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji dla każdej strefy (min 5) | TAK |  |
| 7 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał. T | TAK |  |
| 8 | VV delay (0-80 ms) | TAK |  |
| 9 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  |
| 10 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4; IS-1/IS-4 | TAK |  |
| 11 | Bezprzewodowe EKG | TAK |  |
| 12 | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  |
| 14 | Minimum 3 konfiguracje stymulacji lewej komory | TAK |  |
| 15 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching | TAK |  |
| 16 | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących | TAK |  |
| 1 | Elektrody do defibrylacji aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe-do wyboru, wszystkie elektrody sterydowe | TAK |  |
| 2 | Elektrody z łącznikiem DF-1/DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 3 | Średnica elektrody 9F | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J"lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość 50cm-60cm (do wyboru) | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Elektroda stymulująca komorowa LV (do zatoki wieńcowej) |  |  |
| 1 | Elektroda "over the wire"bipolarna z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Elektroda z osłonką silikonową, poliuretanową bądź poliuretanowo-silikonową, uwalniająca steryd | TAK |  |
| 3 | Elektroda czteropolowa "over the wire"z łącznikiem IS-4 | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| V | Prowadnik do elektrody lewokomorowej |  |  |
| 1 | Prowadnik typu angioplastycznego | TAK |  |
| 2 | Przynajmniej 2 rodzaje twardości prowadnika | TAK |  |
| 3 | Końcówka prowadnika prosta i zakrzywiona (J) | TAK |  |
| VI | Zestaw do kaniulacji i kontrastowania zatoki wieńcowej |  |  |
| 1 | Różne krzywizny cewników do zatoki wieńcowej | TAK |  |
| 2 | Zintegrowana zastawka do w/w cewników | TAK |  |
| 3 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | TAK |  |
| 4 | Zestaw akcesoriów w tym: prowadnica, nożyk do rozcinania koszulki | TAK |  |
| VII | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | 3 komplety kabli do analizatora | TAK (w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (2 szt.) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora oraz Paszporty Pacjenta: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR GRANICZNY ”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet Va Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca z funkcją resynchronizacji, 1 elektroda defibrylująca, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda lewokomorowa, 1 prowadnik do elektrody lewokomorowej, 1 zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej (komplet). Ilość zestawów: 3 szt. Sprzęt dodatkowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr Oferowany |
| I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją resychronizacji CRT-D |  |  |
| 1 | Waga≤ 85gramów | TAK |  |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40J | TAK |  |
| 3 | Impuls dwufazowy, | TAK |  |
| 4 | Programowanie morfologii wyładowania HV: impuls jedno i dwufazowy, programowanie spadku napięcia w obu fazach, programowanie szerokości impulsu w obu fazach, programowanie spirali proksymalnej, , zmiana polarności wyładowań | TAK |  |
| 5 | Terapia ATP | TAK |  |
| 6 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji dla każdej strefy (min 5) | TAK |  |
| 7 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał. T | TAK |  |
| 8 | VV delay (0-80 ms) | TAK |  |
| 9 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV oraz VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych | tak |  |
| 10 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  |
| 11 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4; IS-1/IS-4 | TAK |  |
| 12 | Bezprzewodowe EKG | TAK |  |
| 13 | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 14 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  |
| 15 | Minimum 3 konfiguracje stymulacji lewej komory | TAK |  |
| 15 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching | TAK |  |
| 16 | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| II | Właściwości elektrod defibrylujących | TAK |  |
| 1 | Elektrody do defibrylacji aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe-do wyboru, wszystkie elektrody sterydowe | TAK |  |
| 2 | Elektrody z łącznikiem DF-1/DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 3 | Średnica elektrody 9F | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| III | Właściwości elektrody przedsionkowej |  |  |
| 1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Kształt litery "J"lub prosta | TAK |  |
| 3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość 50cm-60cm (do wyboru) | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| IV | Elektroda stymulująca komorowa LV (do zatoki wieńcowej) |  |  |
| 1 | Elektroda "over the wire"bipolarna z łącznikiem IS-1 | TAK |  |
| 2 | Elektroda z osłonką silikonową, poliuretanową bądź poliuretanowo-silikonową, uwalniająca steryd | TAK |  |
| 3 | Elektroda czteropolowa "over the wire"z łącznikiem IS-4 | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T | TAK |  |
| V | Prowadnik do elektrody lewokomorowej |  |  |
| 1 | Prowadnik typu angioplastycznego | TAK |  |
| 2 | Przynajmniej 2 rodzaje twardości prowadnika | TAK |  |
| 3 | Końcówka prowadnika prosta i zakrzywiona (J) | TAK |  |
| VI | Zestaw do kaniulacji i kontrastowania zatoki wieńcowej |  |  |
| 1 | Różne krzywizny cewników do zatoki wieńcowej | TAK |  |
| 2 | Zintegrowana zastawka do w/w cewników | TAK |  |
| 3 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | TAK |  |
| 4 | Zestaw akcesoriów w tym: prowadnica, nożyk do rozcinania koszulki | TAK |  |
| VII | Sprzęt dodatkowy |  |  |
| 1 | 3 komplety kabli do analizatora | TAK (w cenie oferty) |  |
| 2 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (2 szt.) | TAK (w cenie oferty) |  |
| 3 | Papier do drukarki programatora oraz Paszporty Pacjenta: ilość odpowiednia do ilości zamówionych urządzeń | TAK (w cenie oferty) |  |
| 4 | Użyczenie 3 programatorów do kontroli urządzeń na czas trwania umowy z możliwością przedłużenia użyczenia 2 sztuk na okres 10 lat | TAK (w cenie oferty) |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR GRANICZNY ”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

| Pakiet VI Skład zestawu: Introducer, strzykawka, igła. Ilość zestawów: 200 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1 | Introducer 7F, 8F, 9F, 11F złożony z: rozrywalnej koszulki (sheath), rozszerzacza (dilator) i prowadnika (guidewire) | TAK |  |

Uwaga!!!

### W Załączniku w kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy