## Część 1
	Tabela A – Dostawa - zestaw do trudnej intubacji - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Światło Led min 9000 lux	9500 i więcej – 10 pkt
2	Czas pracy min 50000 h	WYMAGANE
3	Rękojeść zapewniająca redukcję poślizgu	WYMAGANE
4	Średni rozmiar łyżki	WYMAGANE
5	Łyżki do trudnej intubacji z ruchomą końcówką, wielorazowego użytku, rozmiar Mac 2, 3, 4	WYMAGANE
6	Możliwość sterylizacji parowej i plazmowej	WYMAGANE
7	Wbudowany światłowód	WYMAGANE
8	Wytrzymałość min 3500 cykli sterylizacji	powyżej 3500 – 10 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Zestaw do trudnej intubacji	zest	1

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 2
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych - 2 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi preparatów krwiopochodnych i płynów infuzyjnych	WYMAGANE
2	Wkład możliwy do pozostawienia dla jednego pacjenta w czasie do 24 godzin	WYMAGANE
3	Stopień ochrony ogrzewacza (minimum IP66) zapewniający możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut	IP 66 – 0 pkt.; >IP 66 – 5pkt.
4	Możliwość podłączenia wkładu do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem Luer lub równoważnym	WYMAGANE
5	Wkład: Sterylizowany radiacyjnie, nepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuju naturalnego, ftalanu DEHP	WYMAGANE
6	Konstrukcja ogrzewacza uniemożliwiająca nieprawidłowe wsunięcie wkładu	WYMAGANE
7	Ustalona temperatura płynu na wylocie wkładu 40°C +/- 2° C	WYMAGANE
8	Temperatura płynu na wylocie wkładu 40°C +/- 2°C	WYMAGANE
9	Maksymalny czas na rozpoczęcie ogrzewania po podłączeniu	≤ 20 sekund – 5 pkt. ; > 20 sekund – 0 pkt.
10	Czytelny wyświetlacz osiągniętej temperatury niezależnie od pozycji jednostki sterującej	WYMAGANE
11	Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury	WYMAGANE
12	Objętość wstępnego wypełniania	≥ 5 ml – 0 pkt.; < 5 ml – 5 pkt.
13	Maksymalna szybkość przepływu przy początkowej temperaturze płynu wynoszącej 20°C	≤ 11999 ml/h – 0 pkt.; > 11000 ml/h – 5 pkt.
14	Waga max. całego zestawu (jedn. Sterująca, podgrzewacz, wkład, zestaw przedłużający)	≥ 2,5 kg – 0 pkt.; < 2,5 kg – 2 pkt.
15	Możliwość łatwego mocowania min. do stojaka do kroplówek do łóżka	WYMAGANE
16	Możliwość pracy ciągłej	WYMAGANE
17	Zestaw startowy: komplet drenów/przedłużaczy/wkładów niezbędnych do podgrzania infuzji lub transfuzji po 30 szt. na urządzenie. Łącznie do wszystkich urządzeń – 60 szt. Pakiet startowy	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych	szt.	2

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 3
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – respirator dla niemowląt i dzieci – 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Respirator dla wcześniaków, niemowląt i dzieci od minimum 0,5 kg do 30 kg	WYMAGANE
2	Respirator zamocowany na wózku z min. 1 szufladą na akcesoria i z blokadą na min.2 koła	WYMAGANE
3	Ramię podtrzymujące układ oddechowy	WYMAGANE
4	Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego	WYMAGANE
5	Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego w respiratorze przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt
	ZASILANIE RESPIRATORA
6	Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,8-6 bar	WYMAGANE
7	Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o dł. min. 2,5 m. ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej	WYMAGANE
8	Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją	WYMAGANE
9	Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i możliwość pracy tylko z jednym gazem	WYMAGANE
10	Zasilanie z wewnętrznych baterii na min. 30 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów.	31-50 minut-1 pkt: 51-90 minut -3 pkt: powyżej 90 minut -5 pkt
11	Napięcie zasilania AC 230 V,50 Hz,± 10%,pobór energii do max 250W	249 W-200 W -1pkt:199W-150W -3 pkt: poniżej 150W -5 pkt
	RODZAJE WENTYLACJI
12	Wentylacja z zadaną objętością	WYMAGANE
13	Wentylacja z zadanym ciśnieniem	WYMAGANE
14	Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej	WYMAGANE
15	Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV	WYMAGANE
16	Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC	WYMAGANE
17	Możliwość rozbudowy o wentylację synchronizowaną i wspomaganą impulsami nerwowymi na przeponie w trybie inwazyjnym i nieinwazyjnym Możliwość rozbudowy o wentylację synchronizowaną i wspomaganą impulsami nerwowymi na przeponie w trybie inwazyjnym i nieinwazyjnym	TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt.
18	Możliwość rozbudowy o wentylację z automatycznym przełączaniem pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą w zależności od rejestracji oddechu spontanicznego pacjenta	TAK – 5 pkt ; NIE – 0 pkt
19	Wentylacja nieinwazyjna z zadanym ciśnieniem	WYMAGANE
20	Wentylacja nieinwazyjna ze wspomaganiem ciśnieniowym	WYMAGANE
21	Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP	WYMAGANE
22	Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie	WYMAGANE
23	Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie w zakresie min. -1 do -20 cmH2O	WYMAGANE
24	Możliwość rozbudowy o regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajeniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu tradycyjnym	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
25	Wdech manualny	WYMAGANE
26	Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
27	Możliwość rozbudowy o wentylację Helioxem	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt
28	Wbudowany system	WYMAGANE
29	Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej	WYMAGANE
30	Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej	WYMAGANE
31	Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji	WYMAGANE
32	Funkcja natlenowania	WYMAGANE
33	Funkcja wstrzymania na wdechu	WYMAGANE
34	Funkcja wstrzymania na wydechu	WYMAGANE
35	Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji	WYMAGANE
36	Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora	WYMAGANE
IV	PARAMETRY NASTAWIANE
37	Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min	WYMAGANE
38	Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 5 - 350 ml	WYMAGANE
39	Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 1-140 l/min	WYMAGANE
40	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie typu VC i PC	WYMAGANE
41	Regulowany czas wdechu minimalny zakres min. 0,15 do 5,0 sekund	WYMAGANE
42	Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu	WYMAGANE
43	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100%	WYMAGANE
44	Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 80 cmH2O)	WYMAGANE
45	Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0 - 80 cmH2O)	WYMAGANE
46	PEEP minimalny zakres 1 - 50 cmH2O	WYMAGANE
V	PARAMETRY WYŚWIETLANE
47	Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 12 cali do obsługi respiratora i obrazowania parametrów przez ekran dotykowy i/lub pokrętło i klawisze funkcyjne, wraz z funkcją regulacji skrętu i nachylenia monitora	Monitor 15 cali i więcej -5 pkt
48	Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu	TAK – 5 pkt ; NIE – 0 pkt
49	Całkowita częstość oddychania	WYMAGANE
50	Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta	WYMAGANE
51	Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu	WYMAGANE
52	Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej	WYMAGANE
53	Ciśnienie szczytowe	WYMAGANE
54	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym	WYMAGANE
55	Ciśnienie pauzy wdechowej	WYMAGANE
56	Ciśnienie PEEP	WYMAGANE
57	Ciśnienie TotalPEEP	TAK – 3 pkt ; NIE – 0 pkt
58	NIF-Negatiwe Inspiratory Force	TAK – 3 pkt ; NIE – 0 pkt
59	Możliwość rozbudowy o graficzną prezentację płuc pacjenta z przedstawieniem graficznym oddechów mechanicznych do spontanicznych	TAK – 3 pkt ; NIE – 0 pkt
60	Podatność statyczna i dynamiczna	WYMAGANE
61	Opory wdechowe	WYMAGANE
62	Opory wydechowe	WYMAGANE
63	Stała czasowa – Time Constant	WYMAGANE
64	Praca oddechowa pacjenta – (Work of Breathing)	WYMAGANE
65	Praca oddechowa respiratora – (Work of Breathing)	WYMAGANE
66	P 0.1	WYMAGANE
67	Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych :	WYMAGANE
	Ciśnienie / czas	WYMAGANE
	Przepływ / czas	WYMAGANE
	Objętość / czas	WYMAGANE
	Pętle:	WYMAGANE
	Ciśnienie / objętość	WYMAGANE
68	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych	WYMAGANE
69	Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze	WYMAGANE
70	Rejestracja zdarzeń i trendy dobowe monitorowanych wartości	WYMAGANE
	ALARMY
71	Braku zasilania w energię elektryczną	WYMAGANE
72	Braku zasilania w tlen	WYMAGANE
73	Braku zasilania w powietrze	WYMAGANE
74	Objętości minutowej (wysokiej i niskiej)	WYMAGANE
75	Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta	WYMAGANE
76	Bezdechu	WYMAGANE
77	Stężenia tlenu w gazach wdechowych	WYMAGANE
78	Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej)	WYMAGANE
79	Kategorie alarmów według ważności	WYMAGANE
80	Pamięć alarmów i zdarzeń min. 1000 zdarzeń	WYMAGANE
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
81	Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej)	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
82	Ultradźwiękowy układ pomiarowy przepływu	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
83	Pomiar saturacji u pacjenta z wykorzystaniem technologii Massimo lub Oxi-max	TAK – 15 pkt ; NIE – 0 pkt
84	Automatyczna regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w celu utrzymania pacjenta w zadanym zakresie saturacji (SpO2) na podstawie pomiaru saturacji, dostępna we wszystkich trybach wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u noworodków.	TAK – 50 pkt ; NIE -0 pkt
85	Pomiar stężenia tlenu czujnikiem elektronicznym, nie wymagającym okresowej wymiany(nie chemicznym)	WYMAGANE
86	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji	WYMAGANE
87	Układ jednorazowy pacjenta dla noworodków -5 kompletów na respirator	WYMAGANE
88	Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego, z kalibracją czujnika tlenu	WYMAGANE
89	Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów	WYMAGANE
90	Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora	WYMAGANE
91	Płucko testowe noworodkowe wielokrotnego użytku	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Respirator dla niemowląt i dzieci	szt.	1

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 4
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – pulsoksymetr stacjon arno-przenośny - 2 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Wyświetlacz min. 2,7cala	większy ekran niż opisany w kolumnie B – 5 pkt
2	Wyświetlanie pulsu oraz wykresu słupkowego	WYMAGANE
3	Wyświetlane wskaźnika perfuzji (PI)	WYMAGANE
4	Wyświetlanie fali pulsu	WYMAGANE
5	Wyświetlanie poziomu baterii	WYMAGANE
6	Wskaźnik niskiego poziomu baterii: symbol niskiego poziomu pojawia się zanim powstanie nieprawidłowość niskiej mocy	WYMAGANE
7	Funkcje gromadzenia i przeglądania danych	WYMAGANE
8	Regulowana jasność ekranu	TAK- 5 pkt ; NIE – 0 pkt
9	Regulowana głośność	WYMAGANE	Tak
10	Regulowany tryb wyświetlania	WYMAGANE	Tak
11	Wskaźnik dźwięku pulsu	WYMAGANE	Tak
12	Funkcja alarmu, możliwość ustawienia granic alarmu	WYMAGANE
13	Funkcja przesyłania danych w czasie rzeczywistym	WYMAGANE	Tak
14	Funkcja zegara	TAK- 5 pkt ; NIE – 0 pkt
15	Alternatywny tryb zasilania (za pomocą akumulatora)	WYMAGANE
16	Pamięć urządzenia: min 10 pacjentów	większa pamięć niż opisana w kolumnie B – 5 pkt
17	Pomiar SPO2: zakres 0-100%; (dokładność +/-2% w przedziale 70-100%)	WYMAGANE
18	Pomiar pulsu: zakres 30-250 bpm (dokładność +/-2% lub +/-2 bpm)	większy zakres niż opisany w kolumnie B – 5 pkt
19	Pomiar perfuzji: zakres 0-20% (dokładność +/-0,2% w przedziale 0-0,9%; dokładność +/-1% w przedziale 1-20%)	WYMAGANE
20	Odporność na światło z otoczenia: odchylenie pomiędzy mierzoną wartością w warunkach światła sztucznego lub wewnętrznego światła naturalnego oraz w pomieszczeniach zaciemnionych jest mniejsza niż +/-1%.	WYMAGANE
21	Waga urządzenia z baterią : maksymalnie 1,5 kg	niższa waga niż opisana w kolumnie B – 5 pkt
22	Czujnik SpO2 dla dorosłych typu klips	WYMAGANE
23	Kabel zasilający	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny	szt.	2

	miejscowość, data:………………………………	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym