**ZP/220/64/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa zestawów do przezskórnej przezcewkowej korekcji niedomykalności zastawki mitralnej**

**oraz igieł do krioablacji i pierścieni do plastyki zastawki trójdzielnej dla USK-2 w Szczecinie**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Pytanie 1**

Dotyczy **zadania nr 3** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylnego, sztywnego, niepełnego pierścienia do annuloplastyki trójdzielnej, o anatomicznym kształcie zbliżonym do naturalnego pierścienia zastawki trójdzielnej, wykonanego z tytanowego rdzenia zatopionego w silikonie, zapewniającego zachowanie kształtu po implantacji, w rozmiarach 26-36 mm (co 2 mm), pokrytego zewnętrznie tkaniną poliestrową ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, posiadającego funkcję bocznego ucisku przegrody celem korekcji poszerzania pierścienia i niskim profilu (max. 3,3 mm) wraz z dwoma kompletami miarek do oceny rozmiaru pierścienia zastawki? Opakowanie zewnętrzne podwójne, trombogeniczność poniżej 2,5%

**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.**

 Z poważaniem

Dyrektor USK-2

/podpis w oryginale/

Sprawę prowadzi Monika Woźniak

 tel. 91-81 30 221; m.wozniak@usk2.szczecin.pl