UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 – A. Dzierżawa analizatora do automatycznego wykonania antybiogramów i identyfikacji drobnoustrojów

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane |  |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa, typ, model |  | podać |  |  |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji |  | podać |  |  | ……………………….rok |  |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, nie powystawowy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 5. | Pełna automatyzacja wykonywania badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 6. | Możliwość wykonywania zawiesiny do lekowrażliwości na pokładzie aparatu |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w fabrycznie nadrukowane kody kreskowe umożliwiające śledzenie procesu analitycznego w aparacie. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 8. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do systemu. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemność aparatu: do 60 miejsc pomiarowych. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 10. | Niska waga pojedynczego panelu testowego : poniżej 20 gram, obniżająca koszt odpadów |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer, drukarkę, urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów z elektronicznym przesyłem odczytów do analizatora oraz UPS (o mocy dostosowanej do zaoferowanego aparatu). |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 12. | Oprogramowanie w systemie Windows |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 13. | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 14. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności: HLAR, ESBL, VRE, VRSA, MLSB, AmpC, KPC. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 15. | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 16. | Zamawiający wymaga dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi Pracowni Mikrobiologicznej. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 17. | Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga aby dostarczony analizator został zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem LIS Eskulap. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 18. | Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z dostawcą systemu HIS i integracji z ich systemami. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie posiada licencji umożliwiających wykonanie integracji dostarczanych urządzeń z systemem LIS Eskulap. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 19. | Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty katalogiem, certyfikatami oraz instrukcją obsługi w języku polskim. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| Oceniane Parametry jakościowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Niska waga pojedynczego panelu testowego poniżej 20 gram, obniżająca koszt odpadów. |  | Tak : 10 pkt Nie: 0pkt |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  | Tak: 10 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. |  | Tak: 15 pkt. Nie: 0 pkt |  |  |  |  |  |
| 4 | Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach, odczytywane czytnikiem kodów kreskowych, umożliwiające śledzenie procesu analitycznego w aparacie. |  | Tak:5 pkt Nie:0 pkt |  |  |  |  |  |
| SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny producenta aparatu w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji. Przyjęcie zgłoszenia w ciągu 24 godzin. Naprawa w ciągu 24 godzin (dni robocze) lub zapewnienie aparatu zastępczego o parametrach jakościowo porównywalnych z dzierżawionym aparatem | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpłatny serwis klimatyzatora zapewniającego właściwe warunki pracy analizatora będącego przedmiotem dzierżawy w pomieszczeniu o powierzchni około 30 metrów kwadratowych, w którym ten aparat będzie zainstalowany, na okres umowy | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpłatny autoryzowany przegląd techniczny dzierżawionego aparatu na okres umowy. | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd techniczny klimatyzatora naściennego zapewniającego właściwe warunki pracy analizatora będącego przedmiotem dzierżawy, na okres umowy. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu na terenie laboratorium na koszt dostawcy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | - 5 | - 6 | 7 | - 8 |
| 1. | Nazwa urządzenia |  | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | - Miesięczny - czynsz dzierżawy brutto | - Czynsz dzierżawy netto w okresie obowiązywania umowy - (kol. 3 x 36 m-cy) | Kwota podatku VAT (zł) | - Czynsz dzierżawy brutto w okresie obowiązywania umowy |

Część nr 1 – B Zakup odczynników do wykonywania antybiogramów oraz identyfikacji drobnoustrojów w analizatorze wymienionym w części nr 1 A oraz podłoży kompatybilnych z analizatorem i odczynnikami.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża hodowlane muszą posiadać certyfikaty kompatybilności z testami przeznaczonymi do identyfikacji i antybiogramów, wykonywanych metodą automatyczną na analizatorze będącym przedmiotem dzierżawy. Certyfikaty te wraz z tłumaczeniem na język polski należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dołączony do każdej dostawy odczynników (możliwy 24 godzinny dostęp poprzez stronę internetową) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwy 24 godzinny dostęp poprzez stronę internetową) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Ilość szt/litry/kg | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za opakowanie. | Stawka VAT (%) | Cana za opakowanie brutto |  | Wartość pozycji netto | Kwota Vat | Wartość pozycji brutto |
| 1 | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii Gram-dodatnich: gronkowców, paciorkowców, enterokoków, listerii. (1 op. a 20 sztuk) | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach. Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe oddzielnie pakowane. W przypadku, gdy oferent posiada różne karty do oznaczania lekowrażliwości tej samej grupy drobnoustrojów, należy je wszystkie wymienić, osobno dla testów wymienionych w punktach: 7, 8,9,10 Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do identyfikacji w analizatorze tlenowych pałeczek Gram-ujemnych. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do identyfikacji w analizatorze tlenowych laseczek przetrwalnikujących. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii beztlenowych. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do identyfikacji w analizatorze wymagających drobnoustrojów z rodzajów Haemophilus i Neisseria. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do identyfikacji w analizatorze grzybów drożdżopodobnych. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości gronkowców. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości pałeczek z rzędu Enterobacterales izolowanych z materiałów innych niż mocz. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 150 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test do oznaczania lekowrażliwości tlenowych pałeczek niefermentujących. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych. (1 op. a 20 sztuk) |  |  | 60 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sól fizjologiczna 1 op. a 3x500 ml | Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 60 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki do zawiesin. (1 op. a 2000 szt.) |  |  | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jałowe psipety a 5 ml. (1 op. a 400 szt.) | Ważność min 12 miesięcy od daty dostawy |  | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowe końcówki typu Eppendorf 50µl - 1000µl (1op=1 statyw a 96sztuk) | 1op= 96 sztuk Ważność min 12 miesięcy od daty dostawy |  | 50 op. (statywów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ezy plastikowe jałowe jednorazowe kalibrowane o pojemności 10 µl (1 op. = 50 x 10 szt.) | Ważność min 12 miesięcy od daty dostawy |  | 320 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badań identyfikacji i antybiogramów do podanej liczby testów. W przypadku niedoszacowania przez wykonawcę, koszty ponosi wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Columbia agar + 5% krwi baraniej | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt) |  | 700 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże agarowe Mueller Hinton | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt) |  | 260 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże agarowe Mueller Hinton z kloksacyliną | Gotowe plytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) |  | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże Mueller Hinton 2 agar + 5% krwi baraniej | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże Mueller Hinton 2 agar + 5% krwi końskiej + NAD | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 140op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Agar czekoladowy + POLYVITEX | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 380 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bulion z seleninem | Probówki (1 op. a 20 szt.) |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże agarowe do wybiórczej izolacji Gardnerella vaginalis | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Podłoże agarowe wybiórcze do izolacji enterokoków | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Agar Sabouraud | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamicyną | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 300 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Agar chromogeny do posiewu moczu w kierunku E. coli, Proteus, Enterococcus z bezpośrednią identyfikacją E.coli | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) – skład podłoża wykluczający konieczność wykonywania dodatkowych testów w celu potwierdzenia E.coli. |  | 350 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Podłoże chromogenne dla paciorkowców grupy B, wykrywające zarówno paciorkowce hemolizujace jak i niehemolizujące | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt) |  | 350 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wybiórcze podłoże bulionowe, dwufazowe do badań przesiewowych w kierunku paciorkowców grupy B, | Probówki (1op. a 40 szt) |  | 110 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Agar z eozyną i błękitem metylenowym | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20szt) |  | 250 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Agar Brucella z krwią | Gotowe płytki o średnicy 90 mm 1 op. a 20 szt. |  | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Bulion tioglikolanowy z rezazuryną | Probówki (1 op. a 20 szt.) |  | 120 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Bulion BHI | Probówki (1 op. a 20 szt.) 1 probówka – 9 ml bulionu |  | 65 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Bulion Schaedler z witaminą K3 | Probówki (1 op. a 20 szt.) |  | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bulion TSB | Probówki (1 op. a 20 szt.) |  | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Krążki z optochiną | 1 op. a 60 szt. |  | 150 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Krążki z nitrocefiną | 1 op. a 50 szt. |  | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zestaw barwników do barwienia metodą Grama | 1 op. 4 x 250 ml Ważność min 12 miesięcy od daty dostawy |  | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt. |  | 120 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Saszetki do wytwarzania CO2 do pojemnika 2,5 litra , bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt. |  | 120 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Saszetki do wytwarzania warunków mikroaerofilnych do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt |  | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Paski wskaźnikowe warunków beztlenowych | 1 op. a 50 szt. |  | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt. |  | 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Zestaw do wytwarzania CO2 (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt. |  | 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Zestaw do wytwarzania warunków mikroaerofilnych (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt. |  | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości mykoplazm urogenitalnych (kompletny zestaw do identyfikacji, oceny półilościowej oraz lekowrażliwości ,będący połączeniem wybiórczej hodowli z paskiem testowym) | 1 op. a 25 testów (test będący połączeniem wybiórczej hodowli bulionowej z paskiem testowym) |  | 650 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Test manualny do oznaczania lekowrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych (kompletny zestaw w postaci paska testowego i bulionu hodowlanego 1 op a 10 testów | 1op a 10 testów |  | 70 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz produkowanych przez pałeczki Gram-ujemne | 1 op. a 10 testów |  | 7 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Olej mineralny. 1 szt. =125ml | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 300szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | NaCl 0,85%medium 1szt=2ml 1 op. = 100sztuk | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 10op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Końcówki do pipet ATB do napełniania pasków testowych 1op=500sztuk | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 - Dostawa odczynników do otrzymanego w darze przez fundację WOŚP analizatora do identyfikacji drobnoustrojów metodą Spektrometrii mas typ: MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD SYSTEM firmy BRUKER

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego. (możliwość pobrania certyfikatów ze strony internetowej-24 godzinny dostęp) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwość pobrania ze strony internetowej-24 godzinny dostęp) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oferowane przez wykonawcę odczynniki muszą być dedykowane do aparatu do identyfikacji drobnoustrojów metodą Spektrometrii mas typ: MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD SYSTEM firmy BRUKER | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynniki od jednego producenta. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynniki i materiały zużywalne rekomendowane przez producenta analizatora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zakup z oficjalnego kanału dystrybucji od autoryzowanych dystrybutorów producenta analizatora. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dostawca odczynników i materiałów zużywalnych zapewnia pełne wsparcie serwisowe i ponosi wszystkie koszty związane z przeglądami, wymianą części lub awarią systemu w celu utrzymania gwarancji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonawca zapewnia pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników, w zakresie prawidłowych procedur wykorzystania aparatu do identyfikacji drobnoustrojów oraz wykrywania lekooporności. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne minimum 6 osób dostępnych poprzez kontakt telefoniczny i online przez bezpieczne łącze internetowe oraz bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, obsługę w języku polskim (wraz z ofertą dołączyć listę osób z wykazem telefonów oraz adresów poczty elektronicznej: e-mail). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zgodność z warunkami umowy z WOŚP nr 63/2023/31 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Ilość szt/litry/kg | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za opakowanie. | Stawka VAT (%) | Cana za opakowanie brutto |  | Wartość pozycji netto | Kwota Vat | Wartość pozycji brutto |
| 1 | Odczynniki do identyfikacji z dodatnich posiewów krwi (1 op 50 oznaczeń) | Ważność minimum 1 rok od daty dostawy |  | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matryca - odczynnik do przygotowania próbek (1 op : 10 fiolek) | Ważność minimum 1 rok od daty dostawy |  | 33 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola do aparatu przy użyciu wymaganego szczepu kontrolnego E.coli (1 op: 5 fiolek) | Ważność minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 25 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki jednorazowe do nanoszenia drobnoustrojów na 96 pól oznaczeniowych (1 op: 1920 spotów 20 płytek x 96) | Ważność minimum 1 rok od daty dostawy |  | 25 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet Eppendorf (rekomendowane przez producenta analizatora) 0,1 µl - 10µl ,sterylne, odporne na działanie chemikaliów (w tym rozcieńczalnika do przygotowania matrycy i kontroli mikrobiologicznej, 1 op =2 worki x 500sztuk=1000 sztuk | Ważność minimum 3 lata od daty dostawy |  | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet Eppendorf , (rekomendowane przez producenta analizatora) 2µl - 200µl, sterylne, odporne na działanie chemikaliów (w tym rozcieńczalnika do przygotowania matrycy i kontroli) 1 op =2 worki x 500sztuk=1000 sztuk | Ważność minimum 3 lata od daty dostawy |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet Eppendorf, (rekomendowane przez producenta analizatora) 50µl - 1000µl, sterylne, odporne na działanie chemikaliów (w tym rozcieńczalnika do przygotowania matrycy i kontroli), 1op=2 worki x500 sztuk=1000 sztuk | Ważność minimum 3 lata od daty dostawy |  | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikroprobówki 0,5ml sterylne, zakręcane, tzw probówka w probówce, 1op – 100 sztuk | Ważność 3 lata od daty dostawy |  | 3op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wykałaczki, 1 op = 1000sztuk |  |  | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozcieńczalnik zawierający: acetonitrile 50%, water 47,5%, trifluoroacetic acid 2,5%) 1szt=250ml | Ważność 1 rok od daty dostawy |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas mrówkowy (98-100%) 1szt-100ml | Ważność 1 rok od daty dostawy |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Woda czysta do HPLC (1000ml) | Ważność 3 lata od daty dostawy |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Chusteczki bezpyłowe (1op-280sztuk) |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 - Dostawa szczepów wzorcowych drobnoustrojów.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat kontroli jakości dostarczony wraz z dostawą szczepu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dołączona informacja o produkcie oraz instrukcja ożywiania szczepów. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ważność minimum 6 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczepy dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Ilość szt/litry/kg | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za opakowanie. | Stawka VAT (%) | Cana za opakowanie brutto |  | Wartość pozycji netto | Kwota Vat | Wartość pozycji brutto |
| 1 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Escherichia coli ATCC 25922 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Escherichia coli ATCC 35218 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | Dostarczone w postaci krążków zawierających liofilizowany mikroorganizm (I lub maksymalnie II pasaż) |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 - Zakup testów immunochromatograficznych do wykrywania mechanizmów oporności pałeczek Gram-ujemnych.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego. (możliwość pobrania certyfikatów ze strony internetowej-24 godzinny dostęp) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwość pobrania ze strony internetowej-24 godzinny dostęp) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Metodyka wykonania badań w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Ilość szt/litry/kg | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za opakowanie. | Stawka VAT (%) | Cana za opakowanie brutto |  | Wartość pozycji netto | Kwota Vat | Wartość pozycji brutto |
| 1 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania karbapenemaz takich jak: OXA-48, KPC,NDM, VIM,IMP u pałeczek Gram ujemnych Enterobacterales i Pseudomonas 1op=20sztuk | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 3op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania karbapenemaz takich jak : OXA-23, OXA-40, OXA-48 i NDM u Acinetobacter spp 1op.=20sztuk | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 3op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania Beta laktamaz CTX-M u Enterbacterales 1op.=20sztuk | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 3op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynników z podłożem selektywnym do wykrywania karbapenemaz z wymazu z odbytu 1op=20 zestawów | Ważność minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  | 3op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynników z podłożem selektywnym do wykrywania karbapenemaz z posiewu krwi 1op=20 zestawów | Ważność minimum 12 min miesięcy od daty dostawy |  | 3op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 - Dostawa podłoży do mikrobiologicznej kontroli środowiska.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego. (możliwość pobrania certyfikatów ze strony internetowej-24 godzinny dostęp). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwość pobrania ze strony internetowej-24 godzinny dostęp). | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Ilość szt/litry/kg | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za opakowanie. | Stawka VAT (%) | Cana za opakowanie brutto |  | Wartość pozycji netto | Kwota Vat | Wartość pozycji brutto |
| 1 | Płytki odciskowe, agarowe (agar TSA z neutralizatorami środków dezynfekcyjnych), o wewnętrznej średnicy 55mm, z siatką kwadratów o powierzchni 1cm2 z wypukłym meniskiem agaru, nie sterylizowane radiacyjnie, w pojedynczym opakowaniu (1op=10płytek) | Ważność minimum 5 tygodni od daty dostawy. |  | 78 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki sedymentacyjne, agarowe (agar TSA z neutralizatorami środków dezynfekcyjnych), o wewnętrznej średnicy 90 mm, nie sterylizowane radiacyjnie, w pojedynczym opakowaniu (1op=10płytek) | Ważność minimum 5 tygodni od daty dostawy |  | 750 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 A. Dzierżawa aparatu do automatycznego barwienia preparatów drobnoustrojów metodą Grama.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry wymagane |  |  |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa, typ, model |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji |  |  | podać |  |  |  | ……………………….rok |  |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, nie powystawowy |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat posiadający certyfikat CE wyrobu medycznego |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów; całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat zaopatrzony w ekran dotykowy, wyposażony w gotowe procedury barwienia, z możliwością wprowadzenia zmian przez użytkownika |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady uniemożliwiający kontakt z odpadami |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe załadowanie na minimum 12 preparatów. Możliwość barwienia pojedynczego preparatu |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Natryskowa metoda nanoszenia barwnika na preparat, uniemożliwiająca kontaminację próbek |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość dostosowania ilości zużywanych odczynników do grubości preparatów |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddzielne dla każdego preparatu nanoszenie odczynnika |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacja o postępie procesu dostępna na wyświetlaczu |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz, bez interwencji użytkownika |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity cykl barwienia trwający do 10 minut |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki stosowane do barwienia umieszczone w szczelnie zamkniętych pojemnikach |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciężar do 17 kg |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty katalogiem oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczoną wraz z aparatem |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP |  | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji. Naprawa w ciągu 2 dni roboczych lub zapewnienie aparatu zastępczego o parametrach jakościowo porównywalnych z dzierżawionym aparatem przez okres gwarancji. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny autoryzowany przegląd techniczny przez okres gwarancji. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max 4 tygodni od dnia podpisania umowy |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie poinstalacyjne na terenie laboratorium na koszt Wykonawcy |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  |  | 4 | - 5 | - 6 |  | 7 | - 8 |
| Nazwa urządzenia |  | Miesięczny czynsz dzierżawy netto |  |  | Stawka podatku VAT | - Miesięczny - czynsz dzierżawy brutto | - Czynsz dzierżawy netto w okresie obowiązywania umowy - (kol. 3 x 36 m-cy) |  | Kwota podatku VAT (zł) | - Czynsz dzierżawy brutto w okresie obowiązywania umowy |

Część nr 6 B. Odczynniki oraz materiały zużywalne/eksploatacyjne do wykonania 8000 preparatów w okresie 36 miesięcy, niezbędne do wykonania planowanej liczby badań

| l.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 dołączone do oferty | Tak |  |
| 2. | Odczynniki kompatybilne z dzierżawionym aparatem. | Tak |  |
| 3. | Certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dołączony do każdej partii dostarczanych odczynników. (możliwy 24godzinny dostęp poprzez stronę internetową) | Tak |  |
| 4. | Ważność odczynników: minimalny okres 6 miesięcy | Tak |  |
| 5. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwy 24godzinny dostęp poprzez stronę internetową) | Tak |  |