SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

- nazwa aparatu /typ :

- producent:

- rok produkcji:

| Lp. | WYMOGI OGÓLNE | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | System w pełni automatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji nie później niż 2023 |  |
| 2 | Analizator wyposażony w komputer wraz z monitorem w obrębie aparatu |  |
| 3 | Możliwość wykonania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowym |  |
| 4 | Deklaracja zgodności CE na analizator i odczynniki |  |
| 5 | Próbki badane wstawiane w statywach - ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 30, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy analizatora |  |
| 6 | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru |  |
| 7 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych |  |
| 8 | Podajniki na próbki przystosowane do różnego rodzaju próbówek, w tym probówek pediatrycznych (możliwość jednoczesnego wstawienia różnych typów próbek w jednym statywie próbkowym) |  |
| 9 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej, bez naczynek pośredniczących i wstępnego przygotowywania |  |
| 10 | Kuwety pomiarowe pojedyncze, jednorazowe – umieszczone w pojemniku, bez konieczności ustawiania/ układania w określonych miejscach, rotorach, segmentach lub blokach |  |
| 11 | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego oraz zużytych kuwet do pojemnika na odpady |  |
| 12 | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych / lub za pomocą technologii RFID |  |
| 13 | Oddzielny system pipetujący dla odczynników i prób badanych (bez kontaminacji) |  |
| 14 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych (objętość i przeliczenie na ilość testów pozostałych do wykonania) |  |
| 15 | Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa |  |
| 16 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów – oznaczenia pojedyncze, dublety, itp. |  |
| 17 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym lub w zakresie wartości krytycznych |  |
| 18 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego |  |
| 19 | Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wyniku poza liniowością metody |  |
| 20 | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych |  |
| 21 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta |  |
| 22 | Płyny myjące gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania |  |
| 23 | Materiały kontrolne do wszystkich oznaczanych parametrów o wartościach prawidłowych i patologicznych - Dostawca w tabeli nr 2 uwzględni odpowiednią ilość materiału kontrolnego do codziennej (w tym weekendy i święta) kontroli oznaczanych parametrów na poziomie prawidłowym, a na poziomie patologicznym cztery razy w miesiącu. |  |
| 24 | Wykonawca gwarantuje dostawę materiałów kalibracyjnych do wszystkich wymaganych testów. |  |
| 25 | Oprogramowanie analizatora umożliwiające opracowanie wyników badań: pełny raport badań z danymi pacjenta i zleceniodawcy, wydruk pojedynczych wyników w formacie gotowego wydruku dla odbiorcy |  |
| 26 | Oferowane odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne powinny posiadać okres przydatności do użycia pozwalający Zamawiającemu na ich użytkowanie przez okres minimum 3 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |  |
| 27 | Wszystkie zamawiane produkty będą dostarczone do Zamawiającego zgodnie z okresowymi zamówieniami w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania przez Dostawcę zapotrzebowania |  |
| 28 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami kart charakterystyki dla wszystkich oferowanych odczynników wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego |  |
| 29 | Zestawy odczynnikowe i materiały kontrolne po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości, będą wymienione przez Dostawcę na nowe o pożądanej jakości, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. |  |
| 30 | Potwierdzenie istnienia w programie kontroli COBJwDL dla wszystkich oferowanych parametrów |  |
| 31 | Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań (min. 1 raz w każdym roku trwania umowy) potwierdzonej certyfikatem |  |
| 32 | Instrukcje, aplikacje odczynnikowe oraz oprogramowanie w języku polskim umożliwiające podanie wyniku w dowolnej formie i jednostce. Instrukcje w wersji papierowej dostarczone wraz z aparatem. |  |
| 33 | Drukarka oraz zasilacz UPS (utrzymanie pracy analizatora, jednostki sterującej oraz komputera przez minimum 30 min.) jako wyposażenie systemu |  |
| 34 | Wykonawca zapewni wyposażenie stanowiska – minimum dwie pipety automatyczne o wymaganej objętości do dozowania materiału badanego i odczynników (dotyczy także użyteczności analizatora zastępczego), posiadające certyfikat jakości oraz krzesło laboratoryjne |  |
| 35 | Podłączenie analizatora do sieci, skonfigurowanie i dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym wraz z zapewnieniem stacji roboczej (LIS – MARCEL) na koszt Dostawcy |  |
| 36 | Zdalna pomoc serwisowa |  |
| 37 | Zapewnienie pełnych usług serwisowych (instalacja, naprawa, przeglądy) dzierżawionego sprzętu i urządzeń dodatkowych w okresie trwania umowy przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. Okresowe przeglądy techniczne muszą odbywać się minimum raz w roku. Paszport techniczny zawierający dane identyfikacyjne analizatora należy dostarczyć w chwili instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 38 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 72 godz. od zgłoszenia awarii, Dostawca zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy o parametrach nie niższych niż oferowany. Jeżeli wstawienie innego zastępczego urządzenia z winy Dostawcy nie będzie możliwe, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecania badań w wybranym przez siebie laboratorium medycznym na koszt Dostawcy, aż do momentu uruchomienia sprzętu. |  |
| 39 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu/ modułu itp. w okresie obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do wymiany systemu na nowy zastępczy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy. |  |
| 40 | Instalacja analizatora w siedzibie Zamawiającego w terminie do 21 dni od podpisania umowy. |  |
| 41 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji analizatora na koszt Dostawcy. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 4 godziny zegarowe |  |
| 42 | Wykonanie i udokumentowanie sprawdzającej walidacji analizatora w warunkach laboratorium na koszt Dostawcy. |  |
| Lp. | WYMOGI dla sprzętu zastępczego (koagulometr półautomatyczny lub manualny) | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE |
| 43 | Koagulometr nie starszy niż 2019 rok produkcji po generalnym remoncie poświadczonym odpowiednim dokumentem. |  |
| 44 | Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne kompatybilne z analizatorem podstawowym. |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry dodatkowo oceniane

| 1 | Wymiana (wstawianie i usuwanie) zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora bez przerywania procesu pracy- bez konieczności używania trybu standby lub pauzy | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego przygotowania | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | Automatyczna detekcja poziomu cieczy oraz skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4 | Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (osocza lipemiczne, zhemolizowane, żółtaczkowe) | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę pacjentów wraz z przechowywaniem poprzednich wyników | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 6 | Analizator wyposażony w przebijak korków | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7 | Instrukcja w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora wraz z opisem działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu/ komunikatu (bez konieczności wyszukiwania opisu błędu w pikach zewnętrznych) | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 8 | Funkcja wykonywanych codziennie i okresowo czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowana przez analizator | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 9 | Możliwość jednoczesnej pracy z różnymi seriami odczynników | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |