Zał. nr 2 do SWZ

Znak sprawy: DZP.271.22.2024

POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA – 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji: 2024 | TAK, podać |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany , nie powystawowy | TAK |  |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK, podać |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz | TAK, podać |  |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | TAK, podać |  |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1000ml/h | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK, podać |  |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK, podać |  |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie min. 0,1 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml | TAK, podać |  |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min – 99h | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 600 mmHg do 900mmHg | TAK, podać |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/- 5% | TAK, podać |  |  |
|  | Biblioteka min. 60 leków | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | TAK |  |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę | TAK, podać |  |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 2000 | TAK, podać |  |  |
|  | Akustyczno -optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony IP33 | TAK |  |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Zestawy infuzyjne posiadające wkładkę silikonową | TAK |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych oraz szyn poziomych | TAK |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |  |
|  | Linia infuzyjna mocowana od przodu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 25 ml/h | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość stosowania różnych zestawów do różnych terapii | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość zablokowania urządzenia hasłem | TAK |  |  |
|  | Statyw do pomp infuzyjnych z przesuniętym środkiem ciężkości z listwą zasilającą -5 kółek w tym 2 z blokadą | TAK |  |  |
|  | Zestaw startowy drenów standard i drenów enteralnych do pompy- 5 szt. | TAK |  |  |
| AKCESORIA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | TAK, podać | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy –40 pkt |
|  | W cenie oferty bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 2 osób. | TAK |  |  |
| 37. | Dostarczenie 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz 1 sztuki w postaci elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |  |
| 38. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 39. | Certyfikat CE | TAK |  |  |

UWAGA:

Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.