# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto    Cena ..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Aparat USG

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy na aparat i głowice | Tak podać |  |
| 2 | Zasilanie | - 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Stan techniczny | - Aparat nowy, niedemonstracyjny, niepowystawowy, rok produkcji 2022 / 2023 | Tak/ podać |  |
| 4 |  | - Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | Tak/podać |  |
| 5 |  | - Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak |  |
| 6 |  | - Deklaracja zgodności na aparat i głowice | Tak |  |
| 7 | Serwis | - Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze - Czas usunięcia usterki 4 dni robocze | Tak |  |

| II | Konstrukcja: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | - Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
| 9 |  | - Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | Tak |  |
| 10 |  | - Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli | Tak/podać |  |
| 11 |  | - Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min.+/- 180°), góra-dół (min.15 cm), pochył przód-tył (min.+/-45°) | Tak |  |
| 12 |  | - Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | Tak |  |
| 13 |  | - Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min. +/- 150° z pozycji środkowej | Tak |  |
| 14 |  | - Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 1900 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | Tak |  |
| 15 |  | - Dynamika aparatu min. 310 dB | Tak |  |
| 16 |  | - Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80 % wielkości ekranu | Tak |  |
| 17 |  | - Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | Tak |  |
| 18 |  | - Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |
| 19 |  | - Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu 1.0 MHz do 22.0 MHz | Tak/podać |  |
| 20 |  | - Możliwość zmiany wysokości konsoli | Tak |  |
| 21 |  | - Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |
| 22 |  | - Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maksymalnie 30 sek. | Tak |  |
| III | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 23 |  | - Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm | Tak |  |
| 24 |  | - Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 25 |  | - Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak |  |
| 26 |  | - Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 27 |  | - Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 Hz | Tak/podać |  |
| 28 |  | - Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |
| 29 |  | - Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9m/s do 0 oraz od 0 do +9 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | Tak/podać |  |
| 30 |  | - Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | Tak |  |
| 31 |  | - Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |
| 32 |  | - funkcją Dopplera ciągłego o rejestrowanych prędkościach (przy zerowym kącie bramki) min. od -28 m/s do 0 oraz od 0 do +28 m/s; | Tak/podać |  |
| 33 |  | - Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |
| 34 |  | - Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań: naczyniowych, kardiologicznych osób dorosłych, jamy brzusznej oraz małych narządów | Tak |  |
| IV | Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |
| 35 |  | - Możliwość rozbudowy o tryb zaawansowane rozszerzone obrazowanie Dopplerowskie do wykrywania bardzo wolnych i słabych przepływów w mikronaczyniach i tkankach | Tak |  |
| 36 |  | - Możliwość rozbudowy o: Przezprzełykowe obrazowanie kardiologiczne 3D i 3D kolor w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 37 |  | - Możliwość rozbudowy o: głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2-8 MHz (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne | Tak/podać |  |
| 39 |  | - Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 40 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 900 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1MHz),, Kąt widzenia min. 110°; obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, | Tak |  |
| 41 |  | - Możliwość rozbudowy o głowice liniową wysokiej częstotliwości, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 1900; długość głowicy (FOV) min. 50 mm | Tak/podać |  |
| 42 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 350 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 9.0 MHz, Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 43 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 250; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 44 |  | - Możliwość rozbudowy o : Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90); Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak |  |
| 45 |  | - Możliwość rozbudowy o: funkcja jednoczesnej wizualizacji w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na minimum jednej głowicy przezprzełykowej i na minimum jednej głowicy przezklatkowej sektorowej | Tak |  |
| 46 |  | - Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową z rotacją 0-180°, zakres pracy min. 3-8 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8x6mm, grubość endoskopu maks. 6 mm. | Tak |  |
| 47 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz, min. 3000 elementów akustycznych; obrazowanie harmoniczne, | Tak/podać |  |
| 48 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 18.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 560; płaszczyzna skanowania (FOV) max. 39 mm, | Tak |  |
| 49 |  | - Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 50 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90), wymiary płaszczyzny skanowania max. 10x15 mm; Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak |  |
| 51 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 49 mm; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 52 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 8.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 250, promień krzywizny max. 15 mm; Kąt widzenia min. 115° - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 53 |  | - Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie | Tak |  |
| 54 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 250 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 500 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 10.0 MHz, Kąt widzenia min. 160°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 55 |  | - Możliwość rozbudowy o tryb: Elastografia typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów | Tak |  |
| 56 |  | - Możliwość rozbudowy o oprogramowanie w aparacie do porównywania obrazów diagnostycznych uzyskanych za pomocą urządzeń obrazowych min. TK, MR z obrazami ultrasonograficznymi z możliwością porównywania w czasie rzeczywistym zintegrowanych obrazów min. TK, MR z obrazem ultrasonograficznym tzw. fuzja obrazów. | Tak |  |
| 57 |  | - Możliwość rozbudowy o tryb: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na min. jednej głowicy liniowej i endowaginalnej | Tak |  |
| 58 |  | - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR | Tak |  |
| 59 |  | - Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
| 60 |  | - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 25 VPS; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) | Tak |  |
| 61 |  | - Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6MHz; min. 350 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (min. 3-9 MHz, min. 160° (FOV) do obrazowania 3D/4D | Tak |  |
| 62 |  | - Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: - Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej w funkcji czasu - Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). Min. ocena i generowania wyników obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci tabeli oraz min. 17-segmentowego wykresu tarczowego (tzw. „oko byka“) | Tak |  |
| 63 |  | - Możliwość rozbudowy o: Aktywny protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | Tak |  |
| 64 |  | - Możliwość rozbudowy o: Głowica endokawitarna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 10.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 145°, ilość elementów akustycznych min. 250 | Tak |  |
| 65 |  | - Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie | Tak |  |
| V | Funkcje użytkowe: |  |  |  |
| 66 |  | - Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | Tak |  |
| 67 |  | - Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
| 68 |  | - Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |
| 69 |  | - Automatyczna optymalizacja obrazu 2D (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak/podać |  |
| 70 |  | - Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na głowicach typu convex oraz liniowych. | Tak |  |
| 71 |  | - Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak/podać |  |
| 72 |  | - Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak/podać |  |
| 73 |  | - Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
| 74 |  | - Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | Tak/podać |  |
| 75 |  | - Automatyczny pomiar globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewej komory. Prezentowane wyniki na min. 18-segmentowym wykresie tarczowym lewej komory. | Tak/podać |  |
| 76 |  | - Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak/podać |  |
| 77 |  | - Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak/podać |  |
| 78 |  | - Funkcja w aparacie pozwalająca na wgranie z pendrive i CD/DVD obrazów DICOM pozyskanych z urządzeń min. TK, MR i wyświetlenie ich na ekranie aparatu celem porównania z obrazami USG pozyskiwanymi na żywo. Po jednej stronie ekranu obraz TK lub MRI po drugiej skan USG | Tak |  |
| 79 |  | - Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
| VI | Głowice ultrasonograficzne: |  |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna: |  |  |  |
| 80 |  | - Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów | Tak podać typ |  |
| 81 |  | - (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 800 elementów | Tak |  |
| 82 |  | - szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz -6.0 MHz (+/- 1MHz) | Tak |  |
| 83 |  | - obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | Tak |  |
|  | Głowica liniowa: |  |  |  |
| 84 |  | - Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1MHz | Tak podać typ |  |
| 85 |  | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 86 |  | - liczba elementów akustycznych min. 300 | Tak |  |
| 87 |  | - Płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 39 mm | Tak |  |
| 88 |  | - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Głowica convex: |  |  |  |
| 89 |  | - Głowica convex (min. 350 elementów akustycznych | Tak podać typ |  |
| 90 |  | - Kąt widzenia min. 70°; | Tak |  |
| 91 |  | - szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz (+/- 1MHz | Tak |  |
| 92 |  | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 93 |  | - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej; | Tak |  |
|  | Inne – opcje |  |  |  |
| 94 |  | - Aparat w czasie trwania gwarancji bezpłatnie podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Zakres świadczonego serwisu to min. zdalna diagnostyka, zdalna reinstalacja oprogramowania umożlwiająca przywrócenie sprawności aparatu. |  |  |
| 95 |  | - Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora oferowanego aparatu USG i głowic, zapewniającego autoryzowany serwis producenta do świadczenia usług serwisowych. | Tak |  |
| 96 |  | - Kable i elektrody do EKG w zestawie | Tak |  |
| 97 |  | - UPS do oferowanego USG | Tak |  |
| 98 |  | - Papier do wideoprintera oferowanego 20 rolek | Tak |  |
| 99 |  | - Odporność czoła i obudowy sond na powszechnie stosowane bezalkoholowe roztwory dezynfekcyjne (do przecierania) | Tak |  |
| 100 |  | - Szkolenie personelu | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy