## P.1 RÓŻNE (na pozycje)
FORMULARZ CENOWY
MOŻNA SKŁADAĆ OFERTĘ PRZETARGOWĄ NA KAŻDĄ POZYCJĘ OSOBNO !!!!
| PAKIET NR 1 - RÓŻNE | ZMIANA 1 Z DNIA 05.06.2024 ZAZNACZONA KOLOREM
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Worki do prania rozpuszczalne jednorazowe | Rozmiar 660 x 840 mm +/- 10 MM. Całkowicie rozpuszczalne w wodzie o temp. 60 stopni C, worki do prania skażonej bielizny i odzieży ochronnej. Eliminują ryzyko infekcji personelu. Worki i przewiązki wykonane z nietoksycznych substancji rozpuszczalnych w wodzie ulegających całkowitej degradacji. |  | op.=25szt. | op | 500
2 | Jednorazowy, sterylny, zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS (który posiada Zamawiający) | Skład zestawu: - wkłady do pompy Medrad Spectris Solaris EP o pojemności 65 i 115 ml; - 2 x ostrze typu SPIKE - złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł 250cm 2x szybko złącze typu J |  | Op=50 szt | Op | 48
3 | Pirogenowy filtr do płynu dializacyjnego | (kompatybilny do aparatu Dialog+ firmy Braun) posiadanym przez Zamawiającego |  |  | op | 30
4 | S-Monovette 2,6 ml surowica żel | Probówko-strzykawka do surowicy z żelem separującym 2,5-3,0 ml (65 mm x 13 mm), kompatybilna z igłami systemowymi stosowanymi przez Zamawiającego |  | 1 op = 50 szt | szt | 250000
5 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 450 mm (± 5 mm), szerokości 11 mm (± 1,0 mm), grubości 0,34 mm (± 0,05 mm), grubości nici 0,15 mm (150 μm), wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, długości oczka nici (pętli): 145 mm (± 5 mm), zagęszczenie oczek: 55% (± 5%), o gramaturze 45 g/m² (± 5%) i porowatości 1500 μm, a maksymalnej 1950 μm, taśma w dwuczęściowej foliowej osłonce, osłonki nie zachodzą na siebie, brzegi taśmy cięte laserowo, o miękkich, łagodnych, atraumatycznych zakończeniach. |  |  | szt | 30
6 | Gastrostomijny cewnik żywieniowy | Urządzenie przeznaczone do zapewnienia dostępu do żołądka w celu żywienia dojelitowego, podawania leków i odbarczania poprzez uprzednio wykonany żołądkowo-jelitowy kanał stomii. Stosowany przy przezskórnym umieszczaniu cewnika do żywienia dojelitowego u pacjentów dorosłych i pediatrycznych, którzy wymagają żywienia dojelitowego, podawania leków lub odbarczania poprzez uprzednio wykonany żołądkowo-jelitowy kanał stomii. Urządzenie sterylne. Złożony z silikonowego balonu, dwukanałowego trzonu, lejka z trzema portami, oraz wspornika, który umożliwia właściwe umocowanie podczas żywienia dojelitowego, podawania leków i odbarczania. Urządzenie jest wyposażone w jeden zawór, który umożliwia napełnianie i opróżnianie silikonowego balonu. |  |  | szt | 100
7 | Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii | W skład zestawu wchodzą: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml, igła Veressa ,mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem, opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci. |  |  | szt | 15
8 | Elektroda jednorazowego użytku | wpinana do wielorazowych kleszczyków zagiętych pod kątem 30 stopni Curved Jaw, elektroda o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość lini cięcia 22,3mm. Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego platformą elektrochirurgiczną Force Triad. |  |  | szt | 105
9 | Końcówka do laparoskopii, j.u. | do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych,o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad posiadanym przez Zamawiającego |  |  | szt | 60
10 | Licznik igieł i ostrzy | Z wbudowaną funkcją usuwania ostrzy podwójny magnes, pokrywa z zawiasami gwarantująca prawidłowe zamknięcie i zabezpieczenie ostrych narzędzi, licznik do 30, pojemność do 60. |  | op/50szt | op | 100
11 | Kaniula pediatryczna | Kaniula pediatryczna o rozmiarze 24G - 0,7x19mm i 26G - 0,6x19mm; bez portu bocznego, ma posiadać uchwyt ułatwiający założenie, o max. przepływie 13ml/min. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, wykonanej z PTFE. Kaniule widoczne w aparacie USG (bez pasków kontrastujących) Końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu /igły, współgrająca ze szlifem igły, umożliwiająca bezproblemowe wprowadzenie kaniuli do tkanek, oraz minimalizująca otwór po wprowadzeniu kaniuli (brak przeciekania krwi w miejscu wkłucia). Opakowanie odporne na rozerwanie, wodoszczelne, gwarantujące sterylność produktu. |  |  | szt | 2000
12 | Stabilizator cewnika epiduralnego | Wykonany z pianki PE, samoprzylepny, średnica 55 mm |  |  | szt | 100
13 | Przyrząd do podawania płynów przez pompę infuzyjną FM | dren kompatybilny z pompą Infusomat fm/fms firmy B/Braun, posiadaną przez Zamawiającego |  |  | szt | 100
14 | Aparat do infuzji grawitacyjnych bezpieczny z odpowietrznikiem | Aparat do infuzji grawitacyjnych bezpieczny z odpowietrznikiem, filtrem w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki z zabezpieczeniem przed wpływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994% |  |  | szt | 300
15 | Aparat do przetaczania | Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii ( BFE ) min.99,99999%. Kontrola przepływu 3 - 270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora kroplowa bez PCV. Zawór BCV zapobiegający przed cofaniem się krwi do aparatu. |  |  | Szt | 600
16 | Przyrząd do aspiracji z butelek | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45 μm (potwierdzony badaniami), z zatrzaskową zatyczką z wbudownym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki |  |  | szt | 22000
17 | Dreny do artroskopii do pompy 10 k firmy LINVATEK-CONMED posiadanej przez Zamawiajacego | Dreny do pompy 10K firmy LINVATEC posiadanej przez Zamawiającego |  |  | szt | 600
18 | Precyzyjne źródło światła do generatora FA-RL01 posiadanego przez Zamawiającego | Sterylnie zapakowane światła jednorazowego użytku, umożliwiające precyzyjne doświetlenie pola operacyjnego. Mocowane na narzędziach chirurgicznych o średnicy od 5 do 8 mm; światło rozproszone – duża końcówka lub o średnicy od 5 do 12 mm; światło punktowe – mała końcówka. Rodzaj końcówek każdorazowo wskazany przez zamawiającego. Całkowita ilość światła padającego (luks natężenia oświetlenia) : - Odległość 3 cm - 44980 luksów - Odległość 5 cm - 18889 luksów Optymalna temperatura barw dla odwzorowania kolorów narządów, naczyń i tkanek. Cechy jakościowe : - do pięciu godzin jasnego światła; - do tego samego generatora można podłączyć do 3 źródeł światła w trakcie jednego zabiegu; - niskie zużycie energii; Światło kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem FA-RL01. Opakowanie zawierające 25 sztuk jednorazowych sterylnych końcówek. |  | op = 25 szt | op | 10
19 | Półmaska FFP2 bez zaworu | Półmaska filtrująca FFP2. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %; bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos. Mocowana na gumki zakładane na uszy. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. Wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. |  |  | szt | 5000
20 | Półmaska FFP3 bez zaworu | Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %; bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka w części nosowej. Mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. Wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. |  |  | szt | 5000
21 | Półmaska FFP3 z zaworem | Półmaska filtrująca FFP3. Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤1 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej ≤1 %; z zaworem, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka w części nosowej. Mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. Środek ochrony indywidualnej. |  |  | szt | 9000
22 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę 120cm | wykonany z folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą nałożenie na przyrząd |  |  | szt | 600
23 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny | Czepek chirurgiczny, wykonany z włókniny perforowanej o trójkątnej konstrukcji, zawierającej w ponad 70% jedwab wiskozowy. Wytrzymałość na rozciąganie (na sucho, MD): min.54N. Wymiary: średnica górna - 220mm +/- 10 mm, wysokość części czołowej - 105mm +/- 10 mm. Gramatura czepka min. 25g/m2. Kolor niebieski. |  |  | Szt | 1000
24 | Maska chirurgiczna | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,8%, odporność na spryskanie min. 21 kPa. Ciśnienie różnicowe <36 Pa. Maska typu IIR . Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski |  |  | Szt | 5000
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.2 pojemniki na odpady
FORMULARZ CENOWY
ZMIANA Z DNIA 14.06.2024 NANIESIONA KOLOREM
Pakiet 2 - pojemniki na odpady
Każdy z niżej opisanych pojemników musi być: sztywny, wykonany z polipropylenu i/lub HDPE. Nieprzemakalny, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie. Posiadający etykietę ostrzegawczą "MATERIAŁ ZAKAŻNY" wraz z informacjami wskazanymi w § 6 Rozporządzenia Misitra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1975).
Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 0,2l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 25mm (+/- 5mm), umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 2000
2 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 0,7l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 40mm (+/- 5mm), umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 7000
3 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 1,0l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 50mm (+/- 5mm) umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 4000
4 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 2,0l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 50mm (+/- 5mm), umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 9000
5 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 5,0l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 90mm (+/- 5mm) umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 1000
6 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 10l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 90mm (+/- 5mm) umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 1000
7 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru czerwonego, pojemność 15l | Posiadający otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 80mm (+/- 5mm), specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym oraz małej pokrywki służącej do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20% |  | 1 | szt | 25
8 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, czerwone pojemność 20l | Posiadający otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 125mm (+/- 5mm), specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym oraz małej pokrywki służącej do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 50
9 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne żółte lub czerwone 30l | Pojemnik składa się z dwóch elementów: pojemnika głównego oraz pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 700
10 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne żółte lub czerwone 60l | Nieprzemakalny, odporny na przekłucia. Składający się z trzech dwóch elementów: pojemnika głównego oraz pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku Posiadający etykietę ostrzegawczą " materiał zakaźny" wraz z informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. |  | 1 | szt | 100
11 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru żółtego, pojemność 5,0l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 90mm (+/- 5mm) umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. Maksymalna wysokość 25cm. |  | 1 | szt | 700
12 | Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne, koloru żółtego, pojemność 10l | Posiadający otwór wrzutowy, specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik zaopatrzony w wieko trwale zespolone z pojemnikiem. Wieko zaopatrzone w otwór wrzutowy dowolnego kształtu o wymiarze 90mm (+/- 5mm) umożliwiający przymykanie pojemnika jak również jego hermetyczne zamknięcie. Kształt dowolny. Róznica między wymiarami podstawy i wieka max. 20%. Maksymalna wysokość 25cm. |  | 1 | szt | 1000
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.3 - Dreny laparoskopowe
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - Dreny do kolumny laparoskopowej Arthrex PP110 posiadanej przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren do kolumny laparoskopowej | Dren wielorazowy w torze płukania, do 20-krotnej sterylizacji, do kolumny laparoskopowej posiadanej przez zamawiającego |  | 1 | Szt | 30
2 | Dren do kolumny laparoskopowej j.u | Dren jednorazowy, sterylny, w torze płukania, do kolumny laparoskopowej posiadanej przez zamawiającego |  | 1op=10szt | Op | 25
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.4-igły do znieczuleń
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4-igły do znieczuleń
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła do znieczuleń typu Pencil Point G25 x 88 z prowadnicą pakowaną razem | z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły oraz 4 dużymi otworami optycznymi położonymi z każdej strony uchwytu, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę ze srebrnej po wypełnieniu PMR |  |  | szt | 2000
2 | Igła do znieczuleń typu Pencil Point G27x 88 z prowadnicą pakowaną razem | z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły oraz 4 dużymi otworami optycznymi położonymi z każdej strony uchwytu, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę ze srebrnej po wypełnieniu PMR |  |  | szt | 2500
3 | Igła do znieczuleń typu Pencil Point G27x103 | z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły oraz 4 dużymi otworami optycznymi położonymi z każdej strony uchwytu, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę ze srebrnej po wypełnieniu PMR |  |  | szt | 500
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.5-art.do Vapotherm
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 5- artykuły do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW posiadanego przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula donosowa dla wcześniaków do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW posiadanego przez Zamawiającego | Średnica 1,5 mm. Przepływ maksymalny 8 l/min |  | 1 | szt | 60
2 | Kaniula donosowa noworodkowa do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW posiadanego przez Zamawiającego | Średnica 1,5 mm. Przepływ maksymalny 8 l/min |  | 1 | szt | 80
3 | Układ pacjenta jednorazowy do niskich przepływów do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW posiadanego przez Zamawiającego | W skład zestawu wchodzi: komora nawilżania, filtr do przepływów 1-8 l/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową, wąż do podłączenia butelki z wodą. |  | 1 | szt | 110
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.6-elektrody
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6-elektrody kompatybilne do resektoskopu urologicznego marki Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zam. | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda tnąca monopolarna wielorazowa | 0,35 mm, do płaszczy 22/24 Fr., optyk 4 mm 30° |  | 1 | szt | 25
2 | Elektroda tnąca monopolarna wielorazowa | 0,35mm, do płaszczy 24/26 Fr., optyk 4 mm30°, |  | 1 | szt | 25
3 | Elektroda koagulująca, wałeczkowa, wielorazowa | do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm 30° |  | 1 | szt | 25
4 | Elektroda koagulująca, kulkowa, wielorazowa, | do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm 30° |  | 1 | szt | 25
5 | Elektroda tnąca, bipolarna, pojedyncza (bez ”daszka”) wielorazowa | do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 24 Fr |  | 1 | szt | 25
6 | Elektroda tnąca, bipolarna, pojedyncza (bez”daszka”) wielorazowa, | do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr |  | 1 | szt | 25
7 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa | do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 24 i 26 Fr |  | 1 | szt | 25
8 | Elektroda jednorazowa, tnąca, pętlowa | 0,25 mm (do guzów pęcherza), dla resektrów 24 i 26 Fr. |  | op=3szt | op | 20
9 | Elektroda waporyzująca, bipolarna, jednorazowa | Do optyk o kącie patrzenia 30º Do płaszczy od 22 Fr lub z ciągłym przepływem od 25,5 Fr |  | op=3szt | op | 20
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.7-drobny sprzęt
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 7 - drobny sprzęt
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Słuchawki lekarskie | jednostronne, płaskie |  |  | szt | 40
2 | Słuchawki lekarska | dwustronna, pediatryczna |  |  | szt | 20
3 | Aparat AMBU dla dorosłych | jednorazowego użytku, z dwiema maskami |  |  | szt | 100
4 | Aparat AMBU dla noworodków | jednorazowego użytku, z dwiema maskami |  |  | szt | 30
5 | Aparat AMBU dla dorosłych | wielorazowego użytku, z dwiema maskami |  |  | szt | 50
6 | Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny z manometrem zegarowym dla dorosłych | mankiet na rzep,słuchawki lekarskie jednostronne, manometr malowany O min. 50mm, zakres wskazań 0-300mg, dokładność praktyczna pomiaru +1mmHg, działka elementarna skali 2mmHg, spust powietrza regulowany zaworem ręcznym, gwarancja na 2 lata od daty dostawy |  |  | szt | 100
7 | Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny z manometrem zegarowym dla dzieci | mankiet na rzep,słuchawki lekarskie jednostronne, manometr malowany O min. 50mm, zakres wskazań 0-300mg, dokładność praktyczna pomiaru +1mmHg, działka elementarna skali 2mmHg, spust powietrza regulowany zaworem ręcznym, gwarancja na 4 lata od daty dostawy |  |  | szt | 20
8 | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny |  |  |  | szt | 20
9 | Manometr do aparatu do mierzenia ciśnienia zegarowego |  |  |  | szt | 20
10 | Mankiet do aparatu do mierzenia ciśnienia | na szeroki rzep, obwód ramienia 24cm do 32 cm z wkładem gumowym, wykonany z tkaniny z dodatkiem nylonu, dwuwężykowy |  |  | szt | 50
11 | Gruszka z PCV | do aparatu do mierzenia ciśnienia z zaworem zwrotnym i spustowym - kompletna |  |  | szt | 20
12 | Termometr bezrtęciowy | szklany, galowy. |  |  | szt | 20
13 | Termometr elektroniczny |  |  |  | szt | 20
14 | Termometr bezdotykowy - posiadający minimalne parametry z kolumny obok | 1) Pozwala na mierzenie temperatury tętnicy skroniowej z odległości do 8 cm 2) Specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej. 3) system na podczerwień 4) Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury. 5) Podświetlany monitor LCD. 6) Pomiary w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. 7) Automatyczne wyłączanie (oszczędzanie baterii) |  |  | szt | 50
15 | Taca na leki | Taca na 32 kieliszki do podawania leków, wymiary: 430x325x60 mm (+/- 2cm). |  |  | szt | 20
16 | Gruszka z miękkim końcem, do nosa | rozm.7,9 |  |  | szt | 30
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.8-zestaw_sprzęt_pompa
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8 Zestaw do Pompy objętościowej Medima posiadanej przez Zamawiającego.
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do przetoczeń dł. 285cm | Standardowy zestaw do podaży leków i płynów, kompatybilny z pompą objętościową Medima posiadaną przez zamawiającego. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu |  | op = 100szt | op | 15
2 | Zestaw do przetoczeń z portem bezigłowym | Zestaw do podaży leków i płynów z portem bezigłowym, kompatybilny z pompą objętościową Medima, posiadaną przez zamawiającego. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. |  | op = 100szt | op | 15
3 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych | Zestaw do podaży leków światłoczułych, kompatybilny z pompą objętościową Medima, posiadaną przez zamawiającego. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. |  | op = 100szt | op | 15
4 | Zestaw do krwi i płynów krwiopochodnych | Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych, kompatybilny z pompą objętościową Medima, posiadaną przez zamawiającego. Całkowita dlugość zestawu 250 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 200 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. |  | op = 100szt | op | 15
5 | Zestaw do żywienia dojelitowego | Zestaw do żywienia dojelitowego, możliwość podłączenia do worka z portem ENplus lub do butelki. Kompatybilny z pompą objętościową Medima,posiadaną przez zamawiającego. Całkowita dlugość zestawu: 285 cm. Nie zawiera DEHP i lateksu. |  | op = 100szt | op | 15
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.9 -ładunki_
PAKIET NR 9- ładunki
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękojeść do ładunków staplerów jednorazowych, j.u. | Uniwersalna jednorazowa rękojeść uniwersalna (umożliwiająca pracę ze wszystkimi wielkościami ladunków laparoskopowych), 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach 6cm, 16cm lub 26cm |  |  | szt | 24
2 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, j.u. | Ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki naczyniowej cienkiej /naczyniowej (przed zamknięciem 2,0mm, po zamknięciu 1mm), średnio grubej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm), grubej (przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm). |  |  | szt | 24
3 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, j.u. | Ładunki do staplerów z poz. 1, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm lub 45mm, przeznaczone do tkanki normalnej (przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm) |  |  | szt | 12
4 | Ładunek radialny z nożem, j.u. | Ładunek radialny do staplera laparoskopowego do niskiej przedniej resekecji . Zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm o wysokości zszywek przed zamknięciem 3.0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średniej/ grubej .Kompatybilne z rękojeściami uniwersalnymi . |  |  | szt | 24
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.10- kraniki
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 10 - Kraniki
Lp | Przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kranik odcinający do terapii dożylnej | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych, o minimalnym przepływie MIN 23 l/godz. Sterylizowany Radiacyjnie.Opakowanie medyczne typu blister. opakowanie 100szt. |  |  | szt | 4000
2 | Kranik odcinający do terapii dożylnej | Kranik odcinający do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, trójdrożny z przedłużaczem 25 cm, średnica wew. drenu 2,6mm, z dodatkowym portem iniekcyjnym z koreczkiem, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 3 bary, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia 1,5 ml jałowy, jednorazowego użytku, Sterylny (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie medyczne typu blister. Opakowanie 20 szt. |  |  | szt | 300
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.11- Czujniki
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 11 - Czujniki do monitora Edward Lifesciences posiadanego przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik do pomiaru rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna | Czujnik do pomiaru rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna składajacy się z: linii płuczącej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), czujnika o częstotliwości własnej poniżej lub równej 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielu kierunkowego wypustka lini tętniczej min. 150 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/h, brak konieczności kalibracji czujnika, dwóch kraników trójdrożnych, dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku, połączenie gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, prostolinijny przepływ przez czujnik, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. |  | 1 op = 5 szt | szt | 25
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyńcze: linii płuczącej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielukierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu:linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/ monitor. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. |  | 1 op = 10 szt | szt | 20
3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyńcze: lini płuczącej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie lini lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielukierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, linia pacjenta, o długości min. 200 cm,wyposażona w zintegrowana strzykawkę, mocowana do płytki, o pojmności min. 12 ml oraz w dwa bezigłowe porty, zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi, umieszczone w odległości ok. 40 i 185 cm (+/-5cm) od pacjenta, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor, prostolinijny przepływ przez przetwornik. |  | 1 op= 10 szt | szt | 150
4 | Klamra umożliwiająca mocowanie 7 czujników | Klamra umożliwiająca mocowanie 7 czujników (do pomiaru ciśnienia krwawego, rzutu serca, strzykawek do pobierania krwi w układzie zamkniętym). System mocowany bezpośrednio do stojaka do kroplówki bądź bezpośrednio do łóżka pacjenta |  | 1 op = 5 szt | szt | 5
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.12 elektrody_i_żele
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 12 - elektrody i żele
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda neutralna do diatermii ERBE ICC300, ERBE VIO300d, CONMED system 5000 - posiadanymi przez Zamawiającego | dzielona, bez przewodu |  | op=100 szt | op | 300
2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca | typ końca - daistalnego prosty, zagięty, 4 F, 5F, 6F |  | 1 | szt | 50
3 | Elektroda do badań Hotlera | sensor Ag/AgCl, żel ciekły, pianka ze specjalnym podłużnym wycięciem na przewód, bez przecięcia boków co zapobiega rozrywaniu elektrody, zaokrąglone brzegi,55 mm x 53 mm |  | op=50 szt | op | 4
4 | Elektroda do EKG prostokątna | podłoże z pianki. Klej akrylowy, żel stały,36 mm x 40 mm |  | op=50 szt | op | 4000
5 | Elektroda EKG do ASCARD B5 posiadanego przez Zamawiającego | wielorazowego użytku, przyssawkowa |  | 6 szt=kpl | kpl | 8
6 | Elektroda kończynowa klamrowa pokryta warstą Ag/AgCl | uchwyt mocujący przeznaczony do połączenia z wtykiem typu banan 4 mm |  | 4szt= kpl | kpl | 10
7 | Elektroda EKG do MULITCARD E-30 posiadanego przez Zamawiającego | przyssawkowa |  | 6 szt=kpl | kpl | 12
8 | Elektroda do defibrylatora z przewodem | typ DEFIBTECH DDU - 100 półautomat |  | 2 szt=1 kpl | kpl | 10
9 | Elektroda EKG noworodkowa z przewodem | wykonana z włókniny, z czujnikiem AG/AgCl,kwadratowa z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 23 x 23 mm, zakończenie przewodu DIN 42802-1, średnica 1,5 mm |  | op=3 szt | op | 30
10 | Elektrody dla dzieci (podłoże z włókniny) | elektroda dla noworodków, wykonana z pianki, w kształcie kwiatka o średnicy 25mm (+/- 1mm) |  | op=50 szt | op | 50
11 | Żel do USG | 0,25 l (+/- 0,05l) przezroczysty |  | 1 | szt | 100
12 | Żel do USG | 0,5l (+/- 0,1l) przezroczysty |  | 1 | szt | 1500
13 | Żel do USG | niebieski, bezwonny. Bez aldehydu mrówkowego. Pojemność 0,25 l (+/- 0,05l). Żel dedykowany do USG Toshiba Xario posiadanego przez Zamawiającego |  | 1 | szt | 500
14 | Żel do EEG | 0,25l (+/- 0,05l) |  | 1 | szt | 50
15 | Żel do terapii polem elektrycznym | 5L (+/- 1l) |  | 1 | szt | 30
16 | Żel do EKG | 0,5 l(+/-0,1) |  | 1 | szt | 80
17 | Elektroda do defibrylatora Lifepak 15, Lifepak 12 (z 12 odprowadzeniowym EKG) posiadanych przez Zamawiającego | dla dorosłych, z przewodem, elektrody oryginalne |  | 2 | op | 20
18 | Elektroda do defibrylatora Lifepak 15, Lifepak 12 (z 12 odprowadzeniowym EKG) posiadanych przez Zamawiającego | dla dzieci, z przewodem, elektrody oryginalne |  | 2 | op | 20
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.13 zestaw rzut serca
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 13 – zestaw do pomiaru rzutu serca
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw z cewnikiem Swan – Ganz | Zestaw z cewnikiem Swan – Ganz do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji. W skład zestawu wchodzi: cewnik Swan – Ganza w rozmiarze 7.5Fr/110cm, 5-kanałowy, nietrombogenny, posiadający: znaczniki głębokości co 10 cm, zespolony czujnik temperatury iniektatu kompatybilny z sondą temperaturową, osłonę zabezpieczającą. |  | 1 | Szt | 20
2 | Introduktor do zakładania cewnika Swan – Ganz | Introduktor do zakładania cewnika Swan – Ganz, kompatybilny rozmiarowo z cewnikiem 7,5F. Zestaw do wprowadzania zawiera: introducer grubość 8,5 F o długości 100 mm, integralne ramię boczne, adapter typu Touhy – Borst z zaworem hemostatycznym, prowadnik zakończony literą „J”, kranik trójdrożny, igłę prostą, osłonę zabezpieczającą, obturator, skalpel, strzykawkę. Zestaw pakowany na podwójnej tacy z osłoną. |  | 1 | Szt | 20
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.14 A, B, C, D klipsy polim.
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 14 A - klipsy polimerowe, tytanowe do klipsownic uniwersalnych rozbieralnych wielorazowego użytku GRENA - posiadanymi przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne | pakowane w sterylnych zasobnikach 4 sztukowych z taśmą samoprzylepną rozmiar L. Klipsy kompatybilne z klipsownicą uniwersalną rozbieralną wielorazowego użytku Grena - posiadaną przez Zamawiającego. Zaoferowane klipsy polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (polimer), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | 4 | zasobnik | 30
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne | pakowane w sterylnych zasobnikach 4 sztukowych z taśmą samoprzylepną rozmiar XL.Klipsy kompatybilne z klipsownicą uniwersalną rozbieralną wielorazowego użytku Grena - posiadaną przez Zamawiającego. Zaoferowane klipsy polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (polimer), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | 4 | zasobnik | 30
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne | pakowane w sterylnych zasobnikach 2 sztukowych z taśmą samoprzylepną rozmiar L. Klipsy kompatybilne z klipsownicą uniwersalną rozbieralną wielorazowego użytku Grena - posiadaną przez Zamawiającego. Zaoferowane klipsy polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (polimer), numer katalogowy, nr serii, datę ważności. |  | 2 | zasobnik | 30
4 | Klipsy polimerowe niewchłanialne | pakowane w sterylnych zasobnikach 2 sztukowych z taśmą samoprzylepną rozmiar XL. Klipsy kompatybilne z klipsownicą uniwersalną rozbieralną wielorazowego użytku Grena - posiadaną przez Zamawiającego. Zaoferowane klipsy polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (polimer), numer katalogowy, nr serii, datę ważności. |  | 2 | zasobnik | 30
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
PAKIET NR 14 B - klipsy polimerowe, tytanowe do klipsownicy użyczonej bezpłatnie przez Wykonawcę
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe - do klipsownicy laparoskopowej (wraz z klipsownicą użyczoną przez Wykonawcę - Zamawiającemu-na czas trwania umowy), pakowane w zasobniki posiadające taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika | rozm. M (średnie, długość klipsa po zamknięciu 6 mm) oraz M/L (średnio-duże, długość klipsa po zamknięciu 9,1 mm) (używane przy laparoskopii do zamykania naczyń żylnych w obrębie brzucha). Zaoferowane klipsy tytanowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (tytan), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | op=6 szt | op | 360
NAZWA UŻYCZANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ KLIPSOWNICY ____________________, PRODUCENT ___________________, ROK PROD. _________, WARTOŚĆ NETTO URZĄDZENIA ________________ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO URZĄDZENIA ________________ZŁ
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
PAKIET NR 14 C - klipsy polimerowe, tytanowe do klipsownicy użyczonej bezpłatnie przez Wykonawcę
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe - do klipsownicy (wraz z klipsownicą użyczoną przez Wykonawcę - Zamawiającemu-na czas trwania umowy), pakowane w zasobniki posiadające taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika | Rozmiar S (małe, długość klipsa po zamknięciu 3,7 mm) – używane przy trepanacji czaszki, do zamykania naczyń krwionośnych zaoferowane klipsy tytanowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (tytan), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | op=10 szt | op | 100
NAZWA UŻYCZANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ KLIPSOWNICY ____________________, PRODUCENT ___________________, ROK PROD. _________, WARTOŚĆ NETTO URZĄDZENIA ________________ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO URZĄDZENIA ________________ZŁ
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
PAKIET NR 14 D - klipsy polimerowe, tytanowe do klipsownicy użyczonej bezpłatnie przez Wykonawcę
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe - do klipsownicy laparoskopowej (wraz z klipsownicą użyczoną przez Wykonawcę - Zamawiającemu-na czas trwania umowy), pakowane w zasobniki posiadające taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika | rozm M/L (średnio- duże, długość klipsa po zamknięciu 9,1 mm) (używane przy laparoskopii do zamykania naczyń żylnych w obrębie brzucha). Zaoferowane klipsy tytanowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (tytan), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | op=4 szt | op | 360
NAZWA UŻYCZANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ KLIPSOWNICY ____________________, PRODUCENT ___________________, ROK PROD. _________, WARTOŚĆ NETTO URZĄDZENIA ________________ZŁ, WARTOŚĆ BRUTTO URZĄDZENIA ________________ZŁ
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.15 inne
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 15 - inne
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemniki do pobierania kału | Pojemnik PP 30ml - 50ml na kał z czerwoną nakrętka i łopatką niezakręconą |  | 100 | szt | 1000
2 | Pojemniki do moczu sterylne | Pojemnik PP 120ml - 150ml na mocz z czerwoną nakrętką jałowy, zakręcony, indywidualnie pakowany |  | 50 | szt | 20000
3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 32 mm |  |  | 100 | op | 100
4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm |  |  | 100 | op | 100
5 | szkiełka podstawowe do rozmazów o wymiarach 75x25x1 mm | ze szlifowanymi krawędziami, z dwustronnym matowym polem do opisu, o wymiarach 75x25x1mm |  | 50 | op | 1000
6 | Termometr do lodówek elektroniczny | Z wyświetlaczem cyfrowym i tem. w zakresie -50 do +50 st. C, z możliwością instalowania na zewnątrz z sondą wewnętrzną |  | 1 | szt | 100
7 | Czasomierz (minutnik) | Elektronicznie odmierzające czas od 1 sek. do 3 godz. z możliwością nastawienia godzin, minut, sekund oraz kilku czasów jednocześnie, z dokładnością ustawienia do 1 sek |  | 1 | szt | 10
8 | pojemniki do moczu, niesterylne | Pojemnik PP 120ml - 150ml na mocz z czerwoną nakrętką zakręcony |  | 100 | szt | 20000
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.16-systemy_ssace
PAKIET NR 16- systemy ssące Serres posiadane przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkład do ssaka - system ssący typu SERRES. Wkłady workowe jednorazowego użytku, kompatybilne z pojemnikami na wyposażeniu szpitala, trwale dołączona pokrywa, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie jeden króciec łączący (obrotowy, typu schodkowego). Wkłady dostarczane w formie całkowicie sprasowanej | 2 litr |  |  | szt | 1000
2 | Wkład do ssaka - system ssący typu SERRES. Wkłady workowe jednorazowego użytku, kompatybilne z pojemnikami na wyposażeniu szpitala, spłaszczony kształt, trwale dołączona pokrywa, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie jeden króciec łączący (obrotowy, typu schodkowego). Wkłady dostarczane w formie całkowicie sprasowanej | 1 litr |  |  | szt | 500
3 | pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, przystosowane do zawieszania na aparatach anestezjologicznych (spłaszczony kształt), ze skalą pomiarową, wykonane z przeźroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni | 1 litr |  |  | szt | 20
4 | pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, przystosowane do zawieszania na aparatach anestezjologicznych (spłaszczony kształt), ze skalą pomiarową, wykonane z przeźroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączania próżni | 2 litr |  |  | szt | 20
5 | zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego oraz drenu łączącego (wym. 180 cm) z końcówką żeńską i żeńsko-męską z przesuwnym regulatorem ssania (worek i dren tego samego producenta zapakowane w jednym opakowaniu). Kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku - pkt. 3,4 niniejszego pakietu | 2 litrowy i 1 litrowy (do wyboru przy składaniu zamówienia) |  |  | szt | 8000
6 | Uchwyt automatyczny ze sprężynową regulacją rozstawu do mocowania pojemników wielorazowych |  |  |  | szt | 5
7 | Uchwyt metalowy do mocowania pojemników wielorazowych na ścianie |  |  |  | szt | 5
8 | Proszek żelujący pakowany w wiaderkach po 2 kg | wiaderko 2kg |  |  | szt | 100
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.17-zestaw_do_drenażu_
PAKIET NR 17- zestaw do drenażu
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z niskooporową wahadłową zastawką jednokierunkową | Wyskalowana komora na wydzielinę 1000 ml z zaworem spustowym i możliwością wielokrotnego opróżniania komory do dodatkowego worka na wydzieliną 1000 ml. Mechaniczna regulacja siły ssania od 0 do 45 cm H20. Wskaźnik przecieku doopłucnowego, atuomatyczne zawory bezpieczeństwa; bańka ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca. |  |  | szt | 200
2 | Worek na wydzielinę | Pojemność 1000 ml. Kompatybilny z zestawem drenażowym z pozycji 1 |  |  | szt | 200
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.18 venflony
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 18 – venflony
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | kaniula typu VENFLON | cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu, 4-6 pasków RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefleksyjna w komorze wypływu, standardowy korek portu bocznego, posiada mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180 stopni elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowy,rozmiar od G14 do G24 |  |  | szt | 60000
2 | kaniula typu VENFLON | typu bezpiecznego, cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu, 4-6 pasków RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefluksyjna w komorze wypływu, standardowy korek portu bocznego, posiada mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180 stopni elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem po użyciu w postaci metalowego lub plastikowo-metalowego zatrzasku, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, rozmiar od G14 do G24 |  |  | szt | 60000
3 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego bez portu bocznego | Wykonana z PU, ze specjalnym dodatkowym zaworem eliminującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji, wtopione min.4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, igły po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskim. Rozmiar 14-24 Ga. |  |  | szt | 20000
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.19 kaniula venflon
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 19 - Kaniula venflon
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula typu VENFLON | cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu, 4-6 pasków RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefleksyjna w komorze wypływu, standardowy korek portu bocznego, elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym.Rozmiar 20 G/25 mm. |  |  | szt | 500
2 | Kaniula typu VENFLON typu bezpiecznego, | cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu, 4-6 pasków RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefluksyjna w komorze wypływu, standardowy korek portu bocznego, elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem po użyciu w postaci metalowego lub plastikowo-metalowego zatrzasku, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 20 G/25 mm. |  |  | szt | 500
Suma
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.20 wkłucia, igły
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 20 - wkłucia, igły
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem jednokanałowym metodą Seldingera, żyła podobojczykowa, z prowadnicą odporną na zaginania, z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | igła z zaworem bocznym; Wymiary: igła O-1,3mm/G-18/dł.-70mm ; prowadnik 0,89mm/dł.-50-70cm ; cewnik O-1,7mm/G-16/dł.-20-30cm; dopuszczalna różnica w wymiarach 5%, z kabelkiem do EKG |  |  | szt | 50
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym metodą Seldingera , żyła podobojczykowa, z prowadnicą odporną na zaginania, z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | igła z zaworem bocznym; Wymiary: igła O-1,3mm/G-18/dł.-70mm ; prowadnik 0,89mm/dł.-50-70cm ; cewnik O-1,7mm/G-16/dł.-20-30cm; dopuszczalna różnica w wymiarach 5%, z kabelkiem do EKG |  |  | szt | 300
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem trójkanałowym metodą Seldingera, żyła podobojczykowa, z prowadnicą, z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | igła z zaworem bocznym, Wymiary: igła O-1,3mm/G-18/dł.-70mm ;prowadnik 0,89mm/dł.-50-70cm ; cewnik O-2,4mm/F-7/dł.-20-31cm; dopuszczalna różnica w wymiarach 5%, z kabelkiem do EKG |  |  | szt | 500
4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem pięciokanałowym metodą Seldingera, żyła podobojczykowa, z prowadnicą, z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | Igła z zaworem bocznym G18(1,3x73mm) prowadnik 0,89x50 cewnik z poliuretanu F12(śr.zewn.4,0) Kanały G(16x18x18x18x12) dł.15-20 cm, rozszerzadełko, strzykawka trzyczęściowa 5ml luer lock, zastawki bezigłowe, kabelek do EKG |  |  | szt | 70
5 | Cewnik pediatryczny do żył centralnych 2-światłowy metodą Seldingera | cewnik o rozmiarach świateł G 22/22 dł. 13 cm. Wykonany z poliuretanu ze zmiękczoną końcówką oraz znacznikami długości.W skład zestawu wchodzi: krótka < 4cm igła Seldingera 21G,rozszerzadło,prowadnica wykonana z Nitinolu , odporna na zaginanie,zastawki dostępu bezigłowego na zakończeniach szczególnych świateł cewnika,bezszwowe mocowanie cewnika do skóry w kształcie misia oraz kabelek umożliwiający identyfikacji położenia końcówki cewnika w naczyniu za pomocą EKG. |  |  | szt | 20
6 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | z cienkościenną kaniulą punkcyjną o śr.1,8mm dł.80mm, z drenem łączącym z końcówką trzyczęściową lock 60ml.j.u.i workiem oraz kranikiem trójdrożnym |  |  | szt | 500
7 | Kolec przelewowy | Do przelewania płynów z fiolek w bezpieczny sposób |  |  | szt | 1500
8 | Bezpieczna linia naczyniowa-przyrząd do przetoczeń płynów | z barierą zatrzymującą powietrze oraz membraną , która zatrzymuje wypływ płynu z aparatu |  |  | szt | 1500
9 | Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostępu bezigłowego , do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów- 200), możliwość podawania tłuszczy | Prędkość przepływu 2L-45L/h w zależności od ciśnienia płynu;bez lateksu; połączenia Luer Lock oraz dwoma zastawkami bezzwrotnymi |  |  | szt | 500
10 | Dwufunkcyjny koreczek luer lock typu Combi z końcówką męską i żeńską do strzykawek i kaniul | Trzpień zamykający światło kaniul poniżej krawędzi korka |  |  | szt | 300
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.21 zestawy do blokady nerwów
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 21 - zestawy do ciągłej blokady nerwów obwodowych do neurostymulatora Stimuplex posiadanego przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych do neurostymulatora | W skład zestawu wchodzi:1.izolowana igła Tuohy 18G x 50 mm, ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym 2. zastawka hemostatyczna z drenem infuzyjnym 3. cewnik z prowadnicą umożliwiającą wprowadzenie igły Tuohy, bez konieczności odłączania drenu infuzyjnego od igły 4. zatrzaskowy łącznik do cewnika 5.płaski filtr antybakteryjny 6.system mocowania filtra do skóry 7.strzykawka 3-częściowa 5 ml luer-lock 8.samoprzylepna etykieta określająca położenie cewnika |  |  | szt | 250
2 | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych do neurostymulatora | W skład zestawu wchodzi:1.izolowana igła Tuohy 18G x 100 mm, ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym 2. zastawka hemostatyczna z drenem infuzyjnym 3. cewnika z prowadnicą umożliwiającą wprowadzenie go igły Tuohy ,bez konieczności odłączania drenu infuzyjnego od igły 4.zatrzaskowego łącznik do cewnika 5.płaskiego filtra antybakteryjnego 6.systemu mocowania filtra do skóry 7.strzykawki 3-częściowej 5 ml luer-lock 8.samoprzylepnej etykiety określającej położenie cewnika |  |  | szt | 250
3 | Igła do blokad nerwów obwodowych do neurostymulatora | Igła 25G x 55mm, zaizolowana na całej swojej długości (odizolowany tylko czubek), szlif 15°,znaczniki na igle co 1 cm, ergonomiczny uchwyt z nieodłączalnym kabelkiem elektrycznym i drenikiem infuzyjnym, wychodzącymi z tyłu uchwytu. |  |  | szt | 250
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.22 przyrz. drenaż
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 22 - przyrządy do drenażu i inne laryngologiczne
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zam. | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. Netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej, ucho środkowe | typ I, O 9mm |  | 1 | szt | 200
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej, ucho środkowe | typ II, O 1,15mm |  | 1 | szt | 50
3 | Zestaw jednorazowy do badania gardła, ucha i nosa; sterylny | rozmiar L (średnica zewnętrzna wziernika do ucha 5 mm) oraz rozmiar M (średnica zewnętrzna wziernika do ucha 4 mm). |  | 1 | szt | 20000
4 | Zestaw do leczenia zatok | typ p II 08 |  | 1 | szt | 40
5 | Zestaw do leczenia zatok | typ p II 1,2 |  | 1 | szt | 40
6 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej | typ I A (90mm- prawy)typ I A (90mm -lewy) |  | 1 | szt | 20
7 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej | typ I C (80mm-prawy) typ I C (80 mm-lewy) |  | 1 | szt | 20
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.23-zestawy_i_obłożenia
PAKIET NR 23 - zestawy i obłożenia
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do zabiegów Alloplastyki stawu biodrowego | Skład zestawu: 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 +/-1 cm, wzmocniona w strefie krytycznej, wyposażona w organizatory przewodów. Serweta wykonana j z laminatu trójwarstwowego (włóknina min. 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina min. 12g/m2) oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gramaturze min. 50 g/m2. Łączna gramatura serwety min. 122,5g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy pozakrytycznej min. 194cmH20, dla strefy krytycznej min. 197cmH20. - 1szt. 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm +/-1 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7 x102 +/-1 cm, wzmocniona w strefie krytycznej wykonana z laminatu trójwarstwowego (min. włóknina 30g/m2/ folia PE 15 / włóknina polipropylenowa min. 12 g/m2) oraz dodatkowe wzmocnienia z włókniny o gramaturze min. 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 106cmH20. Odporność serwety na przepuszczanie płynów powyżej min. 150cmH20. - 1szt. 3. folia operacyjna 45x55 cm +/-1 cm - 1szt. 4. dren łączący do ssaka PVC 27 CH 3,5 m + aspiracja Yankauer 22CH okrągła - 1szt. 5. taśma lepna 9x49cm +/-1 cm - 3szt. 6. Opatrunek specjalistyczny, elastyczny; wodoodporny; miękki wysokochłonny opatrunek typu all-in-one z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu typu Safetac na całej powierzchni opatrunku;, nieprzepuszczalny dla bakterii i wirusów; samoprzylepny - nie wymaga dodatkowego mocowania; zabezpiecza rany pooperacyjne o różnym stopniu wysięku; minimalizuje przywieranie opatrunku do szwów; zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku; eliminuje uszkodzenia rany i skóry otaczające, rozmiar 9x35 cm. +/- 1 cm - 1szt. 7. kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35 cm. +/ -1 cm - 1szt. 8. osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 32x120 cm. +/- 1 cm - 1szt. 9. kubek plastikowy z podziałką o pojemności 500 ml +/- 1 ml – 1szt, 10. jednorazowa osłona na uchwyt do lamp operacyjnych - 2 szt. 11. elektroda czynna, nóż do diatermii, cięcie/koagulacja, kabel 320cm +/- 10 cm - 1szt. 12. serweta gazowa wstępnie prana 45x45cm +/- 1 cm 20N 6W z nitką RTG i tasiemka, kolor zielony – 10szt. 13. ostrze chirurgiczne nr 10 – 2szt. 14. ostrze chirurgiczne nr 22 – 2szt. 15. gaziki z nitką RTG wym. 10X10 cm +/- 1 cm 17N16W – 30szt. 16. osłona na stolik mayo 79x145cm +/- 1 cm – 1szt. 17. serweta wzmocniona na stolik instrumentalny 150x190 +/- 1 cm, wzmocniona na całej powierzchni – 1szt. 18. Stapler skórny sterylny, jednorazowego użytku, z 35-cioma zszywkami – 1szt. 19. Serweta pod pośladki 75x100cm +/- 1 cm - 1szt. 20. Torba papierowa 14cm x 25cm +/- 1 cm Zestaw posiada samoprzylepną metryczkę -3 szt. Zestaw oznaczy słownie oraz kolorystycznie. Napis "BIODRO umieszczony w czerwonej ramce na boku opakowania zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie - kolor czerowny. |  |  | szt | 900
2 | Zestaw do protezy stawu kolanowego | Skład zestawu: 1. Serweta chirurgiczna z taśmą lepną 175x175cm +/- 1 cm wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina min. 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina min. 12g/m2. Łączna gramatura serwety min. 72,5g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 203cmH20. - 1szt. 2. Serweta 250x315cm +/- 1 cm z otworem 7cm +/- 1 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina min. 30 g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina min. 12 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włóknina min. 50 g/m2. Wzmocnie wokół otworu wym. 70x140cm +/- 1 cm. Łączna gramatura serwety min. 106/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów powyżej 150cm H20. - 1szt. 3. Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm +/- 1 cm, obszar chłonny 65x85cm +/- 1 cm wykonana z folii PE 60 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stolika laminatem folia PE 55 mikronów / włóknina min. 40g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów większa lub rowna 150cm H20. Serweta posiada wbudowany system trójstrefowego laminatu zwiększającego parametry chłonne - dwu, trzy oraz czterowarstwowego - 1szt. 4. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm +/- 1 cm, wzmocniona na całej powierzchni . - 1szt. 5. Kieszeń foliowa 40x35cm +/- 1 cm z taśmą samoprzylepną – 1szt. 6. Taśma lepna 9x49cm +/- 1 cm – 4szt. 7. Osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm +/- 1 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE/włóknina. Łączna gramatura min, 95,5g/m2. - 1szt. 8. Serweta operacyjna 75x90 cm +/- 1 cm, 2-warstwowa wykonana z laminatu dwuwarstwowy PE/włóknina. Łączna gramatura min 60,5g/m2 - 1szt. 9. Osłona foliowa na uchwyt do lampy, duża (zielono-biała) – 2szt. 10. Torba papierowa 30x53cm +/- 1 cm – 1szt. 11. Kompres gazowy 10x10cm +/- 1 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 30 szt. 12. Bandaż elastyczny 15cm (+/- 0,5 cm) x 5m (+/- 1 m), biały – 2szt. 13. Zapinka do bandaża – 2szt. 14. Ostrze chirurgiczne nr 21 – 3szt. 15. Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm +/- 1 cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 10 szt. 17. Miska z polipropylenu 500ml +/- 50 ml z podziałką, przezroczysta – 2szt. 18. Dren łączący do ssaka PVC 25Ch 3.0m F/F - 1szt. 19. aspiracja Yankauer 24CH,27cm,przycisk on/off na uchwycie,okrągła końcówka - 1szt. 20. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm, funkcja cięcie i koagulacja – 1szt. 22. Folia chirurgiczna 56x80cm +/- 1 cm – 1szt. 23. Stapler skórny sterylny, jednorazowego użytku, z 35-cioma zszywkami – 1szt. Zestaw posiada samoprzylepną metryczkę -3 szt. Zestaw oznaczy słownie oraz kolorystycznie. Napis "KOLANO" umieszczony w zielonej ramce na boku opakowania zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie - kolor zielony. |  |  | szt | 800
3 | Zestaw do laparoskopii z komponentami | Skład zestawu: 1. Obłożenie do laparoskopii 175/250x325cm z otworrem przyklejanym 25x30cm +/- 1 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 50 mikronów / włóknina min 20g/m2/. W strefie krytycznej wzmocnienie: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa min. 23g/m2. Łączna gramatura obłożenia min. 137g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla obu stref pow. 100cmH20. Serweta wyposażona w organizatory przewodów oraz zintegrowane kieszenie po bokach - 1szt. 2. Osłona na stolik MAyo 79x145cm +/- 1 cm - 1szt. 3. Osłona na stół nrzędziowy 150x190cm +/- 1 cm , warstwa chłonny 75x190cm +/- 1 cm - 1szt. 4. Osłona foliowa na kamerę 14x250cm +/- 1 cm (perforowana końcówka, taśma mocująca) - 2szt. 5. Opatrunek chłonny, piankowy pokryty warstwą silikonu medycznego 7,5x7,5cm +/- 1 cm - 4szt. 6. Kompres gazowy 10x10cm +/- 1 cm (gaza 17N, 16W, znacznik RTG, biały) - 10szt. 7. Tupfer okrągły włókninowy (min. 40g, biały) - 3szt. 8. Miska z polipropylenu 250ml +/- 50 ml z podziałką - 1szt. 9. Ostrze chirurgiczne nr 11 - 1szt. 10. Trokar bezostrzowy, separujący 11mm, wym. 10cm - 1szt. 11. Igła veressa 14G 120mm - 1zt. 12. Nożyce monopolarne Matzenbaum 5mm, 33cm - 1szt. 13. Ewakuator dymu - 1szt. 14. Kleszcze blokowane 24,7cm - 1szt. Zestaw posiada samoprzylepną metryczkę -3 szt. Zestaw oznaczy słownie oraz kolorystycznie. Napis "LAPAROSKOPIA" umieszczoy w żółtej ramce na boku opakowania zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie - kolor żółty. |  |  | szt. | 150
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.24-zestawy_i_obłożenia
PAKIET NR 24 - zestawy i obłożenia
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylna serweta ( do drobnych interwencji chirurgicznych) z otworem otoczonym taśmą lepną | 50x 60 cm , z otworem ok. 8 cm, otoczonym taśmą lepną. Dopuszczalna różnica w wymiarach 5%. Posiada samoprzylepną metryczkę. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa min. 23g/m2 / folia PE min. 27,5 mikrona. Łączna gramatura serwety min. 48,5 g/m2. Odporność serwety na przepuszcza nie płynów pow. 100cmH20. |  | 300 | szt | 1500
2 | Serweta chirurgiczna z otworem otoczonym taśmą lepną | wymiary serwety 100x125cm +/- 1 cm, otwór o średnicy 11 cm +/- 1 cm umieszczony bliżej węższej krawędzi serwety. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego z polietylenu gramatura 40 mikronów, chłonna włóknina o gramaturze min. 23g/m2. |  | 120 | szt | 1500
3 | Sterylny zestaw operacyjny - do laparoskopii brzusznej wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego : włóknina min. 20 g/m2 / folia PE 50 mikornów. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina wiskozowa min. 23g/m2 / folia PE mikornów. Łączna gramatura serwety min. 137g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 100cmH20 dla obu stref. | minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325cm (+/- 2cm) (z dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 110g/m2), zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm +/- 1 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt. 2) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30cm +/- 1 cm – 1szt. 3) taśmy samoprzylepne 9x49cm +/- 1 cm – 1szt 4) ręczniki chłonne 18x25cm +/- 1 cm – 4szt 5) osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14x250cm +/- 1 cm – 1szt 6) osłona na stolik Mayo 79x145cm +/- 1 cm – 1szt 7) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x90cm +/- 1 cm – 1szt. |  | 10 | szt | 300
4 | Serweta chirurgiczna trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną, wymiar 90x75 cm +/- 1 cm | Sterylna, wykonana z laminatu nieprzemakalnego trójwarstwowego: włóknina wiskozowa min. 23 g/m2 / folia PE min. 40 mikronów / włóknina polipropylenowa min. 12g/m2 Łączna gramatura serwety min. 72,5g/m2 Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 203 cmH20. Posiada samoprzylepną metryczkę. |  | 168 | szt | 5000
5. | Serweta chirurgiczna trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną, wymiar 100x100 cm +/- 1 cm | Sterylna, wykonana z laminatu nieprzemakalnego trójwarstwowego: włóknina wiskozowa min. 23 g/m2 / min. folia PE 40 mikronów / włóknina polipropylenowa min. 12g/m2 Łączna gramatura serwety min. 72,5g/m2 Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 203 cmH20. Posiada samoprzylepną metryczkę. |  | 86 | szt | 12000
6. | Samoogrzewający koc | wymiary 152 x 92 cm (+/- 2cm), zawiera 12 kieszeni (13 x 10 cm +/- 1cm), w których znajdują się wkładki grzejne. Wykonany z materiału typu SMS. Warstawy i kieszenie są zszyte poliestrowo bawełnianymi nićmi. Wkładki grzejne umieszczeone w przepuszczających powietrze kieszeniach. |  | 10 | szt | 100
7. | Maska chirurgiczna wiązana na troki z szybką | wiązana na troki, czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy. Technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem. Wodoodporna - technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika. |  | 100 | szt. | 3400
8. | Jednorazowa koszula dla pacjenta | w rozmiarze uniwersalnym, zapinana z tyłu u szczytu na rzep, plecy odkryte, bez rękawków, wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze min. 50g/m2. |  | 140 | szt | 7000
9. | Sterylny zestaw do kraniotomii, wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa min. 23g/m2. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa min. 23g/m2 . Łączna granatura serwety min. 121g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy krytycznej i pozakrytycznej większa lub równa 140cmH20 | Minimalny skład i wymiary zestawu: 1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm +/- 1 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm +/- 1 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu - 1szt. 2. serwety chirurgiczne samoprzylepne 50x50cm +/- 1 cm - 4szt. 3. taśma samoprzylepna 9x49cm +/- 1 cm - 1szt 4. ręczniki chłonne 18x25cm +/- 1 cm - 2szt. 5. osłona na stolik MAYO 79x145cm +/- 1 cm - 1szt. 6. serweta na stolik (ownięcie zestawu) 150x190cm +/- 1 cm - 1szt. |  | 10 | szt | 25
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.25 OSTRZA
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 25 - ostrza
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ostrza chirurgiczne j.u wykonane ze stali węglowej | pakowane pojedynczo, opakowanie zewnętrzne znakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, rozmiar ostrza oraz kształt podany na opakowaniu indywidualnym, możliwość pełnej identyfikacji ostrza także po rozpakowaniu( oznaczenie rozmiaru i producenta na ostrzu), wszystkie rozmiary |  | op = 100 szt | op | 700
2 | Jednorazowe jałowe urządzenie do zdejmowania ostrzy skalpeli klasycznych | Jednorazowe jałowe urządzenie do zdejmowania ostrzy skalpeli klasycznych we wszystkich rozmiarach, jałowe, samoprzylepna podstawa w kontrastowym kolorze w komplecie, graficzne oznaczenie kierunku układania ostrza, zabezpieczanie ostrza wymaga użycia tylko jednej ręki, w pełni kompatybilne z ostrzami zaoferowanymi w poz 1 |  |  | szt | 500
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.26-inne
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
PAKIET NR 26 – inne
Lp | przedmiot zamówienia i opis | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. |  |  | szt | 50
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. |  | Op=10 Szt | op | 12
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.27-dezynfekcja i mycie
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
PAKIET NR 27 - dezynfekcja i mycie
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich i sprzętu termolabilnego; skład kwas nadoctowy wytwarzany z acetylokaprolaktamu i 3% nadtlenku wodoru, skuteczność mikrobiologiczna 14 dni. Spektrum: B, Tbc, F, V, S (Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile) w czasie 5 minut. Potwierdzona przez producenta kompatybilność z preparatem z 3 pozycji. Okres ważności produktu: 24 miesiące. Wyrób medyczny |  | op. 5 l | 650
2 | Paski testowe do kontroli stężenia preparatu z poz. 1 |  | op. = 50 szt. | 150
3 | Płynny preparat enzymatyczny do mycia manulanego i w myjniach automatycznych wyrobów medycznych takich jak endoskopy; na bazie pięciu enzymów (proteazy, lipazy, amylazy mannazy, celulazy); stężenie od 0,1% do 0,5%. Szybkie działanie w myjniach-dezynfektorach, niezależnie od jakości użytej wody - już w 1 min. Wyrób medyczny. |  | op. 5 l | 350
Razem
Zamawiający posiada myjnie endoskopowe Endo cleaner, Fujinon CYW-501, z którą muszą być kompatybilne oferowane preparaty
Preparaty z poz. 1 i 3 muszą posiadać karty charakterystyki produktów.
* w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zaproponować INNĄ ilość sztuk w opakowaniu niż określona przez Zamawiającego - zaproponowane opakowanienie nie może przekraczac 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt : 18 miesięcy (x 2 ) = 22 szt. w opakowaniu), nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻ ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.28 cewniki-zgłębniki
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 28 - cewniki i zgłębniki
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik pępowinowy | 4F, 5F, 6F,7F, 8F |  |  | szt | 50
2 | Cewnik do odsysania, sterylny | rozmiar CH6,CH8,CH10 oznaczenie rozmiaru na cewniku kolorystyczne lub kolorystyczne i numeryczne. Długość 400 mm lub 600 mm do wyboru przez Zamawiającego. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka. Wyposażony w dwa otwory boczne. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia. |  |  | szt | 4000
3 | Cewnik do odsysania, sterylny | rozmiar CH 4.Oznaczenie rozmiaru na cewniku kolorystyczne lub kolorystyczne i numeryczne. Długość 400 mm +/- 10 %. Wykonany z PCV medycznego. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier. |  |  | szt | 50
4 | Cewnik do odsysania, sterylny | rozmiar CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 oznaczenie rozmiaru na cewniku kolorystyczne lub kolorystyczne i numeryczne. Długość 600 mm +/- 10 %. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka. Wyposażony w dwa otwory boczne. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia. |  |  | szt | 20000
5 | Cewnik do karmienia (wyk. z PCV niezawierającego ftalanów), skalowany | F6, F7- 8 x 40 cm (+/- 2cm) |  |  | szt | 100
6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | Długość 140-200 cm |  |  | szt | 6000
7 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | długość min. 210 cm |  |  | szt | 10000
8 | Cewnik KEHR | od 8 - 24 CH |  |  | szt | 400
9 | Zgłębnik żołądkowy | zamknięty koniec dystalny z materiału widocznego w promieniach RTG ułatwiający precyzyjne wprowadzenie,cztery otwory boczne, z linią widoczną w promieniach RTG, ze znacznikami na 50, 60 i 70 cm od końca,sonda wykonana z miękkiego, zmrożonego, odpornego na zagięcia PCV,kodowane kolorami zakończenia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru, z łącznikiem Luer lub bez łącznika, długość 80-115 cm (min. 3 długości). Rozmiary od 6 CH do 24 CH. |  |  | szt | 2000
10 | Zgłębnik żołądkowy | zamknięty koniec dystalny z materiału widocznego w promieniach RTG ułatwiający precyzyjne wprowadzenie,cztery otwory boczne,z linią widoczną w promieniach RTG, ze znacznikami na 50, 60 i 70 cm od końca,sonda wykonana z miękkiego, zmrożonego, odpornego na zagięcia PCV,kodowane kolorami zakończenia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru, z łącznikiem Luer lub bez łącznika, długość 80-115 cm (min. 3 długości). Rozmiary od 26 CH do 34 CH. |  |  | szt | 200
11 | Silkonowa sonda typu sengstaken | typ 42, 4-światłowa, rozmiar 18 CH, 20 CH |  |  | szt | 30
12 | Cewnik do embolektomii, j.u., sterylny | Jednokanałowy. Nietoksyczny, apriogenny widoczny w promieniach RTG. Rozmiar: 6F/80 cm, 4F/40cm, 3F/40cm, 2F/260, 2F/280, 3F/340. |  |  | szt | 30
13 | Przewód dwustronnie rozszerzany, j.u., sterylny | rozmiar 5,3 x 3,5 x 1500 mm |  |  | szt | 200
14 | Cewnik Foley z końcówką Tiemanna, sterylny | Rozmiar CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH 24. Długość 385 mm.Silikonowany. Dwudrożny. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamanie i skręcanie. Atraumatyczna, lekko zgięta końcówka (zakończona stożkowato). Wyposażony w dwa boczne otwory. Balon o różnych pojemnościach 5-10 ml oraz 30 ml. Wyposażony w plastikową zastawkę zapewniającą szczelność balonu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podwójne wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia. |  |  | szt | 600
16 | Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej | Zestaw składa się z 2 podkładek oraz paska mocującego. Podkładki mocowane do policzków za pomocą części przylepnej , posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu. Pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej wykonany z włókniny. Pasek i podkładki pokryte hipoalergicznym klejem. Niejałowy. |  |  | szt | 300
17 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, j.u., sterylny | Metal pokryty tworzywem medycznej jakości. Miękki koniec dystalny. Bez lateksu. Bez ftalanów. Rozmiary: 1,9mm, 2,0mm, 2,2mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm. |  |  | szt | 100
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.29-różne III
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
PAKIET NR 29- różne III
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Dren typu REDON sterylny | od CH 8 do CH 18, dł. 70 do 80, podziałka głębokości, perforacja na dł. 10-15cm od dystalnego końca, wykonane z poliuretanu |  |  | szt | 1500
2. | Łopatka (szpatułka) drewniana | szpatułki zapakowane w woreczek foliowy, następnie w pudełko kartonowe, niesterylne |  |  | op | 800
3. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | Dren 210cm, dopasowany klips nosowy, wykonane z miękkiego polichlorku winylu |  |  | szt | 200
4. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | Dren 210cm, dopasowany klips nosowy, wykonane z miękkiego polichlorku winylu |  |  | szt | 150
5. | Maska twarzowa anestetyczna | jednorazowa, rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5, z nadmuchiwanym mankietem |  |  | szt | 5000
6. | Penseta chirurgiczna jednorazowego użytku | kolor biały, wykonane z tworzywa PS, długość <14cm, pakowana sterylnie |  |  | szt | 700
7. | Worek do moczu z odprowadzeniem sterylny | 2000ml, skala malejąca, długość drenu 90-150cm, zastawka antyzwrotna, kranik spustowy, wzmocnione otwory wieszaków, jednorazowego użytku |  |  | szt | 15000
8. | Worek do próbek moczu dla niemowląt | wykonany z folii bezbarwnej o poj. 100ml, kształt otworu uniwersalny dopasowany dla noworodków, niemowląt, młodszych dzieci bez względu na płeć |  |  | szt | 1500
9. | Pojemnik typu REDON | 200ml do 250ml, sterylny. Możliwość połączenia z drenam od 6F do 32F. Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. |  |  | szt | 500
10. | Pojemnik typu REDON | 400ml, sterylny. Możliwość połączenia z drenam od 6F do 32F. Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. |  |  | szt | 500
11. | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu, może być w kształcie butelki | 2 L |  |  | szt | 100
12. | Przyrząd do przetaczania płynów z OCŻ | Igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza z zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15mikr., rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem, łącznik LUER LOCK z osłonką, długość min. 260 cm |  |  | szt | 700
13. | Zaciskacze do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylne |  |  |  | szt | 1500
14. | Kieliszki jednorazowe do leków bez pokrywek | 25-30ml |  | op = 90 szt | op | 2000
15. | Końcówki j.u. do otoskopu do badania uszu | 2,5mm- 4mm, j.u. |  |  | szt | 8000
16. | Opaska do identyfikacji noworodków jednorazowego użytku |  |  |  | szt | 3000
17. | Opaska do identyfikacji dorosłych jednorazowego użytku |  |  |  | szt | 26000
18. | Basen sanitarny plastikowy | polipropyen, kolor biały, możliwość sterylizacji w atmosferze suchego powietrza w temp. 130 C oraz w autoklawie w temp. 126 C |  |  | szt | 100
19. | Kaczka sanitarna plastikowa | polipropyen, kolor biały, możliwość sterylizacji w atmosferze suchego powietrza w temp. 130 C oraz w autoklawie w temp. 126 C |  |  | szt | 100
20. | Miska nerkowa plastikowa | 20 cm +/- 2cm |  |  | szt | 30
21. | Miska nerkowa plastikowa | 28 cm +/- 2cm |  |  | szt | 30
22. | Miska nerkowa jednorazowego użytku | Wykonana z masy celulozowej, wyrób medyczny |  |  | szt | 15000
23. | Nocnik dziecięcy jednorazowego użytku | Wykonana z masy celulozowej oraz żywicy akrylowej, wyrób medyczny |  |  | szt | 300
24. | Pojnik dla chorych plastikowy | Polipropylen, kolor naturalnego tworzywa, odporny na działanie środków myjących nie zawierających materiałów ścierających |  |  | szt | 50
25. | Lusterko jednorazowe laryngologiczne | Lusterko Jednorazowe Krtaniowe nie wymaga dodatkowej rączki. Instrument jest sterylnie pakowany w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe. Ø (średnica) lusterka: 19 mm +/- 2mm, długość rączki: 148 mm +/- 2mm, kolor biały. Instrument jest sterylnie pakowany w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe |  |  | szt | 3500
26. | Ustnik jednorazowy do spirometru LUNG TEST 5000, który posiada Zamawiający |  |  |  | szt | 2000
27. | Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem | Dren 210cm +/- 2cm, dopasowany klips nosowy, wykonane z miękkiego polichlorku winylu, dla dzieci i dorosłych (M, XL) |  |  | szt | 3000
28. | Maska tlenowa z workiem | Dla dorosłych i dla dzieci. Wykonana z przeźroczystego nietoksycznego PCV, maska do wysokiej koncentracji, regulowana blaszka na nos, odporny na przetarcia przewód o długości 2,1 m |  |  | szt | 4000
29. | Maska krtaniowa jednorazowa silikonowa, j.u. | Wykonana z medycznego silikonu. Przeźroczysta. Z delikatnym mankietem. Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie. Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie. Barwny kod rozmiarów. Uniwersalny łącznik 15 mm. Bez lateksu, bez ftalanów. Jałowa. Rozmiar 1-5. |  |  | szt | 700
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.30 - elektrody urologiczne
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 30 - elektrody kompatybilne do resektoskopu urologicznego marki Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda ścinająca, wielorazowa | 0,3mm drutowa, 26 Charr.,czerwony/biały, bez noska |  |  | szt | 20
2 | Elektroda kołowa, wielorazowa | współpracująca z płaszczami od 24 Charr. i płaszczami przepływowymi wg Marberger'a od 27 Charr. |  |  | szt | 20
3 | Elektroda wielorazowa | pozłacana, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm, 12°/30°, kolor kodu: zielony |  |  | szt | 20
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.31 - sprzęt do wstrzyk. CT
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
PAKIET NR 31 sprzęt do wstrzykiwacza kontrastu CT EXPRES 4D posiadanym przez Zamawiającego
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zestaw dla wielu pacjentów składający się̨ z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock |  |  | szt | 2000
2. | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem |  |  | szt | 2000
3. | Zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól) |  |  | szt. | 975
4. | Jednorazowy łącznik o dł. 120 cm +/- 2cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem luer-lock |  |  | szt | 9000
RAZEM
UWAGA!
Cały zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu CT EXPRES 4D firmy BRACCO INJENEERING S.A.
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRĄGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.32 - materiały laparoskopowe
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
PAKIET NR 32 - materiały laparoskopowe do generatrów :S10,FT10, Force traid (posiadanych przez Zamawiającego)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, lub otwartych o długości trzonu 23 , 37cm lub 44 cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland o rozwarciu 13mm i długości 20mm (długość cięcia 18mm), zakres obrotu trzonu 350°, aktywacja za pomocą włącznika umieszczonego w rękojeści, współpracująca z generatorem LS10, FT10 oraz Force Triad. Zamawiający określi długość przy składaniu zamówienia (1op 6 szt) |  |  | szt | 30
2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 21 cm, szczęki wygięte, o długości spawu 20,6 mm, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego, współpracujące z generatorem LS10 lub FT10 (1op 6 szt) |  |  | szt | 30
3 | Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków zagiętych pod kątem 34 stopni Curved Jaw, elektroda o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość lini cięcia 22,3mm. Współpracujące z generatorem LS10, FT10 lub Force Triad (1op 3szt) |  |  | szt | 15
4 | Elektroda jednorazowego użytku zagięta pod kątem 28 stopni , o długości 16,5mm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure, z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość narzędzia 18,8cm. Współpracujące z generatorem LS10, FT10 lub Force Triad (1op 6szt) |  |  | szt | 30
5 | Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami. Umożliwia pracę w trybie Valleylab™, Elektroda ostrzowa powlekana EDGE™, z mocowaniem sześciokątnym Praca w trybie cięcia, koagulacji i Valleylab™ Współpracuje ze wszystkimi elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm, Futerał. Przewód 3 m lub 4,6m Zamawiający określi długość przy składaniu zamówienia (1op 25 szt) |  |  | szt | 25
6 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zmawiającego generatorem Force Triad |  |  | szt | 30
7 | Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym, jednokrotnego użytku, z dzielonym stykiem o szerokości 4 cm, kompatybilna z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. Wymiary płytki: wysokość 12 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm2 |  |  | szt | 1000
RAZEM
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## P.33 - Dreny do pompy Vimex
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 33 - Dreny do pompy laparoskopowej Vimex PV-5512LAP posiadanej przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren do kolumny laparoskopowej | Dren jednorazowy, sterylny, w torze płukania, do pompy laparoskopowej posiadanej przez zamawiającego |  | 1 op=10szt. | Op | 30
2 | Dren do kolumny laparoskopowej j.u | Dren dzienny, sterylny, w torze płukania, zakładany na rolkę pompy, do kolumny laparoskopowej posiadanej przez zamawiającego |  | 1op=10szt. | Op | 50
3 | Dren do kolumny laparoskopowe j.u | Dren jednorazowy, sterylny, w torze płukania, końcówka do pacjenta, do kolumny laparoskopowej posiadanej przez zamawiającego |  | 1op=50szt. | Op | 30
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NALEŻY ZAOKRAGLIĆ DO JEDNEGO PEŁNEGO OPAKOWANIA W GÓRĘ.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## p. 34 - art. radiologia
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 34 – artykuły radiologia
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Bolusy żelowe, żółte z folią do radioterapii | Wymagania dla bolusów w zakresie jakościowym: Bolusy żelowe, żółte z folią do radioterapii, z żelu olejowego, możliwość cięcia nożyczkami i do dezynfekcji, rozmiar:30x30x0,5 cm |  |  | szt | 5
2 | Bolusy żelowe, żółte z folią do radioterapii | Wymagania dla bolusów w zakresie jakościowym: Bolusy żelowe, żółte z folią do radioterapii, z żelu olejowego, możliwość cięcia nożyczkami i do dezynfekcji, rozmiar:30x30x1,0 cm |  |  | szt | 5
3 | Bolusy żelowe bez folii do radioterapii | Wymagania dla bolusów w zakresie jakościowym: Bolusy żelowe bez folii do radioterapii, z żelu silikonowego z siatka wzmacniającą, do dezynfekcji, rozmiar: 30x30x0,5 cm |  |  | szt | 10
4 | Bolusy żelowe bez folii do radioterapii | Wymagania dla bolusów w zakresie jakościowym: Bolusy żelowe bez folii do radioterapii, z żelu silikonowego z siatka wzmacniającą, do dezynfekcji, rozmiar: 30x30x1,0 cm |  |  | szt | 5
5 | Bolusy żelowe, żółte bez folii | Wymagania dla bolusów żelu w zakresie jakościowym: Bolusy żelowe, żółte bez folii do radioterapii, z żelu olejowego, możliwość cięcia nożyczkami i do dezynfekcji, rozmiar: 30x30x0,5 cm |  |  | szt | 10
6 | Bolusy żelowe, żółte bez folii | Wymagania dla bolusów żelu w zakresie jakościowym: Bolusy żelowe, żółte bez folii do radioterapii, z żelu olejowego, możliwość cięcia nożyczkami i do dezynfekcji, rozmiar: 30x30x1,0 cm |  |  | szt | 5
7 | Bolusy silikonowe bez folii | Wymagania dla bolusów żelu w zakresie jakościowym: Bolusy silikonowe bez folii do radioterapii, półprzezroczyste, z żelu silikonowego, do dezynfekcji, wymiary: Bolus silikonowy 30x30x0,5 cm |  |  | szt | 10
8 | Bolusy silikonowe bez folii | Wymagania dla bolusów żelu w zakresie jakościowym: Bolusy silikonowe bez folii do radioterapii, półprzezroczyste, z żelu silikonowego, do dezynfekcji, wymiary: Bolus silikonowy 30x30x1,0 cm |  |  | szt | 5
9 | Materace próżniowe do radioterapii | Wymagania dla systemu stabilizacji pacjenta – w zakresie jakościowym i kompatybilności z systemem materacy próżniowych Blue Bag Body Fix (nazwa własna do wyrzucenia)który zawiera dwie nie zależne pompy o wysokiej wydajności lub kompatybilne z pompami użytkownika. Materace próżniowe do radioterapii i stabilizacji pacjenta typu Blue Bag Wymiary i pojemność w litrach: 40x80cm/15L Lub 50x80cm/15L |  |  | szt | 10
10 | Bolus termoplastyczny | Bolus termoplastyzcny 30x30x0,48 cm |  |  | szt | 10
11 | Znacznik CT | Znacznik CT wykonany z tworzywa sztucznego średnica w zakresie od 2mm do 2,5 mm |  |  | op. (110sz.) | 70
12 | Znacznik liniowy CT | Znacznik liniowy CT z tworzywa sztucznego średnica 2 mm |  |  | op. (300cm/szt) | 40
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## P.35 - maski radiologia
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 35 – maski radiologia
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT(w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maski stabilizujące 3 – punktowe | Wymagania dla masek stabilizujących w zakresie jakościowym i kompatybilności z systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. Maski stabilizujące 3 – punktowe posiadające parametry techniczne: Maski termoplastyczne do radioterapii typu iCAST Head Step 3 punktowe do posiadanej przez zamawiającego podstawki Head STEP dla obszaru głowy, pełna kompatybilność masek z posiadanym przez Zamawiającego systemem Head Step, posiadające mikroperforację, gładkie krawędzie wykroju, listwę wokół maski - grubość: 1 cm do mocowania w systemie wraz z pinem o grubości: 0,54 cm niezbędnym do zamocowania maski w systemie, grubość materiału termoplastycznego 2 mm z otworem na nos. 1.Jednolity system mocowań pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapięć. 2.Wytrzymałość zapięć systemu mocowań po wykonaniu min. 20 prób zapięć i wypięć mocowania. 3. Pełna kompatybilność z posiadanym systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. 4. Wykonanie i wymodelowanie maski trzypunktowej przez jedną osobę. 5. Zachowanie maski podczas rozgrzewania w basenie – cechą niepożądaną jest przyklejanie maski do sita w basenie. Temperatura grzania maski 65-70 stopni C, czas grzania maski ok 3-5 minut. 6. Czas krzepnięcia maski pozwalający na właściwe modelowanie pożądanego kształtu maski. Czas krzepnięcia maski minimum 7 minut maksimum 9 minut. 7. Unieruchomienie fantomu w masce pozwalające na dokładną odtwarzalność ułożenia i nie pozwalające na ruchomość. 8. Dokładne doleganie maski do powierzchni fantomu. 9. Dokładne odwzorcowanie żądanego kształtu maski na wyprofilowanej powierzchni wypukłej i wklęsłej i zachowanie kształtu (odpowiednia sprężystość i sztywność). 10. Maski trzypunktowe do unieruchomienia głowy wykonane z materiału o małych dziurkach, z listwą mocującą wraz z pinem umożliwiającym prawidłowe zamocowanie do systemu Head Step, powłoka materiału o strukturze ułatwiającej usuwanie substancji biologicznie aktywnych np. śliny, potu, krwi, materiału tkankowego wydzielającego się z martwiczych ran nowotworowych. |  |  | szt | 100
2 | Maski stabilizujące 5 – punktowe | Wymagania dla masek stabilizujących w zakresie jakościowym i kompatybilności z systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. Maski stabilizujące 5 – punktowe posiadające parametry techniczne: Maski termoplastyczne do radioterapii typu iCAST Head Step 5 punktowe do posiadanej przez Zamawiającego podstawki Head STEP dla obszaru głowy i szyi i ramion, pełna kompatybilność masek z posiadanym przez Zamawiającego systemem Head Step, posiadające mikroperforację, gładkie krawędzie wykroju, listwę wokół maski - grubość : 1 cm do mocowania w systemie wraz z pinem o grubości: 0,54 cm niezbędnym do zamocowania maski w systemie, grubość materiału termoplastycznego 2 mm z otworem na nos. 1.System mocowań pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapięć. 2.Wytrzymałość zapięć systemu mocowań po wykonaniu min. 20 prób zapięć i wypięć mocowania. 3. Pełna kompatybilność z posiadanym systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. 4. Wykonanie i wymodelowanie maski pięciopunktowej przez jedną osobę lub dwie osoby. 5. Zachowanie maski podczas rozgrzewania w basenie – cechą niepożądaną jest przyklejanie maski do sita w basenie. Temperatura grzania maski 65-70 stopni C, czas grzania maski ok 3-5 minut. 6. Czas krzepnięcia maski pozwalający na właściwe modelowanie pożądanego kształtu maski. Czas krzepnięcia maski minimum 7 minut maksimum 10 minut. 7. Unieruchomienie fantomu w masce pozwalające na dokładną odtwarzalność ułożenia i nie pozwalające na ruchomość. 8. Dokładne doleganie maski do powierzchni fantomu. 9. Dokładne odwzorcowanie żądanego kształtu maski na wyprofilowanej powierzchni wypukłej i wklęsłej i zachowanie kształtu (odpowiednia sprężystość i sztywność). 10. Maski pięciopunktowe do unieruchomienia głowy wykonane z materiału o małych dziurkach, z listwą mocującą wraz z pinem umożliwiającym prawidłowe zamocowanie do systemu Head Step, powłoka materiału o strukturze ułatwiającej usuwanie substancji biologicznie aktywnych np. śliny, potu, krwi, materiału tkankowego wydzielającego się z martwiczych ran nowotworowych. |  |  | szt | 80
3 | Maski stabilizujące 3 – punktowe stereotaktyczne | Wymagania dla masek stabilizujących w zakresie jakościowym i kompatybilności z systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. Maski stabilizujące 3 – punktowe stereotaktyczne posiadające parametry techniczne: Maski termoplastyczne do radioterapii stereotaktycznej typu iCAST Head Step stereotactic 3 punktowe do posiadanej przez zamawiającego podstawki Head Step dla obszaru głowy , pełna kompatybilność masek z posiadanym przez Zamawiającego systemem Head Step, posiadające mikroperforację, gładkie krawędzie wykroju, listwę wokół maski - grubość: 1 cm do mocowania w systemie wraz z pinem o grubości: 0,54 cm niezbędnym do zamocowania maski w systemie, grubość materiału termoplastycznego 4 mm z otworem na zagryzak silikonowy. 1.Jednolity system mocowań pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapięć. 2.Wytrzymałość zapięć systemu mocowań po wykonaniu min. 20 prób zapięć i wypięć mocowania. 3. Pełna kompatybilność z posiadanym systemem stabilizatorów Head Step – IT-V . 4. Wykonanie i wymodelowanie maski trzypunktowej przez jedną osobę. 5. Zachowanie maski podczas rozgrzewania w basenie – cechą niepożądaną jest przyklejanie maski do sita w basenie. Temperatura grzania maski 65-70 stopni C, czas grzania maski ok 5-6 minut. 6. Czas krzepnięcia maski pozwalający na właściwe modelowanie pożądanego kształtu maski. Czas krzepnięcia maski minimum 8 minut maksimum 10 minut. 7. Unieruchomienie fantomu w masce pozwalające na dokładną odtwarzalność ułożenia i nie pozwalające na ruchomość. 8. Dokładne doleganie maski do powierzchni fantomu. 9. Dokładne odwzorcowanie żądanego kształtu maski na wyprofilowanej powierzchni wypukłej i wklęsłej i zachowanie kształtu (odpowiednia sprężystość i sztywność). 10. Maski trzypunktowe stereotaktyczne do unieruchomienia głowy wykonane z materiału o małych dziurkach, z listwą mocującą wraz z pinem umożliwiającym prawidłowe zamocowanie do systemu Head Step, powłoka materiału o strukturze ułatwiającej usuwanie substancji biologicznie aktywnych np. śliny, potu, krwi, materiału tkankowego wydzielającego się z martwiczych ran nowotworowych. |  |  | szt | 20
4 | Maski stabilizujące 3 – punktowe otwarte | Wymagania dla masek stabilizujących w zakresie jakościowym i kompatybilności z systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. Maski stabilizujące 3 – punktowe otwarte posiadające parametry techniczne: Maski termoplastyczne do radioterapii otwarte typu iCAST Head Step „open face” 3 punktowe do posiadanej przez Zamawiającego podstawki Head Step dla obszaru głowy, pełna kompatybilność masek z posiadanym przez Zamawiającego systemem Head Step posiadające mikroperforacje, gładkie krawędzie wykroju, listwę wokół maski - grubość: 1 cm do mocowania w systemie wraz z pinem o grubości: 0,54 cm niezbędnym do zamocowania maski w systemie, grubość materiału termoplastycznego 4 mm, z otworem na twarz. 1.Jednolity system mocowań pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapięć. 2.Wytrzymałość zapięć systemu mocowań po wykonaniu min. 20 prób zapięć i wypięć mocowania. 3. Pełna kompatybilność z posiadanym systemem stabilizatorów Head Step – IT-V. 4. Wykonanie i wymodelowanie maski trzypunktowej przez jedną osobę. 5. Zachowanie maski podczas rozgrzewania w basenie – cechą niepożądaną jest przyklejanie maski do sita w basenie. Temperatura grzania maski 65-70 stopni C, czas grzania maski ok 5-6 minut. 6. Czas krzepnięcia maski pozwalający na właściwe modelowanie pożądanego kształtu maski. Czas krzepnięcia maski minimum 8 minut maksimum 10 minut. 7. Unieruchomienie fantomu w masce pozwalające na dokładną odtwarzalność ułożenia i nie pozwalające na ruchomość. 8. Dokładne doleganie maski do powierzchni fantomu. 9. Dokładne odwzorcowanie żądanego kształtu maski na wyprofilowanej powierzchni wypukłej i wklęsłej i zachowanie kształtu (odpowiednia sprężystość i sztywność). 10. Maski trzypunktowe otwarte do unieruchomienia głowy wykonane z materiału o małych dziurkach, z listwą mocującą wraz z pinem umożliwiającym prawidłowe zamocowanie do systemu Head Step, powłoka materiału o strukturze ułatwiającej usuwanie substancji biologicznie aktywnych np. śliny, potu, krwi, materiału tkankowego wydzielającego się z martwiczych ran nowotworowych. |  |  | szt | 20
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
* ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie może przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.